Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu

IEPIRKUMĀ
[bookmark: _Hlk164328371]„Speciālā aprīkojuma un iekārtu piegāde”
[bookmark: _Hlk526330717](ID Nr. ŠN 2026/14-SA)

VSIA “Šampētera nams” iepirkumu komisija informē, ka 2026.gada 25. martā tika saņemti ieinteresēto Piegādātāju jautājumi, uz kuriem Pasūtītājs sniedz šādas atbildes:

Jautājums:

Lai neierobežotu konkurenci un paplašinātu pretendentu loku, lūdzam 2.5 punktu izteikt šādā redakcijā: Vannas pārvalka malu augstums 25 cm +/- 5cm. Lai neierobežotu konkurenci un paplašinātu pretendentu loku, lūdzam 2.10 punktu izteikt šādā redakcijā: Sānu aizsargi ar nolaišanas/pacelšanas mehānismu, to augstums 17 cm +/- 2cm.;

Atbilde:
Pasūtītājs paskaidro, ka 2.5. un 2.10. noteiktās prasības ir nepieciešamas un būtiskas, ņemot vērā klientu dažādību un to dažādās diagnozes, kā arī drošības prasības, sniedzot aprūpi. Pasūtītājs neveiks grozījumus specifikācijas prasībās.
Jautājums:
Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību, ka konkursa 2. daļā “mobilo pacēlāju iegāde” punktā 2.9 ir norādīts – “Celšanas diapazons ne mazāk kā 55 cm un ne vairāk kā 165 cm”. Mūsuprāt prasība ir nekorekti noformulēta, jo prasībā 2.1. ir norādīts, ka mobilajam pacēlājam jābūt iespējai pacelt pacientu t.sk. no grīdas, bet punktā (prasībā) 2.9. norādīts, ka zemākajam diapazonam jābūt ne mazāk, kā 55 cm no grīdas. Ja zemākais punkts no grīdas ir zemāk, tā ir priekšrocība, tāpēc, ka tas atvieglo pacienta pacelšanu un dod papildus iespējas aprūpētājiem manipulēt ar pacelšanas strēli, kas savukārt atvieglo visu darbības procesu. Tas arī atteicas uz prasīto aukstāko diapazonu 165 cm, tāpēc ka ja ir iespēja pacelt strēli augstāk, tas ir tikai pluss. Ierobežojot pacelšanas augstāko punktu Jūs samazināt pacēlāja funkcionalitāti. Balstoties uz aukstāk minēto lūdzam veikt izmaiņas konkursa 2. daļas 2.9. punkta prasībā un norādīt – “Celšanas diapazons vismaz no 55 cm līdz 165 cm”.

Atbilde:

Noteiktais diapazons “Celšanas diapazons ne mazāk kā 55 cm un ne vairāk kā 165 cm” salīdzinot ar piedāvāto diapazonu “Celšanas diapazons vismaz no 55 cm līdz 165 cm” neatšķiras. 

Pasūtītājs izteicis 2.9. punktu jaunā redakcijā:
Celšanas diapazons: atbilstošs 2.1. punktā norādītajai funkcionalitātei.  

Jautājums:
Prasība, punkts 2.8.: “Mobilā pacēlāja platums ne mazāk kā 65 cm pamata pozīcijā.” Lūdzam veikt izmaiņas prasībā 2.8. un norādīt parametru ar nelielu pielaidi un norādīt - ne mazāk kā 64 cm vai 63 cm, jo pacēlāja platums dažādiem pasaules pacēlāju ražotājiem variē un var būt arī šaurāks, nekā prasīts, kas ir pat pluss, jo tas ļaus manevrēt šaurākās telpās, nekā ar pamatnes platību 65 cm vai vairāk. 

Atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka noteiktā pacēlāja platums pamata pozīcijā ir izvēlēts, lai nodrošinātu lielāku iekārtas stabilitāti, drošāku smaguma centra kontroli, kā arī ēkās, kurās tiks izmantots mobilais pacēlājs, pieļauj izmantot un manevrēt mobilo pacēlāju visās telpās. Pasūtītājs neveiks grozījumus specifikācijas prasībās.



Jautājums:

Gribam arī atzīmēt, ka specifikācija nav norādīta vēlamā pacēlāja maksimāla celtspēja, kas ir ļoti būtiski. Lūdzam papildināt 2. daļas tehnisko specifikāciju ar prasību par maksimālo pacēlāja celtspēju. Spriežot pēc vēlamiem parametriem, maksimālai slodzei jābūt vismaz 170-180 kg robežās.

Atbilde:

Pasūtītājs veiks grozījumus Tehniskajā specifikācijā, pievienojot 2.14. punktu:
Celtspēja: vismaz 150 kg

Balstoties uz augstāk minēto, mēs ierosinām veikt izmaiņas tehniskā specifikācijā, jo tas ļaus piedāvāt tādas pašas preces ar nebūtiskām izmaiņām, kuras nekādā gadījumā nemainīs to funkcionalitāti un pat ļaus piedāvāt labākos, pēc savas funkcionalitātes pacēlājus.



Apstiprināts: 
VSIA “Šampētera nams”
Iepirkumu komisijas sēdē
31.03.2026.
