## Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 1 Atklātam konkursam “Invazīvās kardioloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde" Identifikācijas Nr. DRS 2026/27
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDAVĀJUMS (pēdējais aktualizācijas datums: 13.03.2026.)
1 | Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.
2 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
3 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
4 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
5 | Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu.
6 | Preču paraugi Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Pretendenta, kurš neiesniedz pieprasītos paraugus noteiktajā termiņā (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža), piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiek noraidīts un turpmākā vērtēšanā nepiedalās. Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
7 | Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst XX. pielikuma prasībām, nepalielinot Preču "Vienības cena EUR bez PVN", iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
8 | Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no vispārīgās vienošanās kopējās summas visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
9 | Pretendents neveic izmaiņas (nedzēš / nepievieno rindas, kolonnas, šūnas, u. tml.). Pozīcijas, kuras netiek piedāvātas, atstāj tukšas (neaizpildītas).
10 | "Vienības cenas EUR bez PVN" jānorāda ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
11 | Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Uzmanību pretendentiem! Pozīcijām, atzīmētām ar *, iepirkuma līgums tiks slēgts uz konsignācijas principa pamata.
| Pozīcijas Nr. | Medicīnas preču nosaukums | Specifikācija | Preces ražotājs, modelis, detalizēta specifikācija | Ražotāja izdotas brošūras, informācijas lapas vai specifikācijas datu lapas nosaukums ar precīzi atzīmētām atbilstībām (norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai) | Piedāvātās Preces derīguma termiņš vai garantijas laiks | Vienības cena EUR bez PVN (ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata) | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
| 1* | Paclitaxel medikamentu izdaloši perifērie balonkatetri. SFA un BTK revaskularizācijas terapijai (Legflow vai ekvivalents) | 1. Balonkatetru tips OTW un RX. 2. Šafta materiāls OTW-poliamīds, RX-medicīniskais tērauds. 3. Balona materiāls Poliamīds. 4. Katetra darba garums: 150cm/OTW un 140cm/RX. 5. Saderīgs ar vadītājstīgu 0.014”. 6. Darba gala garums: 3.5mm. 7. Max.spiediens: OTW 16bar D=2.0-2.5mm, 14bar D=3.0-3.5mm. 8. RX 16bar D=2.0-3.5mm garums ≤40mm, D=4.0mm garums 20mm. 9. RX14bar D=2.0-3.5mm garums >40mm, D=4.0mm garums >20mm. 10. OTW sistēmas rekomendējošā ievadslūža 4F. 11. RX sistēmai 4F D=2.0-3.5mm, 5F D=4.0mm. 12. Medikamenta deva 3.0µg/mm² 13. Nepieciešama arī OTW sistēma, kas saderīga ar 0.035”vadītājstīgu. 14. Balona materiāls – poliamīds. 15. Šafta materiāls - poliamīds. 16. Darba garumi – 135 vai 80cm. 17. Darba gala garums: 5.0mm. 18. Maksimālais spiediens: 16bar D=4.0 un 5.0-6.0 mm, garums ≤60mm, 14bar D=5.0-6.0mm garums > 60mm, D=7.0-8.0mm garums ≤60mm, 12bar D=7.0-8.0mm, garums > 60mm un 9.0-10.0mm. 19. Rekomendējamā ievadslūža:5F D=4.0mm (garums ≤60mm), 6F D= 4.0mm (garums >60mm), 6F D=5.0-6.0, 7F D=7.0-10.0mm. 20. Medikamenta deva 3.0µg/mm².
| 2 | Liela lūmena Y-veida savienotājs PCI procedūrām (Y-Adaptor Essentials Kit vai ekvivalents) | Liela lūmena Y-veida savienotājs PCI procedūrām iedzimto un iegūto sirdskaišu procedūrām 1.Caurspīdīgs Y konektors ar 0,120” (9F) iekšējo lūmeni; 2.Silikona gredzens, kas slēdz ieeju; 3.Fiksācija, pieskrūvējot ārējo gredzenu; 4.Savienojums ar katetru luer-lock konfigurācijā; 5.Trulā adata metāla vai plastikāta; 6.Stīgas griezējs.
| 3* | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai (Passeo - 18 LUX vai ekvivalents) | Balons pārklāts ar Paclitaxel medikamentu Balons aprīkots ar īpašu aizsargapvalku, kas novērš zāļu zudumu balonkatetra ievades laikā Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) Balonkatetra veids: OTW (over the wire) Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garumi: 40mm, 80mm, 120mm. 2 Rtg kontrastējami marķieri Nominālais spiediens: 6 atm RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 3,0 mm - 5,0 mm) 12 atm (ja balona diametrs 6,0 mm – 7,0 mm) Vadītājstīgas lumens: 0.018” Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F (ja balona diametrs 3,0 mm - 4,0 mm) 5F (ja balona diametrs 5,0 mm - 7,0 mm) Katetru garumi: 90cm un 130cm Katetra (shaft) diametrs: 3.8F, hidrofobs pārklājums
| 4* | Balonkatetrs perifēro artēriju strenožu ārstēšanai (Passeo-18) | Balonkatetrs savietojams ar 0.018” vadītājstīgu un 4F vadītājslūžām Balona diametri: 2.0mm, 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 170mm, 200mm Nominālais spiediens: 6 atm (kontrolēta palielināšanās 4-8%) RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) Katetra pārklājums: hidrofobs, Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) Katetru garumi: 90cm un 130cm Katetra diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals
| 5* | Balonkatetrs perifēro artēriju strenožu ārstēšanai (Passeo-35) | 1. Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 2. Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. 3. Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā 4. Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 5. Balona diametri: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm 6. Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 170mm, 200mm 7. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 2 Rtg kontrastējami marķieri 8. Nominālais spiediens: 7 atm 9. RBP(Rated burst pressure): • 20 atm (ja balona diametrs 3.0 – 4.0 mm) • 16 atm (ja balona diametrs 5.0 - 6.0 mm) • 14 atm (ja balona diametrs 7.0 - 8.0 mm) • 12 atm (ja balona diametrs 9.0 - 10.0 mm) 10. Katetra pārklājums: hidrofobs, 11. Vadītājstīgas lumens: 0.035”, hidrofobs pārklājums 12. Savienojamība ar ievadītāju (introducer): • 5F (ja balona diametrs 3.0 – 7.0 mm) • 6F (ja balona diametrs 8.0 - 10.0 mm) 13. Katetru garumi: 80cm un 130cm
| 6* | Intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanas vadītājstīgas (X Wire vai ekvivalents) | Savietojams ar Quantien funkcionālo parametru mērīšanas ierīci Vadītājstīgas uzbūve: Garums - vismaz 175 cm; Diametrs - 0,014"; Distālais gals ar hidrofilu pārklājumu, proksimālais - ar PTFE pārklājumu; Iebūvēti temperatūras un spiediena sensori
| 7* | IVUS sliede | Sterila, vienreizlietojama mehanizēta vilcējiekārtas sliede savietojama ar Boston Scientific iLab vilcējiekārtu.
| 8* | Vadītājkatetra pagarinātājs (Guidezilla vai ekvivalents) | 1. Katetra uzbūve: - kopējais garums ne mazāks kā 150 cm - sastāv no 2 daļām: Proksimālā – nerūsējošā tērauda hypotube ar ergonomisku lāpstiņu proksimālajā daļā Distālā – armēts polimērs, vismaz 25cm ar hidrofīlu pārklājumu. 2. Distālā gals – atraumatisks, ne mazāks par 2mm 3. Pieejamie izmēri 6F, 7F, 8F un 6F Long (40cm distālā gala garums) 4. Iekšējais diametrs ne mazāks kā 6F - 0,057” 7F – 0,063” 8F – 0,072” 5. Ārējais diametrs ne lielāks kā 6F - 0,067” 7F – 0,073” 8F – 0,083” 6. Distālā daļa atzīmēta ar RTG marķieriem. 7. Atraumatisks gals 8. pinums 1:1 9. Distālajā galā marķieris
| 9 | Liela lūmena Y-veida hemostātiskā vārstule PCI procedūrām (Watchdog vai ekvivalents) | 1. Y – veida hemostātiskā vārstule ar ne mazāku kā 8 F (2,67mm) iekšējo lūmenu un zila tonējuma korpusu; Vārstules uzbūve ar ne mazāk kā 9 komponentēm: atspere, virzulis, aizbāznis, uzmava, krusteniska gumijas membrāna , distālais augsta spiediena slēdzis ar fiksācijas opciju skrūvējot ārējo gredzenu 1800, viegli nolasāmi slēgšanas un atvēršanas simboli; proksimālās daļas zema spiediena slēdzis, ierīces kopējais garums ne mazāks kā 86mm, savienojums ar katetru luer-lock 2. Trulā adata metāla vai plastikāta; 3. Stīgas griezējs
| 10* | Zāļu saturošs pašizpletošs nitinola asinsvadu stents ar triaksiālu ievades sistēmu - SFA un aa.poplitea proksimālās daļas stentēšanai (Eluvia vai ekvivalents) | 1. Stenta veids - pašizpletošs nitinola stents ar duālu stenta uzbūvi. Stenta galos - slēgtu šūnu dizains ar rentgenkontrastējamiem marķeriem, vidus daļā - vaļējušūnu dizains. 2. Pārklājums - Promus Polymer,zāļu viela - Paclitaxel, zāļu deva - 0.167 µg/mm². Pilnīga zāļu izdalīšanās aptveni viena gada laikā. 3. Stenta diametrs - no 6-7 mm, 4. Stenta garums - 40, 60, 80, 120, 150 mm 5. Minimāla stenta pagarināšanās. 6. Stenta ievades sistēma - triaksiāla SDS, ievades sistēmas gals rentgenkontrastējams. Duāla ievades sistēmas atvēršanas opcijas. 7. Ievades katetra garums : 75 cm un 130 cm
| 11 | Ierīce stīgas vadīšanai (universālais) (Torgue device vai ekvivalents) | Ierīce stīgas vadīšanai 1. Stīgas ierīcei jābūt universālai - saderīgai ar 0.010” (0.25mm) – 0.038”(0.97mm) vadītajstīgu diametriem. 2. Stīgas ierīcei jānodrošina vadītājstīgas vadīšanu un stabīlu ta fiksāciju perkutānas angiogrāfijas procedūras veikšanas laikā. 3. Ierīces sastāvā jābūt 2 daļas: rokturis ar vītni (baltā krāsa) un stīgās konusveida fiksātors (zāļa krāsa). 4. Ierīcei jābūt vienreizlietojāmai ar CE zīmi.
| 12 | Diagnostiskais un seletīvais katetrs (Radifocus Glidecath vai ekvivalents) Selektīvie katetri ar hidrofīlu pārklājumu selektīvai pieejai galvas asinsvadu un periferījas artēriju izmeklēšanai un plastikai | 1. Katetra uzbūves struktūra vismaz trīsslāņu konstrukcija: • Iekšējais slānis – Neilona saturošais materiāls • Vidējais slānis – dubults nerūsējošā tērauda stiegrojumu tīkls • Ārējais slānis – hidrofīlais „M coat™” pārklājums 2. Katetram jānodrošina augsta griezes kontrole un stumjamība. 3. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei. 4. Katetram jābūt pieejamam 4 Fr (1.40 mm) un/vai 5 Fr (1.70 mm) diametrā. 5. Katetram jābūt pieejamam vismaz 65 cm, 80 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 150 cm garumos. 6. Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai vismaz: • Simmons • Head Hunter • Benson-Hanafee-Wilson (JB) • Vertebral 7. Jābūt piedāvātiem katetriem ar speciālo veidu Yashiro, lai nodrošinātu ertu un veiglu pieeju apakšo ekstrimitāšu asinsvadu revaskularizācijai. 8. Katetram jābūt ar hidrofīlā pārklājuma garumu 15 cm, 25 cm vai 40 cm 9. Katetram jābūt saderīgam ar 0,038” vadītājstīgu. 10. Katetram jānodrošina liels lūmena diametrs (4 Fr: vismaz 1.05 mm; 5 Fr: vismaz 1.12 mm)
| 13* | Pašizpletošs nitinola stents iegurņa artēriju ārstēšanai (Astron vai ekvivalents) | 1. Stenta materiāls: Nitinols 2. Stenta pārklājums: - Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3. Stenta dizains: - Multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. 4. Rtg kontrasta marķieri: - Katrā stenta galā 4 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 5. Stenta ievades sistēma: - Sistēmas veids: OTW (over the wire) - Sistēmai hidrofobs pārklājums - Katetra (shaft) diametrs ne lielāks kā 5.2F - Mīksts, īss, konusveida Rtg kontrastējams ievades sistēmas gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Drošības sistēma precīzai stenta pozicionēšanai - Piegādes sistēmas garums 70 cm un 120 cm 6. Savietojamība ar 0.035" vadītājstīgu 7. Savietojamība ar 6F vadītājkatetru 8. Stenta diametri: 7.00mm, 8.00mm, 9.00mm, 10.00mm. 9. Stenta garums: 30mm; 40mm, 60mm, 80mm.
| 14* | Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai (Dynamic vai ekvivalents) | 1. Stenta materiāls: Nerūsējošais tērauds 2. Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3. Stenta dizains: spirālveida 4. Stenta sienas biezums (strut thickness): - 160 µm (ja stenta diametrs 5 - 8mm) - 180 µm (ja stenta diametrs 9 – 10mm) 5. Stenta saīsināšanās: < 2% 6. Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 7. Stenta ievades sistēma: - Sistēmas veids: OTW (over the wire) - Sistēmai hidrofobs pārklājums - Katetra (shaft) diametrs 5 F - Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Piegādes sistēmas garums 80 cm un 130 cm 8. Savienojamība ar 0.035" vadītājstīgu 9. Savienojamība ar ievadītāju (introducer): - 5F (ja balona diametrs 5.0mm) - 6F (ja balona diametrs 6.0 – 9.0mm; 5.0mm/38mm; 5.0mm/56mm) - 7F (ja balona diametrs 10mm) 10. Nominālais spiediens: 9 atm 11. RBP (Rated burst pressure): - 15 atm (ja balona diametrs 5.0 – 8.0mm) - 13 atm (ja balona diametrs 9.0 – 10.0mm) 12. Stenta diametrs: 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm. 13. Stenta garums: 15mm, 25mm; 38mm, 56mm.
| 15* | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju ārstēšanai (Astron Pulsar vai ekvivalents) | 1. Stenta materiāls: Nitinols 2. Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3. Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. 4. Stenta sienas biezums(strut thickness): 155 µm 5. Stenta sienas režģa platums (struth width): 80 µm 6. Stenta saīsināšanās: < 2% 7. Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 8. Stenta ievades sistēma: - Sistēmas veids: OTW (over the wire) - Sistēmai hidrofobs pārklājums - Katetra (shaft) diametrs 3.6F - Mīksts, īss, konusveida Rtg kontrastējams ievades sistēmas gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Drošības sistēma (Anti-jump system) precīzai stenta pozicionēšanai - Piegādes sistēmas garums 70 cm un 120 cm 9. Savietojamība ar 0.018" vadītājstīgu 10. Savietojamība ar 4F vadītājkatetru 11. Stenta diametri: 4.00mm, 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm. 12. Stenta garums: 20mm, 30mm; 40mm, 60mm, 80mm.
| 16* | Vadītājstīgas ar diametru 0.018 perifēro artēriju stenožu šķērsošanai (Cruiser-18 vai ekvivalents) | 1. Vadītājstīgas uzbūve : - Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds - Vadītājstīgas spirāles materiāli: 2. Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 6cm 3. Distālā rentgenkontrastējamā daļa: platīns/volframs 2cm - Vadītājstīgas pārklājumi: 4. Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE 5. Distālā daļa: 13,5 hidrofils pārklājums 6. Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.018" 7. Vadītājstīgas garumi: 195cm un 300 cm 8. Distālās rentgenkontrastējamās daļas garums: 2cm
| 17* | Vadītājslūžu komplekts 4F transradiālam un transfemorālām procedūrām (Fortress vai ekvivalents) | 1. Vadītājslūžu diametrs: 4F 2. Vadītājslūžu kopējais garums: 45cm; 100cm 3. Kanulas materiāls: polimērs ar nerūsējošā tērauda pastiprinājumu 4. Kanulas un dilatora izliekumi: taisns; 180º 5. Kanulas iekšējais pārklājums: PTFE 6. Dilatora gala papildus izliekums: 45º 7. Hemostātiskā vārstule ar 2 izejām kontrastvielas ievadei 8. Savietojamība ae 0,035" vadītājstīgu
| 18 | Augstspiediena savienotājvads Kontrasta injekcijas vads (FlexCIL Contrast Injection Lines vai ekvivalents) | 1. PSI 1200 2. Sistēmas darbības garums – 180cm+/-5cm 3. Saderīgs ar FLL-RA (Female to Rotating Adaptor fitting), arī ar iespējamu MLL-FLL konfigurāciju 4. Elastīgums – augsts 5. Caurspīdīgums – vidējs 6. ID – 0.071” – 1.8mm, OD – 0.142” – 3.6mm 7. Materiāls - pīts poliuretāns 8. Iespējami arī citi standarta garumi - 25cm+/-5cm; 50+/-5cm; 75+/-5cm; 120+/-5cm.
| 19 | Augstspiediena MANIFOLDS vai ekvivalents | 1. Spiediena izturība - ne mazāks par 200psi 2. Materiāls – caurspīdīgs polikarbonāts 3. Rotējošs savienojums ar šļirci 4. Iespējamās modifikācijas 2; 3; 4 portu 5. Labais vai kreisais izpildījums 6. ON vai OFF konfigurācijas
| 20 | Augstspiediena krāniņi (BioMetrix vai ekvivalents) | Materiāls polikarbonāts. Spiediena limits ne mazāk kā 1000 pcs. Visiem krāniņu korpusiem ir jābūt ar noapaļotām malām, lai pasargātu personāla cimdus un nodrošinātu maksimāli efektīvu satvērienu. Nepieciešami sekojoši krāniņi: 1. vienceļa augstspiediena krāniņš ar savienojumu F/MLL un vienu rotējošu galu; 2. trīsceļu augstspiediena krāniņš ar savienojumu F/F/MLL un vienu rotējošu adapteri MML; 3. trīsceļu augstspiediena krāniņš ar savienojumu F/F/MLL un 10cm augstspiediena līniju ar sekojošām prasībām: 3.1. materiāls PVC 3.2. nesatur DEHP 3.3. iekšējais diametrs 1.9±0.05mm 3.4. ārējais diamters 4.78±0.05mm 4. Iepakojumam izvirzāmās prasības: 4.1. ierīcei jābūt iepakotai sterilā, individuālā iepakojumā; 4.2. iepakojumu jāspēj viegli atvērt ar rokām, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus; 4.3. iepakojuma vienai pusei jābūt caurspīdīgai, lai tā saturs ir pārskatāms; 4.4. uz iepakojuma jābūt norādītai ražotāja kompānijai, ražošanas datumam, derīguma termiņam; 4.5. uz iepakojuma obligāti jābūt CE marķējumam.
| 21 | Nitinola diagnostiskā vadītājstīga ar hidrofīlo pārklājumu ar paaugstinātu cietību (līdz 180 cm) (Guide Wire M Stiff vai ekvivalents) | 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. • Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta. • Ārējā rentgenkontrastējama volframa-poliuretāna virsma ar hidrofīlu pārklājumu. 2. Apaļš distālais stīgas gals garante asinsvadu drošibu. 3. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kads nodrošina labāku precīzāku procedūru: 4. Nepieciešama vadītājstīgas stiprības pakāpe „Stiff”. 5. Vadītājstīgas parametri: • Galu veidi: „J” veids ,”Angled” ( lēņķis 45°) veids, taisns (straight). • Rtg kontrastējams ārējais slānis ar wolfrāma mikrodallinām. • Lokaina (kustīga) nominālie gala garumi: 3cm, 5cm, 8cm. • Vadītājstīgas diametri no 0,018” līdz 0.035”. • Vadītājstīgas garumi no 150cm līdz 180cm.
| 22 | Nitinola diagnostiskā vadītājstīga ar hidrofilo pārklājumu ar paaugstinātu cietību (līdz 260 cm) (Radifocus Guide Wire M Stiff vai ekvivalents) | 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. • Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta. • Ārējā rentgenkontrastējama volfrāma poliuretāna virsma hidrofīlu pārklājumu. 2. Apaļš distālais stīgas gals garante asinsvadu drošibu. 3. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kads nodrošina labāku precīzāku procedūru: 4. Nepieciešama vadītājstīgas stiprības pakāpe: Long Standart Exchange type. 5. Vadītājstīgas parametri: • Galu veidi: „J” veids ,”Angled” ( lēņķis 45°) veids, taisns (straight), „Tip 1.5mm J curve” • Rtg kontrastējams ārējais slānis • Lokaina (kustīga) nominālie gala garumi: 3cm, 5 cm. • Vadītājstīgas diametri: no 0.018” līdz 0.035”(0,89mm). • Nepieciešamie stīgu garumi: 220cm, 260cm.
| 23 | Diagnostiskās garas (līdz 260cm) nitinola vadītājstīgas ar hidrofīlu pārklājumu invazīvas procedūras veikšanai (Radifocus Guide Wire M Standard vai ekvivalents) | 1. Vadītājstīgas struktūra – kodolam jābūt no nitinola, pārklātam ar poliuterēnu, kura sastāvā ir tungstēns vai cits rentgenkontrastējams materiāls un “MCoat “ pārklājums. 2. Vadītājsstīgas distālais gals ir noapaļots. 3. Vadītājstīgu galiem jābūt vismaz 2 formām – taisnai un leņķveida. 4. Vadītājstīgas stiprības pakāpe: „Standard”. 5. Vadītājstīgas parametri: • Lokanā gala garumi vismaz 1cm un 3cm. • Vadītājstīgas diametri vismaz 0.025”, 0.032”, 0.035” un 0.038” • Vadītājstīgas garumi vismaz 220 cm un 260 cm.
| 24 | Diagnostiskas nitinola vadītājstīgas ar hidrofīlu pārklājumu invazīvas procedūras veikšanai un subintimālājam procedūrām („pirmas izvēles” vadītājstīga) ar garumu līdz 180cm (Radifocus Guide Wire M Standard vai ekvivalents) | 1. Vadītājstīgas struktūra – kodolam jābūt no nitinola, pārklātam ar poliuterēnu, kura sastāvā ir tungstēns vai cits rentgenkontrastējams materiāls un “MCoat “ pārklājums. 2. Vadītājsstīgas distālais gals ir noapaļots. 3. Vadītājstīgu galiem jābūt vismaz 2 formām. 4. Vadītājstīgas stiprības pakāpe: „Standard”. 5. Vadītājstīgas parametri: • Lokanā gala garumi vismaz 1cm, 3cm, 5cm un 8cm. • Vadītājstīgas diametri vismaz 0.018”, 0.025”, 0.032”, 0.035” un 0.038” • Vadītājstīgas garumi vismaz 50 cm, 80 cm, 150 cm, 180 cm.
| 25 | Vienreizlietojamie kontrastvielas injektora konektori savienotājlīnijas (BioMetrix vai ekvivalents) | Augstspiediena (spiediena limits ne mazāk kā 1200psi), armētas (neilona pinums). Saderīgi ar ražotāja MedRad sistēmas augstspiediena injektoriem. Komplektācijā jābūt obligāti diviem konektoriem: MLL neventilējāms un FLL venetilējāms. Līniju iekšējam diamteram jābūt 1.8mm±0.05mm, ārējam diametram jābūt 3.6mm±0.076mm. 1. 25 cm “Connector 25 cm”; 2. 50 cm “Connector 50 cm”; 3. 75 cm “Connector 75 cm”; 4. 120 cm “Connector 120 cm”; 5. 160 cm “Connector 120 cm”; 6. 200 cm “Connector 200 cm”. Iepakojumam izvirzāmās prasības: 1. ierīcei jābūt iepakotai sterilā, individuālā iepakojumā; 2. iepakojumu jāspēj viegli atvērt ar rokām, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus; 3. iepakojuma vienai pusei jābūt caurspīdīgai, lai tā saturs ir pārskatāms; 4. uz iepakojuma jābūt norādītai ražotāja kompānijai, ražošanas datumam, derīguma termiņam; 5. uz iepakojuma obligāti jābūt CE marķējumam.
| 26 | Dažādu modifikāciju diagnostiskie kardioloģiskie katetri (Impulse vai ekvivalents) | 1. Katetra sienas uzbūve: trīsslāņu 2. Vidējais slānis – katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda dubultu stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proksimālajā galā. 3. Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos kospusa segmentos. 4. Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumātiskam. 5. Katetra iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.047” (5F) un 0.056 (6F). 6. Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina optimālu katetrizāciju pie dažādām asinsvadu konfigurācijām, t.s. Angled PIG 1450, Angled PIG 1550, KIMNY, Multipurpose curve konfigurācijas. 7. Savietojami ar 0.035” vai 0.038” vadītājstīgu. 8. Katetra garumi: 100 cm: 125 cm.
| 27 | Vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu (5,5; 11; 23 cm) (Brite tip introducer vai ekvivalents) | 1. Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2. Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3. Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4. Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5. Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6. Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7. Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9. Nepieciešamie garumi: - 5,5cm (6-8F) - 11cm ( +/-1cm) 4-11F - 23cm ( +/- 1cm) 4-11F
| 28 | Vadītājstīgas apakšstilba artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai 0.018” (V-18 vai ekvivalents) | 1. Viena gabala nerusējošā tērauda sakausējums – Scitanium stīga 2. Hidrofils pārklājums, distālais gals klāts ar PTFE tipa polimeru 3. Ārējais diametrs 0.018” 4. Nepieciesamie stīgas garumi: 110cm, 150cm, 200cm, 300cm, +/-10cm 5. Stīgas gals fleksibls 8cm un 12 cm garuma 6. Distālie 2cm – formu veidojošs gals
| 29 | Stīga komplicētu subtotālu oklūziju atvēršanai ar iespēju distālā galā manuāli veidot izliekumu (SAMURAI frontline stīgas vai ekvivalents) | 1.Stīgas garums: 190 vai 300 cm 2. Stīgas diametrs: 0.014 ”; distālā daļa vismaz 20 cm garumā ir ar hidrofīlu pārklājumu un atsperveids uzbūvi 3. Hidrofīls pārklājums stīgas distālajā daļā: vismaz 20 cm 4. Rentgenmarķējuma garums: vismaz 4 cm 5. Stīgas proksimālā daļa klāta ar politetrafluoretilēnu 6. Stīgas distālās daļas gals ir taisns ar iespēju manuāli veidot vēlamo izliekumu 7. tip load ne lielāks kā 0.5 g
| 30 | Pagaidu plūsmu regulējošs Bipolārs elektroda komplekts ar balonu. (Helios ™ vai ekvivalents) | 1. Balona diametrs 8mm. 2. Attālums starp elektrodiem 15mm. 3. Elektriskā rezonanse <100 Ω. 4. Elektrods un balons nesatur lateksu. 5. Atraumatisks elektroda gals. 6. Elektrods ar dziļuma marķieriem. 7. Katetra darba garums 110 cm, 8. Elektroda izmērs 5F. 9. Saderīgs ar 6F ievadslūžu. 10. Katetra modifikācijas – taisns vai liekts pa labi. 11. Komplektā elektrods ar dieviem 2 mm konektoriem un augstspiediena vada savienojums, vienceļa krāniņš ar luer-lock savienojumu un 3 ml šļirce ar luer-lock savienojumu.
| 31 | Koronārās kontrasta kontroles šļirce ar pirkstu riņķiem un ērtu plaukstas balstu (BioMetrix vai ekvivalents) | 1. Šļirce ar “male” tipa galu. 2. Jābūt pieejamai gan fiksētai, gan rotējošai versijai. 3. Jābūt iestrādātam 0.5ml gaisa rezervuāram drošības kontrolei. 4. Tilpums 10ml +/- 2ml 5. Šļircei jābūt aprīkotai ar trīs cilpu rokturi, kas nodrošina stabilu atbalstu operētāja plaukstai un ļauj veikt injekcijas ar spiedienu 6. Šļircei jābūt savienojamai ar pagarinājuma līnijām, manifoldiem, spiediena pārvadītājiem un diagnostiskajiem katetriem. 7. Materiāls: polikarbonāts.
| 32 | Integrēta dubultslāņa stenta Rx (ātras apmaiņas) sistēma a.carotis stenožu ārstēšanai ar repozīcijas iespēju (TERUMO Roadsaver vai ekvivalents) | 1. Divslāņa mikrotīkla šūnas slēgta tipa stenta sistēmas konstrukcija no Nitinola materiāla nodrošina pangas aizsardzību asinsvada sieniņai un embolu aizsardzību, ar mazāko šūnas izmēru līdz 500 um. 2. Stents ir elastīgums un pielāgojas asinsvadu anatomijai. 3. Stents aprīkots ar 5 F rapid-exhange piegādes sistēmu, kuras garums ir vismaz 143 cm, RX garums vismaz 30 cm. (+/-5cm). 4. Stentam jābūt pilnībā pārvietojamam ar ne mazāk kā pēc 50 % stenta izvietojuma. 5. Stenta sistēmai jābūt saderīgai ar vadītāstīgu 0.014” (0.36mm) diametru, ka arī ar 5F. (I.D.> 0.074") ievadslūžu. 6. Nepieciešamie stenta diametri vismaz 5, 6, 7, 8, 9, 10mm, lai nodrošinātu tā lietošanu dažādu diametru asinsvados (3-9mm). 7. Mikrotīklojuma pārklājuma izmēri vismaz no 20-40 mm. 8. Kopējiem stenta garumiem jābūt diapazonā no 25 līdz 47mm, lai nodrošinātu stenta garuma diapazonu pēc implantācijas no 33 līdz 75 mm.
| 33* | Mikrokatetrs CTO procedūram (Turnpike, Turnpike Spiral, Turnpike Gold, TurnpikeLP vai ekvivalents) | 1) Divvirzienu divslāņu koila tehnoloģija. 2) Distālajā galā hidrofīls pārklājums 60 cm garumā. 3) 1:1 rotēcija pulskteņa rādītāja virzienā. 4) Mīksts, atraumatisks gals RTG vizualizējams. 5) Mīksts ārējais spirālveida koils izgatavots no neilona. 6) Katetra gals pārklāts ar zelta pārklājumu un mīkstu neilona koilu. 7) PTFE ieliktnis stīgas lūmenam - berzes mazināšanai. 8) Dubult lūmena pieejas katetrs, RX-OTW, proksimālā lūmena izeja 12 mm no gala. 9) Mikrokaters RX/OTW ar vai bez liektām gala modifikācijām. 10)pieejama katetra modifikācija ar enkura balonu
| 34 | Vaskulāri izvilcēji un mikroizvilcēji cilpas (EN Snare un ONE Snare vai ekvivalents) | 1) Nitinola šafts. 2) Zelta volframa cilpa ar 90° pozīciju pret katetru, RTG vizualizējama. 3) Katetra izmērs 2.3F-3F, 4F un 6F. 4) Katetra garums garums 48 cm, 100 cm, 150 cm un 175 cm. 5) Cilpas kopējais darba garums 65 cm, 120 cm, 175cm un 200 cm. 6) Cilpas diametrs 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 mm. Nepieciešamās konfigurācijas: Standarta izmēra izvilcēji Mikroizvilcēji
| 35 | Sterili Rtg starus absorbējoši aizsargcimdi invazīvām manipulācijām | 1. Svina ekvivalents 0.030-0.040 mm/Pb. 2. Materiāls - zemu proteīnu gumija. 3. Bezsvina. 4. Sterili, individuāli iepakoti, bez pūdera. 5. Netoksiski. 6. Staru redukcija pie 60KV/ 63%, pie 80KV/53%, pie 100KV/46%. 7. Nepieciešamie izmēri: 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0. 8. Atbilst standaratam: IEC 61331-1 (EN 61221-1:2002)
| 36* | Akūtu, subakūtu un hronisku arteriālu oklūziju mehāniskās trombektomijas katetru komplekti (Rotarex S vai ekvivalents) | 1. Katetra galva un rotors izgatavots no medicīniskā tērauda. 2. Katetra korpuss daudzslāņu: iekšējais slānis poliamīds/PTFE, vidējais slānis medicīniskā tērauda koils, ārējais slānis Pebax. 3. Nepieciešamie katetru izmēri: 6F, 8F, 10F. 4. Nepieciešamie katetru garumi: 85cm, 110cm, 135cm. 5. Komplektā vadītājstīga 0.018” vai 0.025”. 6. Vadītājstīgas materiāls: Nitinols, stīgas gals – ar zeltu pārklāts volframs. 7. Vadītājstīgas gala konfigurācija – liekta, ar 40mm vai 60mm fleksiblu galu un 9.5-8.5 cm garu hidrofilu pārklājumu. 8. Vadītājstīgas garumi: 220cm, 270cm, 320cm. 9. Katetri savienojami ar slimnīcā esošo StraubMedical spēka ierīci.
| 37* | Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai (Dynetic-35 vai ekvivalents) | Stenta materiāls: Kobalta un hroma sakausējums Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: dubultspirāle Stenta sienas biezums: 110 µm (ja stenta diametrs 5 - 7mm) 140 µm (ja stenta diametrs 8 – 10mm) Stenta saīsināšanās: < 2% Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums ● Katetra (shaft) diametrs 5.1-5.4 F ● Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals ● 2 Rtg kontrastējami marķieri ● Piegādes sistēmas garums 90 cm, 130 cm un 170 cm Savienojamība ar 0.035" vadītājstīgu Savienojamība ar ievadītāju visiem stentu izmēriem: 6F Nominālais spiediens: 10 atm RBP (Rated burst pressure): 14 atm (ja balona diametrs 5.0 – 8.0mm) 12 atm (ja balona diametrs 9.0 – 10.0mm) Stenta diametrs: 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm. Stenta garums: 18mm, 28mm; 38mm, 58mm, 78mm.
| 38* | Īpaši stipra radiāla spēka un lokanības pašizpletošs stents SUPERA ( Abbott Vascular vai ekvivalents) | Konstrukcija: 6 viengabalainas nitinola stīgas ar speciālu pinumu Savietojams ar 0.014"- 0.018" vadītājstīgām 6F-7F sistēma Nepieciešamie stenta diametri : 4,5-7,5mm(ar soli 0,5mm) garumi 20;30;40;60,80,100,120,150 un 200mm Piegādes sistēma : 80cm un 120cm Distāla segmenta speciāla atraumatiska uzbūve ar hidrofītu pārklājumu Pielietojams arī žults ceļu stentēšanai (CE)
| 39 | Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija balons | Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija baloni oriģināli savietojamiem ar “Datascope” intraaortālās kontrapulsācijas aparātu un aprīkotiem ar augstspiediena blīvi.
| 40 | Intravaskulārs attēla veidošanas mikrokatetrs koronārajiem asinsvadiem (VIS-RX Micro Imaging catheter (NIPRO) vai ekvivalents) | Katetra izmērs 1.8 F (jem ne lielāks kā 0.6mm). Katetra modifikācija RX. Minirail darba gala garums 17 mm. Hidrofils pārklājums distāli ne mazāks kā 30 cm. Trīs RTG pozitīvi marķieri: distālais marķieris 4mm no proksimālā darba gala; lēcas marķieris 5mm distāli no lēcas un Pullback 50mm proksimāli no lēcas. Indicēts koronārām artērijām ar diametru no 1.3 līdz 6.0mm. Mikrokatetrs saderīgs ar atbilstošu attēla projecēšanas un analīzes iekārtu.
| 41* | Vadītājstīgas, kas savietojamas ar elektrolītiskās atdalīšanas embolizācijas spirāļu sistēmu galvas smadzeņu asinsvadiem (Transend vai ekvivalents) | 0.014in vadītājstīgas uzbūve: 1)Serdes stīga veidota no Scitanium sakausējuma 2)Stīgas ārējais diametrs 0.014 in 3)Distālais segments rentgen vizualizējams, Platinum stīgas gala modifikācijā - 3 cm platīna spirāle. Distālais segments 39 cm garumā pārklāts ar ICE hidrofīlu pārklājumu. Distālā gala ar nepieciešamās modifikācijas: - EX Standard; -Platinum; -Floppy; - Soft Tip; 0.010in 4)Iespēja atkārtoti veidot distālā gala ieliekumu (reshapeable). Nepieciešamie stīgas garumi: - ne mazāks kā 180cm - ne mazāks kā 200cm - ne mazāks kā 300cm
| 42* | Distālas piekļuves atbalsta katetrs (AXS Catalyst vai ekvivalents) | Distālās piekļuves atbalsta katetrs - viena lumena, 15 pārejas zonas - 6 dažādu stiepļu pinumu pārejas zonas, 7 cietības zonas, blīvi pīta dubultspirāles daļa. Veidots "plānas sienas"tehnoloģijā. Vidus slānis - distāli nitinola spirāle, proksimāli - nerūsējošā tērauda spirāle. Hidrofīls pārklājums distāli 82 cm garumā, proksimāli - 50 cm bez pārklājuma. Diva veida: 1. katetra iekšējais diametrs 0.058in, katetra ārējais diametrs proksimāli 0.073in ( 5.6Fr)/distāli 0.069in(5.3Fr). Darba garums 115cm, 132 cm, kopējais garums 120cm, 137cm. 2. katetra iekšējais diametrs 0.060in, katetra ārējais proksimāli 0.079in ( 6.0Fr)/distāli 0.071in(5.4Fr). Darba garums 132 cm, kopējais garums 137cm. Distāli rentgenkontrastējams platīna - irīdija marķeris, apaļš distālais gals.
| 43* | Ierīce mehāniskai trombektomijai pacientiem ar akūtām išēmiskām komplikācijām (Trevo NXT vai ekvivalents) | Ierīces uzbūve: Sastāv no 1) piegādes stīgas, kas veidota no nerūsējošā tērauda spirāles,kas pārklāta ar gludu hidrofīlu polimērapārklājumu, un 2) stenta - trombu uztverošās daļas -tīra platu šūnu arhitektūra, minimāls pārklājums, šūnas sakārtotas caurules veidā. Konusveida gali 10 mm, abos galos, kas nobeidzas ar formētu sekciju distālajā daļā. Trombu izvilcēja ierīces izmēri: 3x32mm, 4x28mm, 4x41mm, 6x37mm Efektīvais garums: 200 cm Rtg - kontrastējami marķeri, distāli tas ir kā 4 mm, mīksts Rtg -kontrastējams gals. Savietojams ar 0.018"specifisku mikrokatetru (komplektā)
| 44* | Mikrokatetrs savietojams ar mehāniskas trombektomijas ierīci (Trevo Track 21 vai ekvivalents) | Mikrokaters: iekšējais diametrs 0.021in, distāli ārējais diametrs 2.4F/0.031in, proksimāli - 2.7F/0.035in, garums 162cm. Mikrokatetra distālā daļa 15.5cm garumā ir fleksiblā zona, vidus daļā - izturīga, nerūsējošā tērauda dubultpinuma spirāle, proksimāli - stingrs atbalsta segments. Visā garumā pārklāts ar PTFE slāni.
| 45* | Garas ieejas slūžas (AXS Infinity LS vai ekvivalents) | Slūžas veidotas no divu slāņu polimēra pārklājuma un nerūsējošā tērauda spirāles vijuma serdes daļā; Distālajā daļā – 9,5cm fleksiblā daļa veidota no vienas slāņa polimēra pārklājuma un nerūsējošā tērauda spirāle vīta krusteniski; Iekšējais diametrs: ID = 0.088in (AXS Infinity LS); ID = 0.091in (AXS Infinity LS Plus); Ārējais diametrs OD = 8Fr (2.67mm); Darba garumi: 70cm; 80cm; 90cm
| 46* | Vadītājkatetra pagarinātājs ar īpaši lielu iekšējo diametru un stingrību īpaši sarežģītu angioplastiju veikšanai (Liquid catheter vai ekvivalents) | Viena lūmena katetrs - 150 cm garš, savienots ar 15 cm garu hidrofīlu apmaiņas (extension port) daļu, kas atvieglo medicīnas ierīču apmaiņu procedūras laikā pie īpaši izlocītiem artērijas posmiem. Rentgenkontrastaina visa 15 cm katetra daļa – kas veidota no cieša metāla pinuma. Katetram ir īpaši plānas sieniņas, lai nodrošinātu lielāku ID, vienlaikus nodrošinot īpašu vadāmību un ierīču apmaiņu procedūras laikā. Katetra sieniņas biezums – 0,0030” Katetra ID: 6F – 0,061” (1,55mm), 7F – 0,071” (1,80mm) 6FLP ( 0,051”) Katetra OD : 6F-0,068”(1,73mm), 7F -0.078”(1.98mm) 6FLp- 4.4F Katetra garums -150cm. Vadītājkatetru savietojamība: 6F/7F vadītājkatetri Katetram atraumatisks, noapaļots gals – 0,75mm garš Divi proximāli pozicionēšanas marķieri -95 cm un 105 cm attālumā no distālā gala. Rokturi ar krāsu kodiem -kas atbilst standarta vadītājkatetru krāsu kodiem.
| 47* | Perifērais augstspiediena balonkatetrs. (Zenflow HP vai ekvivalents) | 1. Katetra ievades sistēmas veids - OTW 2. Balona materiāls – neilons + pebax 3. Saderīgs ar vadītājstīgām: 0.035” 4. Saderīgs ar ievadslūžām: 5F; 6F; 7F 5. Nepieciešamie balonkatetra diametri: 3.0mm; 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm;10.0mm 6. Nepieciešamie balonkatetra garumi: 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 180mm; 200mm 7. Katetra darba garumi: 40cm; 75cm; 135cm 8. Nominālais spiediens: 8atm un 10atm 9. Balona materiāls un sienas biezums ļauj balonu salocīt un atkārtoti ievadīt ievadslūžā, 3mm diametram 3 plakņu konstrukcija, 4-10mm diametram 6-plakņu konstrukcija 10. Katetram hidrofils pārklājums 11. 2 Rtg pozitīvi marķieri 12. Duāla lumena šafta dizains
| 48* | Red43 | 1. Trombu atsūkšanas ierīce - distālās pieejas katetrs 2. Hidrofīlā pārklājuma daļas garums - ne mazāk par 60cm, kas piemērots īpaši izlocītu asinsvadu piekļuvei; 3. Iekšējais katetra diametrs - 0.043" 4. Ārējais katetra diametrs - 5F 5. Darba garums - ne mazāk par 153 cm 6. Savietojams ar trombu aspirācijas sūkni
| 49 | Pīta struktūras ievadslūžas PTCA laikā - COIL introdjuseris | Komplekta sastāvdaļas: aizsargapvalks ar vārstu, angiogrāfijas adata, dilatators Hidrofils pārklājums Izturīgs pret salocīšanu, pītas struktūras uzbūve. Augsta fleksibilitāte un izsekojamība Platīna koila marķieris augstas kvalitātes vizualizācijai, veicot fluoroskopiju Īpaša dizaina netraumējošs galiņš. Ievadslūžu izmērs 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F. Ievadslūžu garums 450 mm; 600 mm; 900 mm; 1000 mm. Dilatatora izmērs: 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F. Angiogrāfijas adata 19G (aizsargapvalka izmērs 4F); 18G (aizsargapvalka izmērs 5F; 6F; 7F; 8F; 9F). Izmantot ar vadītājstīgu: 0.022" (aizsargapvalka izmērs 4F); 0.035" (aizsargapvalka izmērs 5F; 6F; 7F; 8F; 9F).
| 50* | Intravaskulārs litotripsijas balonkatetrs | 1. Balonkatetrs paredzēts kalcināta šķelšanai koronāros un perifēros asinsvados. 2. Balonā iestrādāti litotripsijas emitētāji. 3. Balona piepūšana ar fizioloģiskās šķidruma un kontrastvielas šķīdumu līdz 4 atm. 4. Balona diametrs no 2.5 mm līdz 4.0 mm koronārajiem asinsvadiem un 2.5mm-12.0 mm perifērajiem asinsvadiem 5. Balona garums 12 mm, 30 mm, 80 mm 6. Balonkatetra darba garums 138, 110 un 150 cm 7. Šķērsošanas profils 0.044” - 0,093" 8. Saderīgs ar 0.014" vadītājstīgu un 5-8Fr ievadslūžu. 9. Balonkatetriem jābūt saderīgiem ar Shockwave litotripsijas iekārtu.
| 51* | Vascular Access system | 5.1. Vascular access system 17F MaxID technology 5.2. Available lengths: 13, 33, 45 and 65 cm. 5.3. Hemolock Dual Valve system 5.4. Lasercut Hypotube 5.5 OD 6.43 mm and ID .223’’ 5.6. Atraumatic soft tip
| 52* | KORONĀRĀS GRIEŠANAS (eng. “SCORING) BALONS DILATĀCIJAS KATETRS – NAVISCORE | Katetra materiāls neilons/pebakss, skalošanas struktūra: nitinols Uz balona tiek uzlikts metālisks nitinola elements, kas paredzēts, lai fokusētu dilatācijas spēku, samazinot iespēju balonam slīdēt un tādējādi palīdzot tam izplesties pāri stenozei, efektīvi palielinot stenozējošās koronārās artērijas lūmenu Katetera vārpstai ir viena lūmena kombinācija tā proksimālajā daļā un dubultā lūmena tā distālajā daļā Rapid Exchage katetru (RX); RX garums – 25 cm Katetra vārpsta: 2,0F proksimālā; 2,6F vidējais; 3,7 F distāli Tips: “semi- compliant” augsta pretestība Savietojama vadītājstīga: 0,014" Savietojams vadītājkatetrs: 6F Katetera distālā daļa ir pārklāta ar izturīgu hidrofilu pārklājumu Izmantojamā katetra garums 142 cm Balona diametrs: 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50 mm Balona garums: 6; 8; 10; 12; 15 mm. Nominālais spiediens 8 atm RBP 20 atm Ieejas profils: 0,016" Uzgaļa garums: 6 mm Balona šķērsošanas profils 0,024" (3x20 mm) 2 platīna irīdija radionecaurlaidīgas marķieru joslas Iztukšošanas laiks: max 4 s (ø3,5 mm balons)
| 53 | Optitorque/Jackie/Sarah vai ekvivalents diagnostiskais katetrs Ātras plūsmas ātruma un augstas spiediena izturības diagnostiskie katetri angiogrāfijas nodrošināšanai (F4-F6) | 1. Katetra sienas struktūra: trīsslāņu konstrukcija: • Ārējais un iekšējais slānis – neilona-poliuretāna materiāls; • Vidējais slānis - katetra sienas dubultpinuma stiprinājums no nerūsējoša tērauda (316L) stiepļu pinums, kas nodrošina katetra gala izliekuma “atmiņu”, šafta rotāciju, stabilitāti un kustību 1:1. 2. Caurspīdīgs rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un vieglai izmēra un stīgas maksimālā izmērā savietojamības nolasīšanai. 3. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam. 4. Katetru nepieciešamie raksturojumi, kas nodrošina plūsmas ātrumu: • Iekšējie/ārējie diametri: o 4F. - 1.03mm/1.40mm o 5F - 1.20mm/1.70mm o 6F - 1.30mm/2.0mm. • Katetriem jānodrošina plusmas ātrumus: • 4 F katetriem – 19ml/sek. pie 750psi, • 5 F katetriem – 32ml/sek. pie 1000psi, • 6 F katetriem – 37ml/sek. pie 1000psi. • Katetru garumiem jābūt sekojošiem: visi selektīvi: - 100cm, visi Pigtail – 110cm, daudzfunkcionālie katetri – 80cm un 100 cm. 5. Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kas nodrošina sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju: AL, AR, JR, JL, MP, MP El Gamal, ST, IM, BP, PIG (straight un angled). 6. Papildus jābūt pieejamām radiālām konfigurācijām viena katetra diagnostiskās procedūras īstenošanai – Tiger, Jackie, Sarah un BLK. • Garumu variācijās – 100cm, 110 cm, 120 cm; • Izmēros 4F, 5F un 6F; • Izliekumu izmēriem 3.5; 4.5, 4.0, 5.0mm; • Variācijās ar 0, 1 vai 2 sānu caurumiem distālajā galā.
| 54 | Diagnostiskais katetrs "Radifocus Optitorque" - viscerālais Diagnostiskie katetri ar speciālu pārklājumu asinsvadu kateterizācijai (cerebrāliem un viscerāliem asinsvadiem) (Simmons vai ekvivalents) | 1. Katetra sienas struktūra: trīsslāņu konstrukcija: • Ārējais un iekšējais slānis – neilona-poliuretāna materiāls; • Vidējais slānis - katetra sienas dubulpinuma stiprinājums no nerūsējoša tērauda (316L) stiepļu pinums, kas nodrošina katetra gala izliekuma “atmiņu”, šafta rotāciju, stabilitāti un kustību 1:1. 2. Caurspīdīgs rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un vieglai izmēra un stīgas maksimālā izmērā savietojamības nolasīšanai. 3. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam. 4. Katetru nepieciešamie raksturojumi, kas nodrošina plūsmas ātrumu: • Iekšējie diametri: o 4F. - 1.03m o 5F - 1.20mm • Katetriem jānodrošina plūsmas ātrumus: • 4 F katetriem – 19ml/sek. pie 750psi, • 5 F katetriem – 32ml/sek. pie 1000psi, • Katetru garumiem jābūt sekojošiem: visi selektīvi: - 65 cm un 80 cm viscerāliem izliekumiem; 100 cm cerebrāliem izliekumiem. • Katetrs pārklāts ar hidrofīlu pārklājumu rezistences mazināšanai. 6. Katetram ir dažādi modifikācijas veidi, kas nodrošina asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. 7. Katetra galu izliekumu veidi asinsvadu kateterizācijai: - Cobra (mazais, vidējais, lielais), arī ar izliektu galu; - Simmons/Sidewinder (II; I; III), arī S-J tips; -Sheperd Hook 1.0cm - Hinck Head Hunter I - Benson-Hanafee-Wilson (I; II) - Vertebral (arī soft tip) - Mani -UFE 19 cm 8. Saderīgu vadītājstīgu izmēri 0,035”, 0,038”.
| 55* | Stent-grafta sistēma perifērajām un koronārām procedūrām (Bentley vai ekvivalents) | 1. Stenta pārklājums: mikro-porains ePTFE. 2. Stenta materiāls: kobalta-hroma sakausējums CoCr (L605). 3. Stent-grafta dizains: viena slāņa stents. 4. Piegādes sistēma: OTW. 5. Perifērā stent–grafta nominālie garumi: 18, 22, 23, 27, 28, 37, 38, 57 un 58 mm. 6. Koronārā stent-grafta nominālie garumi: 8, 12, 16, 18, 21 un 24 mm. 7. Perifērā stent-grafta nominālie diametri: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 un 10.00 mm. 8. Koronārā stent-grafta nominālie diametri: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 un 5.00 mm. 9. Šafta izmērs ne lielāks kā 5F. 10. Sistema saderīga ar 6F un 7F no Ø9.0mm ievadslūžu. 11. Sistēma saderīga ar stīgu 0.035. 12. Perifērās sistēmas nepieciešamie darba garumi: 75 un 120 cm. 13. Koronārās sistēmas nepieciešamie darba garumi: 143 un 153 cm 14. Perifērā stent-grafta šūnas dimensijas (platums x biezums): 0.135x0.145 mm (5.0-6.0 mm diametra stentiem). 0.145x0.145 mm (7.0-8.0 mm diametra stentiem). 0.165x0.145 mm (9.0-10.0 mm diametra stentiem). 15. Koronārā stent-grafta šūnas dimensijas (platums x biezums): 0.07x0.08 mm (2.50-3.50 mm diametra stentiem). 0.08x0.09 mm (4.0 mm diametra stentiem). 0.07x0.08 mm (4.50-5.00 mm diametra stentiem). 16. Perifērās sistēmas nominālais spiediens: 9 bar (5.0 7.0 mm diametra baloniem), 8 bar (8.0-10.0 mm diametra baloniem). 17. Koronārās sistēmas nominālais spiediens: 11 bar (2.50-4.00 mm diametra stentiem), 10 bar (4.50-5.00 mm diametra stentiem). 18. Perifērās sistēmas eksplozijas spiediens: 13 bar (5.0-7.0 mm diametra baloniem), 12 bar (8.0-10.0 mm diametra baloniem). 19. Koronārās sistēmas eksplozijas spiediens: 16 bar (2.50-4.00 mm diametra stentiem), 14 bar (4.50-5.00 mm diametra stentiem). 20. Balons ar platīna/irīdija marķieri. 21. Derīguma termiņš ne mazāk kā 3 gadi.
| 56* | Paklitakselu pārklāts diletācijas balonkatetrs, indicēts pirmreizēju un restenotisku bojājumu izraisītas stenozes paplašināšanai koronārajos asinsvados restenožu ārstēšanai. | 1) Balona pārklājums - Paclitaxel/Shellac 2) Paklitaksel koncentrācijā 3 µg/mm² 3) Balona dizains - Rapid exchange 4) Balona diametrs - 2.0 / 2.25 / 2.50 / 2.75 / 3.00 / 3.50 un 4.00 mm 5) Balona garums - 15 / 20 / 25 un 30 mm 6) Izmantojamais katetra garums - 140cm 7) Ieteicamā vadītajstīga: 0,014" (0,36 mm) 8) Ieteicamais vadītajkatetrs 5F 9) Distālā gala profils: 0,016" (0,41 mm) 10) Hidrofīls pārklājums 11) Balona materiāls: PA, poliamīds / neilons 12) Ieteicamais balona piepūšanas laiks: 45 sekundes 13) Nominālais spiediens: 6 bar 14) Maksimālais plīšanas spiediens (Rated Burst Pressure): - Balona garums 15 / 20 / 25 / 30 mm, diametrs 2,00 – 3,50 mm: 16 bar - Balona garums 15 / 20 mm, diametrs 4,00 mm: 16 bar - Balona garums 25 / 30 mm, diametrs 4,00 mm: 14 bar
| 57 | AngioSeal VIP Perifēras punkcijas vietas bioabsorbējoša slēgšanas ierīce ar kollagēna bloku | 1. Ierīce paredzēta femorālo artēriju punkciju vietu slēgšanai, nodrošinot hemostāzi mehāniski un bioķīmiski. 2. Jābūt pieejamiem 6Fr un 8Fr komplektiem. 3. Ievadsistēmai jāsastāv no: • Ievietošanas katetra; • Ievadīšanas vadītājcaurules (carrier tube); • Iekšējjās caurules (tamper tube); • Arteriotomijas lokatora • J tipa stīga – 70 cm ar diametru 0,035'', kas ir savietojama ar 6Fr un 0,038', kas ir savietojama ar 8Fr. 4. Implantējamām kompresijas ierīces sastāvdaļām jābūt bio-absorbējamām 60-90 dienu laikā (klīnisku pētījumu dati), un tās ietver: • Enkuru; • Diegus; • Kolagēna ripu. 5. Nepieciešamie enkura izmēri 6Fr komplektam: garums 10.3 mm, platums 1.903 mm, biezums 1.73 mm un 8Fr komplektam: garums 10.3 mm, platums 2.06 mm, biezums 1.8 mm. 6. Diegs ar "polyglycolic acid un polycaprolate co-polymer" pārklājumu, kas nodrošina mezgla optimālu slīdamību saspiešanas laikā. Diegam jānodrošina enkura un kolagēna ripas drošu savienošanu, veidojot vienu veselu bloku. 7. Kolagēna ripas uzbūve no liellopa ādas komponentēm.
| 58 | Aspirācijas divlūmenu ātras apmaiņas katetrs (RX) ar hidrofīlu pārklājumu svaigu un mīkstu trombu evakuācijai no koronāriem asinsvadiem (Eliminate vai ekvivalents) | 1. Aspirācijas katetra konstrūkcijai jāsatur ar „rapid-exchange” segmentu ar 23 cm garumu. 2. Nepieciešams liels aspirācijas katetra lūmens ar esktrakcijas platību (dist./ proks.): 0,79mm2/ 0,95mm2 (Fr.6) un 1,23mm2/ 1,33mm2 (Fr.7), 1,58mm2/ 1,65mm2 (Fr.8). 3. Distālā gala garumam jābūt ne vairāk kā 4 mm 6F un 7F katetriem, lai nodrošinātu recekļa aspirācīju pilnībā. 4. Fr.6 aspirācijas katetram jābūt savienojamam ar vadītājkatetra min.iekš. diametru 0,070”, Fr.7 aspirācijas katetram ar vadītājkatetra min.iekš. diametru 0,080” un Fr.8 aspirācijas katetram ar vadītājkatetra min.iekš. diametru 0,086”. 5. Katetram jābūt savienojamam ar maksimāli 0,014” (0,36mm) vadītājstīgu. 6. Ātras apmaiņas (RX) segmenta garums - 230 mm. 7. Katetra distālajai daļai jābūt pārklātai ar hidrofīlu materiālu 40 cm garumā. 8. Katetra izmantojamais garums ir 140 cm. 9. Katetra ārējam diametram dist./proks. jābūt: • Fr.6 – 1.7mm/ 1.4mm; • Fr.7 – 1.96mm/ 1.60mm; • Fr.8 – 2.15mm/1.76mm. 10. Katetra iekšējiem diametriem dist./proks. jābūt: • Fr.6 - 1.00mm/1.10 mm; • Fr.7 - 1.25mm/1.30 mm; • Fr8 – 1.42mm/1.45mm. 11. Katetra distālai daļai jāsatur rentgena kontrastējošu marķieri (1 mm garumā) no 4 mm katetra distālā gala. Ka arī jābūt pozīcionēšanas zīmei 90 cm attalumā no distālas galas, lai noradīto katetra pozīciju procedūras laikā. 12. Aspirācijas katetra komplektam jāsatur aspirācijas katetru ar stiletu (pēc nepieciešamības), pagarinājuma līniju (25 cm) ar 2-ceļu noslēgkrānu, divas aspirācijas šļirces (30ml), filtra grozi (2 gab.), skalošanas adatu vadītājstīgas lūmena skalošanai.
| 59 | Bioabsorbējoša arteriotomijas slēgšanas ierīces sistēma ātrai un efektīvai hemostāzei pacientiem pēc femorālas perkutānas kateterizācijas (Femoseal vai ekvivalents) | 1. Ierīcei jābūt paredzētai arteriotomijas vietu slēgšanai pēc perkutānas kateterizācijas ar femorālo pieeju, nodrošinot ātru un efektīvu hemostāzi mehāniski. 2. Vidējais laiks līdz hemostāzei ir 1 minūte. 3. Jābūt pieejamam 7Fr ierīces izmēram. 4. Ievadsistēmas sastāvā jābūt: • asinsvadu slēgšanas ierīcei, • dilatatoram, • "J" tipa vadītājstīgai ar garumu 700mm un diametru 0,038'' (*0.97mm). 5. Nepieciešamās slēgšanas ierīces sastāvdaļas: • Iekšējais pilnībā bioabsorbējošs polimēra disks, kas paredzēts novietošanai intraarteriāli. Izmērs dimensijās ne lielāks: 10x5x1mm. • Ārējais pilnībā bioabsorbējošs (polimēra) bloķēšanas disks, kas jānovieto uz artērijas ārejās sienas. Izmērs, kas ne lielāks kā 5mm. • Bioabsorbējamas šuves. Hemostāze ir sasniegta mehāniskā veidā, sablīvējot arteriotomijas vietu starp abiem diskiem. 6. Ierīce paredzēta vienreizejai lietošanai.
| 60* | Sirolimus medikamentu izdalošie koronārie stenti ar abluminālu medikamentu pārklājumu un biorezorbējošu polimēru izteikti difūzi kalcinētu stenožu ārstēšanai (Nagomi vai ekvivalents) | 1. Stenta sistēmai jābūt piemērotai femorālās un radiālās pieejas izmantošanai. 2. Stenta uzbūvē ablumināli jābūt sirolimus zālēm, kam izdalīšanās process ir ne ilgāks kā 4 mēneši. 3. Nominālam medikamentu daudzumam uz stenta mm garumu jābūt 3.9µg. 4. Nepieciešama stenta pārklājuma struktūra no diviem slāņiem: pamatslāņa un zāļu matricas slāņa. Pārklājumam jābūt uzklātam uz ārējās stenta virsmas, atstājot atveres daļu bez zālēm un tādējādi paātrinot endotēlija pārklājuma izveidošanos. 5. Stentam jāsatur biorezorbējošu polimēru PDLLA –PCL, kas palielina pārklājuma elastību un novērš tā plaisāšanu. Polimēram jābūt bioloģiski sadalāmam. Polimēra degradācijas laikam jābūt optimālam - 3-4 mēneši. 6. Jābūt iespējai postdilatēt stentu, sasniedzot maksimālos limitus: : 2.00, 2.25, 2.50mm diametra stentu platformas spēj sasniegt līdz pat 3.5mm diametru; 2.75 un 3.0mm stentu platformas var saniegt postdilatācijas apmēru līdz pat 4.5mm un 3.5, 4.0, 4.5mm stentu platformas attiecīgi līdz 6.25mm diametrā. 7. Stenta platformā jābūt: • Stenta materiālam jābūt kobalta un hroma sakausējumam (L605). • Stenta dizainam – atvērtu šūnu konstrukcija, ar savienojumiem 2 vietās katrā rinķī. • Šūnas izmēram 3 mm stentam jābūt 24.6mm2 optimālai asinsvada sieniņas pretestības noturēšanai. • Stenta sienas biezumam jābūt 80µm, kas garantē optimālu stenta radiālo izturību, elastību un vizualizāciju. • Nepieciešamie stenta diametri: 2.00mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm,4.0mm, 4.5mm • Nepieciešamie stenta garumi: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm, 44mm, 50mm 8. Stenta ievades sistēmai jāsatur: a. Balona izpletoša stenta implantācijas sistēma; b. Ātras apmaiņas (RX - 25 cm proksimāli no gala) ievades sistēmaa ar augstspiediena “semi-compliant” balonkatetru, kuram ir divi rentgenkontrastejoši marķieri, kas fluoroskopijā iezīmē stenta galus, lai nodrošinātu precīzu stenta novietošanu; c. Stenta šķērsošanas (crossing) profilam 3mm diametra balonam jābūt 0.044” (1.12mm). d. Nepieciešams katetra hidrofila polimēra pārklājums 180mm cm garumā. 9. Nominālajam spiedienam jābūt 11 atm. RBP (rated burst pressure) – 16atm. 10. Nepieciešama savietojamība ar 6F vadītājkatetra izmēru un 0.014” vadītajstīgu.
| 61 | Vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu | 1. Komplekts: - vadītājslūžas; - dilatators; - ministīga; -stīgas ievietotājs. 2. Rentgena marķierim jābūt iestrādātam ievadslūžas distālā galā; 3. Ievadslūžas ievietošanas rezistences mazināšanai nepieciešama TIF konusveida sašaurināšanas struktūras tehnoloģija ievadslūžas un dilatātora galiem. 4. Nepieciešams speciāli konstruētais “Cross-cut” hemostātiskais vārstulis , kas aizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. Kā arī ir nepieciešams “LOCK” konstrukcijas slēdzis, kura uzbūve atļauj veikt darbības ar vienu roku. 5. Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu. 6. Savietojamībai jābūt ar stīgu diametriem: 0,035" vai 0,038”. 7. Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 8. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9. Pieejamie izmēri – 4 F, 5F, 6F, 7F, 8F un 9F. 10. Jābūt dažādu garumu izvēles iespējām: 6 cm un 10 cm. 11. Mini stīgai jābūt 45 cm gara un izliegtai dažādos izmēros: 0,89mm un 0,97 mm. 12. Jābūt arī piedāvājumā 25 cm vadītājslūžai, kam komplektā ietilpst vadītājslūža un dilatators.
| 62 | Dilatācijas balonkatetrs RX (ātras apmaiņas) maza diametra (1,0mm) koronāru distālo asinsvadu bojājumu ārstēšanai un HTO procedūrām | 1. Balonkatetram jābūt rapid exchange (RX) ievades sistēmas veidam. 2. Balonkatetrs nepieciešamie diametri: 1.00mm, 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.00mm, kā arī garumi: 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm. 3. Velāms balonkatetra piegādes sistēmas garums - 145 cm. 4. Mazā diametra balonkatetru (ᴓ 1.00-1.50mm) ieejas profilam jābūt 0.41mm. 5. Balonkatetra sistēmas distālajā galā 220 mm garumā jābūt hidrofīlam „M coat” pārklājumam. 6. Balonkatetra vidus ass konstrukcijai jānodrošina līdzsvaru starp elastīgumu un stingrumu no proksimālias līdz distālai daļai. 7. Nepieciešamais nominālais spiediens 6atm (608kPa). RBP spiedienam jābūt no 12 līdz 14atm. 8. Balonkatetra formai pirms dilatācijas stenozes vietā ir jābūt „trīs-locījumu” veidā (ᴓ2.25-4.00mm) un “div-locījumu” veidā (ᴓ 1.00-1.50mm), kas nodrošina šķērsošanas diametru 0.023” ᴓ 1.0mm diametra balonkatetriem. 9. Nepieciešāma balonkatetra vārpstas 3-segmentu struktūra ar dažādu diametru klāstu, lai nodrošinātu precīzu ierīces ievietošanu un vienmierīgu kustūbu izlocītos asinsvados distāli: • Proksimālā katetra daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.1.9/0.64mm ; • Vidējas daļas diametram jābūt ne mazāks par Fr.2.5/0,84mm; • Distālā katetra daļas diametram ne mazākam par Fr.2.4/0.79mm un ne lielākam par 2.7Fr/0.89mm. 10. Balonkatetram jābūt saderīgam ar maksimālā izmēra 0.014”PTCA vadītājstīgu. 11. Obligāti jābūt rentgena marķieriem – 1 marķeris balonkatetru izmēriem no ᴓ 1.00 līdz 1.50mm un 2 marķieri izmēriem no ᴓ 2.00 līdz 4.00mm). 12. Dziļuma marķieriem jāatrodas 90cm un 100 cm no distālā gala. 13. Minimālam vadītājzondes savietošanas izmēram jābūt 4Fr. jeb 0.050”.
| 63 | Speciāli konstruēti ievadslūžu komplekti ar īpaši plānām sieniņām un hidrofīlu klājumu dTRI procedūrām | 1. Nepieciešamie ievadslūžu izmēri Fr.5, Fr.6 un Fr.7 ar diviem iespējamiem garumiem 10 un 16 cm. 2. Vadītājslūžai jābūt klātai ar hidrofīlu “M coat” pārklājumu visā darba garumā. 3. Ievadslūžas ārējam/iekšējam diametram jāatšķiras par 1 Fr. izmēru, kas nodrošina “thin-wall” tehnoloģiju, lai mazinātu asinsvada traumēšanas risku un nodrošina optimālu hemostāzes laiku pēc procedūras. 4. Komplektā jābūt papildu ierīcēm: dilatators, plastiska adata ar izmēru 20G (0.9*32mm) vai 22G (0.7*32mm) vai metāliska adata ar izmēru 20G (0.9*35mm) vai 22G (0.7*35mm), 3-ceļu krāniņš, kā arī taisna plastiskā mini vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu vai metaliskā ministīga. • Mini vadītājstīgu garumiem jābūt 45 vai 80 cm. • Mini stīgas diametriem jābūt 0.46mm, 0.53 mm, 0.064 mm. 5. Hemostātiskais vārstulis ar “Cross-cut” konstrukciju aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. Nepieciešams “LOCK” slēdzis. 6. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem: rokturim: iedavslūžām un rokturim jābūt divos dažādos krāsu kodējumos. 7. Nepieciešamības gadījumā, pēc pieprasījuma jāsniedz pētījumu rezultātus par hemostāzes saīsināta laika nodrošināšanas efektiem un drošību.
| 64 | Kontrastvielas šļirces ar fiksētu vai rotējošu adaptoriu Luer-Lock male tipa | 1. Tilpums 10 ml ar plaukstas atbalstu un 2 pirktu gredzeniem vai īkšķa gredzena un pirktu atbalstiem uzbūvē. 2. Materiāls – polikarbonāts. 3. Ar 5 ml gaisa drošības rezervuāru
| 65 | Speciāla ļoti stingra vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu un viengabalainu konstrukciju endovazālām PTA procedūrām | 1. Vadītājstīgas struktūra – stīgas kodolam jābūt no nitinola, distālajā galā “Mcoat” pārklājumam un spirālveida PTFE pārklājumam proksimālajā daļā. 2. Vadītājstīgai jābūt ar Duocore tehnoloģiju, kas nodrošina viengabalainu pāreju starp proksimālo un distālo daļu. 3. Hidrofīlā pārklājuma garums vismaz 25 cm. 4. Nepieciešamie vadītājstīgu garumi vismaz 180, 260 un 300cm. 5. Lokanās daļas garumam jābūt 1 cm vai 5 cm. 6. Vadītājstīgām jābūt pieejamām 0.014”, 0.018” un 0,035” diametros. 7. Vadītājstīgas stingrības pakāpei jābūt Extra Stiff. 8. Vadītājstīgai jābūt paredzētei izmantošanai visos perifēro manipulāciju līmeņos. 9. Pieejams arī leņķveida vadītājstīgas gals.
| 66* | PACIFIC PLUS / IN.PACT™ 018 balonkatetrs | Savietojami ar 0.018” vadītājstīgu Divi vidus marķieri labākai vizualizācijai 200-300mm balonu garumiem Nepieciešamie katetra garumi: 90, 130, 150 un 180 cm Nepieciešamie balona diametri: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 un 7mm Nepieciešamie balona garumi: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 un 300 mm Visu izmēru baloni savietojami ar 4F un 5F Introducer sheath Konusveida gals"
| 67 | Sentrant ievadslūža | Ievadslūžas - 28 cm garš apvalks, no ārpuses ar hemostatisko vārstu • Apvalka vadošā gala beigās jābūt riņķa marķējumam. • Lai nodrošinātu pareizu pozīciju, jābūt marķierim dilatatora galā. • Iespēja izmantot caur vārstu vairākas vadītājstīgas un katetrus vienlaicīgi ar minimālu asins zudumu • Slūžu izmēri 12-26 F
| 68 | Telescope | Vadītājkatetra pagarinājuma katetrs Katetra kopējais garums ne mazāks kā 150 cm Distālās pagarinājuma daļas garums ne mazāk kā 25 cm iekšējais diametrs 6 F (0,056), 7 F (0,062) Ārējais diametrs 6 F (0,067), 7 F (0,075) vadītājkatetra iekšējais diametrs ≥ 0,070 (6 F), ≥ 0,078 (7 F) Marķiera joslas materiāls – platina irīdija sakausējums Marķiera joslu garumi ne mazāk kā 1 mm un 2 mm no distālā gala 3 mm gara, lāpstiņas formas marķiera josla ieejas portā Katetra pārklājums hidrofils , hidrofili pārklāts galvenais apvalks 21 cm, kas nodrošina uzlabotu ievadāmību. Stumšanas stieples (pushwire) garums 125 cm Konusveida stumšanas stieples daļas garums 10 cm Ievades rampas (on-ramp) garums 4 cm TruFlex™ gala garums 2 mm