"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas mēbeļu iegāde 2. daļa”
identifikācijas Nr. BKUS 2024/14-TP 
ZIŅOJUMS

Rīga 
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Identifikācijas numurs:

	BKUS 2024/14-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Tirgus priekšizpēte 

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas mēbeļu iegāde 2. daļa



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	G.Kaire-Mače, K.Čaikovska, Ā.Vecmane, N.Nulle



	Pretendenti iesnieguši komentārus: 

	1. Apspriedē piedalījās četri pretendenti

	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	Pretendents A
	Pretendents B
	Pretendents C
	Pretendents D

	Vērtējamā cena EUR bez PVN:
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Iesniegts

	Nav iesniegts

	Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt)
	Jā

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1.pozīcija - Funkcionālā gulta pieaugušo
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	1.2.1.8 Matrača platformas izmēri  197 x 86 cm
	1.2.1.25 punktā prasīts drošs darbības svars 220 kg. Tās ir specializētas gultas pacientiem ar īpaši paaugstinātu svaru.
1.2.3.2 punktā matrača svara izturība vismaz 75 kg

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  1.pozīcija - Funkcionālā gulta pieaugušo
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	1.2.1.8. Prasība tiek pārdefinēta uz “Matrača platformas izmēri ne mazāki kā 197 x 85 cm”
	Prasības netiek mainītas. 1.2.3.2. punktā ir norādīta svara izturība piecelšanās stienim. Piecelšanās stienis paredzēts kā atbalsts pacietam mainot pozīciju gultā, tam nav paredzēts turēt visu pacienta svaru

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija - Funkcionālie transporta rati
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	2.2.5. Hidrauliska augstuma regulācija  62 - 93 cm diapazonā
2.2.20., 2.2.21. Opcija nav pieejama
	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  2. pozīcija - Funkcionālie transporta rati
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	2.2.5. Prasība tiek pārdefinēta “Elektriska vai hidrauliska augstuma regulācija  62-85 cm diapazonā”
2.2.20., 2.2.21. Prasība par pacientu svariem tiek atstāta tehniskajā specifikācijā, jo nodrošina pasūtītājam būtisku ratu funkcionalitāti.
	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3.pocīcija - Darba stacijas - procedūru ratiņi
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  3.pocīcija - Darba stacijas - procedūru ratiņi
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  4. pozīcija - Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai
	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija - Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	NA
	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija - Pacientu transportēšanas rati
	Nav iesniegts

	5.2.9. 
Augstuma regulācija 65-97 cm

	Iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai
	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  5. pozīcija - Pacientu transportēšanas rati
	Nav iesniegts

	5.2.9. Prasība tiek pārdefinēta “Augstuma regulācija hidrauliski vismaz 65-85 cm diapazonā”

	NA
	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija - Procedūru galdiņš I
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  6. pozīcija - Procedūru galdiņš I
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 7. pozīcija - Procedūru galdiņš II
	7.2.8. Galds izgatavots no pulverkrāsota tērauda
7.2.9. Galda izmēri 122 x 55 x 90 cm
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  7. pozīcija - Procedūru galdiņš II
	7.2.8. Prasība tiek pārdefinēta “Izgatavots no nerūsējošā tērauda vai cita nerūsējoša materiāla”
7.2.9. Komentārs netiek ņemts vērā, jo piedāvātājs izmērs ir 17 cm lielāks kā specifikācijā definētais izmērs. Tas būtiski izmana iespējas izvietot galdiņu telpā. Tik liela izmēra galdiņi pasūtītājam nav nepieciešami. 
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 8. pozīcija - Ēdināšanas virsma
	Nav iesniegts

	8.2.3. Augstuma regulācija 80-110 cm

	8.2.3. Mehāniska augstuma regulācija 75-115 cm
	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  8. pozīcija - Ēdināšanas virsma
	Nav iesniegts

	8.2.3. Prasība tiek pārdefinēta “Mehāniska augstuma regulācija vismaz 80-100 cm ”
	8.2.3. Prasība tiek pārdefinēta “Mehāniska augstuma regulācija vismaz 80-100 cm ”
	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 9. pozīcija - Aprūpes krēsls vecākiem
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	Iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai
	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  9. pozīcija - Aprūpes krēsls vecākiem
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts

	NA
	Nav iesniegts




	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena pēc tirgus priekšizpētes paliek nemainīga.
2. Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija.
3. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
4. Izsludināt Atklātu konkursu.



Ziņojumu sagatavoja:
Ginta Kaire-Mače
ginta.kaire.mace@bkus.lv 


10

