# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Atklātā konkursa “Medicīnisko cimdu piegāde”, Id. Nr. LRS 2026/10,

Jautājumi, atbildes un skaidrojumi

2026. gada 8. aprīlī

Jautājums:

Lai paplašinātu iespējamo pretendentu loku 7. pozīcijā (Cimdi - sterili, nepūderēti, lateksa, operācijām)  vēlamies lūgt veikt korekcijas tehniskajā specifikācijā atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai, iekrāsots ar sarkanu:

| Nr. p. k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības, preces apraksts | Jautājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Cimdi - sterili, nepūderēti, lateksa, operācijām | Medicīniskie operāciju cimdi, sterili, nepūderēti. Ārējā slāņa pamatmateriāls - dabīgais latekss. Cimdu krāsa - balta. Cimdu virsma nerada atspīdumu no apgaismojuma. Ūdenī ekstrahējamo proteīna daudzums zemāks par 30mkg (ar Lowry metodi atbilstoši EN455-3). Bojāto cimdu daudzums - AQL (Acceptable Quality Level) ne vairāk kā 1,5%. 100% visai saražotajai partijai jābūt pārbaudītai uz gaisa noplūdi ūdenī. Vīrusu caurlaidības / izplatīšanas tests - Aizsardzības efektivitāte apstiprināta ar ASTM F 1671 standarta testu. Cimdi atbilst ES EN455 (1; 2; 3) standartam. Uz iepakojuma jābūt norādītam ražošanas datumam un derīguma termiņam. Fizikālās īpašības: Cimdu aproces daļa taisna ar papildu iestrādēm labākai cimda noturībai apakšdelma daļā vai rullēti Cimdu garums 290 mm (+/- 5 mm) Cimdu plaukstas daļas biezums 0,180 - 0,210 mm Cimdu pirkstu daļas biezums 0,190 - 0,230 mm Cimdu aproces daļas biezums 0,140 - 0,205 mm Cimdu pāris iepakots sterilā iepakojumā. Sterilo cimdu iepakojumi iepakoti dispensera kastē, ne vairāk kā 50 pāri. | Lūdzu veikt grozījumus prasībai cimdu garums 290 mm (+/- 5 mm). Visās citās sterilo cimdu pozīcijās cimdu garumu pielaide ir vismaz 15 mm, 10.pozīcijai cimdu garums nav norādīts vispār, kas nozīmē, ka cimdu garums nav būtisks. Lūdzu veikt pielaides cimdu garumā un ļaut piedāvāt cimdus 300 mm (+/- 10 mm). |

Atbilde:

Iepirkuma komisija, izvērtējot pretendenta iesniegto priekšlikumu, attiecībā uz 7. pozīciju

norāda, ka piegādātājs var piedāvāt preci ar norādītajiem parametriem, un piedāvāto preču atbilstība izvirzītajām prasībām, kā arī iepirkuma priekšmeta lietošanas mērķim tiks izvērtēta, veicot preču aprobāciju saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību.

2026. gada 30. martā

Jautājums:

Lūdzam mainīt piedāvājuma prasības norādītajām prasībām:

| Pozī cija | Preču nosaukums | Specifikācija | Lūgums |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Medicīniskie operāciju cimdi - mikroķirurģiskām un neiroķirurģiskām operācijām | “..Cimdu pirkstu daļas biezums 0,165 - 0,180 mm..” “..Cimdu aproces daļas biezums 0,130 - 0,175 mm..” | “..Cimdu pirkstu daļas biezums 0,165 - 0,190 mm..” “..Cimdu aproces daļas biezums 0,120 - 0,175 mm..” |
| 7. | Medicīniskie operāciju cimdi | “..Cimdu pirkstu daļas biezums 0,190 - 0,230 mm..” | “..Cimdu pirkstu daļas biezums 0,190 - 0,240 mm..” |
| 9. | Medicīniskie operāciju cimdi, neoprēna | “..Cimdu pirkstu daļas biezums 0,160 - 0,190 mm..” | “..Cimdu pirkstu daļas biezums 0,160 - 0,200 mm..” |

Atbilde:

Iepirkuma komisija, izvērtējot pretendenta iesniegto priekšlikumu, attiecībā uz 6. pozīciju nepiekrīt paplašināt cimdu pirkstu daļas biezuma pielaidi, jo cimdu biezums pirkstu daļā ir īpaši būtisks mikroķirurģijā, no tā ir tieši atkarīga ķirurga taustes jutība un manipulāciju precizitāte. Lielāks biezums var samazināt pirkstu kustību precizitāti, tādēļ tiek saglabātas sākotnēji noteiktās prasības, nodrošinot atbilstību paredzētajai lietošanai un kvalitātes prasībām.

Savukārt attiecībā uz 7. un 9. pozīciju Iepirkuma komisija norāda, ka piegādātājs var piedāvāt preci ar norādītajiem parametriem, un piedāvāto preču atbilstība izvirzītajām prasībām, kā arī iepirkuma priekšmeta lietošanas mērķim tiks izvērtēta, veicot preču aprobāciju saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību.

Iepirkuma komisija informē, ka pirms iepirkuma izsludināšanas tika organizēta piegādātāju apspriede, kuras ietvaros ieinteresētajiem piegādātājiem bija iespēja sniegt priekšlikumus par iepirkuma dokumentāciju, un aicina arī turpmāk izmantot šo iespēju, lai veicinātu savlaicīgu un efektīvu iepirkuma procedūras norisi.