"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“AVAD un NMPON jaunā korpusa aprūpes aprīkojuma iegāde 2. daļa”

identifikācijas Nr. BKUS 2024/10-TP

ZIŅOJUMS

Rīga

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Identifikācijas numurs:

BKUS 2024/10-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Tirgus priekšizpēte

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

AVAD un NMPON jaunā korpusa aprūpes aprīkojuma iegāde 2. daļa

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

G.Kaire-Mače, K.Čaikovska, Ā.Vecmane, N.Nulle

| Pretendenti iesnieguši komentārus: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Apspriedē piedalījās četri pretendenti |  |  |

| Pretendenta nosaukums: | Pretendents Nr.1 | Pretendents Nr.2 | Pretendents Nr.3 | Pretendents Nr.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vērtējamā cena EUR bez PVN: | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Iesniegts | iesniegts |
| Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt) | Jā |  |  |  |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1. pozīcija - Stacionārais otoskops/oftalmpskops | Nav iesniegts | 1.2.1.3. Ierīce saderīga ar HEINE "AllSpec" Ø 2,5 mm un 4,0 mm vienreizlietojamiem uzgaļiem. Šī punkta prasības mūsu ieskatā pašas par sevi norāda tikai uz viena ražotāja otoskopu piegādi - tas ir HEINE. Citi ražõtāji piegādā attiecīgos uzgaļus savīem produktiem, kas ir tikpat līdzvērtīgi pārbaužu un diagnostikas veikšanai. Tāpat ir nedaudz diametru atšķirības. Uzskatam būtu iespējams pievienot diapazona iespējas, teiksim ±0.5 mm. 1.2.1.6. Grozāms skatīšanās logs ar vismaz 3x palielinājumu. Ierosinam arī pievienot diapazonu ±0.5 x. Mūsu piegādātājam ir parsvarā pieejams palielinājums 2.5x | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 1. pozīcija - Stacionārais otoskops/oftalmpskops | Nav iesniegts | 1.2.1.3. Prasība tiek pārdefinēta “Ierīce saderīga ar HEINE "AllSpec" (vai analogs) Ø 2,5 mm un 4,0 mm +/- 0,5 mm vienreizlietojamiem uzgaļiem” 1.2.1.6. Grozāms skatīšanās logs ar vismaz 2,5 x palielinājumu, vēlams 3 x palielinājumu | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija - Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 2. pozīcija - Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3. pozīcija - Galvas lampa | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 3. pozīcija - Galvas lampa | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 4. pozīcija - Ratiņi uz riteņiem | 4.2.6. Galdiņa gabarītzmēri 70 +/- 10 cm x 45 +/- 7 cm | Nav iesniegts | 4.2.4. Galds aprīkots ar 4 riteņiem, 8 cm diametrā - protektors: termoplastiska gumija, neatstāj pēdas | Iesniegts piedāvājums ratiņiem ar diviem un trīs plauktiem |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija - Ratiņi uz riteņiem | 4.2.6. Prasība tiek pārdefinēta uz “Galdiņa gabarītzmēri 70 +/- 10 cm x 45 +/- 7 cm” | Nav iesniegts | 4.2.4 Prasība tiek pārdefinēta “Galds aprīkots ar 4 antistatiskiem riteņiem, vismaz 8 cm diametrā - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas” | 4.2.1. Prasība tiek pārdefinēta “Aprīkots ar vismaz 2, vēlams 3 plauktiem” |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija - Pacientu krēsls | Nav iesniegts | Nav iesniegts | 5.2.2. Augstums regulējams diapazonā (bez rītiņiem) 54 - 73 cm | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 5. pozīcija - Pacientu krēsls | Nav iesniegts | Nav iesniegts | 5.2.2. Prasība netiek mainīta, lai nodrošinātu ērtu krēsla lietošanu arī mazākiem pacientiem nepieciešams saglabāt definētu diapazonu | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija - Ārsta krēsls 1 | Nav iesniegts | Nav iesniegts | 6.2.1. Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz 48 - 61 cm | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 6. pozīcija - Ārsta krēsls 1 | Nav iesniegts | Nav iesniegts | 6.2.1. Prasība tiek pārdefinēta “Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz 48 - 61 cm” | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 7. pozīcija - Ārsta krēsls 2 | 7.2.1. Augstums diapazonā 53-72 cm | Nav iesniegts | 7.2.1. Pneimatiski regulējams augstums diapazonā 65 - 90 mm (OPCIONĀLI - 48 - 61 cm) | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 7. pozīcija - Ārsta krēsls 2 | 7.2.1. Prasība tiek pārdefinēta “Pneimatiski regulējams augstums vismaz 15 cm diapazonā” | Nav iesniegts | 7.2.1. Prasība tiek pārdefinēta “Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz 48 - 59 cm” | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 8. pozīcija - Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 8. pozīcija - Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā paredzamā līgumcena pēc tirgus priekšizpētes paliek nemainīga. - Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt Atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Ginta Kaire-Mače

ginta.kaire.mace@bkus.lv