"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“AVAD un NMPON jaunā korpusa aprūpes aprīkojuma iegāde 2. daļa”
identifikācijas Nr. BKUS 2024/10-TP 
ZIŅOJUMS

Rīga 
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Identifikācijas numurs:

	BKUS 2024/10-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Tirgus priekšizpēte 

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	AVAD un NMPON jaunā korpusa aprūpes aprīkojuma iegāde 2. daļa



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	G.Kaire-Mače, K.Čaikovska, Ā.Vecmane, N.Nulle



	Pretendenti iesnieguši komentārus: 

	1. Apspriedē piedalījās četri pretendenti

	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	Pretendents Nr.1
	Pretendents Nr.2
	Pretendents Nr.3
	Pretendents Nr.4

	Vērtējamā cena EUR bez PVN:
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Iesniegts
	iesniegts

	Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt)
	Jā

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1. pozīcija - Stacionārais otoskops/oftalmpskops
	Nav iesniegts
	1.2.1.3. Ierīce saderīga ar HEINE "AllSpec" Ø 2,5 mm un 4,0 mm vienreizlietojamiem uzgaļiem.
Šī punkta prasības mūsu ieskatā pašas par sevi norāda tikai uz viena ražotāja otoskopu piegādi - tas ir HEINE. Citi ražõtāji piegādā attiecīgos uzgaļus savīem produktiem, kas ir tikpat līdzvērtīgi pārbaužu un diagnostikas veikšanai. Tāpat ir nedaudz diametru atšķirības. Uzskatam būtu iespējams pievienot diapazona iespējas, teiksim ±0.5 mm.
1.2.1.6. Grozāms skatīšanās logs ar vismaz 3x palielinājumu.
Ierosinam arī pievienot diapazonu ±0.5 x. Mūsu piegādātājam ir parsvarā pieejams palielinājums 2.5x
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  1. pozīcija - Stacionārais otoskops/oftalmpskops
	Nav iesniegts
	1.2.1.3. Prasība tiek pārdefinēta “Ierīce saderīga ar HEINE "AllSpec" (vai analogs) Ø 2,5 mm un 4,0 mm +/- 0,5 mm vienreizlietojamiem uzgaļiem”
1.2.1.6. Grozāms skatīšanās logs ar vismaz 2,5 x palielinājumu, vēlams 3 x palielinājumu
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija - Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  2. pozīcija - Urbjmašīna intraosālās adatas ievadīšanai
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3. pozīcija - Galvas lampa
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  3. pozīcija - Galvas lampa
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  4. pozīcija - Ratiņi uz riteņiem
	4.2.6. Galdiņa gabarītzmēri 70 +/- 10 cm x 45  +/- 7 cm
	Nav iesniegts
	4.2.4. Galds aprīkots ar 4 riteņiem, 8 cm diametrā - protektors: termoplastiska gumija, neatstāj pēdas
	Iesniegts piedāvājums ratiņiem ar diviem un trīs plauktiem 

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija - Ratiņi uz riteņiem
	4.2.6. Prasība tiek pārdefinēta uz “Galdiņa gabarītzmēri 70 +/- 10 cm x 45  +/- 7 cm”
	Nav iesniegts
	4.2.4 Prasība tiek pārdefinēta “Galds aprīkots ar 4 antistatiskiem riteņiem, vismaz 8 cm diametrā - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas”
	4.2.1. Prasība tiek pārdefinēta “Aprīkots ar vismaz 2, vēlams 3 plauktiem”

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija - Pacientu krēsls
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	5.2.2. Augstums regulējams diapazonā (bez rītiņiem) 54 - 73 cm
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  5. pozīcija - Pacientu krēsls
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	5.2.2. Prasība netiek mainīta, lai nodrošinātu ērtu krēsla lietošanu arī mazākiem pacientiem nepieciešams saglabāt definētu diapazonu 
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija - Ārsta krēsls 1
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	6.2.1. Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz 48 - 61 cm
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  6. pozīcija - Ārsta krēsls 1
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	6.2.1. Prasība tiek pārdefinēta “Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz 48 - 61 cm”
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 7. pozīcija - Ārsta krēsls 2
	7.2.1. Augstums diapazonā 53-72 cm
	Nav iesniegts
	7.2.1. Pneimatiski regulējams augstums diapazonā 65 - 90 mm (OPCIONĀLI -  48 - 61 cm)
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  7. pozīcija - Ārsta krēsls 2
	7.2.1. Prasība tiek pārdefinēta “Pneimatiski regulējams augstums vismaz 15 cm diapazonā”
	Nav iesniegts
	7.2.1. Prasība tiek pārdefinēta “Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz 48 - 59 cm”
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 8. pozīcija - Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  8. pozīcija - Ķīļveida pozicionēšanas paliktņi
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts



	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena pēc tirgus priekšizpētes paliek nemainīga.
2. Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija.
3. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
4. Izsludināt Atklātu konkursu.



Ziņojumu sagatavoja:
Ginta Kaire-Mače
ginta.kaire.mace@bkus.lv 
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