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	Pasūtītāja nosaukums:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2026/2-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Tirgus priekšizpēte atklātam konkursam

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Jaundzimušo intensīvās terapijas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzturēšana (1.daļa)



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	L.Baltace, R.Siliņš, I.Ločmele



	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Apspriedē piedalījās 2 ieinteresētie piegādātāji



	Pretendenta (-u),  komentāri:

	No piegādātājiem tika saņemti komentāri par tehnisko specifikāciju. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, tika nolemts:
	KOMENTĀRI:
	PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.1

	Tika iesniegts piedāvājums 2.pozīcijā.
2.2.10.punkts – Nav klīniska pamatojuma prasīt jaundzimušo svarus ar svēršanas diapazonu zem 200g. Lūdzu izteikt šo punktu šādā redakcijā: Integrēti svari ar mērīšanas diapazonu no 200g -7000g
2.2.11.punkts – Iespējami dažādi tehniskie risinājumi, kas nodrošina funkcionalitāti. Lūdzu izteikt šo punktu šādā redakcijā: Aprīkots ar vakuuma sūkni un manometru, kas pieslēdzes centrālajai vakuuma sistēmai vai Reanimācijas modulī integrēts vakuuma sūkni ar monometru, savienots ar aktīvu O2 avotu.
2.2.13.punkts – Iespējami dažādi tehniskie risinājumi, kas nodrošina funkcionalitāti. Lūdzu izteikt šo punktu šādā redakcijā: Sildīšanas lampa atrodas virs galda vai Sildīšanas lampas starojums vērsts virs galda.
	
2.2.10.punkts – Punkt tiks mainīts. “Integrēti svari ar mērīšanas diapazonu vismaz no 200 g - 7000 g.” Integrēti svari ir obligāta prasība no ārstniecības personāla, tāpēc prasība netiks aizvietota.

2.2.11.punkts – Punkts tiks mainīts. “Aprīkots ar vakuuma sūkni un manometru, kas pieslēdzes centrālajai vakuuma sistēmai vai Reanimācijas modulī integrēts vakuuma sūkni ar monometru, savienots ar aktīvu O2 avotu.”


2.2.13.punkts – Punkts tiks mainīts. “Sildīšanas lampa atrodas virs galda vai Sildīšanas lampas starojums vērsts virs galda.”

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.2

	Tika iesniegts piedāvājums 2.pozīcijā.
2.2.1.punkts – Reanimācijas galda funkcionalitāti  nenosaka tā ārējie gabarīti, bet gan medicīniskie parametri. Dažādu ražotāju galdi var atšķirties par 5-10 cm, taču vienlīdz labi izpildīt reanimācijas algoritmu prasības. Lai nodrošinātu maksimālu pretendentu konkurenci un saņemtu tehnoloģiski modernāko aprīkojumu kas atbilst PVO/ERC/2021/2025 vadlīnijām, lūdzu izteikt prasību sekojošā redakcijā: “Iekārtas gabarītizmēri ne lielāki par 800 x 1400 mm”
 2.2.2.punkts – Prasību lūdzu izteikt sekojošā redakcijā : “Iekārtas augstums regulējams vismaz 20 cm robežās”.
2.2.10.punkts – Iekārtas specifikācijā netiek minēta prasība ka galdam būtu jābūt rentgencaurlaidīgam un ar iespēju ievietot rentgena kaseti, jo intensīvās terapijas nodaļā diagnostika ar attēliem ir ikdienas sastāvdaļa stabilizācijas procesā, un šādai prasībai noteikti būtu jābūt obligātai. Turpretī tiek minēta prasība par integrēto svaru nepieciešamību, kas intensīvās terapijas nodaļā varētu tikt definēta tikai kā būtisks funkcionāls papildinājums. Svari ir neaizvietojami precīzai medikamentu aprēķināšanai, taču to funkciju, kaut arī tas ir mazāk ērti, teorētiski var aizstāt ar ārējiem svariem.  Lūdzu izskatīt iespēju punktā minēto prasību aizvietot ar “Galdam jābūt rentgencaurlaidīgam ar iespēju ievietot rentgena kaseti”.
2.2.18.punkts – Minētā funkcija nav kritiski nepieciešama iekārtas pamatfunkciju nodrošināšanai. Ārkārtas elpināšanas drošība saskaņā ar iestādes iekšējiem jaundzimušo reanimācijas protokoliem un starptautiskajām vadlīnijām (piemēram, NRP) tiek pilnvērtīgi nodrošināta ar manuālo elpināšanas maisu (Ambu tipa), kas ir obligāts katras reanimācijas darba stacijas aprīkojums. Prasības precizēšana veikta, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci un izvairītos no specifisku, patentētu tehnisko risinājumu pieprasīšanas, kas nav saistīti ar klīnisko rezultātu uzlabošanos.  Lūdzu izskatīt iespēju šo prasību izņemt vispār, vai arī noformulē to kā vēlamu, par kuru vērtēšanas procesā varētu tikt piešķirti papildus punkti.
	
2.2.1.punkts – Punkts tiks mainīts. “Iekārtas gabarītizmēri ne lielāki par 800 x 1400 mm.’










2.pozīcija – Punkts tiks mainīts. “Iekārtas augstums regulējams vismaz 20 cm robežās.”


2.2.10.punkts – Punkt tiks mainīts. “Integrēti svari ar mērīšanas diapazonu vismaz no 200 g - 7000 g.” Integrēti svari ir obligāta prasība no ārstniecības personāla, tāpēc prasība netiks aizvietota.














2.2.18.punkts – Punkts netiks mainīts. Ambu maiss var aizstāt integrētu elpošanas moduli ārkārtas situācijās, bet intensīvās terapijas kontekstā integrēts modulis ar regulējamiem parametriem un gāzu maisītāju nodrošina daudz precīzāku un drošāku terapiju. NRP vadlīnijas pašas par sevi iesaka izmantot uzlabotas tehnoloģijas, kur tās ir pieejamas.






	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā iepirkuma dokumentācijas prasības ir atbilstošas.
2. Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai.
3. Izsludināt iepirkumu kā Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu – atklāts konkurss.




Ziņojumu sagatavoja:
Iveta Ločmele
iveta.locmele@bkus.lv 
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