## Vispar.pras.
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Dažāda veida medicīnas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/34, nolikumam
Tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības visās iepirkuma priekšmeta daļās
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Dažāda veida medicīnas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/34, nolikumam
Tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības visās iepirkuma priekšmeta pozīcijās
1 | Iekārtas ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms.
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām.
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju.
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis
Prasības iekārtai:
7 | Piedāvātā Iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes.
8 | Piedāvātajām Iekārtām garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Iekārtu, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Pasūtītājs veic preču pasūtījumus pēc nepieciešamības visā līguma darbības laikā, ņemot vērā faktiskās vajadzības un pieejamo finansējumu.
12 | Lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku.
Preces piegādes nosacījumi:
13 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci
14 | Nododot Iekārtu ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz domenentāciju par šo darbu izpildi.
15 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
16 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis).
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
18 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
19 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
20 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
21 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
22 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
23 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
24 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
25 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
26 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
27 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
28 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
29 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika.
30 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls.
31 | Uz remonta laiku tiek nodrošināta līdzvērtīga aizvietojošā ierīce.
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
32 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
33 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Iepirkums ir sadalīts 14 pozīcijās. Tiks vērtēta summa par iekārtu iegādes izmaksām un piederumiem (papildus norādīto jeb citu piederumu/rezerves daļu cena netiek iekļauta vērtējamajā summā). Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi, parakstot vispārīgo vienošanos. Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
35 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Reanimācijas un operāciju bloka vadītājs D. Garbuzs Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 18.03.2026.

## 1.pozīcija vakuumsūknis
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Vakuumsūknis"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms)ražotāja noteikts apkpes biežums | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Vakuumsūknis |  | 5
1 | Aprīkots ar rokturi ērtai pārvietošanai
2 | Pielietojams visu vecumu pacientiem
3 | Maksimālais skaņas līmenis < 65 dBA pie maksimālā uzstādītā vakuuma līmeņa
4 | Aprīkots ar vakuuma līmeņa regulētāju
5 | Precīzi un viegli regulējams vakuuma līmenis, maksimālais vakuuma līmenis ne mazāks kā -80 kPa (-0.8 bar/-600 mmHg)
6 | Maksimālā atsūkšanas plūsma vismaz 36 l/min
7 | Labi pārredzams spiediena manometrs ar kPa, bar vai mmHg iedaļām
8 | Spiediena manometra precizitāte ± 5 % visā spiediena diapazonā
9 | Ar maināmiem mitruma/bakteriālajiem filtriem pirms atsūkšanas caurulītes ieejas vakuumsūknī
10 | vizmas IP21 aizsardzības klase
11 | 8x14 silikona autoklāvējamas caurules ir iekļauts komplektā
12 | Konisks savienotājs ar diametru ø10-12mm ir iekļauts komplektā
13 | Pirms preces pasūtīšanas ir iespēja izvēleties starp 1L vai 2L trauku
14 | Piegādātājam jānodrošina ierīces pilna komplektācija tūlītējai darbībai, iekļaujot sākuma komplektu ar vismaz 5 rezerves filtriem.
15 | Papildus informācija: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 2.pozīc Ķirurģ. vakuuma sūknis
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Ķirurģiskais vakuuma sūknis"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms). | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Ķirurģiskais vakuuma sūknis |  | 5
1 | Brīvā gaisa plūsma, ne mazāk kā 50 litri/minūtē
2 | Grafita/virzuļu sistēma ar zemu vibrāciju un klusu darbību - trokšņa līmenis - < 43 dB
3 | Vakums ne mazāk kā 640 mmHg
4 | 3 pakāpju atpakaļteces ierobežojuma sistēma ar pludiņu līmeņiem 100% atpakaļteces ierobežojumam
5 | Savācēja polisulfona konteinera kapacitāte ne mazāk kā 5 Litri
6 | Vāks ar ātri fiksējošo stiprinājumu pie sūkņa sliedes
7 | Sūkņa piederumu (savācējkonteineru, vāku, filtru) savienojamība ar slimnīcā esošajiem
8 | Standarta elektrības padeve: 220-250 V, 50/60 Hz
9 | Liels, labi pārredzams spiediena manometrs
10 | Metāla sliedes ātrās fiksācijas vāku un citu piederumu stiprināšanai gan uz sūkņa korpusa, gan statīva
11 | Nepieciešamības gadījumā korpuss atvienojams no statīva
12 | Korpusa augšpusē integrēts padziļinājums ērtai sūkņa satveršanai un pārvietošanai
13 | Mobils statīvs ar antistatiskiem riteņiem
14 | Pilnveidojams ar papildaprīkojumu, t. sk. vienreizējās lietošanas rezervuāriem, citu izmēru burkām
15 | Izmērs kopā ar statīvu un piederumiem ne lielāks par 1500 x 480 x 580 mm
16 | Elektrības aizsardzība: Type B , saskaņā ar EN60601-1; Class II dubultā aisardzība (nav nepieciešams sazemējums) saskaņā ar EN 60601-1
17 | Komplektācija:
17.1 | Sūknis
17.2. | Mobils statīvs ar metāla sliedi pa perimetru
17.3. | Savācēja konteineris 5 litru 1 gab.
17.4. | Savācēja konteineris 2 litru 1 gab.
17.5. | Vāks ar ātri fiksējošo stiprinājumu uz metāla sliedes 2 gab.
17.6. | Metāla sliedes gan sūknim sānos, gan uz statīva pa perimetru
17.7. | Katra sūkņa komplektācijā papildus jāiekļauj vismaz 10 rezerves filtri.
17.8. | Kājas pedālis
17.9. | Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā (obligāti izpildāma prasība, vērtēšanas kritērijs) | ____ kW/h
17.10. | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos ___________________(vērtēšanas kritērijs) | mēnešos
18 | Papildus informācija: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 3.pozīc. perfuzori
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Perfuzors"
Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k. | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Perfuzors |  | 10
1 | Perfuzors nepārtrauktai intravenozai, epidurālai un enterālai medikamentu ievadei ar pusautomātisku šļirces piedziņu
2 | Iespēja izmantot vismaz 3000 zāļu nosaukumu, katru ar 10 atšķirīgām koncentrācijām, grupēt vizmaz 30 dažādās kategorijās ar iespēju definēt drošas fiksētas un maināmas zāļu ievades ātruma/devas un bolus injekcijas apjoma robežas
3 | Tehniskie parametri:
4 | Krāsu displejs vismaz 2.4 collas, vismaz 240x320 pikseļu,
5 | Ātrums: vismaz no 0.01 līdz 999.9 ml/h
6 | Solis: ne vairāk ka 0.01 ml/h
7 | Tilpuma iestatījums: vismaz 0.1 – 9999 ml
8 | Solis: ne vairāk ka 0.01 ml
8.1. | Laika iestatījums: vismaz 00h01m – 99h59m
8.2. | KVO – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Vein Open):
9 | Iestādījums pēc noklusēšanas:
9.1. | Ātrums ≥ 10 ml/h: KVO: 3ml/h
9.2. | Ātrums < 10 ml/h: KVO: 1ml/h
9.3 | Ātrums < 1 ml/h: KVO: saglabājas iestatītais ātrums
10 | Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KVO
11 | Automātiska ātruma kalkulācija ievadot tilpumu un laiku
12 | Ātruma izmaiņas iespēja bez perfūzijas apstādināšanas
13 | Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā perfūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma
14 | Lietojamie šļirču tilpumi:
14.1. | 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
15 | Automātiska šļirces tilpuma atpazīšana, intuitīva grafiska palīdzība šļirces ievietošanas laikā
16 | Iespēja lietot dažādu ražotāju perfuzoru šļirces
17 | Mitruma aizsardzība vismaz IP34 (ūdens šļakatas no jebkura virziena)
18 | Iebūvētais stiprinājums rotējams bez instrumentu palīdzības - paredzēts drošai stiprināšanai pie vertikāla statīva vai horizontālas sliedes. Sūkni var ievietot stacijā ar visu stiprinājumu, to nenoņemot.
19 | Šļirces dziņa galvā integrēts sensors šļirces virzuļa plāksnītes noteikšanai - ievietojot šļirci, tā tiek automātiski satverta
20 | Bolus funkcija
21 | Bolus ātrums: vismaz 1 - 1800 ml/h
22 | Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas nospiežot vienu taustņu
23 | Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu
24 | Gaidstāves režīms (pauzes funkcija) nospiežot vienu taustiņu
25 | Gaidstāves laiks maināms vismaz no 1 minūtes līdz 24 stundām
26 | Iespējamie darbības režīmi:
26.1. | Devas kalkulācija – mg, mkg, ng, IU, mEq un mmol
26.2. | Iespēja ievadīt pacienta svaru vai aprēķināt ķermeņa virsmas laukumu ievadot svaru un garumu
26.3. | Nakts režīms
27 | Drošības prasības:
27.1. | Pretspiediens regulējams vismaz 9 soļiem no 0.1 līdz 1.2 bar
27.2. | Trauksmes veidi – krāsaini vizuāli un skaņas
27.3. | Trauksmes paziņojumi skaidri salasāmi
28 | Trauksmju iemesli:
28.1. | Tukšs akumulators
28.2. | Akumulators drīz būs tukšs
28.3. | Sistēmā pārlieku liels spiediens (oklūzija)
28.4. | Šļirce ievietota nepilnīgi vai nav ievietota
28.5. | Šļirce ir tukša
28.6. | Atverot šļirces turētāju infūzijas laikā
28.7. | Pieļaujamā precizitātes kļūda nav lielāka kā 2% saskaņā ar IEC/EN 60601-2-24
28.8. | Pieļaujamais bolus pēc oklūzijas ne vairāk kā 0,2ml
29 | Barošanas prasības:
29.1. | Tīkla 220V un zemsprieguma barošana 12 V
29.2. | Litija jonu akumulators
29.3. | Akumulatora ietilpība darbībai ne mazāk kā 8 stundas pie ātruma 5 ml/h ar 50 ml šļirci
30 | Komplektācijā:
30.1. | Perfuzors, iebūvēts barošanas bloks, stiprinājums un rokturis
31 | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) | mēneši
32 | Papildus informācija: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 4.poz. infūzijas tilpumsūknis
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Infūzijas tilpumsūknis"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Infūzijas tilpumsūknis |  | 10
1 | Pārnēsājams infūzijas tilpuma mērsūknis, parenterālai un enterālai šķīdumu ievadīšanai nepārtrauktā vai pārtrauktā režīmā
2 | Iespēja izmantot vismaz 3000 zāļu nosaukumu, katru ar 10 atšķirīgām koncentrācijām, grupēt vizmaz 30 dažādās kategorijās ar iespēju definēt drošas fiksētas un maināmas zāļu ievades ātruma/devas un bolus injekcijas apjoma robežas
3 | Tehniskie parametri:
4 | Krāsu displejs vismaz 2.4 collas, vismaz 240x320 pikseļu,
5 | Ātrums:vismaz 0.1 ml/h - 1200 ml/h
6 | Solis: ne vairāk ka 0.01 ml/h
7 | Tilpuma iestatījums: vismaz 0.1 – 9999 ml
8 | Solis: ne vairak ka 0.01 ml
9 | Laika iestatījums: vismaz 00h01m – 99h59m
10 | KVO – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Vein Open):
11 | Iestādījums pēc noklusēšanas:
11.1. | Ātrums ≥ 10 ml/h: KVO: 3ml/h
11.2. | Ātrums < 10 ml/h: KVO: 1ml/h
11.3. | Ātrums < 1 ml/h: KVO: saglabājas iestatītais ātrums
11.4. | Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KVO
11.5. | Automātiska ātruma kalkulācija, ievadot tilpumu un laiku
12 | Gaisa detektors:
12.1. | Gaisa burbulīšu konstatēšana ≥ 0,01 ml
12.2. | Atsevišķa trauksme gaisa burbulīšiem: 0,02 – 0,3 ml (standarts 0,3 ml)
12.3. | Kumulatīvā gaisa trauksme: 0,5 – 3,8 ml/h (standarts 1,5 ml/h)
13 | Bolus funkcija:
13.1. | Bolus ātrums: vismaz 1 - 1800 ml/h
13.2. | Piegādes precizitāte, ievadot bolus injekciju - ± 5% bolus apjomiem > 1 ml
13.3. | Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas nospiežot vienu taustņu
13.4. | Bolus ar tilpuma / laika iestatīšanu
14 | Mitruma aizsardzība vismaz IP34 (ūdens šļakatas no jebkura virziena)
15 | Iebūvētais stiprinājums rotējams bez instrumentu palīdzības - paredzēts drošai stiprināšanai pie vertikāla statīva vai horizontālas sliedes. Sūkni var ievietot stacijā ar visu stiprinājumu, to nenoņemot.
16 | Gaidstāves režīms (pauzes funkcija) nospiežot vienu taustiņu
17 | Gaidstāves laiks maināms vismaz no 1 minūtes līdz 24 stundām
18 | Iespējamie darbības režīmi:
18.1 | Devas kalkulācija
18.2. | Iespēja ievadīt pacienta svaru vai aprēķināt ķermeņa virsmas laukumu ievadot svaru un garumu
18.3. | Nakts režīms
19 | Drošības prasības:
19.1 | Pretspiediens regulējams vismaz 9 soļiem līdz 1.0 bar
19.2 | Trauksmes veidi – krāsaini, vizuāli un skaņas
19.3 | Trauksmes un priekštrauksmes paziņojumi skaidri salasāmi
20 | Priekštrauksmju iemesli:
20.1. | Gandrīz beidzies iepriekš iestatītais laiks (Infusion time nearly reached)
20.2 | Gandrīz ir ievadīts iepriekš iestatītais tilpums (Volume nearly infused)
20.3. | Akumulators ir gandrīz izlādējies (Battery nearly empty)
20.4. | Ir sasniegts apjoms/beidzies laiks, un sūknis turpina darboties KVO ātrumā (KVO runs for another xx min:sec)
21 | Trauksmju iemesli:
21.1 | Ir ievadīts iepriekš iestatītais apjoms (Target Volume reached)
21.2 | Ir beidzies iepriekš iestatītais laiks (Time reached)
21.3 | Akumulators ir izlādējies (Battery empty)
21.4 | Sistēmā ir oklūzija (Pressure too high)
21.5 | Ir beidzies KVO laiks (KVO finished)
21.6 | Sistēmā ir gaiss (Air bubble/accumulated air)
21.7 | Caurulītes kalibrācijas kļūda (Line Calibration Error)
21.8 | Spiediens konteinera pusē ir pārāk zems (Upstream pressure alarm)
21.9 | Sūkņa durvis ir atvērtas (Pump door open)
21.10. | Pieļaujamā precizitātes kļūda nav lielāka kā ± 5% 96h laikā
21.11. | Pieļaujamais bolus pēc oklūzijas ne vairāk kā 0,2 ml
22 | Barošanas prasības:
22.1 | Tīkla 220V un zemsprieguma barošana 12 V
23 | Litija jonu akumulators
24 | Akumulatora ietilpība darbībai ne mazāk kā 6 stundas pie ātruma 25 ml/h
25 | Komplektācijā:
25.1. | Infūzijas sūknis, iebūvēts barošanas bloks, stiprinājums un rokturis
26 | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) | meneši
27 | Papildus informācija: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 5.pozīc. aut. virsmu dez iek.
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Automātiskā virsmu dezinfekcijas iekārta"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Tehniskās prasības | Paredzamais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Automātiskā virsmu dezinfekcijas iekārta |  | 5
Dezinfekcijas līdzeklis ikdienas profilaktiskajai dezinfekcijai, 5l kanna
Dezinfekcijas līdzeklis paaugstinātas bīstamības infekciju riska gadījumu profilaktiskajai dezinfekcijai, 5l kanna
Dezinfekcijas līdzekļu uz ūdeņraža peroksīda bāzes klātbūtnes uz virsmām noteikšanas/pārbaudes „stripi” (100 gab./iepakojumā).
1 | Iekārta paredzēta automātiskai noslēgtu telpu (vismaz no 10m3 līdz 1000m3) virsmu dezinfekcijai.
2 | Iekārtā paredzēta dezinfekcijas līdzekļu izmantošanai uz ūdeņraža peroksīda bāzes. Pievienot iekārtā paredzēto lietojamo līdzekļu aprakstus ražotājvalsts un latviešu valodās.
3 | Iekārtu drīkst izmantot telpu apstrādei ar insekticīdiem.
4 | Iekārta satur sildošo un jonizējošo elektrisko turbīnu, kas dezinfekcijas līdzekli izsmidzina telpā „sausas miglas” veidā, panākot katra virsmas cm2 apstrādi ar dezinfekcijas līdzekli.
5 | Iekārtas turbīnas jauda ne lielāka kā 1000W.
6 | Iekārtas turbīnas rotācijas ātrums ne mazāks kā 22000 apgr./min.
7 | Iekārtas turbīnas radītais gaisa plūsmas ātrums ne mazāks kā 70 m/sek.
8 | Iekārtas turbīnas radīto dezinfekcijas līdzekļu pilienu izmērs no 1 līdz 15 mikroniem.
9 | Iekārta 1stundas laikā patērē ne vairāk kā 1000 ml dezinfekcijas līdzekļa, kas ir pietiekams un atbilst 1000 m3 lielā telpā esošo virsmu profilaktiskajai apstrādei.
10 | Iekārtā ir iestrādāts speciāls skārienjūtīgs paliktnis ar sadaļām, kur uzrādīts apstrādājamās telpas tilpums ( m3). Pēc telpas apstrādes iekārta izslēdzas automātiski.
11 | Iekārtas izmēri ne vairāk kā 35x50x35cm.
12 | Iekārtā iestrādāts speciāls rokturis iekārtas ērtai pārvietošanai.
13 | Iekārtas svars ne vairāk kā 6,0 kg (bez līdzekļa un pudeles).
14 | Iekārtā ir speciāla USB kontaktdakša ar iespēju to pievienot datoram, lai varētu veikt telpu virsmu apstrādes uzskaiti un kontroli.
15 | Iekārtā ir iestrādāta attālināta ar pulti vadāma darbības sistēma. Piegādājot iekārtu, pievienot vienu tālvadības pulti.
16 | Jāiesniedz iekārtas un atbilstošo dezinfekcijas līdzekļu mikrobioloģiskās testēšanas protokoli ar testēšanas rezultātiem.
Virsmu dezinfekcija ar piedāvāto tehnoloģiju neizsauc koroziju un to drīkst lietot iekārtu, tajā skaitā arī elektronisko iekārtu dezinfekcijai. Jāiesniedz ražotāja izsniegts apliecinājums.
17 | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) | mēneši
18 | Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā (obligāti izpildāma prasība, (vērtēšanas kritērijs) | kW/h
| Citas prasības: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
19 | Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
Ja piedāvātā prece atbilst kategorijai “medicīnas ierīce”, tad jāiesniedz CE sertifikāts medicīniskai ierīcei, kas atbilst regulas (ES) 2017/745 prasībām.
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 6.poz.vitālo funk. monitors
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Vitālo funkciju monitors"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Tehniskās prasības |  | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms),ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Vitālo funkciju monitors |  |  | 10
1. | Ekrāns | Krāsu LED vismaz 8” pa diagonāli
2 | Monitora mērāmie parametri | SpO2, sirds ritms, asinspiediens, temperatūra
3 | Pacienta kategorijas | Esosā stāvokļa mērījums ar agrīnās brīdināšanas punktu sistēmu.
Vismaz pieagušo, bērnu
4 | Baterija | Lādējama baterija, ne mazāk kā 3 stundu nepārtrauktai darbībai
5 | Atmiņa | Ne mazāk kā 160 stundas Trend datiem
6 | Pulsa oksimetrija | Saturācijas diapazons: 0 līdz 100%
Saturācijas precizitāte: 70 līdz 100% +/- 2%
Pulsa ritma diapazons: vismaz 0 līdz 250 reizēm min
Pulsa ritma kļūda: ne lielāka kā +/- 2 reizēm min
7 | Neinvazīvā asinsspiediena mērīšana | Skaitliskas izteiksmes veidā mm Hg (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
Darba režīmi: ne mazāk kā manuāls, automātisks
Pieaugušo spiediens: vismaz 40 līdz 270mmHg
Bērnu spiediens: vismaz 40 līdz 200mmHg
Maināmi automātiskās mērīšanas intervāli
Tieša ārpuskārtas mērījumu aktivizēšana
8 | Temperatūras mērīšana | Bezvadu infrasarkanais auss termometrs
Attēlošana grādos un grādu desmitdaļās pēc Celsija skalas
Mērījuma diapazons: vismaz 34 līdz 42oC
Mērījumu kļūda ne lielāka kā +/-0.2oC
9 | Komplektācija | Piegādātājam jānodrošina pilna komplektācija visu pacientu grupu (pieaugušo un bērnu) monitorēšanai, iekļaujot atbilstošus sensorus un manšetes.
Pacienta monitors - neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas, ķermeņa temperatūras fiksēšanai
Pulsa oksimetrijas sensors –pieaugušo pirkstiņveida sensors
Neinvazīvā asinsspiediena mērīšanas manšete pieaugušiem
Infrasarkanais auss termometrs ar uzgaļiem
lādēšanas stacija
Pacienta monitora statīvs uz riteņiem ar grozu
10 | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) |  | ___________mēneši
11 | Citas prasības: |  | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms)
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 7.poz.defibrilatori
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Defibrilators"
N.p.k. | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Defibrilators |  | 5
1 | Bifāziskas defibrilācijas enerģijas diapazons ne mazāks kā no 1J līdz 360J
2 | Defibrilācijas jaudas uzstādījumu skaits ne mazāks par 22 uzstādījumiem
3 | Defibrilācijas enerģijas uzlādes laiks līdz 200J ne ilgāk kā 3 sekunžu laikā, līdz 360J ne ilgāk kā 7 sekunžu laikā (ar pilnībā uzlādētu bateriju)
4 | Iekārtai jānodrošina kompensācijas mehānisms augstas impedances pacientiem: automātiska krūšu kurvja pretestības noteikšana un automātiska defibrilācijas sprieguma un šoka ilguma korekcija atbilstoši pretestībai
5 | Defibrilācijas enerģijas pievade vismaz divos režīmos: ar EKG sinhronizēti un ar EKG nesinhronizēti
6 | Iekārtai ir jābūt komplektētai ar cietajām defibrilācijas lāpstiņām (Pediatriskās lāpstiņas integrētas zem pieaugušo lāpstiņām), lāpstiņās iestrādāts kontakta indikators
7 | Vismaz šādi defibrilatora darbības režīmi – monitorings, manuālais un automātiskais (ar balss un rakstiskām komandām), sirds stimulators
7.1 | Sirds stimulācijas strāvas stiprums - robežās no 0 mA līdz 200 mA vai plašāk
7.2 | Sirds stimulācijas frekvence – robežās no 30 līdz 210 reizēm minūtē vai plašāk
8 | Pieslēgums vienreizlietojamām līmējamām lāpstiņam (ātrs savienojums)
9 | 3/5 novadījumu EKG nolasīšanas modulis, jānodrošina iespēja atainot ekrānā jebkuru no nolasītajiem novadījumiem
9.1 | Sirds ritma amplitūda robežās no 15 līdz 300 reizēm minūtē vai plašāk, elpošanas biežuma amplitūda no 0 līdz 200 reizēm minūtē vai plašāk
9.2 | Iespēja mainīt QRS kompleksa amplitūdu jebkurā novadījumā diapazonā ne mazāk kā no 1,25 mm/mV līdz 40 mm/mV. Ne mazāk kā 5 amplitūdas uzstādījumi
10 | Iebūvēts printeris, papīra platums vismaz 50mm, ar maksimālo drukas ātrumu ne mazāk kā 50mm/s
11 | Pulsa oksimetrijas (SpO2) modulis ar mērījuma vērtību un līknes vizualizāciju uz ekrāna
11.1 | SpO2 mērījuma diapazons ne mazāk kā no 1 līdz 100%
11.2 | Pulsa amplitūda no vismaz 20 līdz 300 reizēm minūtē
12 | Neinvazīvā spiediena mērīšanas modulis (NIASP) nodrošina vismaz šādus darbības veidus - manuālais un automātiskais režīms ar laika intervālu
12.1 | Sistoliskā asinsspiediena robežas pieaugušajiem no 25 - 290 mmHg vai plašāk
12.2 | Diastoliskā asinsspiediena robežas pieaugušajiem no 10 - 250 mmHg vai plašāk
12.3 | Statiskā spiediena diapazons vismaz no 0 - 300 mmHg
13 | Iekārta nodrošina trauksmes iespējas visiem iepriekš minētajiem parametriem
14 | Iekārtas vadība izmantojot krāsainu kapacitatīvu skārienjutīgu ekrānu, kas atbalsta žestu kontroli, ekrāna izmērs vismaz 8'', ekrāns automātiski pielāgo spilgtumu, balstoties uz apkārtējo apgaismojumu; jābūt iespējai skatīt ne mazāk kā 5 līknes vienlaicīgi
15 | Iekārtas priekšējā panelī pogas defibrilācijas jaudas regulācijai un izlādei, rotējoša poga pārējo parametru iestatīšanai
16 | Iekārtas atmiņa: operatoram ir jābūt iespējamam piekļūt iepriekšējām darba sesijām ar mērķi izdrukāt, eksportēt, vai dzēst datus
17 | Iekārta darbojas no uzlādējamas akumulatoru baterijas, iekārtas svars ar akumulatoru ne lielāks kā 4,3 kg
17.1 | Uzlādētai akumulatoru baterijai jānodrošina iekārtas darbība ne mazāk kā šādā apjomā: ne mazāk kā 220 izlādes ar 360J jaudu un ne mazāk kā 390 minūtes monitorēšanas režīmā
17.2 | Iekārtas ekrānā jābūt redzamai informācijai par akumulatoru atlikušo kapacitāti
18 | Rokturis iekārtas pārnēsāšanai
19 | Aprīkots ar somu piederumu glabāšanai
20 | Komplektācija:
20.1 | Defibrilators
20.2 | Baterija
20.3 | Pieaugušo SpO2 sensors un savienotājvads
20.4 | 5 novadījumu EKG kabelis
20.5 | Pieaugušo NIASP manšete un savienotājvads
20.6 | 5 gab. multifunkcionālie elektrodi (līmējamās lāpstiņas) un savienotājvads
20.8 | Iebūvētajam printerim – ne mazāk kā 5 (pieci) ruļļi katrai ierīcei
20.9. | Piederumu soma
20.10. | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) | mēneši
21 | Citas prasības: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Defibrilatoram jānodrošina dzīvības glābšanas funkcijas atbilstoši šai specifikācijai. Papildus savienojamības iespējas (Wi-Fi, Bluetooth, LAN) nav obligātas.
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 8.poz.Portatīvais vakuumsūknis
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Portatīvais vakuumsūknis"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms) ražotāja noteikts apkpes biežums | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Portatīvais vakuumsūknis |  | 3
1 | Vakuumsūkņiem jābūt piemērotiem darbam- vibrācijas un mitruma, kā arī un apkārtējās temperatūras svārstību (lietojami apkārtējās vides temperatūras diapazonā vismaz no +5˚ līdz +40˚C) droši. Atbilstībai šīm prasībām jābūt apliecinātām ar piedāvātās Preces atbilstību standartiem EN 60601) un EN 1789
2 | Vakuumsūkņa svars nedrīkst pārsniegt 4 kg.
3 | Sūkņa maksimālai sūkšanas jaudai jābūt vismaz 500 mm/Hg.
4 | Sūknim jānodrošina vismaz 5 pakāpju vakuuma regulācija vismaz šādā apjomā: 12 l/min; 16 l/min; 20 l/min; 23 1/min un 25 l/min.
5 | Maksimālo plūsmas režīmu ierīcei jāsasniedz ne ilgāk kā 30 sek laikā.
6 | Vakuuma jaudas regulācijai jābūt vienkāršai un ērtai.
7 | Ierīces korpusā ērti pārredzamā vietā jābūt izvietotam LED displejam ar jaudas indikatoriem.
8 | Sūknim jādarbojas gan no akumulatora baterijas, gan no 220V maiņstrāvas tīkla, gan 12V .
9 | Aktuālajam strāvas avotam jābūt atspoguļotam uz iekārtas priekšējā paneļa labi pārredzamā vietā simbola vai piktogrammas veidā.
10 | Ierīces korpusā ērti pārredzamā vietā jābūt izvietotam akumulatora baterijas jaudas un stāvokļa indikatoram.
11 | Vizuālai nformācijai par bateriju kapacitātes pakāpi jāparādās automātiski, tiklīdz sūknis tiek ieslēgts un tai ir jāsaglabājas pārredzamai visu laiku, kamēr sūknis tiek izmantots.
12 | Akumulatoru bateriju uzlādes laiks ne ilgāk par 3 stundām līdz vismaz 80% kapacitātes.
13 | Sūkņa nepārtauktais darbības laiks no 100% uzlādētām akumulatoru baterijām ar maksimālo sūkšanas jaudu ne mazāks par 35 minūtēm.
14 | Akumulatoru baterijai jābūt viegli un ātri nomaināmai, neizmantojot papildus instrumentus.
15 | Ierīces darbības laikā trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 57 dB pie maksimālas jaudas.
15.1. | Vakuumsūkņa korpusā ērti pieejamā vietā jābūt izvietotam vadības taustiņam ierīces ieslēgšanai/ izslēgšanai un sūkšanas jaudas uzstādīšanai. Uzstādot (vai izmainot) jebkuru no ierīces režīmiem, uzreiz jāiedegas attiecīgajam indikatoram.
15.2. | Sūkņa korpusam un visām tā ārējām daļām jābūt līdzenu virsmu, lai pasargātu ierīci no iespējamas netīrumu uzkrāšanās vadības taustiņu rievās, kā arī lai nodrošinātu iespēju sūkņa korpusam un tajā izvietoto vadības taustiņu un indikatoru virsmai veikt mitro tīrīšanu un dezinfekciju.
15.3. | Atsūkšanas caurules garumam jābūt vismaz 1400mm, iekšējam Ø – vismaz 8 mm. Caurules uzgalim jābūt tādam, lai to varētu savienot gan ar cietajiem, gan mīkstajiem atsūkšanas katetriem.
15.4. | Atsūkšanas sekrēta rezervuāram jābūt izvietotam sūkņa korpusā tā, lai tas netraucētu manipulēt ar vadības taustiņiem un netraucētu sūkņa pārnēsāšanas laikā.
15.5. | Vakuumsūknim jābūt aprīkotam ar pārplūdes vārstu, kā arī ar vairākkārt lietojamu bakteriālo filtru.Atsūkšanas rezervuāram jābūt paredzētam daudzreizējai lietošanai, caurspīdīgam, tā ietilpība – vismaz 1.0 litrs.
15.6. | Vakuumsūknim jābūt ar pārbaudes testa funkciju (oklūzijas pārbaude, vakuuma pieauguma jaudas tests, maksimālais jaudas līmenis, noplūdes tests), ko var aktivizēt ar speciālu testa taustiņu.
15.7. | Sūknim jābūt aprīkotam ar tehnisko bojājumu indikaturu, kurš izvietots iekārtas korpusā ērti pamanāmā vietā.
15.8. | Sūkņa korpusam un visām daļām, kas bijušas kontaktā ar pacienta sekrētiem, jābūt mazgājamām un dezinficējamām.
15.9. | Preces piegādes brīdī iekārtai jābūt lietošanas kārtībā un pilnībā nokomplektētai ar visiem nepieciešamajiem papildpiederumiem (akumulatora bateriju, fiksatoru, lādēšanas kabeļiem, filtru, rezervuāru, cauruli).
16 | Citas prasības: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 9.poz.videolaringoskops
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Videolaringoskops"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Videolaringoskops |  | 3
1 | Pielietojums: Ierīce paredzēta ātrai, drošai un uzticamai trahejas intubācijai, nodrošinot optimālu redzamību uz balsenes atveri dažādos apgaismojuma apstākļos.
2 | Vizualizācijas sistēma: Integrēts augstas kvalitātes video displejs ar tehnoloģiju, kas nodrošina skaidru un kontrastainu attēlu arī ļoti spilgtā apkārtējā apgaismojumā (piem., operāciju zālē). Displeja tehnoloģijai jānodrošina vienmērīgs spilgtums un augsta attēla kvalitāte visā redzes laukā. Uzlabota optiskā sistēma optimālam balsenes struktūru attēlojumam
3 | Konstrukcija un izturība: Iekārtai jābūt izturīgai pret mehāniskiem bojājumiem un paredzētai intensīvai ikdienas lietošanai ārstniecības iestādē. Augsta uzticamība un ilgs ekspluatācijas laiks. Ergonomisks dizains drošai un ērtai lietošanai
4 | Barošanas sistēma: Uzlādējama litija jonu baterija. Nodrošināta atkārtota uzlāde bez nepieciešamības izmantot vienreizlietojamās baterijas. Baterijas darbības laikam jābūt pietiekamam vairāku procedūru veikšanai bez papildu uzlādes.
5 | Videi draudzīgi risinājumi: Ražotājam jānodrošina risinājumi, kas samazina ietekmi uz vidi. Pieejamas lāpstiņas, kas izgatavotas no pārstrādātiem materiāliem. Samazināts vienreizlietojamo komponentu apjoms, ja tas ir iespējams, nezaudējot drošību un higiēnas prasības.
6 | Komplektācija: Video laringoskopa rokturis ar integrētu displeju. Atbilstoša izmēra lāpstiņas (norādīt nepieciešamos izmērus atbilstoši iestādes vajadzībām). Uzlādes ierīce un/vai dokstacija. Lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.
7 | Kvalitātes un drošības prasības: Ierīcei jāatbilst Eiropas Savienības medicīnas ierīču regulējuma prasībām (CE marķējums). Ražotājam jānodrošina garantija un tehniskais atbalsts.
8 | Elektriskie parametri
8.1. | Video laringoskops: Barošana: integrēts uzlādējams Li-ion akumulators Darbības laiks: vismaz 4 stundas nepārtrauktas darbības (≈ 50 intubācijas procedūras) Uzlādes laiks: ≤ 3 stundas
8.2. | Uzlādes stacija Ieeja: 100–240 V ~ / 50–60 Hz Enerģijas patēriņš: < 15 W Aizsardzības klase: II Darbības režīmā – iekšējais barošanas avots
9 | Attēla apstrādes un optiskie parametri
9.1. | Displeja tips: TFT LCD vai cita tehnoloģija
9.2. | Displeja tehnoloģija: transflektīva vai analogs Displeja izmērs: ne mazāk kā 3,2 collas Aktīvā zona: vismaz. 41 × 69,0 mm Displeja izšķirtspēja: vismaz 480 × 800 (WVGA) Video izšķirtspēja: vismaz 480 × 640 (VGA) Displeja orientācija: vertikāla Kamera: CMOS (vai analogs) Kameras redzes lauks: vismaz 70° (diagonāli) Apgaismojums: LED , bezēnu apgaismojums Apgaismojuma intensitāte: vismaz 900 lx (ar Mac 3 lāpstiņu) Krāsu temperatūra: 5300 K +-100K (auksti balta)
10 | Aizsardzība un drošība
10.1. | IP aizsardzības klase: Roktura vienība: vismaz IP68 Displeja vienība: vismaz IP6X Nesatur ftalātus Nesatur lateksu Bioloģiskā saderība atbilstoši EN ISO 10993-1
11 | Vienreizlietojamie laringoskopa asmeņi (Prasības asmeņiem):
11.1. | Vienreizlietojami Makintaša tipa: izmēri: 2, 3, 4, grūtai intubācijai.
12 | Komplektācija:
12.1. | N2: (gab.) | 40
12.2. | N3: (gab.) | 450
12.3. | N4: (gab.) | 450
12.4. | grūtai intubācijai ( pastiprināti izliekts): (gab.) | 40
12.5. | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos(vērtēšanas kritērijs) | mēneši
13 | Citas prasības: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 10.poz.EKG
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Elektrokardiogrāfijas iekārta"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Tehniskās prasības | Provizoriskaisdaudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
1 | Portatīvs 12 novadījumu elektrokardiogrāfs: | 5
2 | Uz ekrāna iespējams apskatīt pierakstīto kardiogrammu.
3 | QT korekcijas: Bazett, Fredericia, Fremingham vai Hodges.
4 | Nodrošina ne mazāk kā 10 sekunžu EKG iegūšanu.
5 | Novadījuma izvēle: Standarta 12 novadījumi, Pediatriskie, Labais prekordials, Standarta C4r, Kreisais aizmugurējais, Nehb.
6 | Kardiogrāfam jābūt iespējai EKG ritmu pierakstīt ne mazāk kā līdz 4 min.
7 | Datorizēti mērījumi.
8 | Pieskāriena jūtīgs ar vismaz 8 collu LCD ekrāns ar izšķirtspēju vismaz 1024x768 pikseļi.
9 | Datu ievade un iekārtas vadība caur pieskāriena jūtīga ekrāna ar pilnu alfabētu.
10 | Aparāts nodrošina vienlaicīgu 12 EKG novadījumu novērošanu uz ekrāna, attēlojot arī uzstādītos parametrus pierakstam un kardiogrāfa vadībai.
11 | Slikta EKG elektrodu kontakta gadījumā ar pacientu, informācija redzama ekrānā un uzrādīts attiecīgais EKG novadījums.
12 | EKG signāla skanēšanas biežumu ne mazāk kā 32000 paraugi/sekundē katrā novadījumā.
13 | EKG saglabāšanas biežums ne mazāk kā 1000Hz visiem 12 novadījumiem.
14 | Jābūt defibrilācijas aizsardzībai.
15 | Standarta interfeisi: LAN, USB.
16 | Iebūvēts bezvada raidītājs WiFi 802.11.
17 | Kardiogrāfs darbojas automātiskajā un manuālajā režīmā.
18 | Atmiņa: ne mazāk kā 350 EKG ierakstiem.
19 | Filtri:
19.1. | Miogrāfijas filtri regulējami: 25, 40, 150Hz.
19.2. | Tīkla filtrs 50 vai 60Hz.
20 | Izdruka no integrētā termoprintera.
21 | 6 kanālu ritma reālā laika izdruka (manuālā režīmā).
22 | Pieraksta ātruma izvēle : vismaz 5, 12.5, 25, 50 mm/sek.
23 | Pastiprinājums: vismaz 5, 10, 20mm/mV.
24 | Kardiogrāfa ilgstoša autonoma darbība no integrēta uzlādējama akumulatora ne mazāk kā 4 stundas darbības režīmā.
27 | Iekārtas svars 1.0 kg +/-0.2kg (ar termopapīra paku).
28 | Kardiogrāfs pierakstu dati: pacienta dati (vārds, vecums, augums, svars, BP), liste ar EKG pierakstiem, EKG mērījumu rezultāti (intervāli, amplitūdas, elektriskās asis), vidējie kompleksi.
29 | Iespēja pievienot svītrkoda lasītāju, ārējo USB atmiņas karti, vakuuma elektroda sistēmu.
30 | Iespēja papildināt iekārtu ar automātisko EKG interpretāciju, darba listes programmu un Vainīgās konorārās artērijas algoritmu (Culprit Coronary Artery Algorithm).
31 | Kardiogrāfa komplektā iekļauti visi nepieciešamie piederumi (kabeļi, vadi, elektrodi, printera papīrs, kontaktželeja).
32 | Tiešā PDF formāta datu glabāšana USB atmiņas spraudnī.
33 | Kardiogrāfs savienojams ar datu bāzes programmu SEMA
34 | EKG ratiņu tehniskais apraksts
34.1 | EKG ratiņi ar stumšanas rokturi;
34.2 | 1 grozs piederumiem
34.3 | 4 riteņi ar bremzēm
34.4 | EKG iekārtas stiprinājums
35 | Komplektācija
35.1 | EKG iekārta
35.2 | EKG kabelis ar rokas, kājas un krūšu elektrodiem
35.3 | Termopapīrs 1 iepakojums
35.4 | EKG ratiņi
36 | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) | mēneši
37 | Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā (obligāti izpildāma prasība, vērtēšanas kritērijs) | ____ kW/h
38 | Citas prasības: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 11.poz. šībermazg. maš.
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Šībermazgāšanas mašīna"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Parametri | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Šībermazgāšanas mašīna |  |  | 4
1 | Piemērota padubju un urīntrauku mazgāšanai un termiskai dezinfekcijai
2 | Termiskā dezinfekcija ar temperatūru vismaz 90°C
3 | Ielāde kamerā ergonomiskā augstumā (~100±20 cm)
4 | Kameras tilpums vismaz 60 l
5 | Kamera izgatavota no monolīta nerūsējoša tērauda
6 | Kamerā fiksētas un rotējošas sprauslas
7 | Iespējams kamerā izliet priekšmetu saturu
8 | Durvis atveramas ar kjas pedāli
9 | Displejs ar vismaz 20 simboliem iekārtas stāvokļa atspoguļošanai un kontrolei
10 | Augstražīgs sūknis, kas nodrošina plūsmu vismaz 250 l/min
11 | Iebūvēts tvaika ģenerators ar jaudu vismaz 4,5kW
12 | Notekūdeņu temperatūra nepārsniedz 60°C
13 | Drošības sistēma, kas patur ciklu, ja tiek konstatēts kanalizācijas aizsprostojums
14 | Vismaz 5 dažādas mazgāšanas/skalošanas programmas
15 | Standarta mazgāšanas/dezinfekcijas programmas cikla garums ne vairāk par 15 min.
16 | Dozācijas sūknis līdzeklim ar pludiņu iesūkšanas caurulē, kas kontrolē līdzekļa eamību kannā
17 | Nodalījums zem kameras, kur var uzglabāt līdzekļus 5L kannās (vismaz 2 kannas)
18 | Iespējams izmantot standarta profesionālos līdzekļus, kas ir paredzēti izmantošanā higiēnisko priekšmetu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārtās
19 | Komplektācijā iekļauts universāls rāmis, piemērots vismaz padubei un diviem urīntraukiem
20 | Iekārta brīvi stāvoša, platums ne vairāk kā 55cm, dziļums ne vairāk kā 50 cm
21 | Iekārtas korpuss izgatavots no nerūsējošātērauda AISI 304 vai analoga
22 | Nodrošināta viegla piekļuve iekšējām komponentēm.
23 | 3-fāžu elektrības pievads
24 | Karstā un aukstā ūdens pievads
25 | Kanalizācijas pievads no sienas
26 | Ja nepieciešamas izmaiņas komunikācijām iekārtas uzstādīšanai, visas izmaksas jāiekļauj piedāvājumā
27 | Iekārta atbilst EN ISO 15883-1/3
28 | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) |  | meneši
29 | Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā (obligāti izpildāma prasība, vērtēšanas kritērijs) |  | ____ kW/h
30 | Citas prasības: |  | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 12.poz.Pacientu sild.ierīce
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Pacientu sildīšanas ierīce "
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Parametri | Tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Pacientu sildīšanas ierīce |  |  | 5
1 | Apraksts | Sildītāju pievieno sildīšanas segai vai sildīšanas tērpam, izmantojot elastīgu šļūteni. Sildītājā tiek ģenerēts silts gaiss, kas caur sildītāja šļūteni ieplūst segā vai tērpā. Sildītāju var izmantot klīniskos apstākļos gadījumos, kad pacientam ir karsti vai salst, tostarp var izmantot, lai operāciju zālē nodrošinātu pacienta temperatūras Kontroli. Temperatūras kontroles sistēmas var izmantot pieaugušajiem un pediatrijas pacientiem.
2 | Temperatūras kontrole | Elektroniski kontrolēta
3 | Laiks, līdz darba temperatūras sasniegšanai | ne vairāk kā 5 minūtes
4 | Darba temperatūras šļūtenes galā | Vismaz ir četri režīmi: 1. Augsta: 43° ± 1,5°C 2. Vidēja: 38° ± 1,5°C 3. Zema: 32° ± 1,5°C 4. Ambient (Apkārtējās vides temperatūra), lai nodrošinātu gaisu istabas temperatūrā.
5 | Gaisa plūsmas režīmi | Vizsmaz divi ātrumi
6 | Ģenerētais siltums | Liela ventilatora ātruma iestatījums: vismaz 1550 BTU/stundā (vidēji). Maza ventilatora ātruma iestatījums: vismaz 1300 BTU/stundā (vidēji).
7 | Pārkaršanas aizsardzība | Ja temperatūra sasniedz kritisko robežu (≤56°C): mirgo indikators, atskan trauksmes signāls, sildītājs un ventilators izslēdzas, vadības panelis nereaģē.
8 | Termostats | Neatkarīga elektroniskā shēma. Termiskais drošinātājs izslēdz sildītāju, lai gaisa temperatūra šļūtenes galā nepārsniegtu 53°C ± 3°C.
9 | Filtrācijas sistēma | Augstas efektivitātes vismaz 0,2 µm gaisa filtrs
10 | Filtra nomaiņa | ne biežāk ka pēc 12 mēnešiem vai 500 darba stundām
11 | Šļūtene | Elastīga, vismaz 200 cm.
12 | Uzstādīšana | Stiprināms pie IV statīva
13 | Relatīvais trokšņa līmenis | ne vairāk ka 54 dBA
14 | Strāvas vads | vismaz 4 m
15 | Ierīces nominālie parametri | 220–240 VAC, 50/60 Hz,
16 | Komplektācija | Pacientu sildišanas ierīce
Šļūtene
Stiprināms pie IV statīva
17 | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) |  | ___________mēneši
18 | Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā (obligāti izpildāma prasība, vērtēšanas kritērijs) |  | ____ kW/h
19 | Citas prasības: |  | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 13.poz. mobila bakter.lampa.
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Mobila baktericīdā lampa slēgta tipa ar skaitītāju uz statīva "
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. |  | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Mobila baktericīdā lampa slēgta tipa ar skaitītāju uz statīva |  | 1
1 | Paredzēta gaisa dezinfekcijai vai attīrīšanai no baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un dažādiem mikroorganismiem, medicīniska rakstura un citās telpās ar paaugstinātu gaisa tīrību
2 | Tehniskās prasības:
2.1. | Dezinfekcijas līmenis ne mazāk kā 98 %
2.2. | Veiktspēja ne mazāk kā 100 m³/stundā
2.3. | Jauda ne mazāk kā 100 W
2.4. | Filtrācija ne mazāk kā 10 µm
2.5. | Paredzēta telpām vismaz līdz 30 m2
2.5. | Plūsmas tipa, droša personālam atrodoties telpās
2.6. | Lampas resurss (spulžu darbības ilgums) - ne mazāks kā 9000h
2.7. | Ar statīvu uz riteņiem (ar bremzēm) lampas pārvietošanai
2.8. | Spuldžu darba stundu skaitītājs.
2.9. | Ierīcei jābūt komplektētai ar vismaz 2 rezerves gaisa filtriem
2.10. | Ar statīvu uz riteņiem (ar bremzēm) lampas pārvietošanai
2.11. | Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā (obligāti izpildāma prasība, vērtēšanas kritērijs) | ____ kW/h
2.12. | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) | mēneši
3 | Citas prasības: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, ražotām ne agrāk par 2026.gadu nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.

## 14.poz. baktericīdā lampa
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmets "Baktericīdās lampas"
Pretendenta piedāvājums
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Provizoriskais daudzums (gab.)* | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. Klase pēc regulas 2017/745 (ja attiecināms), ražotāja noteikts apkopes biežums: | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
Baktericīdā lampa slēgta tipa ar skaitītāju, stiprināma pie sienas |  | 4
1 | Paredzēta gaisa dezinfekcijai vai attīrīšanai no baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un dažādiem mikroorganismiem, medicīniska rakstura un citās telpās ar paaugstinātu gaisa tīrību
2 | Tehniskās prasības:
2.1. | Dezinfekcijas līmenis ne mazāk kā 98 %
2.2. | Veiktspēja ne mazāk kā 100 m³/stundā
2.3. | Jauda ne mazāk kā 100 W
2.4. | Filtrācija ne mazāk kā 10 µm
2.5. | Paredzēta telpām vismaz līdz 30 m2
2.6. | Plūsmas tipa, droša personālam atrodoties telpās
2.7. | Skaitītājs
2.8. | Ierīcei jābūt komplektētai ar vismaz 2 rezerves gaisa filtriem
2.9. | Stiprinājumi pie sienas
2.10. | Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā (obligāti izpildāma prasība, vērtēšanas kritērijs) | ____ kW/h
2.11. | Norādīt ierīces garantijas laiku mēnešos (vērtēšanas kritērijs) | mēneši
3 | Citas prasības: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
Piegāde: ne ilgāk kā ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Ierīces nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Ierīcei, attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu un izplatīšanu, jāatbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un citu piemērojamo Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām. Šo prasību ievērošanu nodrošina piegādātājs.
Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina nodrošina elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 un ražotāja noteiktajām prasībām.
Pretendents garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošina ierīces servisu (remontu), tai skaitā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transportu, personāla izmaksas un citus izdevumus, kas nepieciešami ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
Piegādātājam jānodrošina personāla (līdz 5 personām) apmācība darbam ar ierīci. Par apmācību jānoformē attiecīgs dokuments.
Ierīces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (service life) – saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 (ja attiecināms).
Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1 drukāts eksemplārs un 1 elektronisks eksemplārs CD vai USB datu nesējā).
CE marķējums atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienība normatīvajiem aktiem
Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās ierīces atbilst visām Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Savienība normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot ierīču reģistrāciju (ja attiecināma)
Pretendenta piedāvātajām ierīcēm jābūt jaunām, ražotām ne agrāk par 2026.gadu, nelietotām, ražotāja oriģinālajā iesaiņojumā
*Provizoriskais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai var pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.