1.pielikums 
Iepirkuma „Rentgendiagnostikas iekārtas 
detektora piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca““
nolikumam (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2019/3)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	
	Prasību specifikācija
	Pretendenta piedāvājums (parametri, nosaukums, ražotājs, valsts)
	Atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati

	1.
	Jauna digitalizācijasiekārta uz WIRELESS tipa detektora bāzes (1 gab.):
	
	

	1.1.
	Aktīvās daļas izmērs ne mazāk kā 340 (līdz +40mm) mm x 420(+30 mm) mm
	
	

	1.2.
	Detektora matrica ne mazāk kā 2330 x 2840 pikseļi
	
	

	1.3.
	Detektora bezvadu savienojums ar vadības konsoli
	
	

	1.4.
	Detektora pikseļa izmērs ne lielāks kā 100 vai 150 mikroni
	
	

	1.5.
	DQE pie 2Gy un 0,05Lp/mmne mazāk kā70%
	
	

	1.6.
	Detektora svara slodze ne mazāk kā 300 kg vai vairāk
	
	

	1.7.
	Detektora punkta svara slodze ne mazāk kā 100 kg
	
	

	1.8.
	Attēla iegūšana un apstrāde 16 biti
	
	

	1.9.
	Laiks līdz pārskata attēlam ne vairāk kā 6 sek.
	
	

	1.10.
	Detektoram ir jāatbilst standarta kasetes 35 x 43 cm izmēram (nav pieļaujama rentgena iekārtas kasetes mehānisma pārbūve)
	
	

	1.11.
	Detektora svars ar baterijune vairāk kā 3 kg
	
	

	1.12.
	Minimālais uzņēmumu skaits ar vienu uzlādētu bateriju – ne mazāk kā 250 attēli
	
	

	1.13.
	Detektora darbības laiks ar pilnībā uzlādētu akumulatoru gaidīšanas režīma – ne mazāk kā 8 stundas
	
	

	1.14.
	Detektorā iebūvētās baterijas uzlādēšanas laiks no minimāla līdz maksimālam līmenim ne vairāk kā 30 min vai no detektora izņemama baterija, komplektā iekļautas vismaz divas baterijas
	
	

	1.15.
	Detektors ir savietojams ar slimnīcas rīcībā esošo PHILIPS Bucky Diagnost rentgena iekārtu un ražotāja pilnveidošanas risinājumu Prograde
	
	

	2.
	Vadības darba stacija. 
Tiek izmantota slimnīcā esoša vadības stacija vai piedāvāta jauna ar šādām prasībām:
	0. 
	0. 

	2.1.
	Universāla darba stacija – ar daudz punktu skārienjūtīgu LCD monitoru, ne mazāk kā 23 collu, IPS tehnoloģija
	0. 
	0. 

	2.2.
	Izšķiršanas spēja 1920 x 1080 pikseļi vai labāka
	0. 
	0. 

	2.3.
	Kontrasta attiecība 1000:1 vai labāka
	0. 
	0. 

	2.4.
	Ekrāna apskates leņķis ne mazāk kā 178° / 178°
	0. 
	0. 

	2.5.
	Dators ar vismaz 4GB atmiņu, 250 GB cieto disku, 2.9 GHz dual procesoru, DWD-RW
	0. 
	0. 

	2.6.
	Neatliekamas palīdzības pacientu reģistrācija
	0. 
	0. 

	2.7.
	Pacientu datu eksportēšana no RIS sistēmas
	0. 
	0. 

	2.8.
	Pacientu datu koriģēšana
	0. 
	0. 

	2.9.
	RIS LINK poga – iespēja atvērt RIS programmu konsolē
	0. 
	0. 

	2.10.
	Iespēja ievadīt pacienta datus no pieskāriena jūtīga ekrāna, kā arī no klaviatūras
	0. 
	0. 

	2.11
	Tastatūras izvietojumu uz ekrāna iespējams izvēlēties pēc lietotāja vēlmes - alfabēta kārtībā un tastatūras kārtībā
	0. 
	0. 

	2.12.
	Brīvais teksts
	0. 
	0. 

	2.13.
	Attēla kontrasta, spilgtuma regulēšana/ kontrasta, spilgtuma regulēšana ar ROI
	0. 
	0. 

	2.14.
	Diafragma/ Masking
	0. 
	0. 

	2.15.
	Rotēšana/Apgriešana
	0. 
	0. 

	2.16.
	Attēlu spoguļa apgriešana (Flip)
	0. 
	0. 

	2.17.
	Attēlu panoramēšana
	0. 
	0. 

	2.18.
	Palielināšana/ Samazināšana
	0. 
	0. 

	2.19.
	„Divpunktu” veida attēla palielināšana un samazināšana
	0. 
	0. 

	2.20.
	Režģa kompensācijas funkcija
	0. 
	0. 

	2.21.
	Automātiskā izmeklējuma parametru apstrāde
	0. 
	0. 

	2.22.
	DICOM store, print, worklist – obligāti
	0. 
	0. 

	2.23.
	Attēlu kvalitātes optimizācijas programma – obligāti
	0. 
	0. 

	3.
	Papildprasības: 
	
	

	3.1.
	Pievienot ražotāja autorizācijas vēstuli izplatīt un veikt servisa apkalpošanu Latvijas teritorijā ne vēlāk kā 12 h laikā pēc izsaukuma
	
	

	3.2.
	Personāla apmācības uz vietas, pievienojot apliecinājumu
	
	

	3.3.
	Garantijas laiks ne mazāk kā 36 mēneši, pievienot apliecinājumu.
	
	

	3.4.
	Digitalizācijas iekārta tiek piegādāta5 (piecu) darba dienu laikā
	
	

	3.5.
	Iekārtas (detektora) apkope tiek veikta kopā ar sistēmu (darba stacija, rentgena iekārta), pievienot apliecinājumu
	
	

	[bookmark: _GoBack]3.6
	Ja tiek piedāvāts neorģināls PHILIPS detektors, pretendentam atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr 689 48.1 apakšpunktam ir jānodrošina, lai medicīniskā ierīce, kas paredzēta lietošanai kombinācijā ar citām medicīniskām ierīcēm vai iekārtām, būtu droša, un šāds komplekts, ieskaitot savienojumus, nepasliktinātu minēto medicīnisko ierīču darbību. Iesniegt ražotāja apliecinājumu par piedāvātā detektora un pasūtītāja rīcībā esošās rentgena iekārtas Philips Bucky Diagnost ar Prograde savietojamību un pilnu atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem  Nr 689 48.1 apakšpunktam.
	
	

	Pretendenta finanšu piedāvājums:
Kopējā līgumcena* EUR bez PVN 
	

	PVN ____ %
	

	Kopējā līgumcena* EUR, ieskaitot PVN
	




* Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar ierīču piegādi un uzstādīšanu, Pasūtītāja personāla apmācību, tehnisko uzraudzību garantijas laikā, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas.


Pretendenta pārstāvis: ____________________________

									z.v.

