Rīgā	2026. gada 13. maijā


Latvijas Organiskās sintēzes institūta iepirkuma komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu “9,4 T (400 MHz) vai augstāka magnētiskā lauka KMR spektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”, 
iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2026/17 AK.


Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un Iepirkuma komisijas atbildes:


Jautājums Nr. 1:
[bookmark: _Hlk83203980]Iepazīstoties ar atklāta konkursa “9,4 T (400 MHz) vai augstāka magnētiskā lauka KMR spektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”, identifikācijas Nr. OSI 2026/17 AK, dokumentāciju, lūdzam precizēt tehniskās specifikācijas prasību "Ārējā spole pieskaņota ¹H līdz ¹⁹F" (6.1. punkts).

	Ārējā spole pieskaņota
	1H līdz 19F



No tehniskā viedokļa šis formulējums var būt neprecīzs, jo nepārtraukta noregulēšana šādā diapazonā parasti nav iespējama. Lūdzam precizēt formulējumu - vai ar to ir domāta dubulti noregulēta konfigurācija (¹H un ¹⁹F)?

Atbilde:
Paskaidrojam, ka tehniskajā specifikācija tiešām ir pieļauta tehniska neprecizitāte ievadot datus un pareizs prasības formulējums ir sekojošs:

	Ārējā spole pieskaņota
	1H un 19F



Papildus paskaidrojam, ka tehniskās specifikācijas sadaļās 2.1. “Prasības KMR konsolei - Prasības fāzes un frekvences ģenerēšanai - Frekvenču ģenerēšanas diapazons” kā arī 6.1. “Prasības šķidrumu zondei -  Zondes apraksts - Zondes tips” un “Prasības šķidrumu zondei -  Zondes apraksts - 19F KMR” ir norādītas pareizas prasības attiecībā uz 1H un 19F kanāliem.

Iepirkuma nolikumā iekļautajā tehniskajā specifikācijā tiks veikts attiecīgs precizējums.





Cieņā,
Arturs Aksjonovs
Iepirkumu nodaļas vadītājs
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Tālr. 67014884
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