#### ATKLĀTA KONKURSA

“Medicīnas ierīces un līdzekļi enterālās barošanas nodrošināšanai”

identifikācijas Nr.DRS 2025/68

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2026.gada 11.jūnija sēdē izskatīja ieinteresētās personas iesniegtos jautājumus un sniedz uz tiem sekojošas atbildes.

Ieinteresētās personas 1.jautājums par tehniskās specifikācijas 2.pozīciju:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas 2. pozīciju sekojošā redakcijā:

| 2. | Bērnu nazogastrālās zondes CH5-45cm +/- 10cm bez mandrēnas |
| --- | --- |

Pasūtītāja atbilde uz 1.jautājumu

Iepirkuma komisija ir izvērtējusi pretendenta lūgumu un piekrīt veikt grozījumus tehniskās specifikācijas 2. pozīcijā.

Ieinteresētās personas 2.jautājums par tehniskās specifikācijas 3. pozīciju:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas 3. pozīciju sekojošā redakcijā:

| 3. | Bērnu nazogastrālās zondes CH5-60cm +/- 10cm bez mandrēnas |
| --- | --- |

Pasūtītāja atbilde uz 2.jautājumu

Iepirkuma komisija ir izvērtējusi pretendenta lūgumu un piekrīt veikt grozījumus tehniskās specifikācijas 3. pozīcijā.

Ieinteresētās personas 3.jautājums par tehniskās specifikācijas 4. pozīcijas 4.1.punktu:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas 4. pozīcijas 4.1. punktu sekojošā redakcijā:

| 4.1. | CH8 - 125cm +/- 15cm ar mandrēnu |
| --- | --- |

Pasūtītāja atbilde uz 3.jautājumu

Tehniskajā specifikācijā ir prasītas nazointestinālās zondes ar atsvaru un stileti, kas paredzētas enterālai barošanai tievajā zarnā. Zondes kopējais garums 125 cm (ar pieļaujamo nobīdi ±5 cm) apvienojumā ar specifikācijā prasītajām 5 cm garuma atzīmēm ir kritiski svarīgs, lai nodrošinātu drošu zondes pozicionēšanu un kontroli pacienta gremošanas traktā. Iepirkuma komisija norāda, ka netiks grozīta tehniskā specifikācija.

Ieinteresētās personas 4.jautājums par tehniskās specifikācijas 4. pozīcijas 4.2.punktu:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas 4. pozīcijas 4.2. punktu sekojošā redakcijā:

| 4.2. | CH12 - 125cm +/- 15cm ar mandrēnu |
| --- | --- |

Pasūtītāja atbilde uz 4.jautājumu

Tehniskajā specifikācijā ir prasītas nazointestinālās zondes ar atsvaru un stileti, kas paredzētas enterālai barošanai tievajā zarnā. Zondes kopējais garums 125 cm (ar pieļaujamo nobīdi ±5 cm) apvienojumā ar specifikācijā prasītajām 5 cm garuma atzīmēm ir kritiski svarīgs, lai nodrošinātu drošu zondes pozicionēšanu un kontroli pacienta gremošanas traktā. Iepirkuma komisija norāda, ka netiks grozīta tehniskā specifikācija.

Pasūtītāja papildus skaidrojums

Iepirkumu komisija informē, ka tiks aktualizēts atklāta konkursa nolikuma 2.pielikums “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS” – tiks grozīta 2. un 3.pozīcija un piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Lūgums sekot EIS tīmekļvietnē dotā atklāta konkursa profilā publicējamai informācijai.

Iepirkuma komisija