Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“Ķirurģisko instrumentu un piederumu piegāde (1.daļa)”
identifikācijas Nr. BKUS 2026/48-TP 
ZIŅOJUMS

  Rīga, 2026.gada 28.jūlijā
	Pasūtītāja nosaukums:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2026/48-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Tirgus priekšizpēte atklātam konkursam

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Ķirurģisko instrumentu un piederumu piegāde (1.daļa)



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	E.Zalcmanis, I.Ločmele



	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Apspriedē piedalījās 4 ieinteresētie piegādātāji.



	Pretendenta (-u),  komentāri:

	No piegādātājiem tika saņemti komentāri par tehnisko specifikāciju. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, tika nolemts:
	KOMENTĀRI:
	PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.1

	Būtu ļoti labi, ja instrumentu garuma izmēriem būtu pielaides +/-1cm, kas neietekmē instrumenta lietošanu, bet cenu noteikti.
	Ieteikums netiek ņemts vērā. “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādīts: Skaitliskiem parametriem pielaide ± 5%, ja nav norādīts citādāk.

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.2

	Tika iesniegts piedāvājumi un nebija neviens komentārs vai priekšlikums.
	

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.3

	2.pozīcija
2.1. – Lūdzam precizēt prasību, atļaujot taisnas vai leņķveida stiepļu/plašu griešanas knaibles, garums aptuveni 170-175 mm, ar stieples griešanas kapacitāti ne sliktāku par prasīto.
3.pozīcija
3.7. – Lūdzam precizēt: BROPHY tipa pārsēju pincete, taisna vai izliekta, smalka, 200 mm, žoklis robots.
3.17. – Lūdzam precizēt žokļa platumu uz 8-9 mm.

3.18. – Lūdzam precizēt žokļa platumu uz 19-20 mm.

3.19. – Lūdzam atļaut BARTH vai Volkmann tipa divpusēju asu kaulu kireti, garums 170-180 mm.
3.20. – Lūdzam precizēt uz Bergmann/Hibbs tipa āmuru: garums 225-245 mm, galvas Ø40-45 mm, svars aptuveni 540-655 g, vai dzēst precīzu galvas svara prasību.
3.23. – Lūdzam atļaut BOEHLER vai Ruskin-Mini tipa kaulu knaibles, garums 150-155 mm, žokļa platums 2-3,5 mm.
3.24. – Lūdzam precizēt žokļa platumu uz 9-9,5 mm.
3.25. – Lūdzam atļaut LUER vai Ruskin tipa kaulu knaibles, 240 mm, žokļa platums 5-5,5 mm.
3.26. – Lūdzam atļaut asmens garumu 10-11 mm un žokļa platumu 3,0-3,2 mm.
3.27. – Lūdzam atļaut LUER vai Marquardt tipa izliektas kaulu knaibles, garums 180-200 mm, žokļa platums 3-4 mm.
3.28. – Lūdzam atļaut LEKSELL tipa kaulu knaibles, garums 230-245 mm, žokļa platums 3,3-5 mm.
3.33. – Lūdzam precizēt žokļa dziļumu uz 6-7 mm.
3.34. – Lūdzam precizēt žokļa dziļumu uz 6-6,8 mm.
3.39 – 3.42. – Lūdzam precizēt, ka pieņemams arī 40° uz augšu / 130° ekvivalents ražotāja leņķa apzīmējums, vai norādīt leņķa mērīšanas metodi.
3.44. – Lūdzam atļaut LEMPERT vai Frazier/Fergusson tipa leņķiskas sūkšanas kanulas, garums 180-190 mm, Charr. 6 / Ø2,0 mm
3.45. – Lūdzam atļaut LEMPERT vai Frazier/Fergusson tipa leņķiskas sūkšanas kanulas, garums 180-190 mm, Charr. 8 / Ø2,7-3,0 mm. 
3.46. – Lūdzam precizēt prasību, atļaujot nieršālīti ar tilpumu 500 ml un izmēru aptuveni 250 x 140 x 35 mm vai ekvivalentu 500 ml nieršālīti. 
	2.pozīcija
2.1. – Precizēta specifikācija: Stiepļu griešanas knaibles, ar ne sliktāku griešanas kapacitāti kā: mīksta stieple līdz Ø 0,9 mm, 170-180 mm

3.pozīcija
3.7. –  Atbilstoši BKUS pacientu profilam nepieciešama taisna pincete.

3.17. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.
3.18. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.
3.19. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums.


3.20. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.

3.23. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.
3.24. – Precizēts žokļa platums 9-9,5 mm.

3.25. – Precizēts žokļa platums 5-6 mm.


3.26. – Precizēts žokļa garums 10-11 mm un platums 3-3,2 mm.
3.27. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.
3.28. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, precizēts žokļa platums 3-3,3 mm.

3.33. – Precizēts āķa žokļa dziļums: 6-7 mm.

3.34. – Precizēts āķa žokļa dziļums: 6-6,8 mm.

3.39 – 3.42. – Precizēta tehniskā specifikācija, atbilst gan 130° gan 40° uz augšu (atbilstoši ražotājam).

3.44. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.

3.45. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.

3.46. – Precizēti pieļaujamie nieršālītes platums un augstums.

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.4

	2.pozīcija
2.1. – Stiepļu griešanas knaibles, mīksta stieple līdz Ø 0,9 mm, leņķveida, 170 mm.

2.3. – Stiepļu griešanas knaibles,stieples/skrūves/bultskrūves līdz 5 mm, taisnas, 470 mm.


2.4. – Stiepļu knaibles, 175 mm, robainas.

3.pozīcija
3.2. – Skalpeļa rokturis, Nr. 3, asmens izmērs Nr. 3, 125 mm.
3.3. – Ķirurģiskās šķēres, taisnas, standarta, ar neasu/neasu galu, 145 mm.
3.4. – COOPER ķirurģiskās šķēres, izliektas, standarta, ar neasu/neasu galu, 145 mm.
3.10. – MAIER konstanga, taisnas, 260 mm, žoklis: robots.
3.20. – BERGMANN āmurs, 245 mm, svars: 655 g, galvas svars: 330 g, galvas Ø 45 mm.

3.23. – BOEHLER kaulu knaibles, izliekts, 155 mm, asmens garums: 13 mm, žokļa platums: 3,50 mm
3.24. – LUER kaulu knaibles, izliekts, 180 mm, asmens garums: 13,50 mm, žokļa platums: 9,50 mm.
3.25. – LUER kaulu knaibles, izliekts, 240 mm, asmens garums: 17 mm, žokļa platums: 5,50 mm.
3.26. – ECHLIN kaulu knaibles, sāniski leņķī, 230 mm, asmens garums: 11 mm, žokļa platums: 3,20 mm.
3.28. – LEKSELL kaulu knaibles, sāniski leņķī, 245 mm, asmens garums: 18 mm, žokļa platums: 3,30 mm.
3.29. – LUER-STILLE kaulu knaibles, sāniski leņķī, 240 mm, asmens garums: 15 mm, žokļa platums: 6,80 mm.
3.35. – FARABEUF retraktors, 150 mm, divpusējs, liels, žokļa dziļums: 20 mm, 23 mm/24 mm, 28 mm, žokļa platums: 16 mm/16 mm, 2 gabalu komplekts.
3.37. – ADSON laminektomijas retraktors ar locītavu, 325 mm, 4 x 5 zari, žokļa dziļums: 32 mm, žokļa platums: 45 mm, pusass, ar bloķējošu mehānismu.
3.44. – LEMPERT sūkšanas kanula, 190 mm, leņķiska, Ø 2 mm.
3.45. – LEMPERT sūkšanas kanula, 190 mm, leņķiska, Ø 3 mm.
3.46. – Nieršālīte, 250 mm, platums: 158 mm, augstums: 42 mm, 500 ml.
3.47. – Apaļa bļoda (Gallipot), augstums: 41 mm, Ø 83 mm, 160 ml.

4.pozīcija
4.2.1. – Ø3,5 mm, darba garums 3 cm (Karl Storz atsauces nr.30114RO vai analogs).
4.2.2. – Ø3,9 mm, darba garums 5 cm, neass gals (Karl Storz atsauces nr.30117GAK vai analogs).
4.2.3. – Ø3,9 mm, darba garums 5 cm, ass gals (Karl Storz atsauces nr.30117GPK vai analogs).
4.2.4. – Ø6mm, darba garums 10,5cm (Karl Storz atsauces nr.30160MP  vai analogs).


4.2.5. – Ø6mm, darba garums 8,5cm (Karl Storz atsauces nr.30160WZ  vai analogs).


4.2.6. – Ø6mm, darba garums 5cm (Karl Storz atsauces nr.30160GYK  vai analogs).

4.2.7. – Ø11mm, darba garums 10,5cm (Karl Storz atsauces nr.30103MP vai analogs).
4.2.8. – Ø13,5mm, darba garums 11,5 cm (Karl Storz atsauces nr.30108MP vai analogs).
4.2.9. – Ø11mm,ar vītni, darba garums 10,5cm (Karl Storz atsauces nr.30123TPS vai analogs).
4.3. – Ø 5mm, garums 36cm.

4.4. – Ø 5mm, garums 36cm.

4.5. – Ø 5mm, darba garums 36cm ar laterālām atverēm.
4.6.1. – Pielāgojams no ø11mm uz ø5mm instrumentiem (Karl Storz atsauces nr. 30141DB vai analogs).
4.21.1. – 5mm, darba garums 36 cm, taisns (Karl Storz atsauces nr. 26596CL vai analogs).
4.23.2. – Darba garums 20 cm, ar cm atzīmēm, 3.5mm (Karl Storz atsauces nr. 26167TNS vai analogs).
4.23.3. – Darba garums 36 cm, ar cm atzīmēm, 3.5mm (Karl Storz atsauces nr. 26167TNL vai analogs).
4.24. – Čūskas tipa (CUSCHIERI), 5 mm, darba garums 36 cm (Karl Storz atsauces nr. 30623U vai analogs).
4.25. –  Ø3,5mm
4.26.1. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 20 cm (Karl Storz atsauces nr. 26870 UFS vai analogs).
4.26.2. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 36 cm (Karl Storz atsauces nr. 26870 UF vai analogs).
4.27.1. –  Ø2 mm, instrumenta garums 20 cm, disektora garums 6 mm (Karl Storz atsauces nr. 30251 MDS vai analogs).
4.27.2. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 20 cm, disektora garums 10 mm (Karl Storz atauces nr. 31151 MD vai analogs).
4.27.3. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 30 cm, disektora garums 10 mm (Karl Storz atauces nr. 31351 MD vai analogs).
4.28.1. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 20 cm (Karl Storz atsauces nr. 30352ULS vai analogs).
4.28.2. – Ø3,5mm, instrumenta garums 30 cm (Karl Storz atsauces nr. 30352UL vai analogs).
4.29.1. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 20 cm (Karl Storz atsauces nr. 30351ONS vai analogs).
4.29.2. – Ø3,5mm, instrumenta garums 30 cm (Karl Storz atsauces nr. 30351ON vai analogs).
4.30.1. –   Ø3,5mm, instrumenta garums 20 cm (Karl Storz atsauces nr. 30351MWS vai analogs).
4.30.2. – Ø3,5mm, instrumenta garums 30 cm (Karl Storz atsauces nr. 30351MW vai analogs).
4.31.1. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 20 cm (Karl Storz atsauces nr. 30352FGS vai analogs).
4.31.2. – Ø3,5mm, instrumenta garums 30 cm (Karl Storz atsauces nr. 30352FG vai analogs).
4.33. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 20 cm (Karl Storz atsauces nr. 30351EHS vai analogs).
4.34. –  Ø3,5mm, instrumenta garums 20 cm (Karl Storz atsauces nr. 30340PS vai analogs).
4.35. – Ø3mm, instrumenta garums 20 cm (Karl Storz atsauces nr. 30341AS vai analogs).

	2.pozīcija
2.1. – Precizēta specifikācija: Stiepļu griešanas knaibles, ar ne sliktāku griešanas kapacitāti kā: mīksta stieple līdz Ø 0,9 mm, 170-180 mm.
2.3. – Precizēta specifikācija: Stiepļu griešanas knaibles, ar ne sliktāku griešanas kapacitāti kā: stieples/skrūves/bultskrūves līdz 5 mm, taisnas, 470 mm.
2.4. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību 14.punktā norādītajā pielaidē +/- 5%.
3.pozīcija
3.2. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītajā pielaidē +/- 5%.
3.3. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas vispārīgajās prasībās 14.pinktā norādītājā pielaidē +/- 5%.
3.4. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%.
3.10. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%.
3.20. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.
3.23. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.
3.24. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%.

3.25. – Precizēts žokļa platums 5-6 mm.


3.26. – Precizēts žokļa garums 10-11 mm un platums 3-3,2 mm.

3.28. – Iekrāsotais skaitlis (garums) iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%, precizēts žokļa platums 3-3,3 mm.
3.29. – Iekrāsotais skaitlis (garums) iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%, precizēts žokļa platums 6-6,8 mm.
3.35. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.

3.37. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%.


3.44. – Precizēts sūkšanas kanulas pieļaujamais garums.
3.45. – Precizēts sūkšanas kanulas pieļaujamais garums.
3.46. – Precizēti pieļaujamie nieršālītes platums un augstums.
3.47. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešamā izmēra pielaide norādīta “Vispārīgo prasību” 14.punktā.
4.pozīcija
4.2.1. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešams 3 cm darba garums.
4.2.2. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam un izmantotajiem instrumentiem Ø nav iespējams samazināt.
4.2.3. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam, nepieciešams 5 cm darba garums.

4.2.4. – Tiek piedāvāts viens instruments (4.2.4. un 4.2.5.) divu dažādu vietā, atbilstoši BKUS pacientu profilam nepieciešami divi dažādi darba garumi.
4.2.5. – Tiek piedāvāts viens instruments (4.2.4. un 4.2.5.) divu dažādu vietā, atbilstoši BKUS pacientu profilam nepieciešami divi dažādi darba garumi.
4.2.6. – Atbilstoši BKUS pacientu profilam un izmantotajiem instrumentiem Ø nav iespējams samazināt.
4.2.7. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%.
4.2.8. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%.
4.2.9. – Iekrāsotais skaitlis iekļaujas “Vispārīgo prasību” 14.punktā norādītājā pielaidē +/- 5%.
4.3. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 33-36 cm.
4.4. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 33-36 cm.
4.5. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 33-36 cm.
4.6.1. – Precizēta tehniskā specifikācija:  Pielāgojams no ø11mm uz ø5-5.5mm instrumentiem.
4.21.1. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 33-36 cm.
4.23.2. – Precizēts pieļaujamais instrumenta Ø2.8-3,5mm.

4.23.3. – Precizēts pieļaujamais instrumenta Ø2.8-3,5mm.

4.24. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 36-38 cm.

4.25. – 
4.26.1. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-25 cm.

4.26.2. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 33-36 cm.
4.27.1. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm.

4.27.2. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm.

4.27.3. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 30-33 cm.

4.28.1. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm un Ø3-3,5mm.
4.28.2. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 30-33 cm un Ø3-3,5mm.
4.29.1. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm un Ø3-3,5mm.

4.29.2. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 30-33 cm un Ø3-3,5mm.
4.30.1. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm un Ø3-3,5mm.

4.30.2. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 30-33 cm un Ø3-3,5mm.

4.31.1. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm un Ø3-3,5mm.

4.31.2. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 30-33 cm un Ø3-3,5mm.
4.33. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm un Ø3-3,5mm.

4.34. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm un Ø3-3,5mm.
4.35. – Precizēts pieļaujamais instrumenta garums 20-22 cm.







	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā iepirkuma dokumentācijas prasības ir atbilstošas.
2. Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai.
3. Izsludināt iepirkumu kā Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu – atklāts konkurss.




Ziņojumu sagatavoja:
Iveta Ločmele
iveta.locmele@bkus.lv 
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