## 1.dala (hidden)
3.pielikums Atklāta konkursa ID Nr. JRS 2025/22K/P nolikumam
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 03.09.2025.
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Atklātam konkursam ''Aprīkojuma iegāde subakūtās (medicīnas) rehabilitācijas nodaļas vajadzībām'' nolikumam, ID Nr. JRS2025/22K/P
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā - Medicīniskais skrejceļš
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse | 1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN
Medicīniskais skrejceļš
| Daudzums (gab.): | 1 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Pielietojums
Nodrošina pacientu rehabilitāciju un gaitas treniņu
Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1 | Medicīniskā skrejceliņa ar svara reducēšanas iekari maksimālie gabarītizmēri: garums 300 cm ± 20 cm, platums 200 cm ± 20 cm, augstums ne vairāk kā 280 cm.
1.2 | Skriešanas virsma: garums 150 cm vai garāks, platums 50 cm vai plašāks
1.3 | Attālums no grīdas līdz skriešanas virsmai: 20 cm +/- 5 cm
1.4 | Maksimālais lietotāja svars ne mazāk kā 200 kg
1.5 | Minimālais skrejceliņa ātrums: ne vairāk kā 0,1 km/h
1.6 | Maksimālais skrejceliņa ātrums: ne mazāk kā 18 km/h
1.7 | Skrejceļš aprīkots ar reverso kustības virzienu, nodrošinot slīdlentas kustību gan uz priekšu, gan atpakaļ.
1.8 | Reversās kustības maksimālais ātrums 5 km/h vai vairāk
1.9 | Iespējama slīpuma regulēšana vismaz vienam kustības virzienam ne mazāk kā 20% kāpums
1.10 | Ekrāns, kurā lietotājam tiek attēlots vismaz ātrums, laiks, elevācija, distance, patērētā enerģija, pulss
1.11 | Iespējams sinhronizēt ar pulsa sensoru
1.12 | Ārkārtas apturēšanas (STOP) slēdzis
1.13 | Skrejceliņš aprīkots ar pulti, attālinātai regulācijai
1.14 | Skrejceļa sānos regulējamas līdztekas (rokturi).
1.15 | Svara reducēšanas iekārta, kas saderīga ar skrejceļu
1.15.1 | Iekarei jābūt pieslēdzamai pie saspiestā gaisa sistēmas, svara reducēšanas apjoms tiek regulēts ar pneimatisko ventīli
1.15.2 | Svara reducēšanas sistēmas komplektācijā iekļauts gaisa kompresors ar atbilstošu jaudu un vismaz 3 dažādu izmēru (S, M, L,) pacientu iekares vestes
1.15.3 | Svara reducēšanas sistēma nodrošina dinamisku svara samazināšanu no 1kg līdz 80 kg vai plašāk , vai procentuāli no pacienta svara no 0 līdz vismaz 80%
1.15.4 | Svara reducēšanas sistēmas pacienta pieļaujamais maksimālais svars ne mazāk kā 200 kg un augums ne mazāk kā 200 cm
1.15.5 | Svara reducēšanas sistēma aprīkotā ar drošības funkciju, kas pacienta kritiena gadījumā apstādina slīdlentas darbību
1.16 | Komplektācija:
1.16.1 | Medicīniskais skrejceļš - 1 gab.
1.16.2 | Pacienta svara redukcijas sistēma - 1 gab.
Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh
2.1 | Medicīniskais skrejceļš

## 1.daļa
3.pielikums
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 15.06.2026.
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Atklātam konkursam ''Plaušu ventilatoru iegāde'' nolikumam,
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse | 1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN
I
Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1 | Iekārta paredzēta jaundzimušo t.sk. priekšlaikus dzimušo jaundzimušo (< 1 kg) mākslīgai plaušu ventilācijai
1.2 | Iekārta nodrošina vismaz sekojošus ventilācijas režīmus:
1.2.1 | Vismaz šādi konvencionālās ventilācijas režīmi:
1.2.1.1 | Intermitējoša pozitīva spiediena ventilācija (IMV, IPPV)
1.2.1.2 | Sinhronizēta intermitējoša pozitīva spiediena ventilācija (SIMV)
1.2.1.3 | Sinhronizēta asistēta pozitīva spiediena ventilācija (SIPPV, A/C)
1.2.1.4 | Spiediena atbalsta ventilācija (PSV)
1.2.2. | Neinvazīvās ventilācijas režīmi:
1.2.2.1 | Neinvazīva pozitiva spiediena ventilācija (nIPPV)
1.2.2.2 | Neinvazīva divfāziska ventilācija (BiPhasic, DuoPAP)
1.2.2.3 | Patstāvīgs izelpas beigu spiediens (nCPAP)
1.3 | Vismaz šādas ventilācijas funkcijas:
1.3.1 | Tilpuma garantētas ventilācijas (VG) funkcija
1.3.2 | Apnoe ventilācija
1.3.3 | Manuālas ieelpas funkcija
1.3.4 | O2 paaugstināšanas (flush) funkcija
1.3.5 | Plūsmas trigeris
1.3.6 | Spiediena trigeris
1.3.7 | Tilpuma trigeris
1.3.8 | Automātiska noplūdes kompensācija:
1.3.8.1 | Standarta režīmos līdz 100%
1.3.8.2 | nCPAP un Biphasic režīmos līdz 30-40% vai vairāk
1.3.9 | Automātiska ETT kompensācija līdz 100%
1.4 | Ventilācijas tehniskie parametri:
1.4.1 | Konvencionālās ventilācijas parametri:
1.4.1.1 | Ieelpas plūsma (Flow) 1-30 L/min vai plašāk
1.4.1.2 | Izelpas plūsma 1-30 L/min vai plašāk
1.4.1.3 | Plūsma CPAP režīmā 4-15 L/min vai plašāk
1.4.1.4 | Plūsma skābekļa terapijas režīmā 0-30 L/min vai plašāk
1.4.1.5 | Elpošanas frekvence (RR) robežās 2-150 x/min vai plašāk
1.4.1.6 | Ieelpas laiks (Ti) robežās 0,1-2 s vai plašāk
1.4.1.7 | Apnoe uzstādījumi robežās no 2-20 s vai plašāk
1.4.1.8 | Neonatālo režīmu elpināšanas tilpums -Tidal volume (VT) robežās 2-100 mL vai plašāk
1.4.1.9 | Ieelpas spiediens (Pinsp) 4-80 cmH2O vai plašāk
1.4.1.10 | Maksimālā ieelpas spiediens (Pmax) 4-80 cmH2O vai plašāk
1.4.1.11 | Ieelpas spiediens manuālā režīmā (Pman) 4-80 cmH2O vai plašāk
1.4.1.12 | Pozitīvs izelpas beigu spiediens (PEEP) 0-30 cmH2O vai plašāk
1.4.2 | Neinvazīvās ventilācijas parametri:
1.4.2.1 | Ieelpas laiks (Ti) robežās 0,2-10 s vai plašāk
1.4.2.2 | Elpošanas frekvence robežās 2-60 x/min vai plašāk
1.4.2.3 | Pozitīvs izelpas beigu spiediens (PEEP) robežās 2-12 cmH2O vai plašāk
1.4.2.4 | Ieelpas spiediens (PIP) divfāziskā režīmā robežās 5-15 cmH2O vai plašāk
1.4.3 | Pievadāmā skābekļa koncentrācija (FiO2) 21%-100%
1.5 | Trigeru parametri:
1.5.1 | Plūsmas trigera sensitivitāte vismaz robežās 0,2-2 L/min vai plašāk
1.5.2 | Spiediena trigera sensitivitāte 1-10 cmH2O vai plašāk
1.5.3 | Tilpuma trigera sensitivitāte 10-25% no Vte vai plašāk
1.6 | Skārienjūtīgs krāsains displejs:
1.6.1 | Ekrāna diagonālais izmērs vismaz 10 collas
1.6.2 | Iespēja izvēlēties ventilācijas režīmu
1.6.3 | Ventilācijas parametru pielāgošanas režīms
1.6.4 | Ekrānā attēlojamie/monitorējamie parametri:
1.6.4.1 | Elpceļu spiediena parametri - PEEP, PIP, Pmean, Plow un Phigh divfāziskā CPAP režīmā
1.6.4.2 | Plūsmas parametri (proximal):
1.6.4.3 | Minūtes ventilācijas tilpumi - MV, Mvmand, MVspont
1.6.4.4 | Elpināšanas tilpumi - VT, VTi mand, Vtemand, Vtispont
1.6.4.5 | Elpošanas frekvences - RR, RRmand, RRspont
1.6.4.6 | Skābekļa koncentrācija - FiO2
1.6.4.7 | Ventilācijas parametru režīmu un līkņu grafisks attēlojums: Flow/Volume/Pressure
1.6.4.8 | Dinamiskā pretestība Compliance (C)
1.7 | Vizuālas un skaņas trauksmes vismaz šādos gadījumos:
1.7.1 | pie augsta/zema spiediena elpceļos
1.7.2 | pie augstas ventilācijas frekvences
1.7.3 | pie retas elpošanas un apnoe
1.7.4 | pie augsta/zema minūtes ventilācijas tilpuma
1.7.5 | pie augstas noplūdes (leakage) un ETT obstrukcijas
1.7.6 | pie augstas/zemas O2 koncentrācijas padeves sistēmā (FiO2)
1.7.7 | pie gāzes padeves traucējumiem
1.7.8 | pie strāvas padeves traucējumiem un zemas bateriju uzlādes
1.8. | Elektrības padeve:
1.8.1 | Barošana: 220V, 50Hz
1.8.2 | Integrētā baterija
1.9 | Komplektācijā:
1.9.1 | Mobils statīvs ar piederumu grozu;
1.9.2 | Skābekļa pievades caurule ar slimnīcas medicīnisko gāzu sistēmai atbilstošu ātrā savienojuma galu (AGA vai ekvivalents);
1.9.3 | Dubultās temperatūras kontroles elpceļu mitrinātājs;
1.9.4 | Elpošanas kontūra (2 gab.) vismaz 3 dažādu izmēru jaundzimušo (S,M,L) deguna kanilēm un cepurītēm.
Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh
2. | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta

## 2.daļa
3.pielikums
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 15.06.2026.
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Atklātam konkursam ''Plaušu ventilatoru iegāde'' nolikumam,
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse | 1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN
II
Mākslīgās plaušu ventilātors CPAP
| Daudzums (gab.): | 1 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1. | Paredzēta nazālai trigerētai neinvazīvai mākslīgai plaušu ventilācijai jaundzimušajiem;
1.2. | Vismaz šādi ventilācijas režīmi:
1.2.1 | Neinvazīvais CPAP (nCPAP);
1.2.2 | Neinvazīvais CPAP ar integrētu apnoe monitoringu;
1.2.3 | Neinvazīvais divfāziskais CPAP (BiPhasic vai ekvivalents);
1.2.4 | O2 augstas plūsmas terapija;
1.3. | Ventilācijas parametri:
1.3.1 | Ieelpas plūsma 1-32 l/min vai plašāk;
1.3.2 | Izelpas plūsma 2-20 l/min vai plašāk;
1.3.3 | Pievadāmā skābekļa koncentrācija (FiO2) 21% - 100%
1.3.4 | Elpošanas frekvence uzstādījumi robežās 2-60 reizes minūtē vai plašāk;
1.3.5 | Apnoe uzstādījumi robežās 2-20 sek vai plašāk
1.3.6 | Ieelpas laiks robežās 0.15-15.0 sek vai plašāk
1.3.7 | Manuālas ieelpas funkcija;
1.3.8 | PEEP no 0-15 cm H2O vai plašāk;
1.3.9 | PIP no 0-20 cm H2O vai plašāk;
1.3.10 | Automātiska noplūdes kompensācija
1.4. | Skārienjūtīgs displejs vismaz 14 cm pa diagonāli ar:
1.4.1 | Ventilācijas veida izvēles režīmu;
1.4.2 | Ventilācijas parametru pielāgošanas režīmu;
1.4.3 | Monitorējamo ventilācijas parametru režīmu un spiediena līknes grafisku attēlojumu;
1.5. | Vizuālās un skaņas trauksmes:
1.5.1 | Pie augsta un zema spiediena elpceļos;
1.5.2 | Pie retas elpošanas un apnoe;
1.5.3 | Pie augstas/zemas O2 padeves sistēmā (FiO2);
1.5.4 | Pie zemas bateriju uzlādes (bateriju darbība no pilnas uzlādes vismaz 3 stundas);
1.6. | Elektrības padeve:
1.6.1. | Barošana: 220V, 50Hz
1.6.2. | Integrētā baterija
1.7. | Komplektācijā:
1.7.1 | Mobils statīvs ar piederumu grozu;
1.7.2 | Skābekļa pievades caurule ar slimnīcas medicīnisko gāzu sistēmai atbilstošu ātrā savienojuma galu (AGA vai ekvivalents);
1.7.3 | Dubultās temperatūras kontroles elpceļu mitrinātājs;
1.7.4 | Iekārtai piemērots elpināšanas kontūra komplekts jaundzimušiem (pilns komplekts, iekļaujot savienojošās caurules, pārejas, konektorus, mitrinātāja kamera u.c.).
Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh
2. | Mākslīgās plaušu ventilātors CPAP