APSTIPRINĀTS

2026. gada 11. jūnijā

Atklāta konkursa

„Pētījumu veikšanai nepieciešamo iekārtu piegāde Nacionālajam pētniecības un inovāciju institūtam (I)”

NOLIKUMS

iepirkuma identifikācijas numurs

NIRI 2026/02 AK ERAF

Rīga

2026

Satura rādītājs

INSTRUKCIJAS  PRETENDENTIEM	4

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	5

2.	Informācija par piedāvājuma iesniegšanas un līguma nosacījumiem	8

3.	Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS	9

4.	Iesniedzamie dokumenti	11

5.	Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji	13

6.	Iepirkuma līgums	15

7.	Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi	16

8.	Pretendenta tiesības un pienākumi	17

9.	Apakšuzņēmēji un to veicamo darbu apjoms	18

10.	PERSONAS DATU APSTRĀDE	18

11.	Formas piedāvājuma sagatavošanai un Nolikuma pielikumi	19

TEHNISKĀS  SPECIFIKĀCIJAS	20

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA	21

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	22

I DAĻA. Iekārtu komplekss  zāļvielu ražošanas tehnoloģiju izveidei	22

1.	Pozīcija	22

2.	Pozīcija	24

3.	Pozīcija	25

4.	Pozīcija	26

5.	Pozīcija	28

II DAĻA. Iekārtu komplekss farmakoloģijas, biotehnoloģijas un struktūrbioloģijas pētījumiem	30

6.	Pozīcija	30

7.	Pozīcija	31

8.	Pozīcija	32

9.	Pozīcija	33

10.	Pozīcija	34

11.	Pozīcija	35

12.	Pozīcija	36

13.	Pozīcija	38

14.	Pozīcija	39

15.	Pozīcija	40

16.	Pozīcija	41

17.	Pozīcija	42

18.	Pozīcija	43

19.	Pozīcija	44

20.	Pozīcija	46

21.	Pozīcija	47

22.	Pozīcija	48

23.	Pozīcija	50

24.	Pozīcija	51

25.	Pozīcija	52

III DAĻA. Iekārtu komplekts no stikla gatavotas pētnieciskās aparatūras izgatavošanai un remontam	54

26.	Pozīcija	54

27.	Pozīcija	56

Papildus nosacījumi:	57

Iepirkuma LĪGUMA  PROJEKTS	58

LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI	59

LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	62

Pielikums Nr. 1	70

Pielikums Nr. 2	71

Pielikums Nr. 3	72

Pielikums Nr. 4	73

FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI	74

FORMA Nr. 1	75

FORMA Nr. 2	76

FORMA Nr. 3	79

FORMA Nr. 4	80

I.  NODAĻA

# INSTRUKCIJAS  PRETENDENTIEM

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

NIRI 2026/02 AK ERAF

  - Iepirkuma priekšmets un CPV kodi

    - Iepirkuma priekšmets ir pētījumu veikšanai nepieciešamo iekārtu piegāde Nacionālajam pētniecības un inovāciju institūtam Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieciskās infrastruktūras attīstība”, id. Nr. 1.1.1.2/1/25/I/002, ietvaros, turpmāk tekstā „Piegāde”.

Piegādātājam ir jāveic Piegāde, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.

    - Galvenais CPV kods: 38000000-5.

Papildpriekšmeti:

- 38400000-9

- 42931120-8

- 42931140-4

- 38430000-8

- 38433300-2

- 42122510-8

- 42122500-5

- 38437000-7

- 38000000-5

- 38634000-8

- 38519200-8

- 38623000-8

- 38436300-3

- 38951000-6

- 38311100-9

- 42621000-5.

    - Iepirkuma daļas:

- Iekārtu komplekss  zāļvielu ražošanas tehnoloģiju izveidei (CPV 38400000-9; 42931120-8; 42931140-4; 38430000-8).

- Iekārtu komplekss farmakoloģijas, biotehnoloģijas un struktūrbioloģijas pētījumiem (CPV 42122510-8; 42122500-5; 42931140-4; 38430000-8; 38437000-7; 38000000-5; 38634000-8; 38519200-8; 38623000-8; 38436300-3; 38951000-6;  38311100-9).

- Iekārtu komplekts no stikla gatavotas pētnieciskās aparatūras izgatavošanai un remontam (CPV 38000000-5 un 42621000-5).

    - Tehnisko specifikāciju aktualizācijas datums: 2026. gada 21. maijā.

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | APP VZA Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts |
| --- | --- |
| Adrese | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija |
| Reģ. Nr. | 40900041720 |
| Kontaktpersona | Artūrs Aksjonovs |
| Tālruņa Nr. | +371 67014884 |
| e-pasta adrese | arturs.aksjonovs@niri.lv |
| Darba laiks | No 9.00 līdz 17.00 |

  - Konkursa nolikuma saņemšana

Iepirkuma nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā. Nolikumu var brīvi lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs izsniedz nolikumu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Iepirkuma metode

Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”.

  - Piedāvājumu iesniegšanas veids, iesniegšanas termiņš un atvēršana

    - Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

      - Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir norādīts elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par līgumu.

    - Piedāvājumi tiks atvērti Elektroniski iepirkumu sistēmā norādītajā laikā. Piedāvājumu atvēršana notiks elektroniski.

Pretendenti var sekot līdzi piedāvājumu atvēršanai elektronisko iepirkumu sistēmā pircēja profilā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1374).

    - Pretendenti drīkst atsaukt, papildināt vai izdarīt labojumus iesniegtajā piedāvājumā pirms Nolikuma 1.6.2.punktā noteiktā termiņa.

    - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 1.6.2.punktā norādītajam termiņam, attiecīgi to noformējot kā “PAPILDINĀJUMI”, “LABOJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

    - Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Tālāk Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Ministru Kabineta  noteikumu Nr. 107 (28.02.2017.) 14.punktā aprakstīto procedūru.

    - Ja no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja (Valsts digitālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums, ka ir konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. . Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.

  - Piedāvājuma spēkā esamība

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam ne mazāk kā 6 (sešus mēnešus). Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līgumu sastāvdaļu.

    - Piedāvājuma spēkā esamības laikā pretendents nemaina sava piedāvājuma saturu un cenu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.

  - Piedāvājuma valoda

    - Konkursa Piedāvājumam, dokumentiem un korespondencei starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, jābūt latviešu vai angļu valodā. (Papildus materiālus no iekārtu ražotājiem drīkst iesniegt angļu valodā arī latviski sastādītajos piedāvājumos.)

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums tiek noformēts aizpildot EIS ievietotās formas piedāvājuma sagatavošanai un/vai teksta ievades laukus (kur tādi ir paredzēti) kā arī augšupielādējot sistēmā prasītos atlases un kvalifikācijas dokumentus.

    - Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

      - Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

      - Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas dokumentu formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - Pieteikuma dalībai konkursā, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā, formātā, kas ir savietojams ar „MS Office” lietojumprogrammām; ja pretendentam nav šādu iespēju, tas var izvēlēties jebkuru citu plaši izplatītu un/vai brīvi publiski pieejamu datnes formātu.

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu;

      - Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

    - Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvēttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus. Attiecīgais pilnvarojums jāpievieno piedāvājuma dokumentiem.

    - Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem tiks atgriezti to iesniedzējiem.

  - Cita informācija

    - Ja pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par konkursa nolikuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu, tie iesniedzami Iepirkumu komisijai, nosūtot tos EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Ja no Pretendenta ir saņemts rakstisks jautājums, Pasūtītājs piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to publicē arī Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta trešo un ceturto daļu, un ievērojot, ka iepirkuma Nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā, pretendenti paši ir atbildīgi par to, lai laikus iepazītos ar IUB tīmekļvietnē vai Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā publicēto informāciju par jebkādām izmaiņām vai precizējumiem Nolikumā.

    - Iepirkumu komisija izveidota ar rīkojumu Nr. 1.1.7/2026P/7 (08.05.2026.).

## Informācija par piedāvājuma iesniegšanas un līguma nosacījumiem

  - Piedāvājumu skaits

Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu vienā, vairākās vai visās iepirkuma daļās par vienu (jebkuru), vairākām vai visām iepirkuma pozīcijām iesniedzot piedāvājuma par pilnu iepirkuma priekšmeta pozīcijas apjomu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. (skat. Nolikuma II nodaļu „Tehniskās specifikācijas”).

  - Piedāvājuma varianti

Šajā iepirkumā piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

  - Līguma slēgšanas nosacījumi

Tiks slēgts viens, atsevišķs iepirkuma līgums ar vienu pretendentu par katru iepirkuma priekšmeta pozīciju par visu pozīcijas apjomu.

  - Līguma izpildes un preču piegādes vieta

Līguma izpildes vieta ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija. Preču piegāde atbilstoši Incoterms 2020 noteikumiem DDP (Delivered Duty Paid).

  - Līguma izpildes termiņš un garantija

    - Līguma izpildes laiks ir ne vairāk kā 4 (četri) mēneši pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, ja preču piegādes un uzstādīšanas termiņi, kas detalizētāk aprakstīti Tehniskajās specifikācijās, neparedz īsāku līguma izpildes periodu.

    - Garantijas laiks no beigu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža visām precēm ir vismaz 3 (trīs) gadi, ja Tehniskajās specifikācijās nav norādīts savādāk.

  - Apspriede ar piegādātājiem

    - Par šo iepirkumu netika rīkota PIL 18. panta otrās un 2.1 daļas prasībām atbilstoša apspriede ar piegādātājiem.

  - Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

    - Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Pasūtītājs nav paredzējis rīkot.

    - Pasūtītājs saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 (28.02.2017.) 11.punkta noteikumiem rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas saņems vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

    - Iestājoties Iepirkuma procedūras Iepirkuma procedūras nolikuma 2.7.2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, interesēto piegādātāju sanāksme tiks rīkota ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informācija par sanāksmi tiks ievietota pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.

    - Sanāksmes gaitā Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

## Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā

    - Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība no jebkuras valsts, kura ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

Personu apvienībām nav nepieciešams organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās kā pretendents iesniegtu piedāvājumu iepirkuma procedūrā.

    - Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

  - Piedāvājumu atbilstības prasības

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru vai tās daļu (ja iepirkums ir sadalīts daļās), ja atklātā konkursā vai kādā no iepirkuma daļām piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, izņemot gadījumus, kad pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis PIL 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.

  - Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 42.panta otrajā daļā minētajos gadījumos (izņemot PIL 42.panta otrās daļas 8. un 9. punktā minētos gadījumus).

    - Pārbaudi par pretendenta izslēgšanas gadījumu esamību Pasūtītājs veic PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.

    - PIL 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi tāpat attiecas uz:

      - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (3.3.3.2. punkts nav piemērojams, gadījumos, kad iepirkuma Nolikumā pretendentiem nav izvirzītas kvalifikācijas prasības).

      - uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro;

      - PIL 42.panta panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.

      - PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.

    - Pasūtītājs tomēr neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.

    - Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Nolikuma 3.3.3 punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, pasūtītājs nosaka termiņu — trīs darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas — PIL 42. panta sestajā daļā minēto pierādījumu iesniegšanai par to, ka pretendentam vai Nolikuma 3.3.3 punktā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā.

    - Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami PIL 42. panta ceturtās daļas 2., 3. vai 4.punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.

    - Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Pasūtītājs izvērtē pretendenta veiktos pasākumus un to pierādījumus saskaņā ar PIL 43.panta nosacījumiem.

    - Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu Pasūtītājs, attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

    - Saskaņā ar Eiropas Komisijas Padomes Regulas (ES) 22/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k pantā noteikto, sekojošām personām ir aizliegts piešķirt jebkādus publiskus:

      - Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;

      - juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder 3.3.10.1. apakšpunktā minētajai vienībai;

      - fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas 3.3.10.1. vai 3.3.10.2. apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

  - Pretendenta Kvalifikācijas prasības

    - Šajā iepirkumā pretendentiem nav izvirzītas kvalifikācijas prasības.

## Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Pieteikums dalībai konkursā.

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina Pretendenta apņemšanos veikt Preču piegādi, saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt uzņēmuma vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

    - Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai. Skatīt nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 1.

    - Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, informācija par šīm personām, jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 4, kur norādīts personas nosaukums, kontaktpersona, un īss apraksts, kādā veidā persona piedalīsies iepirkuma līguma izpildē. Minētās personas iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē.
(4.1.3. punkts nav piemērojams, gadījumos, kad iepirkuma Nolikumā pretendentiem nav izvirzītas kvalifikācijas prasības.)

    - Ja pretendents iepirkuma līguma izpildē plāno izmantot apakšuzņēmējus, tam obligāti jānorāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, ja tādi tiek piesaistīti) saskaņā ar nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 4, kur norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, apakšuzņēmēja kontaktpersona, apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts un proporcionālais apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē un pieejamību visā līguma darbības laikā (saskaņā ar Nolikuma prasībām).

    - Ja Pretendents ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs ārvalstī, tam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

      - reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

      - reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izziņa par Pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības.

    - Ja Pretendenta reģistrācijas valstī neizsniedz 4.1.5.punktā minētos dokumentus, Pretendents ir tiesīgs iesniegt cita veida pierādījumus par reģistrācijas faktu un paraksttiesīgajām amatpersonām saskaņā ar savas reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.

    - Papildus prasības Pretendentam, ja Pretendents ir personu apvienība vai grupa:

      - Katra dalībnieka līdzdalības apjomam (t.i., līguma daļai, ko plānots nodot attiecīgā dalībnieka izpildei) jābūt skaidri norādītam iesniegtajā piedāvājumā;

      - Kopīgais Pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā jāparaksta katram personu apvienības dalībniekam vai arī visu personu apvienības dalībnieku pilnvarotai personai.

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

    - Šajā iepirkumā pretendentiem nav izvirzītas kvalifikācijas prasības.

  - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments.

    - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

    - Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokuments (EVIPD) pieejams aizpildīšanai sekojošā interneta adresē:

http://espd.eis.gov.lv/

Pretendentam jāaizpilda visas EVIPD sadaļas.

    - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma Nolikumā noteiktajām atlases un kvalifikācijas prasībām.

    - Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas iepirkuma Nolikumā, Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasīs iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas nosacījumu izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs iegūst informāciju par pretendentu izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas nosacījumiem.

    - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs, saskaņā ar PIL 42.panta nosacījumiem, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu(-as), kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas izslēgšanas nosacījumi no iepirkuma procedūras.

    - Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, nav attiecināmi PIL 42. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot PIL 42. panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgo kompetento institūciju izziņas, kas apliecina, ka uz minēto personu neattiecas PIL 42. panta otrajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

    - Punktos 4.4.1. līdz 4.4.3. minētos dokumentus Pasūtītājs pārbauda arī attiecībā uz nolikuma 3.3.3.punktā minētajām personām.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (II Nodaļa) noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma IV Nodaļas „Formas piedāvājuma sagatavošanai” Formai nr. 2.

    - Pretendents var brīvi pievienot piedāvājumam papildus materiālus par piedāvātajām precēm.

    - Gadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādīti konkrēti materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu, pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītos vai ekvivalentus materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus. (Šis nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošajām iekārtām vai programmatūru; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem vai programmatūras versijām.)

    - Piegādātājs norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu (ja attiecināms)

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās noteikto piegādājamo Preču apjomu un raksturojumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma IV Nodaļas Forma Nr. 3).

    - Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, piemērojamo PVN (atbilstošā proporcijā) un cenu ar PVN. Finanšu piedāvājumā jābūt atšifrētām katras preces vienības cenām.

    - Finanšu piedāvājumā preču vienības cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā:

- preču piegādes izdevumiem pasūtītāja norādītajās adresē;

- tehniskā nodrošinājuma izmaksām;

- citām nodokļu izmaksām, t.sk. ar preču atmuitošanu saistītiem izdevumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ar ko tiek aplikta preču piegāde un ar tām saistīto pakalpojumu sniegšana;

- Preču apdrošināšanai līdz pieņemšanai (ja nepieciešams);

- preču uzstādīšanas un palaišanas izmaksām (ja nepieciešams);

- transporta, uzturēšanās (viesnīcu) izmaksām, dienas naudām (ja nepieciešams);

- lietotāju apmācībai (ja nepieciešams);

- un citām ar preču piegādi un tām saistīto pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām.

    - Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

## Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Preču piegādes prezentācija

    - Preču prezentācija nav paredzēta.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentācijas un Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstību vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē.

    - Iepirkumu komisija sākotnēji pārbauda, vai iesniegtie Pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši  noformēšanas prasībām, kā arī, vai ir iesniegti visi nolikuma 4. punktā noteiktie dokumenti.

    - Ja  piedāvājums nav atbilstoši noformēts vai neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma noraidīšanu.

  - Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaude

    - Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā iepirkumu komisija veiks nolikuma 4.1. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst 3. punktā noteiktajām  Pretendentu atlases prasībām.

    - Pēc atbilstības pārbaudes komisija vērtēs pretendentu iesniegtos kvalifikācijas dokumentus (ja attiecināms).

    - Iepirkumu komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to Pretendentu piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem un/vai nepietiekoši kvalificētiem preču piegādei.

    - Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (tikai gadījumos, kad pretendenta piedāvājuma vērtējums nav atkarīgs no citu pretendentu piedāvājumiem).

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Iepirkumu komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajām specifikācijām. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

    - Iepirkumu komisija, šaubu gadījumā, veic piedāvājumos iekļautās informācijas patiesuma pārbaudi izmantojot visus pieejamos informācijas avotus (Saskaņā ar Nolikuma 7.1.4. punktu). Ja atklājas, ka pretendenta piedāvājums satur nepatiesu informāciju, tas tiek noraidīts.

    - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.

    - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji šajā iepirkumā ir sekojoši:

      - Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kas būs saņēmis visvairāk punktu saskaņā ar šajā nolikumā iekļautajiem punktu piešķiršanas kritērijiem.

    - Punktu piešķiršanas kritēriji ir sekojoši:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Maksi-mālais punktu skaits | Punktu piešķiršanas metodika |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN. Informācija iepirkuma nolikumā. | 90 | Kritērijs K1 Piedāvājumam ar viszemāko kopējo cenu EUR bez PVN tiek piešķirts maksimālais punktu skaitu – 90 punkti. Pārējo piedāvājumu punkti par kopējo piedāvāto cenu tiek aprēķināti pēc formulas: PC = (a / b)*90, kur 90 – maksimāli iespējamais punktu skaits; a – viszemākā piedāvātā kopējā cena (EUR bez PVN); b – piedāvātā kopējā cena attiecīgajā piedāvājumā (EUR bez PVN), kuram aprēķina punktus; PC – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti. |
| K2 | Piedāvātās iekārtas kopējā elektriskā jauda | 10 | Kritērijs K2* Piedāvājumam ar vismazāko kopējo elektriskā jaudu tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 10 punkti. Pārējo piedāvājumu punkti par piedāvātās iekārtas kopējo elektrisko jaudu tiek aprēķināti pēc formulas: PJ = (g / h)*10, kur 10 – maksimāli iespējamais punktu skaits; g – viszemākā piedāvātās iekārtas kopējā elektriskā jauda, (vatos); h – piedāvātās iekārtas kopējā elektriskā jauda (vatos) piedāvājumam, kuram tiek aprēķināti punkti; PJ – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti. |
|  | Kopā iegūtie punkti: | 100 |  |

* - Kritērijs K2 neattiecas uz iekārtām un iekārtu daļām, kas nepatērē elektroenerģiju savas darbības laikā.

    - Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija kļūdas labo.

    - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.  Iepirkumu komisija turpina vērtēt labotos piedāvājumus ņemot vērā izdarītos labojumus.

    - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumu komisijai šķiet nepamatoti lēts , Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem.

  - Piedāvājuma izvēle gadījumā, ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds

    - Ja izvērtējot iesniegtos piedāvājumus tiks konstatēts, ka vismaz divu Pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, labākā piedāvājuma izvēle notiks saskaņā ar zemāk aprakstīto procedūru.

    - Iepirkumu komisija izvēlēsies to piedāvājumu, kurš būs labāks pēc kāda no sekojošiem kritērijiem (vērtējot kritērijus pa vienam, tādā kārtībā, kādā tie uzskaitīti; ja piedāvājumi pēc pirmā kritērija ir vienādi, tad tiek vērtēts nākamais kritērijs, utt.,):

- Garāks garantijas termiņš;

- Īsāks piegādes termiņš.

    - Ja nevienā no iepriekš uzskaitītajiem veidiem nebūs iespējams izvēlēties labāko piedāvājumu, tiks rīkota izloze, uz kuru tiks uzaicināti ierasties visi ieinteresētie pretendenti.

## Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar vienu vai vairākiem izraudzītajiem Pretendentiem (atkarībā no līguma slēgšanas nosacījumiem, kas norādīti iepirkuma Nolikuma 2.3. punktā), pamatojoties uz Pretendentu piedāvājumiem un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, un iepirkuma līguma projektu Nolikuma III Nodaļā.

  - Iepirkuma līgums ar vienu vai vairākiem izraudzītajiem Pretendentiem tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” ir sekojošs:

    - 10 dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

    - 15 dienas pēc 6.2.1. punktā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

    - Ja šā 6.2.1.punktā minētā desmitā diena un 6.2.2.punktā minētā piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

  - Ja Pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā sešas dienas līdz piedāvājumu atvēršanas termiņa beigām. Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pieprasījums ir iesniegts laikus atbildes sniegšanai.

Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Nolikumā saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 35.panta 3. daļā noteikto kārtību.

    - Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pretendents ir iesniedzis papildu informācijas pieprasījumu laikus, lai Iepirkumu komisija varētu atbildēt uz to saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta otrās daļas prasībām.

    - Pieprasīt, lai Pretendents precizētu  informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējumu pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī tehnisko vai finanšu piedāvājumu vērtēšanai saskaņā ar PIL 41.panta nosacījumiem.

    - Iepirkumu komisijai ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu.

    - Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.

    - Pieaicināt ekspertus piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un tehniskā un finanšu piedāvājumu novērtēšanā.

    - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu saskaņā ar šo Nolikumu, „Publisko iepirkumu likumu” un attiecīgajiem MK noteikumiem.

    - Izvēlēties iepirkuma līguma slēgšanai pretendentu, kas iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu.

    - Veikt pretendenta atbilstības un kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (tikai gadījumos, kad pretendenta piedāvājuma novērtējums nav atkarīgs no citu pretendentu piedāvājumiem).

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvi konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju un atbildēt uz Pretendentu papildu pieprasījumiem par nolikumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta nosacījumiem. Par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi Pasūtītājs sniedz informāciju ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ar nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmuma izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vienlaikus (vienā dienā) nosūtīt visiem pretendentiem informāciju par pieņemto lēmumu. Paziņojumā par iepirkuma rezultātiem tiek ietverta informācija saskaņā ar PIL 37.panta otro vai trešo daļu.

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru vai tās daļu (ja iepirkums ir sadalīts daļās), Ja piedāvājumu iepirkuma procedūrā vai tās daļā ir iesniedzis tikai viens pretendents, izņemot gadījumus, kad pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis PIL 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem piegādātājiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas konfidencialitātei, kuru iesniedzis iepirkumu komisijai.

    - Pretendentam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36. panta nosacījumiem.

    - Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Pieprasīt Pasūtītājam iespēju iepazīties ar iepirkuma procedūras ziņojumu un komisijas protokoliem.

    - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojā Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu, pamatojoties uz „Publisko iepirkuma likuma” 68.pantu (Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai; skatīt Nolikuma punktu 6.2.).

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei un piedāvājumu novērtēšanai.

    - Pretendents iesniedzot piedāvājumu, pilnībā akceptē visus atklāta konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

## Apakšuzņēmēji un to veicamo darbu apjoms

  - Apakšuzņēmēji

    - Saskaņā ar PIL 1.pantu apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Sekojoši, visur, kur prasīts norādīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jānorāda ne tikai „pirmās pakāpes” apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

    - Ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, arī uz to attiecas PIL 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi no iepirkumu procedūras.

    - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendentam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

    - Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām  Nolikuma 9.1.3.punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti pakalpojumu sniegšanā (ja attiecināms).

  - Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējā vērtība

    - Saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

## PERSONAS DATU APSTRĀDE

  - Datu pārzinis

    - Konkrētā iepirkuma ietvaros personas datu pārzinis ir Atvasināta publiska persona “Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts”.

  - Datu apstrādes pamats

    - Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta (a), (c) un (f) apakšpunkti. Pasūtītāja leģitīmā interese šajā gadījumā ir iepirkuma mērķu sasniegšana noslēdzot iepirkuma līgumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu.

    - Informējam, ka pretendentu izvērtēšanas ietvaros Pasūtītājs patstāvīgi var veikt personas datu iegūšanu pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (PIL) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē publiskos iepirkumus un/vai uzņēmējdarbības vidi šajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

    - Informējam, ka personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu veikt pilnvērtīgu pretendentu un pretendentu iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu. Personas datu nesniegšana var būtiski ietekmēt pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma vērtējumu, var būt pamats pretendenta izslēgšanai no iepirkuma vai pretendenta piedāvājuma atzīšanu par neatbilstošu prasībām.

  - Personas datu apstrāde, glabāšana un nodošana trešajām pusēm

    - Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un personas datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un/vai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītājām iestādēm un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Datu subjektu tiesības

    - Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai, http://www.dvi.gov.lv).

    - Detalizēti ar kārtību, kādā Pasūtītājs organizē personas datu apstrādi var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē esošajā privātuma politikā http://www.niri.lv/privatuma-politika/.

## Formas piedāvājuma sagatavošanai un Nolikuma pielikumi

  - Formas piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma IV nodaļa):

    - Pieteikums dalībai atklātā konkursā (Forma Nr. 1);

    - Tehniskais piedāvājums (Forma Nr. 2);

    - Finanšu piedāvājums (Forma Nr. 3);

    - Informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmējiem (Forma Nr. 4) (personas uz kuru iespējām pretendents balstās – ja attiecināms).

  - Nolikuma pielikumi.

Nolikumam nav pievienoti pielikumi.

II.   NODAĻA

# TEHNISKĀS  SPECIFIKĀCIJAS

## VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

Pasūtītājs

APP VZA Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, Aizkraukles 21, Rīga LV-1006, Latvija

Piegādes apraksts

Iepirkuma priekšmets ir pētījumu veikšanai nepieciešamo iekārtu piegāde Nacionālajam pētniecības un inovāciju institūtam Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieciskās infrastruktūras attīstība”, id. Nr. 1.1.1.2/1/25/I/002, ietvaros, turpmāk tekstā „Piegāde”.

Piegādātājam ir jāveic preču piegādes, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.

Tiek izskatīti tikai jaunu, iepriekš nelietotu preču piedāvājumi, ja tie atbilst šajā nodaļā aprakstītajiem parametriem un nosacījumiem.

Preču garantijas nosacījumi

Preču garantijas prasības norādītas attiecīgo preču Tehniskajās specifikācijās.

Preču piegādes nosacījumi

Preču piegāde veicama tādā laikā pēc  iepirkuma līguma noslēgšanas, kas norādīts iepirkuma Nolikumā vai iekārtas tehniskajās specifikācijās.

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

## I DAĻA

## Iekārtu komplekss  zāļvielu ražošanas tehnoloģiju izveidei

- Pozīcija

Automātiskais kušanas temperatūras noteikšanas aparāts

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 komplekts |
| Vispārīgs apraksts, komplektācija | Uz galda novietojams vielu kušanas temperatūras un kušanas diapazona noteikšanas aparāts, kas piemērots vairāku paraugu vienlaicīgai analīzei, ar iebūvētu digitālo kameru, kā arī ar iespēju veikt iekārtas vadīšanu, datu uzkrāšanu un analīzi ar datoru. |
| Temperatūras intervāls | Vismaz istabas - līdz +400 oC |
| Temperatūras izšķirtspēja | Ne sliktāk kā 0,1 oC |
| Displejs | Skārienjutīgais LCD ekrāns (vai ekvivalents) |
| Temperatūras vadība | Digitāla, mikroprocesora kontrolēta Iespēja iestatīt temperatūras paaugstināšanas ātrumu |
| Iekārtas vadība | Ir iespēja veikt mērījumus gan automātiskā gan manuālā režīmā |
| Iegūto datu analīze | Digitāla iegūto kušanas attēlu apstrāde |
| Temperatūras sensors | Iespējams izmantot ar Pt RTD sensoru (platīna pretestības temperatūras detektoru) vai ekvivalentu ārējo sensoru |
| Programmatūra | Savietojama ar Windows 11 vidi, spējīga darboties of-line režīmā; iekārtas garantijas perioda laikā programmatūras atjauninājumiem jābūt pieejamiem bez maksas. |
| Savienojums ar datoru | USB |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Centrifūga ar maināmiem rotoriem

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 komplekts |
| Vispārīgs apraksts | Uz galda novietojama centrifūga ar vismaz diviem maināmiem rotoriem. no kuriem viena rotora ietilpība ir vismaz ar 4 x 100 ml , un otra rotora ietilpība ir vismaz 12 x 15 ml. |
| Centrifūga |  |
| Apgriezienu diapazons | Vismaz līdz 6000 min-1 |
| RCF (relatīvais centrbēdzes spēks) | Vismaz 4200 |
| Maksimālā ietilpība | Vismaz 4 x100 mL |
| Rotori |  |
| 1 rotors | "Izvelkamais" rotors (swinging out), 90o leņķis, ietilpība vismaz 4 x 100 ml Komplektā ietilpst bioizolācijas vāks (biocontainment lid). |
| 2 rotors | "Leņķa" rotors (angle), 35o leņķis, ietilpība vismaz 12 x 15 ml |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Centrifūga ar maināmiem rotoriem

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 komplekts |
| Vispārīgās prasības un veiktspēja | Centrifūga paredzēta darbam ar mēģenēm līdz 50 ml. Iekārta paredzēta darbam biomedicīnas laboratorijā. |
|  | Vismaz divi konfigurējami profili ātrai vai lēnai paātrināšanai un palēnināšanai |
|  | Pēc izvēles iespējams displejā attēlot vismaz apgriezienus minūtē (apgr./min) vai relatīvo centrifūgas paātrinājumu (xg) |
|  | Droša rotora maiņa bez papildu instrumentu izmantošanas |
|  | Vismaz trīs saglabājamas metodes centrifugēšanai |
|  | Tiešais, bezberzes indukcijas motors |
|  | Izgaismots displejs |
| Tehniskie parametri | Maksimālais griešanās ātrums vismaz 14 000 apgriezieni minūtē |
|  | Minimālais griešanās ātrums ne lielāks par 300 apgriezieniem minūtē |
|  | Ātruma iestatīšanas solis ne lielāks par 100 apgriezieniem minūtē |
|  | Maksimālais relatīvais centrifūgas spēks (xg): vismaz 21 500 g |
| Piederumi centrifūgai | Centrifūgas rotors ar fiksētu leņķi 45° ar vismaz 30 vietām stobriņiem ar tilpumu no 1,5 ml līdz 2 ml |
|  | Centrifūgas rotors ar fiksētu leņķi 45° ar vismaz 6 vietām stobriņiem ar tilpumu līdz 50 ml |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Potenciostats-galvanostats

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gabals |
| Vispārējs apraksts, komplektācija | Potenciostats-galvanostats elektroķīmisko mērījumu veikšanai ar maksimālo strāvu vismaz 1 A un maksimālo potenciostata spriegumu vismaz 12 V. Komplektācijā ietilpst vads savienošanai ar elektroķīmisko šūnu un programmatūra iekārtas kontrolei. |
| Maksimālais spriegums | Jābūt vismaz ±10 V |
| Potenciostata maksimālais spriegums (compliance voltage) | Jābūt vismaz ±12 V |
| Maksimālā strāva | Jābūt vismaz ±1 A |
| Strāvas izšķirtspēja | Ne mazāk kā 0,004% no izvēlētā strāvas apgabala |
| Potenciostatisko mērījumu strāvas apgabali (current ranges) | Vismaz no 100 pA līdz 1 A |
| Galvanostatisko mērījumu strāvas apgabali | Vismaz no 1 nA līdz 1 A |
| Savietojamība | Jābūt iekļautam vadam ar “banānu” spraudņiem, kas aprīkoti vai aprīkojami ar “krokodila” klipšiem darba elektroda, references elektroda un palīgelektroda pieslēgšanai. Ethernet un USB-C pieslēguma iespējas savietošanai ar datoru. |
| Iekārtas iekšējā datu uzglabāšanas atmiņa | Vismaz 32 GB |
| Pieejamās metodes | Iekārtai jānodrošina vismaz šādas elektroķīmisko mērījumu metodes: - Lineārā skenējošā voltampērmetrija; - Cikliskā voltampērmetrija; - Ātrā cikliskā voltampērmetrija (ar skenēšanas ātrumuvismaz līdz 500 V/s); - Diferenciālā pulsa voltampērmetrija; - Kvadrātviļņu voltampērmetrija; - Normālā pulsa voltampērmetrija; - Hronoamperometrija; - Hronokulonometrija; - Daudzpakāpju hronoamperometrija; - Atvērtās ķēdes potenciometrija. |
| Programmatūra | Programmatūrai jābūt iekļautai cenā un savietojamai ar Windows operētājsistēmu. Programmatūrai jānodrošina vismaz aparatūras kontrole, metožu izvēle, datu vizualizācija un apstrāde, kā arī manuāla mērījumu secības izvēle (skripti). |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

UV/VIS spektrofotometrs ar termostatu

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 komplekts |
| Vispārīgs apraksts | Iekārta, UV-Vis analīzes metodēm ar precīzu termostatēšanas un temperatūras paaugstināšanas kontroli, kas sastāv no UV-Vis spektrofotometra, ar to savietojama bloka absorbcijas šūnas temperatūras kontrolei un datorprogrammas iekārtas vadībai un datu analīzei ar ārēju datoru, un kura ir piemērota nukleīnskābju termiskās stabilitātes analīzēm. |
| UV-Vis spektrometrs |  |
| Optiskais dizains | Divstaru, ar parauga un atsauces kivetes pozīcijām |
| Viļņa garuma diapazons | Vismaz no 200 nm līdz 800 nm |
| Spektrālās joslas platums | Ne sliktāk kā 1,0 nm |
| precizitāte | Ne mazāka kā 0,5 nm |
| atkārtojamības kļūda | Ne lielākā kā 0,01 nm |
| Fotometriskais diapazons | Vismaz 3,5 A |
| precizitāte | Ne zemāka kā 0,004 A |
| atkārtojamības kļūda | Ne lielāka kā 0,0002 A |
| troksnis | Ne lielāks kā 0,0001 A (pie 1A signāla) |
| Ārēja vadība | caur USB pieslēgvietu |
| Termostata bloks ar šūnas turētāju | Savietojams ar spektrometru |
| Sildīšana/dzesēšana | Ar Peltjē elementu (vai ekvivalents risinājums) |
| Temperatūras intervāls | Vismaz no +5 oC līdz +100 oC |
| precizitāte | Ne mazāka par 0,1 oC |
| Temp. paaugstināšanas ātrums | Vismaz diapazonā no 0,4 oC/min līdz 20 oC/min |
| Programmatūra | Savietojama ar Windows 11 vidi, spējīga darboties of-line režīmā, iekārtas garantijas perioda laikā programmatūras atjauninājumiem jābūt pieejamiem bez maksas. |
| Papildus komplektācija | Ar iekārtu savietojamas kvarca (vai ekvivalents) kivetes ar vāciņu vismaz divas ar darba tilpumu līdz 3,5 mL un vismaz divas ar darba tilpumu līdz 1,5 mL |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

## II DAĻA

## Iekārtu komplekss farmakoloģijas, biotehnoloģijas un struktūrbioloģijas pētījumiem

- Pozīcija

Diafragmas sūknis šķidrumu filtrēšanai

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 komplekts |
| Darbības princips | Bez eļļas, diafragmas tipa |
| Maksimālā sūknēšanas jauda | Vismaz 28 L / minūtē |
| Sasniedzamais gala vakuums | Ne lielāks par 865 mbar |
| Maksimālais spiediens (kompresora režīmā) | Ne mazāks par 4 bar |
| Papildaprīkojums | Manometrs, atbilstošs sūkņa parametriem |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Eļļas vakuumsūknis

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 komplekts |
| Darbības princips | Eļļas vakuumsūknis |
| Maksimālā sūknēšanas jauda | Vismaz 12 m3/h |
| Gala vakuums (bez gāzu balasta) | Ne sliktāk kā 2x10-6 bar |
| Izturība pret ūdens tvaiku | Ne sliktāk kā 40 mbar |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Centrifūgas rotors

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |
| Savietojamība | Rotoram jābūt savietojamam ar centrifūgu ThermoFisher Scientific Biofuge Stratos |
| Kapacitāte | Jābūt iespējai centrifugēt vismaz 14 paraugus vienlaikus, tas ir jābūt vismaz 14 paraugu atverēm. Parauga tilpums vismaz 50 ml |
| Griešanas ātrums | Rotora pieļaujamais griešanās ātrums vismaz 9500 apgriezieni minūtē |
| Paraugu izmēri | Jābūt atbilstoša lieluma atverēm, kas paredzēti centrifugēšanai stobriņiem ar diametru 30 mm un garumu kas ir vismaz 121 mm |
| Paraugu novietojuma slīpums (leņķis pret rotora asi) | 34° |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Fotometrs

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 iekārta |
| Apraksts | Pārnēsājams fotometrs ar 600 nm viļņa garuma optisko sistēmu, kuru var pielietot vismaz sekojošiem mērījumiem: 1) Optiskā blīvuma OD600 mērījumiem; 2) McFarland (McF) duļķainības mērīšanai. |
| Izvietošana | Novietojams uz galda |
| Viļņa garums | 600 nm |
| Mērīšanas metodes | Vismaz optiskais blīvums (OD600) un McFarland (McF) |
| Mērīšanas diapazons | Vismaz 0 līdz 4A (OD600), vismaz 0 līdz16 McF (McFarland) |
| Precizitāte (OD600) | Ne vairāk kā ±0,01Apie 1 A |
| Atkārtojamība (OD600) | Ne vairāk kā ±0,002Apie 1 A |
| Mēģeņu veidi, vismaz | - 10 mm kivetes, - apaļas stikla mēģenes ar 10-16 mm ārējo diametru |
| Displejs | Skārienekrāns, jutīgs pret pieskārienu ar cimdiem |
| Baterijas kalpošana | Atkārtojami uzlādējuma ar darbības laiku vismaz 6h |
| Atmiņa | Vismaz 2 GB ar pieeju iepriekš izdarītiem mērījumiem |
| Datu formāts | Vismaz .xls un/vai .csv |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Daudzkanālu mehāniskā pipete I

| Parametrs | Prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gabals |
| Darbības mehānisms | Pneimatiska, darbināma ar pirkstu |
| Pipetēšanas tilpuma diapazons | No 0,5 µL līdz 10 µL (maināms) |
| Pipetēšanas kanālu skaits | 8 kanāli |
| Sistemātiskā kļūda (µL) | Ne vairāk kā ± 0,08 µL pie 0,5 µL Ne vairāk kā ± 0,08 µL pie 1,0 µL Ne vairāk kā ± 0,25 µL pie 10,0 µL |
| Gadījuma kļūda (µL) | Ne vairāk kā 0,04 µL pie 0,5 µL Ne vairāk kā 0,05 µL pie 1,0 µL Ne vairāk kā 0,10 µL pie 10,0 µL |
| Pipetēšanas tilpuma iestatīšanas solis | Ne lielāks kā 0,02 μL |
| Citas funkcijas | Pipeti iespējams autoklāvēt neizjauktā veidā; Saderīga ar standarta 96 bedrīšu platēm Iespēja veikt pipetes kalibrēšanu. |
| Svars | Ne lielāks par 200 g |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Daudzkanālu mehāniskā pipete II

| Parametrs | Prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gabals |
| Darbības mehānisms | Pneimatiska, darbināma ar pirkstu |
| Pipetēšanas tilpuma diapazons | No 20 µL līdz 200 µL |
| Pipetēšanas kanālu skaits | 8 kanāli |
| Sistemātiskā kļūda (µL) | Ne vairāk kā ± 0,5 µL pie 20 µL Ne vairāk kā ± 2,0 µL pie 200 µL |
| Gadījuma kļūda (µL) | Ne vairāk kā 0,25 µL pie 20 µL Ne vairāk kā 0,50 µL pie 200 µL |
| Pipetēšanas tilpuma iestatīšanas solis | Ne lielāks kā 0,2 μL |
| Citas funkcijas | Pipeti iespējams autoklāvēt neizjauktā veidā; Saderīga ar standarta 96 bedrīšu pipetēšanas un kristalizēšanas platēm; Iespēja veikt pipetes kalibrēšanu. |
| Svars | Ne lielāks par 200 g |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Termostats-kratītājs mikroplatēm

| Parametrs | Prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gabals |
| Vispārējs apraksts | Kratītājs-termostats mikroplatēm |
| Temperatūras iestatīšanas intervāls | Vismaz no +25 oC līdz +50 oC |
| Temperatūras kontroles intervāls | Ne mazāks kā +5 oC virs apkārtējās vides temperatūras līdz +60oC |
| Temperatūras iestatīšanas solis | Ne lielāks kā 0,1 oC |
| Temperatūras stabilitāte | Ne sliktāk kā ±0,1°C |
| Temperatūras viendabīgums (pie +37 oC) | Ne zemāks par ±0,25°C |
| Papildus funkcijas | Temperatūras kalibrācija |
| Apgriezienu regulēšanas diapazons | Vismaz no 250 līdz 1000 apgr./min |
| Laika iestatīšanas intervāls | Ne mazāks par no 1 min līdz 4 dienām |
| Orbītas diametrs | Vismaz 2 mm |
| Mikroplašu skaits | Vismaz 2 |
| Maksimālais mikroplašu augtums | Vismaz 17 mm |
| Iekārtas izmēri (platums x dziļums x augstums) | Ne vairāk kā 300 x 300 x 150 mm |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Kratītājs-termostats mikromēģenēm un mikroplatēm

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |
| Vispārējs apraksts, komplektācija | Kratītājs-termostats mikromēģenēm un mikroplatēm, 1,5 mL mikromēģenu termobloks, ar 1,5 mL mikromēģenu termobloku savietojams apsildāms vāks un mikroplašu termobloks. |
| Apgriezienu regulēšanas diapazons | Vismaz no 300 līdz 3000 apgr./min |
| Maksimālais apgriezienu skaits | Vismaz 2000 apgr./min 1,5 ml mikromēģenu termoblokam, vismaz 3000 apgr./min mikroplašu termoblokam |
| Laika iestatīšanas intervāls | Vismaz no 5 s līdz 99 h 30 min, nepārtraukts |
| Temperatūras iestatīšanas intervāls | Vismaz no +15 °C līdz +100 °C |
| Temperatūras iestatīšanas solis | Ne lielāks kā 1°C |
| Sildīšanas ātrums | Ne mazāks kā 6 °C /min |
| Dzesēšanas ātrums | Ne mazāks kā 2,5 °C /min |
| Temperatūras precizitāte (20 °C līdz 45 °C) | Ne zemāka par ±0,5 °C |
| Samaisīšanas diametrs (orbīta) | Vismaz 3 mm |
| Izmērs | Ne lielāks par 25 x 35 x 15 cm (platums x dziļums x augstums) |
| Citi piederumi | - 1,5 ml mikromēģenu termobloks (ietilpība: vismaz 24 mikromēģenes). - Apsildāms vāks savietojams ar 1,5 ml mikromēģenu termobloku. - Mikroplašu termobloks (savietojams gan ar parastajām, gan ar dziļajām mikroplatēm). |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | 220-240 V, 50/60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Elektroforēzes iekārta

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |
| Vispārējs apraksts, komplektācija | Vertikālās elektroforēzes iekārta, kurā vienlaicīgi var veikt elektroforēzi 1 līdz 2 gēliem, un gēlu liešanas veidne, kurā iespējams vienlaicīgi sagatavot vismaz 2 gēlus, ar visiem tam nepieciešamajiem komponentiem (plāksnēm, speiseriem, ķemmēm). |
| Izmantojamo gēlu izmēri, ±10% | Kasete: 10 x 8,3 cm (platums x augstums) Gēls: 8,6 x 6,8 cm (platums x augstums) un 1,5 mm biezums |
| Pielietojamība | Poliakrilamīda gēlu elektroforēzei. Iespēja veikt elektroforēzi vismaz diviem gēliem vienlaicīgi. |
| Savietojamība | Vertikālās elektroforēzes iekārtai ir jābūt savietojamai ar ražotāja Bio-Rad strāvas avotu PowerPac Universal Power Supply. Vertikālās elektroforēzes iekārtai ir jābūt savietojamai ar gēlu liešanas veidnē izmantojamajām kasetēm. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Paraugu kratītājs

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |
| Apraksts | Paraugu kratītājs dažādu procedūru izpildīšanai laboratorijā ar vismaz sekojošiem kratīšanas kustības veidiem: - orbitālo 3D kustību - šūpojošu 3D kustību - saudzīgu vibrācijas kustību |
| Daudzums | 1 vienība |
| Darbības temperatūra | vismaz no +4℃ līdz +40℃ |
| Apgriezienu diapazons | vismaz no 1 līdz 100 apgriezieni/minūtē |
| Pagrieziena leņķis šūpojošā režīmā | Ne mazāk kā no 0 līdz 360 grādi |
| Pagrieziena leņķa solis šūpojošā režīmā | ne vairāk kā 30 grādi |
| Maksimālais nepārtrauktās darbības laiks | vismaz 24h |
| Orbītas diametrs | ne mazāks kā 22 mm |
| Darba platformas izmēri | vismaz 210 x 210 mm |
| Iekārtas izmēri (platums x dziļums x augstums | Ne vairāk kā 250 x 250 x 150 mm |
| Maksimālā slodze | Vismaz līdz 1 kg |
| Papildus aprīkojums | Kratīšanas platformas paklājiņš, kas ir saderīgs ar platformas darba izmēriem, dažāda izmēra mēģeņu fiksācijai horizontālā pozīcijā. |
| Darbības temperatūra | Jābūt piemērotam darbināšanai atdzesētā telpā līdz +4°C |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | 220-240 V, 50/60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Digitālais operāciju mikroskops

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Skaits | 2 gabali |
| Vispārējs apraksts | Digitālais operācijas mikroskops ar ekrānu, video un foto ierakstīšanu |
| To iespējams izmantot sekojošiem mērķiem | Operācijas mikroskops ir paredzēts detalizētai un precīzai objektu novērošanai un izpētei. Tas ir ideāli piemērots izmantošanai izglītībā, un zinātniskajā pētniecībā ķirurģisku manipulāciju veikšanai mazajos grauzējos, ļaujot iegūt augstas kvalitātes attēlus un video. Iespējama datu saglabāšanu. |
| Galvenās funkcijas | Ergonomisks dizains ar elektrisku regulēšanas rokturi, pēdu pedāli fokusa regulēšanai un multi-leņķu displeju ērtākai darbībai noguruma mazināšanai. Saderīgs ar stereotakses rāmjiem, augsta stabilitāte, viegli lietojams un pārvietojams; ietver LED gredzenu apgaismojumu, pagarināmo rokturi un papildu stiprinājumus. Reāllaika sinhronizācija, izšķirtspējas projekcija ar infrasarkano staru tālvadības pulti fotogrāfiju/video uzņemšanai. Integrēts dizains, kas apvieno augstas klases optiku, digitālo kameru un apgaismojumu uzlabotai attēla kvalitātei. |
| Sensors | 1600W 1/2.33" CMOS (vai ekvivalents) |
| Izšķirtspēja | Vismaz 1920 × 1080 pikseļi |
| Pikseļa izmērs | Vismaz 1.335 μm × 1.335 μm |
| Sensora izmērs | Vismaz 6.18 mm × 4.65 mm |
| Palielinājums | Vismaz 18-100 x (27 collu monitorā) |
| Darba attālums | Darba attālums aptuveni 180 mm |
| Zoom koeficients | Vismaz 7:1 (ar pārslēdzamu fiksācijas atveri) ​ |
| Lauka dziļums | Vismaz 6.7 mm (lielākais palielinājums), 0.41 mm (mazākais) |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | 220-240 V, 50/60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Palielināta attāluma objektīvs Leica mikroskopam

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Skaits | 1 gabals |
| Vispārējs apraksts | Lielas darba distances objektīvs |
| Savietojamība | Objektīvam jābūt savietojamam ar Leica Stellaris DMi8 inverso mikroskopu |
| Darba attālums | Darba attālumam jābūt robežās vismaz 1,9 – 3,3 mm |
| Objektīva imersijas veids | sauss (gaiss) |
| Objektīva atvere (apertūra) | 0,6 |
| Vītnes tips | M25 |
| Palielinājums | 40 x |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Leica mikroskopa filtru sistēma

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Skaits | 1 gabals |
| Vispārējs apraksts | Optisko filtru sistēmas kubs Y5, kas ir savietojams ar Leica DMi8 inverso mikroskopu |
| Vispārīgs apraksts | Ierosināšanas josla: 620/60 nm Emisijas josla: 700/75 nm |
| Saderība | Saderīgs ar pasūtītāja rīcībā esošo inverso mikroskopu Leica DMi8 |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Frakciju kolektors

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |
| Mehānisms | Jābūt X-Y kustības mehānismam un 3-virzienu novirzes vārstam |
| Sprauslas pārbīdes laiks starp savākšanas traukiem | Ne lielāks par 0,1 sekundi |
| Savākšanas trauki | Jābūt iespējai konfigurēt iekārtu darbam vismaz ar: - 1.5 ml standarta mēģenēm; - Mēģenēm ar vismaz 27,4 mm ārējo diametru, un vismaz 57 mm augstums; - 2 mL hromatogrāfijās flakoniem; |
| Kontrole | Jābūt iespējai kontrolēt iekārtu ar analogu signālu izmantojot RS-232C (9 kontaktu savienotājs) Jābūt iespējai kontrolēt iekārtu no iekārtas displeja |
| Tālvadība | Jābūt spējai kontrolēt frakciju savācēju ar Waters Empower 2 programatūru |
| Savākšanas režīmi | Jābūt iespējai kontrolēt frakciju savākšanu pēc: - Laika; - Pilienu skaita; - Tilpuma |
| Papildus darbības režīmi | Frakciju savācējam jāspēj darboties vismaz sekojošos darbības režīmos: - izmantot hromatogrāfijas datus, lai veikt frakciju savākšanu, balstoties uz smailes numuru (līdz vismaz 10 smailēm); - balstoties uz smailes absolūto vērtību (vismaz robežās no 1 līdz 100% no maksimālas vērtības); - balstoties uz smailes slīpumu (līdz vismaz 100 mV/min); - Maksimālais viena eksperimenta laiks vismaz 999 min; - “Paraugošanas” (sampling) režīmā savācējam jāspēj atkārtoti savākt identiskas frakcijas noradītajā laika intervālā vienā un tajā pašā savākšanas traukā (vismaz 99 reizes). |
| Komplektācija, vismaz | - Frakciju savācējs; - 3-ceļu vārsts; - Manifolds ar ietilpību vismaz 120 mēģenēm ar izmēru vismaz 18x180 mm; - Manifolds ar ietilpību vismaz 120 scintilācijas traukiem ar izmēru vismaz 16,5x54,0 mm; - Savienojumu un cauruļu komplekts kas savieno savācēju ar hromatogrāfijas iekārtu; - Kabeļu komplekts darbam pēc analoga signālā, kas savieno savācēju ar hromatogrāfijas sistēmu |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | 220-240 V, 50/60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Tangenciālās plūsmas filtrēšanas (TPF) sistēma

| Pozīcija | Apraksts/Prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 sistēma |
| Izvietošana | Galda virsma |
| Darbības režīmi | - Paraugu buferapmaiņa - Parauga iekoncentrēšana |
| Sākuma parauga tilpums | Minimālais: ne vairāk par 1 ml, Maksimālais: ne mazāk par 100 ml |
| Parauga gala tilpums | Ne vairāk par 0,5 ml |
| Parauga aizturēšanas tilpums | Ne vairāk kā 1 ml |
| Papildu funkcijas | Parauga aizturēšana tilpuma atgūšana |
| Bufera tilpums | Vismaz 200 ml ar soli ne lielāku par 50 ml |
| Tilpuma precizitāte | Ne sliktāk par ±0,05 ml |
| Darba temperatūra | Darbojas +4 °C temperatūrā un apkārtējās vides temperatūrā |
| TPF sistēmas izmēri | TPF ārējie izmēri, ne vairāk kā: Platums 40 cm; dziļums 40 cm; augstums 50 cm. |
| Savienojumi | WiFi un/vai Ethernet |
| Lietotāja interfeiss | Skārienekrāns |
| Papildus aksesuāri pamata komplektācijai | Filtrācijas membrānas čipi (5 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa un 100 kDa MWCO membrānas poru izmēri). Mikroshēmas materiāls: modificēts poliētera sulfons. Katram membrānas izmēram paredzēti vismaz 10 gabali. |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | 220-240 V, 50/60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Inkubators–kratītājs

| Pozīcija | Apraksts/Prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 vienība |
| Apraksts | Inkubators-kratītājs šūnu kultūru audzēšanai ar dzesēšanas un sildīšanas iespējām. |
| Izvietošana | Uz galda vai grīdas |
| Kratīšanas platforma | Lipīga spilventiņa platforma ar izmēriem vismaz 45 cm x 45 cm ar vismaz 4 atbilstošiem lipīgajiem spilventiņiem |
| Orbīta/metiens | Vismaz 19 mm |
| Ātruma diapazons | Vismaz 100 apgr./min., izmantojot kolbas |
| Ātruma regulēšanas solis | 1 apgr./min |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons | Zemākais: 15°C zem apkārtējās vides ( ne zemāk kā +4 °C kopumā) Augstākais: vismaz +50°C |
| Temperatūras precizitāte 37°C temperatūrā | Ne sliktāk kā ±0,1 °C |
| Lietotāja interfeiss | LCD (vai ekvivalents) displejs ar iestatītās un faktiskās vērtības atspoguļojumu |
| Citas funkcijas | - Taimeris inkubācijas ilguma iestatīšanai - Spēja saglabāt inkubācijas programmas atmiņā |
| Inkubatora-kratītāja izmēri | Inkubatora-kratītāja ārējie izmēri, ne vairāk kā: Platums 80 cm; dziļums 80 cm; augstums 85 cm. |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | 220-240 V, 50/60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Reālā laika PĶR (qPCR) iekārta

| Pozīcija | Apraksts/Prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 iekārta pilnā komplektācijā |
| Sistēmas mērķis | Sistēmai jānodrošina kvalitatīvus un kvantitatīvus reālā laika PĶR rezultātus. Instrumentam jābūt izmantojamam kā PĶR instrumentam un fluorescences detektoram. Sistēmai jādarbojas kā standarta PĶR (līdz 2 stundām) un ātrai PĶR (līdz 40 minūtēm). |
| Analīzes metode | - NGS bibliotēku skaita noteikšana; - SNP genotipu analīze; - Kvantitatīva PCR produktu analīze (absolūta un relatīva); - Jā/Nē pētījumos; - Translokāciju analīze; - Micro RNS pētījumi. |
| Karsēšanas/dzesēšanas sistēma | Jābūt vismaz 5 individuāli programmējamiem Peltier (vai ekvivalentiem) elementiem un starp šiem Peltier elementiem maksimālā temperatūras starpība vismaz 5°C. |
| Reakciju bloks | Ne mazāk kā 96 bedrītes, optimizētas: - 0,2 ml stobriņiem; - stripiem; - ne mazāk kā 96-bedrīšu platēm. |
| Reakciju apjoms | Reakcijas apjomam jābūt no vismaz no 10 μl līdz 100 μl. |
| Temperatūras homogenitāte | Ne sliktāk kā 0,4°C |
| Temperatūras precizitāte bedrītēs | Kļūda nedrīkst būt lielāka par ±0,3°C (temperatūras diapazonā vismaz no +35°C līdz +99,9°C). |
| Maksimālais bloka sildīšanas ātrums | Ne mazāk kā 6,5°C sekundē. |
| Vidējais parauga sildīšanas ātrums | Ne mazāk kā 3,5°C sekundē. |
| Nukleīnskābju kvantificēšanas jūtīgums | Ne mazāk kā 1 kopija. Jānosaka 1,5 reižu lieluma atšķirības kopiju skaitā. |
| Maksimālais reakciju skaits (multiplex) vienā bedrītē | Ne mazāk kā 6 – iekšējā kontrole jāizmanto priekš pipetēšanas kvalitātes un fluorescences dispersijas kontroles. |
| Gaismas avots fluorescences ierosināšanai | LED vai ekvivalents |
| Krāsvielu saderība | Vismaz ar sekojošām krāsvielām: - FAM/SYBR Green; - VIC/JOE/HEX/TET; - ABY/NED/TAMRA/Cy3; - JUN; - ROX/Texas Red; - Mustang Purple; - Cy 5/LIZ; - Cy 5.5 |
| Intervāls un noteikšanas intervāls | Ierosmes diapazons ir vismaz no 450 nm līdz 680 nm; Noteikšanas diapazons ne mazāks par no 500 nm līdz 700 nm |
| PĶR protokols | Jābūt iespējamam izmantot universālu PĶR protokolu, kas ļauj veikt dažādas PĶR reakcijas vienā un tajā pašā laikā. |
| Iekšējās kontroles reakcijas | Jābūt iespējai izmantot kitus ar iekšējo reakciju kontroli priekš pipetēšanas un fluorescences dispersijas kontroles. |
| Izmantojamie reaģenti | Jābūt atvērtai sistēmai, kas ļauj strādāt ar universāliem reaģentiem. |
| Sistēmas vadība | Jābūt iespējai kontrolēt sistēmu ar datoru un ierīci ar vadības moduli. |
| Kontrolieris | Kopā ar iekārtu tiek nodrošināts klēpjdators un ierīču pārvaldību programmatūra. Klēpjdatora konfigurācija ir vienāda ar vai pārsniedz minimālās ražotāja prasības. |
| Programmatūra | Jābūt programmatūrai sistēmas pārvaldībai ar vismaz sekojošām funkcijām: - ātrai eksperimentu izvietošanai; - reālā laika attālinātai procesa uzraudzībai; - eksperimentu plānošanai; - datu apkopošanai un analīzei. Jānodrošina personu datu aizsardzība. Jābūt iespējai katrai reakcijas bedrītei izvēlēties atsevišķus parametrus un reakcijas beigās tos mainīt. Papildu datorprogrammas ir nepieciešamas oligonukleotīdu praimeru un zondes atlasei un produkta relatīvai kvantitatīvai analīzei. Jābūt iespējai atjaunināt programmatūru datorā. Jābūt iespējai datus analizēt attālināti, izmantojot jaunāko ražotāja analītisko programmatūru. |
| Datu analīze | Vismaz iekārtas garantijas laikā jābūt iespējai analizēt datus „datu mākonī“ bez papildus samaksas. |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | 220-240 V, 50/60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Elektrods

| Pozīcija | Apraksts/Prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gabals |
| Paraugu veidi, vismaz | - Standarta laboratorijas ūdenis šķīdumi; - Izmantojams ar TRIS buferis; - Mikrobioloģijas šķīdumi; - Rauga fermentācijas paraugi; - Cietes šķīdumi; - Organiskie šķīdinātaji. |
| Temperatūras darbības diapazons | Vismaz no 0°C to +100°C |
| pH diapazons | vismaz no 0 līdz 12 pH vienības |
| Temperatūras noteikšanas zonde | NTC 30 kΩ vai ekvivalenta |
| Membrānas materiāls | A41 stikls vai cits materiāls ar līdzvērtīgu termālo un ķīmisko izturību |
| Iekšējās references materiāls | Sudraba joni (Ag+) ar jonu slazdu (vai ekvivalents) |
| Savietojamība | Elektrods savietojams ar Mettler Toldeo SevenCompact pH mērīšanas ierīci |
| Papildus aprīkojums | savienojuma kabelis elektroda savienošanai ar pH metru caur BNC/RCA savienojumiem, ja elektrods nav vienā gabalā ar savienojuma vadu. |
| Elektroda diametrs | Ne lielāks kā 13 mm |
| Garantijas laiks | Vismaz 1 gads |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |
| Rotora tips | Fiksēts leņķis |
| Leņķis | vismaz 20 grādi |
| Maksimālais ātrums | vismaz 7500 apgr./min |
| Maksimālais centrbēdzes spēks | vismaz 15 000 xg |
| k-koeficients | vismaz 2000 |
| Ietilpība | vismaz 6000 ml |
| Piederumi | Vismaz 12x1000 ml polipropilēna (PP) pudeļu komplekts (Bottle assembly) |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Kvarca kristālu mikrosvari ar izkliedes monitoringu

| Pozīcija | Apraksts/Prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 iekārta pilnā komplektācijā |
| Izvietojums | Galda virsma |
| Apraksts | 1-kanāla QCM-D mērierīce (frekvences un izkliedes/slāpēšanas mērīšana) ar caurplūdes mērīšanas kameru (tilpums < 40 μl) un automatizētu sūkņa vadību |
| Sensoru frekvences | Vismaz 5 MHz un 10 MHz sensori ar virstoņu iegūšanu |
| Caurplūdes mērīšanas kamera | Caurplūdes mērīšanas kamera, kas ir saderīga ar vismaz 5 MHz un 10 MHz kvarca sensoriem un ar ātri atvienojamu stiprinājumu. "Standarta" caurplūdes mērīšanas kamera ar logu sensora virsmas vizuālai novērošanai visa eksperimenta laikā. Papildu elektroķīmiskā caurplūdes šūna ar 3 ieviestiem elektrodiem (darba, pret- un references elektrodu) elektroķīmisko eksperimentu apvienošanai ar QCM-D mērījumiem. |
| Masas jutība | vismaz 0,80 ng/(Hz·cm²) |
| Frekvences stabilitāte | labāk par 3 Hz/stundā |
| Temperatūras diapazons | vismaz no +4°C līdz +60°C |
| Temperatūras stabilitāte | ne sliktāk kā ± 0,05°C |
| Nolasīšanas temperatūras precizitāte | ne sliktāk kā ± 0,05°C (pie +25°C) |
| Maksimālais dzesēšanas ātrums | vismaz 5 °C/min |
| Maksimālais sildīšanas ātrums | vismaz 10 °C/min |
| Instrumenta izmēri | Ārējie izmēri, ne vairāk kā: platums 30 cm; garums 35 cm; augstums 25 cm. |
| Papildu funkcijas | Integrēts elektroķīmijas modulis |
| Viena parauga vienlaicīga elektroķīmiskā un QCM-D mērīšana | Iespēja vienlaicīgi mērīt QCM-D un elektroķīmiskos parametrus |
| Dokumentācija un izsekojamība | Sensoru ID numuri un automātiski ģenerēti žurnāla ieraksti ar laika zīmogu visiem mērīšanas soļiem |
| Programmatūra datu iegūšanai un pēcapstrādei | Programmatūrai jāietver sekojošas funkcijas: - adsorbētās masas aprēķināšana; - slāņa biezuma aprēķināšana; - kinētisko datu aprēķināšana; - dažādu mērījumu mērījumu datu sinhronizācija. Izejas datiem un pēcapstrādes datiem jābūt eksportējamiem uz trešās puses programmatūru (piemēram, Excel, Origin) |
| Papildu priekšmeti | Sākuma komplekts, kurā ietilpst vismaz: - Programmatūras kontrolēts peristaltiskais sūknis; - Cauruļu komplekts plūsmas ātruma diapazonam vismaz no 10 līdz 5000 μl/min; - Vismaz 5 kvarca čipi; - Vismaz 4 reakcijas trauki; - Tīrīšanas mikroshēma plūsmas šūnai; - Rezerves blīvējuma blīve plūsmas šūnai. Dators ar iepriekš instalētu datu iegūšanas un datu analīzes programmatūru |
| Uzstādīšana un apmācība | Pakalpojumu sniedzējs nodrošina instrumentu uzstādīšanu un apmācību uz vietas vai tiešsaistē instrumentu lietošanai vismaz 4 stundas vismaz 4 Pasūtītāja darbiniekiem. |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | 220-240 V, 50/60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

## III DAĻA

## Iekārtu komplekts no stikla gatavotas pētnieciskās aparatūras izgatavošanai un remontam

- Pozīcija

Stikla pūtēja virpa

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 komplekts |
| Apraksts | Darbagalds ar divām paralēli rotējošām vārpstām (fiksētas uz vienas darba virsmas), kurās paredzēts pievienot 3 pirkstu patronu apstrādājamo detaļu fiksēšanai, abas patronas vērstas viena pret otru, atrodas vienādā augstumā, abu vārpstu rotācija notiek sinhroni, vismaz vienai no vārpstām jābūt manuāli pārvietojamai attiecībā pret otru. Darbagalds papildus ir parīkots ar manuāli pārvietojamu platformu (atrodas starp abām vārpstām), kas paredzēta degļa un citu instrumentu fiksēšanai. |
| Pamatne | Stabila alumīnija profila konstrukcija ar masīvu galda virsmu. |
| Motors | Bezpakāpju regulējams līdzstrāvas motors. Vadības pults aprīkota vismaz ar sekojošām funkcijām: - Galvenais slēdzis un avārijas poga. - Griešanās virziena maiņa (pa labi/pa kreisi). - Bremžu un sajūga slēdži. - Potenciometrs vārpstas apgriezienu regulēšanai. - Ligzda papildu kājas slēdzim. |
| Konstrukcija | Vadotne sastāv no diviem rūdītiem un slīpētiem stieņiem, kas uzstādīti kā kombinēta sistēma uz lietas mašīnas pamatnes. |
| Aizsardzība | Noslēgts nerūsējošā tērauda (vai ekvivalenta materiāla) pārsegs pasargā nodilumizturīgo vadotni pret siltuma starojumu, stikla lauskām, putekļiem un netīrumiem. |
| Darbība | Galvenais balsts (headstock) ir fiksēts, savukārt aizmugurējais balsts (tailstock) pārvietojas pa lineārām lodīšu buksēm ar zobratu un zobstieni, nodrošinot ļoti jutīgu vadību ar rokratu. Līdzīgi tiek vadīts arī degļa atbalsts. |
| Sajūgs | Aizmugurējā balsta vārpstu var atvienot no piedziņas ar elektromagnētisko zobu sajūgu. Sajūga ieslēgšana iespējama tikai tad, kad rotācija ir izslēgta, bet atvienošana ir iespējama rotācijas laikā. |
| Rotācija | Vārpstu griešanās virzienu var mainīt ar slēdzi. Aizmugurējā balsta un degļa atbalsta vadotnes var fiksēt mehāniski. |
| Bremzes | Vieglākai ietvaru (patronu) atvēršanai un aizvēršanai virpa ir aprīkota ar elektromagnētisko bremzi. Kad bremze ir ieslēgta, vārpstas nobloķējas pēc mašīnas apstādināšanas. Iedarbinot mašīnu, bremze automātiski atlaižas. |
| Tehniskie parametri | - Vārpstas urbums (caurejošais diametrs): 82 mm ±10%. - Centra augstums virs pamatnes pārsega: 270 mm ±10%. - Centra augstums virs degļa atbalsta: 250 mm ±10%. - Darba garums starp vārpstu atlokiem: 1000 mm ±10%. - Darba garums starp spīļu galiem: 710 mm ±10%. - Maksimālais bezpakāpju ātruma diapazons: vismaz 180 apgr./min. |
| Standarta piederumi | - 1 gab. degļa atbalsts. - 1 gab. pūšanas šarnīrsavienojums. - 1 gab. elektromagnētiskā bremze. - 1 gab. elektromagnētiskais zobu sajūgs. - 1 gab. kājas slēdzis, vārpstas piedziņas ieslēgšanai un izslēgšanai. |
| Patronas | Vismaz 2 gab. 3-pirkstu patronas (vismaz 1 gab. labās un vismaz 1 gab. kreisās puses), kurām atvēršana / aizvēršanā regulējas ar gredzenveida rokturi. Patronām jābūt savietojamām ar attiecīgo darbagaldu, darba atvērums ne mazāks kā 110 mm. |
| Iekārtas kopējā elektriskā jauda | Pretendents norāda iekārtas (neskaitot ārējo datoru un/vai monitoru – ja attiecināms) kopējo elektrisko jaudu, kas tiks izmantota saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē. |
| Strāvas avots | Strāvas avots 230V, 50–60 Hz. Ar strāvas vadu vai vadu ar papildus adapteri, kas piemēroti lietošanai Latvijas Republikā. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

- Pozīcija

Stikla pūtēja deglis

| Pozīcija | Apraksts/prasības |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 komplekts |
| Apraksts | Uz galda novietojams deglis, kas paredzēts lietošanai ar, gaiss / propāns-butāns / skābeklis, gāzu maisījumu. Deglim jābūt aprīkotam ar vienas sviras gāzu sajaucēju, kas ļauj viegli mainīt liesmas izmēru, nemainot uzstādīto gāzu maisījuma savstarpējo attiecību, kā arī papildus regulēšanas iespējām, kas ļauj mainīt gāzu maisījuma sastāvu. Degļa galvas diametrs ne mazāks kā 50 mm. |
| Papildaprīkojums | - Ar kāju kontrolējams gāzu slēdzis, kas paredzēts lietošanai ar, gaiss / propāns-butāns / skābeklis, gāzēm. Paredzēts 3 gāzu padeves ieslēgšanai, atslēgšanai. - Attiecīgajam deglim piemērots propāna-butāna gāzes reduktors. |
| Garantijas laiks | Vismaz 3 gadi |
| Līguma izpildes termiņš | Ne vairāk kā 4 (četri) mēneši |

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

## Papildus nosacījumi:

- Gadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādītas konkrētas preces, materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītās vai ekvivalentas preces, materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus.

- Ja Tehniskajā specifikācijā ir norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

- Par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

- Ekvivalences nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošām iekārtām vai programmatūru; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem vai programmatūras versijām.

- Tehniskajā specifikācijā ir norādītas iekārtām izvirzītās minimālās prasības. Pretendenti drīkst piedāvāt iekārtas, kuras pārsniedz izvirzītās prasības un nodrošina plašāku funkcionalitāti nekā prasīts tehniskajā specifikācijā.

III.   NODAĻA

# Iepirkuma LĪGUMA  PROJEKTS

# LĪGUMS Nr.

<līguma numurs, kas iekļauj projekta numuru>

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

## LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Atvasināta publiska persona VZA “Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts”, tā direktora p.i. Dace Kārkles personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Pārdevēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Nacionālajā pētniecības un inovāciju institūta rīkotā atklātā konkursa Nr. <iepirkuma ID> par <iepirkuma nosaukums>, turpmāk tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs izgatavo (vai piegādā no ražotāja) un pārdod Pasūtītājam, un Pasūtītājs pērk no Pārdevēja, ievērojot šajā līgumā un tā pielikumos, kā arī iepriekšminētajā konkursā iesniegtajā Pārdevēja piedāvājumā ietverto specifikāciju un nosacījumus, šādas preces:

<nosaukums> turpmāk tekstā sauktu Prece.

2. LĪGUMA DOKUMENTI

2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:

- Līguma speciālie noteikumi;

- Līguma vispārīgie noteikumi;

- Tehniskās specifikācijas (Līguma Pielikums Nr.1);

- Tehniskais piedāvājums (Līguma Pielikums Nr.2)

- Finanšu piedāvājums, (Līguma Pielikums Nr.3);

- Laika grafiks (Līguma Pielikums Nr.4).

2.2. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, izņemot PVN, ir EUR<summa>(summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR<summa>(summa vārdiem) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR<summa>(summa vārdiem), turpmāk tekstā saukta Līgumcena.

3.2. Līguma cenas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

- Pasūtītājs samaksā avansu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas, kas sastāda EUR <summa> (summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR <summa> (summa vārdiem) un preces avansa summa, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR <summa> (summa vārdiem). Avanss tiek samaksāts pēc Līguma parakstīšanas, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Izpildītājs drīkst atteikties no avansa saņemšanas.

- 70 % (septiņdesmit procentus) no kopējās Līgumcenas, kas sastāda EUR <summa> (summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR <summa> (summa vārdiem) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR <summa> (summa vārdiem) Pasūtītājs samaksā, kad pabeigta Preču uzstādīšana, parakstīts Beigu pieņemšanas – nodošanas akts kā arī saņemta preču pavadzīme – rēķins. Pasūtītājs maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā.

Ja izpildītājs ir atteicies no avansa saņemšanas, šajā punktā norādītājā kārtībā tiek veikta Līgumcenas samaksa 100% (viens simts procentu) apmērā.

4. PIEGĀDES VIETA UN TERMIŅI

4.1. Preču piegādes vieta ir: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija. Preču piegādi un nodošanu Pasūtītājam Pārdevējs veic līgumam pievienotajā Laika grafikā noteiktajos termiņos. Pilnīgu līguma izpildi Pārdevējs veic līdz <datums> (neskaitot garantijas saistības).

4.2. Piegādātājs nodrošina Preču transportu uz Pasūtītāja norādīto adresi (saskaņā ar 4.1. punktu) un sedz sūtīšanas, pārvadāšanas, apdrošināšanas un muitas (ja nepieciešams) izdevumus.

5. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

5.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Pārdevēja.

5.2. Pasūtītājs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>.

5.3. Pārdevējs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>.

| „Pasūtītājs”: APP Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts Reģ. Nr. 40900041720 PVN Reģ. Nr. LV40900041720 Aizkraukles ielā 21, Rīga, LV-1006, Latvija Valsts Kase Kods : TRELLLV2X Konts: LV95TREL913021104000B Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta Direktora p.i.: Dace Kārkle | „Piegādātājs” „ Nosaukums” Reģ .Nr. PVN Reģ. Nr. Adrese, Pilsēta, pasta indekss, valsts Bankas nosaukums Kods: XXXX Konts: XXXX Amata nosaukums: Vārds uzvārds |
| --- | --- |

## LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie Līguma vispārīgie noteikumi papildina Līguma speciālos noteikumus. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā Līguma speciālajiem noteikumiem ir prioritāte attiecībā pret Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs piegādā un nodod Pasūtītājam Preces, kas pēc raksturojuma, apjoma un specifikācijas atbilst Līguma speciālajos noteikumos un Līgumam pievienotajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajam, kā arī iepirkuma procedūrā iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam.

- PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA

  - Pārdevējs nodod Preces Pasūtītājam tādā kārtībā un ar tādu modifikāciju, parametriem, papildus aprīkojumu u.tml., kā tas ir noteikts Līguma speciālajos noteikumos un Tehniskajās specifikācijās. Vienlaicīgi ar Preču nodošanu, Pārdevējs nodod Pasūtītājam šādus dokumentus:

    - Preču ekspluatācijas instrukciju latviešu un/vai angļu valodā;

    - Preču tehnisko pasi vai ekvivalentu dokumentu, kas apraksta preču specifiskos parametrus, ja šī informācija nav iekļauta preču ekspluatācijas instrukcijā;

    - ražotāja(-u) garantijas sertifikātu(-s) (ja attiecināms);

    - atbilstības sertifikātus (ja attiecināms);

    - transporta pavadzīmi vai preču pavadzīmi–rēķinu;

    - kā arī un citus dokumentus, kuri ir noteikti Tehniskajās specifikācijās (ja attiecināms).

  - Pasūtītājs var pieprasīt Pārdevējam veikt preču piegādi pa daļām, ja vienlaicīga preču piegāde pārmērīgi noslogo Pasūtītāja telpas.

  - Beigu pieņemšanas-nodošanas aktu Līdzēji paraksta pēc tam, kad ir izpildīti visus šie nosacījumi:

    - Preces ir piegādātas Pasūtītājam;

    - ir veikta Preču uzstādīšana (ja tā ir bijusi nepieciešama);

    - ir veikti galīgās pieņemšanas testi (ja attiecināms);

    - Pārdevējs ir nodevis Pasūtītājam ražotāja tehnisko dokumentāciju, ar Precēm saistīto izpilddokumentāciju, kā arī ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas u.c. dokumentāciju;

    - ir izlaboti visi atklātie defekti;

    - ir pabeigtas lietotāju apmācības (ja attiecināms);

    - ir izpildīti jebkuri citi Līguma noteikumi (neskaitot garantijas saistības).

  - Par Preču galīgās nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā parakstīts Beigu pieņemšanas –nodošanas akts.

  - Īpašumtiesības uz Precēm pāriet no Pārdevēja pie Pasūtītāja vēlākajā no šiem datumiem: Gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana vai pēdējā maksājuma izdarīšana saskaņā ar līgumu. Neatkarīgi no šiem notikumiem, ar Precēm saistītie riski pāriet Pasūtītājam pēc Preču piegādes (izņemot 5.1. punktā minētos gadījumus).

  - Preču pavadzīmi-rēķinu un pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta piecu darba dienu laikā no to saņemšanas brīža. Pie Preču pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus, vai veikt autonomus testus, lai pārliecinātos par Preču atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Šaubu gadījumā par iekārtas veiktspēju, Pasūtītājam ir tiesības pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas pieprasīt Pārdevējam pierādīt tehniskajā specifikācijā norādītos iekārtas veiktspējas parametrus ar attiecīgo testu rezultātiem. Šādā gadījumā testi tiek veikti pēc iekārtas piegādes Pasūtītājam uz Pārdevēja rēķina.

  - Gadījumā, ja Līgumā paredzētās pārbaudes un testi nav veiksmīgi, Līdzēji sastāda defektu aktu, norādot defektu novēršanas termiņus, un Pārdevējs pēc visu defektu izlabošanas veic atkārtotas pārbaudes un testus.

  - Preču pārbaudes un testi, kuri tiek veikti Pārdevēja rūpnīcā vai kurus saskaņā ar Līgumu ir pienākums veikt Pārdevējam, tiek veikti uz Pārdevēja riska un rēķina. Pārbaudes un testi, kuri nav noteikti iekārtas tehniskajā specifikācijā vai Līgumā, vai kurus Pasūtītājs sākotnēji nav pieprasījis saskaņā ar šī līguma 2.7. punktu, vai arī tie tiek veikti pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, tiek veikti uz Pasūtītāja rēķina, tomēr, ja šīs pārbaudes vai testa laikā tiek konstatēta Preču neatbilstība Līgumam, tad atkārtotā šāda pārbaude vai tests tiek veikts jau uz Pārdevēja riska un rēķina. Jebkurā gadījumā Līdzēji katrs pats sedz izdevumus, kuri saistīti ar attiecīgā Līdzēja personāla atlīdzību, komandējumu vai transportu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pārdevēja piegādātās Preces, ja Pasūtītājs konstatē, ka Preces ir nekvalitatīvas vai bojātas, vai, ja tās nav darba kārtībā, vai satur kādus citus defektus, vai, ja tās nav pilnā komplektācijā (ieskaitot Līgumā noteikto dokumentāciju), vai neatbilst Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Pārdevējam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Pārdevēja saistību izpildes kavējumu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pārdevēja piegādātās Preces, ja Preces sastāvdaļas un/vai komponentu izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

  - Pēc Pārdevēja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Preču pieņemšanu līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

- PRECES IESAIŅOJUMS

  - Pārdevējam ir jānodrošina tāds Preču iesaiņojums, kāds nepieciešams, lai pasargātu tās no bojājumiem transportēšanas laikā. Iesaiņojumam ir jābūt pietiekoši izturīgam pret straujas pārvietošanas iedarbību, temperatūras svārstībām un nokrišņiem transportēšanas laikā.

  - Visām iesaiņojuma vienībām jābūt attiecīgi nomarķētām, lai būtu iespējams identificēt to saturu.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece ir Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās norādītais modelis, kā arī atbilst tajos norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem. Tāpat Pārdevējs garantē, ka saskaņā ar Līgumu piegādātajām Precēm nav un ekspluatācijas laikā neradīsies defekti to konstrukcijas, materiālu, izgatavošanas vai kādu citu iemeslu dēļ, izņemot, ja Pasūtītājs veic Preču ekspluatāciju neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijām.

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz tām attiecas.

  - Pārdevējs garantē, ka izmantoto materiālu ražotājam/iem un izmantotajiem materiāliem (t.sk. to sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un izmantoto materiālu (t.sk. to sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

  - Šajā līgumā minētā garantija ir spēkā <gadu skaits> gadus no Preču nodošanas Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs iepriekšminētajā garantijas periodā konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Precēs vai jebkurā to daļā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pasūtītāja speciālistus vai citus ekspertus. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz šajā Līgumā noteikto garantiju, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Pārdevējam.

  - Pārdevējs apņemas bez maksas veikt bojātās vai neatbilstošās Preces remontu vai nomaiņu, ja uz radušos defektu attiecas garantijas nosacījumi. Pārdevējs atbild uz garantijas pieprasījumu 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas brīža bojājumu cēloņa diagnosticēšanai. Defektu gadījumā Pārdevējs tos novērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, jo bojājums ir pārāk nopietns un nepieciešamas rezerves daļas no ražotāja (vai pat iekārtas aizvietošana), par remonta termiņu abas puses vienojas rakstiski.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma vispārīgo noteikumu 4.5. punktā noteiktajā termiņā vai citā pušu savstarpēji rakstiski saskaņotā termiņā, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (piecas simtās daļas procenta) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas. Līgumsods nav jāmaksā par laika periodu, kurā Pārdevējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci aizvieto ar citu līdzvērtīgu preci.

- APDROŠINĀŠANA

  - Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem pret Preču pazušanu vai sabojāšanu transportēšanas, uzglabāšanas, uzstādīšanas, pārbaužu un testu laikā līdz brīdim, kamēr Preces ir nodotas Pasūtītājam un parakstīts Preču pieņemšanas - nodošanas akts. Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem attiecībā uz Precēm, Preču uzstādīšanas un pārbaužu laikā ko veic Pārdevēja personāls Pasūtītāja telpās.

  - Ja nepieciešams, Pārdevējs uz sava rēķina apņemas veikt Preču apdrošināšanu piegādes, uzstādīšanas, pārbaužu un testu laikā. Precēm ir jābūt apdrošinātām 100% (viens simts procentu) apmērā no Preču vērtības pret visiem riskiem.

- LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pārdevēja tiesības un pienākumi:

    - Pārdevējs ir atbildīgs par Preču atbilstību Līguma noteikto un starptautisko standartu prasībām.

    - Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuriem patenta, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Preču piegādi vai tās turpmāku izmantošanu paredzētajiem mērķiem.

Pārdevējs patur tiesības pārņemt aizstāvību šādas prasības gadījumā.

    - Pārdevējs apņemas Preču piegādi, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus, veikt Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā.

    - Pārdevējs apņemas Preču piegādes laikā,  strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu, elektrodrošības noteikumu, vides aizsardzības noteikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošo darba drošības noteikumus. Pasūtītājs uzņemas iepazīstināt Pārdevēju ar Pasūtītāja uzņēmumā esošajiem darba drošības noteikumiem.

    - Pārdevējs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru no Pasūtītāja saistībā ar šī Līguma izpildi saņemto dokumentāciju. Pārdevējs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

    - Pārdevējs apņemas nodrošināt piekļuvi ar Līgumu saistītajai dokumentācijai 5 (piecus) gadus pēc Piegādes noslēguma, ja Eiropas Komisija, Eiropas Komisijas nolīgti revidenti, Eiropas Revīzijas Palāta vai Eiropas Birojs Krāpšanas Apkarošanai to pieprasa.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Precēm šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pasūtītājs apņemas parakstīt Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu Preces pieņemt.

    - Pasūtītājs nodrošina Pārdevēja speciālistiem brīvu pieeju Preču piegādes un uzstādīšanas vietai pušu savstarpēji saskaņotajā laikā.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Līguma grozījumi, ja tādi nepieciešami, var tikt veikti saskaņā ar PIL 61.panta noteikumiem šādos gadījumos:

    - grozījumi ir nebūtiski;

    - Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

    - iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

    - visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šī līguma 7.2.2. un 7.2.3. punktiem), vienlaikus nesasniedz:

- 140 000,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši eiro 00 centi);

- 10% (desmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma Līgumcenas.

  - Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma Līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts šī līguma 7.2.2. līdz 7.2.3. punktos.

  - Cena par tehniskajā piedāvājumā iekļautajām precēm un pakalpojumiem nedrīkst tikt grozīta un vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā, izņemot gadījumus, kad abpusēji vienojoties, tiek grozīta sākotnēji piedāvāto preču vai pakalpojumu specifikācija vai pasūtītais vienību skaits.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

    - ja Pārdevējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem piegādes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Pārdevēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

    - ja Pārdevējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Pārdevējs minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;

    - Ja izpildās kāds no sekojošiem PIL 64.panta pirmās daļas nosacījumiem:

      - iepirkuma līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar šā likuma 61. panta pirmo daļu;

      - iepirkuma līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem, vai ir mainīti būtiski iepirkuma procedūras dokumentos iekļautā iepirkuma līguma projekta noteikumi;

      - iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī piegādātājs bija atbilstošs kādam no šā likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams no iepirkuma procedūras;

      - iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām piegādātājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un šajā likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas vai arī tiek konstatēts, ka izmantoto materiālu (t.sk. to sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

  - Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Pārdevēja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs no Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.

  - Pasūtītājs var jebkurā laikā pārtraukt Līgumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu Piegādātājam un neizmaksājot viņam nekādu kompensāciju, ja Piegādātājs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ar nosacījumu, ka Līguma pārtraukšana neietekmē un neatceļ nekādas rīcības tiesības vai atlīdzību, kas pienākas vai vēlāk pienāksies Pasūtītājam.

  - Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts gadījumā, ja Līguma izpildi tiešā veidā kavē Krievijas veiktā karadarbības Ukrainā kā arī pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas  (personāla, izejvielu, sastāvdaļu, transporta pieejamība, utt.). Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts līdz ierobežojumu atcelšanai vai mīkstināšanai tādā mērā, kas padara iespējamu Līguma izpildi, bet ne ilgāk kā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

  - Ja kāda no Pusēm lūdz līguma pagarinājumu pamatojoties uz 7.9. punktā minētajiem apstākļiem, tā iesniedz pierādījumus par šo apstākļu esamību un to ietekmi uz šī Līguma izpildi. Pierādījumus var aizstāt ar atsaukšanos uz normatīvajiem aktiem un/vai publiski pieejamu informāciju.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preces Līgumā noteiktajos termiņos, ieskaitot starptermiņus, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no šajā līgumā paredzēto saistību izpildes.

  - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā līgumā paredzēto saistību izpildes.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs atmaksā Pasūtītājam visu nedzēsto avansa maksājumu (ja attiecināms) un papildus vēl maksā vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

- Apakšuzņēmēji un Personāls

  - Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus vai personālu iepirkuma līguma izpildē (attiecināms gadījumos, kad līgumā ir norādīts konkrēts personāls, kas veic līguma izpildi).

  - Ja šī līguma izpildē Pārdevējs piesaista apakšuzņēmējus, tad to nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana tiek veikta saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pārdevējs iesniedz visu pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

  - Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām  Nolikuma 9.3.punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti pakalpojumu sniegšanā (ja attiecināms).

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei PIL 62.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un PIL 62.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos (attiecināms gadījumos, kad līgumā ir norādīts konkrēts personāls, kas veic līguma izpildi).

- Personas datu apstrāde

  - Pārdevējam ir pienākums apstrādāt fizisko personu datus tikai atbilstoši  tam pilnvarojumam, kas tam noteikts Līgumā vai Pasūtītāja  Privātuma politikā (http://www.niri.lv/privatuma-politika/) kā pakalpojuma sniedzējam un/vai sadarbības partnerim.

  - Pārdevējam ir pienākums saglabāt un neizpaust personas datus, kas iegūti izpildot Līgumu. Pienākums neizpaust personas datus ir spēkā arī pēc Līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.

  - Pārdevējs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Privātuma politiku, it sevišķi tiem nosacījumiem, kas attiecināmi uz to kā pakalpojuma sniedzēju un/vai sadarbības partneri, kā arī Pārdevējs apliecina, ka fiziskās personas, kas veiks līguma izpildi, ir informētas par Pasūtītāja Privātuma politiku. Pārdevējs sekos izmaiņām Pasūtītāja Privātuma politikā.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Līdzēji risinās savstarpēju sarunu ceļā vai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.

- CITI NOTEIKUMI

  - Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis.

  - Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Līdzēji un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu vai angļu valodā, noformētai rakstiski.

  - un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā Līdzēja juridisko adresi.

## Pielikums Nr. 1

Līgumam Nr.<līguma numurs>

Tehniskās specifikācijas

(Vieta Jūsu piegādājamo produktu specifikācijām no konkursa nolikuma)

## Pielikums Nr. 2

Līgumam Nr.<līguma numurs>

Tehniskais piedāvājums

(Te ir vieta Jūsu Tehniskajam  piedāvājumam)

## Pielikums Nr. 3

Līgumam Nr.<līguma numurs>

Finanšu piedāvājums

(Te ir vieta Jūsu finanšu piedāvājumam)

## Pielikums Nr. 4

Līgumam Nr.<līguma numurs>

Laika grafiks

(Te ir vieta Jūsu ar preču  piegādes grafikam)

IV.   NODAĻA

# FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

## FORMA Nr. 1

Pieteikums DALĪBAI Atklātā konkursā

Pasūtītājs: Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts

ID Nr.: NIRI 2026/02 AK ERAF

Iepirkuma nosaukums: „Pētījumu veikšanai nepieciešamo iekārtu piegāde Nacionālajam pētniecības un inovāciju institūtam (I)”

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam piegādāt preces saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem atklāta konkursa noteikumiem.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt visas Tehniskajās specifikācijās paredzētās preces kā arī izpildīt pārējos tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma nosacījumus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas (ja attiecināms) dokumentiem, kuri noteikti konkursa nolikumā, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

Statuss (mazais vai vidējais uzņēmums):

(skat. OV L124, 20.5.2003.)

Personu saraksts (jānorāda vismaz nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts), kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (ja

attiecināms):

Pretendenta nosaukums: 	reģistrācijas nr.:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

## FORMA Nr. 2

TehniskAIS PIEDĀVĀJUMS

(Katrai iepirkuma priekšmeta pozīcijai

nepieciešams izveidot un aizpildīt atsevišķu dokumentu!)

Iepirkuma nosaukums: „Pētījumu veikšanai nepieciešamo iekārtu piegāde Nacionālajam pētniecības un inovāciju institūtam (I)”

ID Nr.: NIRI 2026/02 AK ERAF

- Piegādājamo preču detalizēts apraksts

Aizpildāmās tabulas pirmās divas kolonnas nokopējamas no tehniskās specifikācijas tabulas par attiecīgo laboratorijas iekārtu.

Ja pretendents vēlas, tas var papildināt tabulu ar papildu informāciju (veidojot jaunas ailes).

Atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām piedāvājumā nepieciešams skaidri norādīt. Pretī Pasūtītāja prasībām, attiecīgajā ailē, jānorāda piedāvātās iekārtas tehniskais sniegums. Piedāvājumi ar nepatiesu informāciju par piedāvātās sistēmas tehnisko sniegumu tiks noraidīti.

Atbilstība specifikācijas prasībām jāpamato ar piedāvāto iekārtu ražotāju izdotiem dokumentiem (var būt arī angļu valodā) vai norādēm, kur šī informācija atrodama ražotāju tīmekļvietnēs.

Iesniedzam sekojošu piedāvājumu*:

Daļas Nr. un nosaukums

Pozīcijas Nr. un nosaukums

< Iekārtas nosaukums un modelis vai kataloga Nr.>

<Iekārtas(-u) ražotāja(-u) nosaukums(-i)>

| Parametrs/Pozīcija (no Tehn. spec.) | Apraksts/Prasība (no Tehn. spec.) | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |

*Pretendents izmanto tabulas no iepirkuma Nolikuma II nodaļas “Tehniskās specifikācijas”.

- Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts

Tiks iesniegti sekojoši dokumenti:

<Iekļaut un aprakstīt iesniedzamo dokumentu, tādu kā tehnisko aprakstu, lietošanas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas u.c. sarakstu un aprakstu>

- Preču piegādes vieta

Preču piegādes un Saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta ir Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, Aizkraukles ielā 21, Rīgā.

- Laika grafiks un Preču piegādes termiņš

Preces tiks piegādātas un ar tām saistītie pakalpojumi tiks veikti šādos termiņos:

| Darbība | Termiņš* | Atbildīgais |
| --- | --- | --- |

* - Piedāvātais līguma izpildes termiņš nevar būt garāks par Nolikuma 2.5.1 punktā vai preces specifikācijā noteikto līguma izpildes termiņu.

- Preču uzstādīšana (ja nepieciešams)

Preču uzstādīšana tiks veikta šādā kārtībā <preču uzstādīšanas apraksts>

- Pie uzstādīšanas veicamās Preču darbības pārbaudes un testi (ja nepieciešams vai paredzēts ražotāja instrukcijās)

Precēm tiks veiktas šādas pārbaudes:

| Nr. | - Pārbaudes un/vai testa nosaukums | - Pārbaudes un/vai testa apraksts |
| --- | --- | --- |

- Garantijas saistības

Preču piegādātājs apņemas nodrošināt šādas garantijas saistības <mēnešu skaits> mēnešu periodam:

<garantijas saistību apraksts>

- Cita informācija (Ja nepieciešams)

Piedāvājumā ir jānorāda iekārtas tehniskās apkopes intervāli.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

Vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

## FORMA Nr. 3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Katrai iepirkuma priekšmeta pozīcijai

nepieciešams izveidot un aizpildīt atsevišķu dokumentu!)

Iepirkuma nosaukums: „Pētījumu veikšanai nepieciešamo iekārtu piegāde Nacionālajam pētniecības un inovāciju institūtam (I)”

ID Nr.: NIRI 2026/02 AK ERAF

Iesniedzam sekojošu piedāvājumu:

Daļas Nr. un nosaukums

Pozīcijas Nr. un nosaukums

<Preču ražotāja(-u) nosaukums(-i)>

| Nr. p. k. | Kods katalogā vai daļas numurs (part number) (ja eksistē) | Preces (vai pakalpojuma) nosaukums | Preces vienība | Preces vienības cena EUR | Preces vienību skaits | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējā preču cena bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN piemērojamā proporcija |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā preču cena ar PVN piemērojamo proporciju |  |  |  |  |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

Vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

## FORMA Nr. 4

Informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmējiem: (ja attiecināms)

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Īss apraksts kā partneris piedalīsies līguma izpildē | Partnerim nododamā iepirkuma līguma daļa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendentam obligāti jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

Mazais  uzņēmums ir  uzņēmums, kurā  nodarbinātas  mazāk  nekā  50 personas un kura gada apgrozījums un/vai  gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Izšķirošā ietekme: Jānorāda visas personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (Koncernu likuma 3. panta trešā daļa).

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.