SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628
Iepirkuma

Insuflācijas iekārtu maiņa
RAKUS 2026/83

Komisijas sēdes protokols

Nr. 2

Sēdes norise: 2026. gada 7. jūlijā
Sēdes norise plkst. 10:00 – 10:45
Iepirkuma komisijas, izveidota saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļas 2026. gada 1. jūnija rīkojumu Nr. 5-15/26/139, sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētāja:                                        
L. Vītoliņa, Iepirkumu daļas Vecākā juriste;

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:                     
K. Baltacis, Medicīnas tehnoloģiju direktors;

Komisijas loceklis:                       
G. Liepiņš, Medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists;

Eksperti:                                                             
A. Pčolkins, Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” galvenais ārsts;

A. Pone, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste;
I. Budņikova, Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Operāciju bloka virsmāsa;
Sekretāre:
S. Bukša, Iepirkumu daļas Iepirkumu speciāliste.

Sēdē piedalās: L. Vītoliņa, K. Baltacis, G. Liepiņš, A. Pčolkins, I. Budņikova, S. Bukša

Protokolē: S. Bukša

Darba kārtība: atbildes sniegšana uz iesniegto jautājumu.

S. Bukša informē, ka 02.06.2026. ir saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājums par iepirkuma, ID Nr. RAKUS 2026/83, tehniskās specifikācijas prasības 1.3. pozīciju. 

Iepirkuma komisija izskata iesniegto jautājumu un nolemj sniegt atbildi:
1. Jautājums:

Prasība par CO₂ gāzes uzsildīšanas funkciju līdz 37°C ± 2°C būtiski ierobežo potenciālo piegādātāju loku un var radīt nepamatotus konkurences ierobežojumus. Veicot tirgus izpēti, konstatēts, ka prasība par tik šauru temperatūras toleranci atbilst ierobežotam skaitam tirgū pieejamo iekārtu.

Lai paplašinātu iespējamo piegādātāju loku, veicinātu konkurenci un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem pretendentiem, lūdzam pārskatīt minēto prasību, nosakot CO₂ gāzes uzsildīšanas funkciju līdz 37°C ± 4°C.
Atbilde:

Pasūtītājs ir izvērtējis pretendenta priekšlikumu grozīt tehniskās specifikācijas prasību par CO₂ gāzes uzsildīšanas funkciju no 37°C ± 2°C uz 37°C ± 4°C.

Pēc tirgus izpētes un klīnisko vajadzību izvērtēšanas, pasūtītājs secina, ka prasība par CO₂ gāzes uzsildīšanu līdz 37°C ± 2°C ir objektīvi pamatota un nepieciešama, lai nodrošinātu optimālus procedūras apstākļus ilgstošām un sarežģītām laparoskopiskām operācijām, kurās CO₂ gāzes temperatūras stabilitātei ir klīniska nozīme.

Pasūtītājs norāda, ka temperatūras pieļaujamās novirzes palielināšana līdz ±4°C pati par sevi negarantē CO₂ gāzes temperatūras uzturēšanu iespējami tuvu fizioloģiskajai 37°C temperatūrai. Plašāks pieļaujamais diapazons samazina prasības precizitāti, nesniedzot pārliecību, ka uzsildīšanas funkcija nodrošinās stabilu un optimālu gāzes temperatūru procedūras laikā.

Vienlaikus Pasūtītāja veiktā tirgus izpēte neliecina, ka minētā prasība nepamatoti ierobežotu konkurenci vai būtu izpildāma tikai viena ražotāja iekārtām. Līdz ar to nav konstatēts pamats uzskatīt, ka prasība radītu nepamatotus konkurences ierobežojumus.

Ņemot vērā minēto, tehniskās specifikācijas 1.3. pozīcijas prasība netiek mainīta.

Komisijas priekšsēdētāja:                                               ______________________ L. Vītoliņa

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:                              ______________________ K. Baltacis

Komisijas loceklis:                                                          ______________________ G. Liepiņš

Eksperti:                                                                         ______________________ A. Pčolkins

                                                                            ______________________ I. Budņikova

Sekretāre:                                                                        _______________________ S. Bukša                                             
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