## Zobarstniecības iekārta Student
3.pielikums Atklāta konkursa “Zobārstniecības krēslu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2026/73) nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Zobārstniecības iekārta (Studentu) - 20 kompl. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
| Zemāk aprakstītās prasības un aprīkojums definēti vienam komplektam. | Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Anatomisks pacienta krēsls
1.1. | Roku balsts, kas stiprināts pie krēsla un nodrošina ērtu pacienta iekāpšanu un izkāpšanu no zobārstniecības krēsla
1.2. | Elektriski regulējams krēsla augstums diapazonā ne šaurākā kā 45 līdz 70 cm
1.3. | Elektriski regulējams krēsla muguras atgāzums, muguras atzveltnes regulācijas diapazonam jābūt no vismaz 20°±5° līdz 75°±5° darba režīmā.
1.4. | Krēsla vadība nodrošināta no ārsta vadības paneļa, asistenta vadības paneļa un ārsta pedāļa. Darba/urbšanas parametru vadība nodrošināta no ārsta vadības paneļa un ārsta pedāļa.
1.5. | Daudzfunkcionāls kājas vadības pedālis zobārstniecības iekārtas un krēsla funkciju vadībai ārsta darba vietai, bez roku iesaistes:
1.5.1. | Krēsla pozīcijas regulēšana — pacelšana, nolaišana, atzveltnes kustība un iepriekš ieprogrammētu pozīciju aktivizēšana.
1.5.2. | Instrumentu aktivizācija un darba intensitātes (ātruma) regulēšana procedūras laikā.
1.5.3. | Papildu funkciju vadība: ūdens padeve, aerosola (spray) aktivizācija, skalošanas pozīcija un apgaismojums (ja paredzēts sistēmas konfigurācijā).
1.5.4. | Proporcionāla un precīza vadība ar pakāpenisku reakciju uz spiediena intensitāti.
1.5.5. | Pedālis aprīkots ar neslīdošu pamatni (piem., gumijas pārklājumu) un aizsargāts pret šķidrumu iekļūšanu korpusā (aizsardzības klase ne mazāka kā IPX1 vai ekvivalents), kas norādīts ražotāja tehniskajā dokumentācijā.
1.5.6. | Savienojums ar zobārstniecības iekārtu – vadu vai bezvadu izpildījumā atbilstoši piedāvātajai komplektācijai.
1.5.7. | Pilnībā savietojams ar zobārstniecības krēsla un instrumentu vadības sistēmu.
1.6. | Krēsla virsma izgatavota no viegli dezinficējama bezšuvju materiāla ar iespēju izvēlēties krāsu (vismaz 3 krāsu izvēle)
1.7. | Aizsardzības sistēma šķēršļu gadījumā zem krēsla vai atzveltnes
1.8. | Krēsla konstrukcijai jānodrošina maksimālā statiskā pacienta slodze ne mazāka kā 135 kg, atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai.
1.9. | Krēslam jābūt aprīkotam ar vismaz 2 programmējamām darba pozīcijām un 1 ieejas/izejas pozīciju
1.10. | Komplektācijā iekļauta krēsla aizsargplēve kāju daļai
2. | Instrumentu panelis ar vadības bloku
2.1. | Novietojams virs pacienta
2.2. | Novietots uz pantogrāfiska pleca
2.3. | Iespējams pievienot ne mazāk par 5 instrumentu pievadiem
2.4. | Instrumentu padeve no augšas bez fiksācijas
2.5. | Instrumentu pievadu turētāji
2.6. | Integrēta ārsta vadības pults ar skārienjūtīgu ekrānu visu iekārtas parametru regulēšanai un atspoguļošanai, tai skaitā kļūdu paziņojumu attēlošanai.
2.7. | Instrumenti:
2.7.1. | Instrumentu dzesēšanas ūdens regulācija atrodas vienā vadības panelī ar iespēju regulēt katru instrumentu atsevišķi vai nodrošināts tehniski ekvivalents risinājums.
2.7.2. | Elektriskā mikromotora pievads ar mikromotru un LED apgaismojumu - 1 gab.
2.7.3. | Leņķa gals ar iekšējo dzesēšanu, gaismas šķiedru un redukciju 1:1, W&H WG-56 LT vai ekvivalents - 2 gab.
2.7.4. | Turbīnas pievads ar gaismas vadu un ātro savienojumu - 1 gab.
2.7.5. | Turbīnas uzgalis ar integrētu LED gaismas avotu, W&H TG-97 L vai ekvivalents - 2 gab.
2.7.6. | Ūdens - gaisa pistole ar komplektācijā iekļautiem vismaz 2 autoklavējamiem uzgaļiem - 1gab.
2.7.7. | Visiem instrumentiem jābūt autoklavējamiem vismaz 134°C temperatūrā un atbilstošiem ES medicīnisko ierīču regulai (MDR)
2.8. | Pagriežams plauktiņš ar noņemamu, autoklavējamu paplāti vai ar noņemamu un autoklavējamu silikona pārklāju paplātei
2.9. | Instrumentu pievadi un pievada turētāji ir viegli noņemami tīrīšanai, dezinfekcijai un apkopei.
3. | Asistenta pults uz stiprinājuma mehānisma, ar augstuma regulāciju vai citu konstrukcijas risinājumu, kas nodrošina piekļuvi pacientam no abām pusēm un ergonomisku darba vidi ārstam, asistentam un studentam.
3.1. | Siekalu un putekļu atsūcēji ar automātisku ieslēgšanos un izslēgšanos, tos noceļot
3.2. | Asistenta vadības pults glāzes uzpildei, spļautuves vadībai un iestatīšanai
4. | Spļautuves bloks ar grozāmu spļautuvi, kas izgatavota no keramikas vai analoga materiāla, un glāzes uzpildi
5. | Ūdens padeve no centrālā ūdens pievada un no pudeles (iekļaujot komplektācijā atkārtoti lietojamu pudeli)
6. | Atsūkšanas sistēmas un spļautuve nodrošina pilnīgu savietojamību ar komplektā iekļauto amalgamas separācijas sistēmu regulas 2017/852 izpildei
7. | Almagamas separācijas sistēma
8. | Visa sistēma izstrādāta ergonomiskam darbam ierobežotas vietas apstākļos, ja nepieciešams, piedāvājuma cenā jāiekļauj esošo komunikāciju pārbūve, ja tas nepieciešams iekārtas uzstādīšanai
9. | Zobārstniecības iekārtas visas daļas integrētas uz vienas "pēdas".
10. | Integrēta LED lampa ar intensitātes regulēšanu vismaz līdz 40000 Lux, krāsu atveides indekss (CRI) ne mazāks kā 95, un bezkontakta ieslēgšanu/izslēgšanu.
11. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
12. | Iekārtai jābūt savietojamai ar ēkā nodrošinātajiem ūdens, vājstrāvu un elektrības pieslēgumiem, kā arī ar pretendenta piegādāto un uzstādīto centralizēto saspiestā gaisa un slapjās atsūkšanas sistēmu.
13. | Ārsta krēsls - 2 gab.
13.1. | Augstuma regulācija ar pneimatisko atsperi
13.2. | Novietots uz riteņiem
13.3. | Sedlveida sēdvieta
13.4. | Pārvilkts ar tādu pašu materiālu un krāsu kā pacienta krēsls
14. | Intraorālā kamera un atsevišķs displejs (monitors) studentu darba fiksēšanai.
15. | Elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh), aprēķināts, summējot visu piedāvātā komplekta elektrisko komponentu kopējo jaudu (W), saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju (t.i., maksimālā jauda x 1 stunda) (vērtēšanas kritērijs).
16. | Citas prasības:
Pretendents piegādā un uzstāda piedāvātajām iekārtām atbilstoši izmērotu centralizētu saspiestā gaisa sistēmu un centralizētu slapjās atsūkšanas sistēmu, kas izvietojama ēkas 1. stāvā speciāli šim nolūkam izbūvētā tehniskajā telpā. Pretendenta piedāvājuma cenā un komplektācijā obligāti iekļauti visi nepieciešamie cauruļvadi un komunikācijas no tehniskās telpas līdz katram darba galdam/darba vietai, ieskaitot šo komunikāciju izbūves izmaksas.
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla klīniskā apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic kabineta apsekošana, lai novērtētu nepieciešamo darbu apjomu iekārtas uzstādīšanai un komunikāciju izbūvei.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, sākot ar 6. (sesto) dienu jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED/EUDAMED datubāzē
Iekārtai jāatbilst Eiropas Savienības medicīnisko ierīču regulai (MDR 2017/745) un jābūt CE marķētai.
Piegādes un uzstādīšanas vieta: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Pretendentam, šādā gadījumā, obligāti ir jāpierāda piedāvātās ekvivalentās preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 18.06.2026.

## Zobārstniecības iekārta Ārstu
3.pielikums Atklāta konkursa “Zobārstniecības krēslu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2026/73) nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Zobārstniecības iekārta (Ārstu) - 6 kompl. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
| Zemāk aprakstītās prasības un aprīkojums definēti vienam komplektam. | Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Anatomisks pacienta krēsls
1.1. | Roku balsts, kas stiprināts pie krēsla un nodrošina ērtu pacienta iekāpšanu un izkāpšanu no zobārstniecības krēsla
1.2. | Elektriski regulējams krēsla augstums diapazonā ne šaurākā kā 35 līdz 80 cm
1.3. | Elektriski regulējams krēsla muguras atgāzums, muguras atzveltnes regulācijas diapazonam jābūt no vismaz 20°±5° līdz 75°±5° darba režīmā.
1.4. | Krēsla vadība nodrošināta no ārsta vadības paneļa, asistenta vadības paneļa un ārsta pedāļa. Darba/urbšanas parametru vadība nodrošināta no ārsta vadības paneļa un ārsta pedāļa.
1.5. | Daudzfunkcionāls kājas vadības pedālis zobārstniecības iekārtas un krēsla funkciju vadībai ārsta darba vietai, bez roku iesaistes:
1.5.1. | Krēsla pozīcijas regulēšana — pacelšana, nolaišana, atzveltnes kustība un iepriekš ieprogrammētu pozīciju aktivizēšana.
1.5.2. | Instrumentu aktivizācija un darba intensitātes (ātruma) regulēšana procedūras laikā.
1.5.3. | Papildu funkciju vadība: ūdens padeve, aerosola (spray) aktivizācija, skalošanas pozīcija un apgaismojums (ja paredzēts sistēmas konfigurācijā).
1.5.4. | Proporcionāla un precīza vadība ar pakāpenisku reakciju uz spiediena intensitāti.
1.5.5. | Pedālis aprīkots ar neslīdošu pamatni (piem., gumijas pārklājumu) un aizsargāts pret šķidrumu iekļūšanu korpusā (aizsardzības klase ne mazāka kā IPX1 vai ekvivalents), kas norādīts ražotāja tehniskajā dokumentācijā.
1.5.6. | Savienojums ar zobārstniecības iekārtu – vadu vai bezvadu izpildījumā atbilstoši piedāvātajai komplektācijai.
1.5.7. | Pilnībā savietojams ar zobārstniecības krēsla un instrumentu vadības sistēmu.
1.6. | Krēsla virsma izgatavota no viegli dezinficējama bezšuvju materiāla ar iespēju izvēlēties krāsu (vismaz 3 krāsu toņi, tai skaitā tumši zila krāsa)
1.7. | Aizsardzības sistēma šķēršļu gadījumā zem krēsla vai atzveltnes
1.8. | Krēsla konstrukcijai jānodrošina maksimālā statiskā pacienta slodze ne mazāka kā 180 kg, atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai.
1.9. | Krēslam jābūt aprīkotam ar vismaz 3 programmējamām darba pozīcijām un 1 ieejas/izejas pozīciju
1.10. | Komplektācijā iekļauta krēsla aizsargplēve kāju daļai
2. | Instrumentu panelis ar vadības bloku
2.1. | Novietojams virs pacienta
2.2. | Novietots uz pantogrāfiska pleca
2.3. | Iespējams pievienot ne mazāk par 5 instrumentu pievadiem
2.4. | Instrumentu padeve no augšas bez fiksācijas
2.5. | Instrumentu pievadu turētāji
2.6. | Integrēta ārsta vadības pults ar skārienjūtīgu ekrānu visu iekārtas parametru regulēšanai un atspoguļošanai, tai skaitā kļūdu paziņojumu attēlošanai.
2.7. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar ūdens līniju automātiskas skalošanas/dezinfekcijas programmu vai ar iespēju veikt ūdens līniju skalošanu/dezinfekciju manuāli.
2.8. | Instrumenti:
2.8.1. | Instrumentu dzesēšanas ūdens regulācija atrodas vienā vadības panelī ar iespēju regulēt katru instrumentu atsevišķi vai nodrošināts tehniski ekvivalents risinājums.
2.8.2. | Elektriskā mikromotora pievads ar mikromotru un LED apgaismojumu - 1 gab.
2.8.3. | Leņķa gals ar iekšējo dzesēšanu, gaismas šķiedru un redukciju 1:1, W&H WG-56 LT vai ekvivalents - 2 gab.
2.8.4. | Turbīnas pievads ar gaismas vadu un ātro savienojumu - 1 gab.
2.8.5. | Turbīnas uzgalis ar integrētu LED gaismas avotu, W&H TG-97 L vai ekvivalents - 2 gab.
2.8.6. | Ūdens - gaisa pistole ar komplektācijā iekļautiem vismaz 2 autoklavējamiem uzgaļiem - 1gab.
2.8.7. | Visiem instrumentiem jābūt autoklavējamiem vismaz 134°C temperatūrā un atbilstošiem ES medicīnisko ierīču regulai (MDR)
2.9. | Pagriežams plauktiņš ar noņemamu, autoklavējamu paplāti vai ar noņemamu un autoklavējamu silikona pārklāju paplātei
2.10. | Instrumentu pievadi un pievada turētāji ir viegli noņemami tīrīšanai, dezinfekcijai un apkopei.
3. | Asistenta pults uz stiprinājuma mehānisma, ar augstuma regulāciju vai citu konstrukcijas risinājumu, kas nodrošina piekļuvi pacientam no abām pusēm un ergonomisku darba vidi ārstam, asistentam un studentam.
3.1. | Siekalu un putekļu atsūcēji ar automātisku ieslēgšanos un izslēgšanos, tos noceļot
3.2. | Asistenta vadības pults glāzes uzpildei, spļautuves vadībai un iestatīšanai
4. | Spļautuves bloks ar grozāmu spļautuvi, kas izgatavota no keramikas vai analoga materiāla, un glāzes uzpildi
5. | Ūdens padeve no centrālā ūdens pievada un no pudeles (iekļaujot komplektācijā atkārtoti lietojamu pudeli)
6. | Atsūkšanas sistēmas un spļautuve nodrošina pilnīgu savietojamību ar komplektā iekļauto amalgamas separācijas sistēmu regulas 2017/852 izpildei
7. | Almagamas separācijas sistēma
8. | Visa sistēma izstrādāta ergonomiskam darbam ierobežotas vietas apstākļos, ja nepieciešams, piedāvājuma cenā jāiekļauj esošo komunikāciju pārbūve, ja tas nepieciešams iekārtas uzstādīšanai
9. | Zobārstniecības iekārtas visas daļas integrētas uz vienas "pēdas".
10. | Integrēta LED lampa ar intensitātes regulēšanu vismaz līdz 40000 Lux, krāsu atveides indekss (CRI) ne mazāks kā 95, un bezkontakta ieslēgšanu/izslēgšanu.
11. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
12. | Iekārtai jābūt savietojamai ar ēkā nodrošinātajiem ūdens, vājstrāvu un elektrības pieslēgumiem, kā arī ar pretendenta piegādāto un uzstādīto centralizēto saspiestā gaisa un slapjās atsūkšanas sistēmu.
13. | Ārsta krēsls - 2 gab.
13.1. | Augstuma regulācija ar pneimatisko atsperi
13.2. | Novietots uz riteņiem
13.3. | Sedlveida sēdvieta
13.4. | Pārvilkts ar tādu pašu materiālu un krāsu kā pacienta krēsls
14. | Elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh), aprēķināts, summējot visu piedāvātā komplekta elektrisko komponentu kopējo jaudu (W), saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju (t.i., maksimālā jauda x 1 stunda) (vērtēšanas kritērijs)
15. | Citas prasības:
Pretendents piegādā un uzstāda piedāvātajām iekārtām atbilstoši izmērotu centralizētu saspiestā gaisa sistēmu un centralizētu slapjās atsūkšanas sistēmu, kas izvietojama ēkas 1. stāvā speciāli šim nolūkam izbūvētā tehniskajā telpā. Pretendenta piedāvājuma cenā un komplektācijā obligāti iekļauti visi nepieciešamie cauruļvadi un komunikācijas no tehniskās telpas līdz katram darba galdam/darba vietai, ieskaitot šo komunikāciju izbūves izmaksas.
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla klīniskā apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic kabineta apsekošana, lai novērtētu nepieciešamo darbu apjomu iekārtas uzstādīšanai un komunikāciju izbūvei.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, sākot ar 6. (sesto) dienu jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED/EUDAMED datubāzē
Iekārtai jāatbilst Eiropas Savienības medicīnisko ierīču regulai (MDR 2017/745) un jābūt CE marķētai.
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā
16. | Piegādes un uzstādīšanas vieta: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Pretendentam, šādā gadījumā, obligāti ir jāpierāda piedāvātās ekvivalentās preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 18.06.2026.

## Simulācijas iekārtas
3.pielikums Atklāta konkursa “Zobārstniecības krēslu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2026/73) nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Zobārstniecības iekārta (8 studentu + 1 pasniedzēja) - 9 kompl. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
| Zemāk aprakstītās prasības un aprīkojums definēti vienam komplektam. | Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Simulatoru telpa paredzēta zobārstniecības studentu praktiskajai apmācībai, manuālo iemaņu trenēšanai un ergonomiskam darbam ar fantoma sistēmām. Telpa nodrošina pasniedzēja vadītu mācību procesu, demonstrācijas iespējas un intensīvai ikdienas lietošanai piemērotu, drošu un higiēnisku vidi.
1.1. | Darba vietas aprīkojums simulatoru telpā
1.1.1. | Vispārīgās prasības
1.1.1.1. | Viena (1) darba vieta ir viens pilns funkcionāls simulatora komplekts.
1.1.1.2. | Visas darba vietas funkcionāli un tehniski vienādas.
1.1.1.3. | Cena norādāma par vienu (1) pilnu darba vietas komplektu.
1.2. | Zobārstniecības mācību galds (simulatora galds)
1.2.1. | Daudzums: 9 gab.
1.2.2. | Izmēri:
1.2.2.1. | Platums: 1000 mm ±50 mm.
1.2.2.2. | Dziļums: 600 mm ±50 mm.
1.2.2.3. | Augstums (ieskaitot darba virsmu): 910 mm ±50 mm.
1.2.3. | Konstrukcija:
1.2.3.1. | Metāla konstrukcija, paredzēta intensīvai lietošanai mācību vidē.
1.2.3.2. | Virsmas noturīgas pret mehānisku nodilumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
1.2.4. | Drošība:
1.2.4.1. | Galds aprīkots ar veramām durvīm.
1.2.4.2. | Durvis aprīkotas ar elektronisko slēgšanas sistēmu.
1.2.4.3. | Nodrošināta iespēja pēc nodarbībām droši ievietot fantomu un iekārtu galdā un aizslēgt.
1.3. | Darba virsma
1.3.1. | Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, paredzēts lietošanai medicīnas vidē, vai tehniski līdzvērtīgs.
1.3.2. | Virsma noturīga pret mitrumu, mehānisku nodilumu un tīrīšanas līdzekļiem.
1.3.3. | Virsma viegli tīrāma, bez atklātām porām.
1.4. | Zobārstniecības iekārta simulatora darba vietai
1.4.1. | Vispārīgās prasības:
1.4.1.1. | Iekārta piemērota gan labročiem, gan kreiļiem.
1.4.1.2. | Konstrukcija nodrošina piekļuvi apkopei un komponentu nomaiņai bez speciālu instrumentu izmantošanas.
1.4.1.3. | Iekārtai jābūt savietojamai ar ēkā nodrošinātajiem ūdens, kanalizācijas, vājstrāvu un elektrības pieslēgumiem, kā arī ar pretendenta piegādāto un uzstādīto centralizēto saspiestā gaisa sistēmu un pretendenta piedāvātajam tehniskajam risinājumam atbilstošo atsūkšanas sistēmu.
1.4.2. | Aprīkojums:
1.4.2.1. | 3-ceļu šļirce.
1.4.2.2. | Vismaz 2 Midwest tipa instrumentu šļūtenes.
1.4.2.3. | Elektriskais mikromotors.
1.4.2.4. | Darba vietai atbilstoša atsūkšanas (aspirācijas) sistēma, kas nodrošina simulācijas darba procesam nepieciešamo šķidruma un aerosola atsūkšanu, piemēram, Venturi tipa vai slapjās atsūkšanas sistēma.
1.4.2.5. | Asistenta bloks ar divām kanilām (mazā un lielā).
1.4.2.6. | Spiediena ūdens pudele ar iespēju pārslēgties starp lokālo un centralizēto ūdens padevi.
1.5. | Fantoma sistēma
1.5.1. | Daudzums: 9 gab.
1.5.2. | Fantoma galva.
1.5.3. | Fiksācijas sistēma, kas nodrošina drošu fantoma galvas nostiprinājumu pie galda, ar iespēju regulēt galvas pozīciju (augstumu, leņķi, pagriezienu) un ātru montāžu/demontāžu.
1.5.4. | Apmācībai paredzēts zobu modelis ar 32 zobiem (iesniegt modeļa aprakstu/tehniskos parametrus).
1.6. | Apgaismojums un vizuālā kontrole
1.6.1. | LED Zobārstniecības lampa ar kameru
1.6.1.1. | Daudzums: 1 gab.
1.6.1.2. | Integrētajai kamerai jānodrošina video izšķirtspēja ne mazāka kā 1920×1080 (Full HD). 4K izšķirtspēja tiks uzskatīta par priekšrocību.
1.6.1.3. | Paredzēta apmācību demonstrēšanai. Sistēmai jānodrošina iespēja pieslēgt attēlu centrālai demonstrācijas sistēmai un nodrošināt video ieraksta funkciju
1.6.2. | Ieraksta sistēma
1.6.2.1. | Daudzums: 1 gab.
1.6.2.2. | Video ieraksta un attēla apstrādes sistēma.
1.6.2.2. | Saderīga ar zobārstniecības lampas kameru. Sistēmas cenā iekļauta visa nepieciešamā programmatūra un licences pilnvērtīgai darbībai.
1.6.3. | LED zobārstniecības lampa ar statīvu
1.6.3.1. | Daudzums: 8 gab.
1.6.3.2. | Paredzēta individuālai studentu darba vietai (pasniedzēja darba vietai paredzēta p.1.6.1. lampa ar kameru).
1.7. | Papildu piederumi
1.7.1. | Daudzums: 9 gab.
1.7.2. | Monitoru stiprinājumi.
1.7.3. | Pneimatiski aizveramas paplātes ar kanulu termināļiem.
1.8. | Elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) (t.i., maksimālā jauda x 1 stunda) (vērtēšanas kritērijs)
1.9. | Citas prasības:
Pretendents piegādā un uzstāda piedāvātajām iekārtām atbilstoši izmērotu centralizētu saspiestā gaisa sistēmu un pretendenta piedāvātajam darba procesam atbilstošu atsūkšanas sistēmu. Centralizētās sistēmas (saspiestā gaisa iekārta un, ja attiecināms, centralizētās slapjās atsūkšanas iekārta) izvietojamas ēkas 1. stāvā speciāli šim nolūkam izbūvētā tehniskajā telpā. Atsūkšanas risinājuma veidu (piemēram, Venturi tipa vai centralizēta slapjā atsūkšana) izvēlas pretendents atbilstoši savam tehniskajam piedāvājumam. Pretendenta piedāvājuma cenā un komplektācijā obligāti iekļautas visas piedāvātajam tehniskajam risinājumam nepieciešamās komunikācijas līdz katrai darba vietai un to izbūves izmaksas, tostarp saspiestā gaisa padeve un atsūktā šķidruma novadīšana; ja tiek piedāvāta Venturi tipa sistēma, atsūktais šķidrums novadāms līdz tuvākajai kanalizācijas maģistrālei. Pieslēgumu vietas un komunikāciju trases pretendents var novērtēt objekta apsekošanas laikā.
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla klīniskā apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic kabineta apsekošana, lai novērtētu nepieciešamo darbu apjomu iekārtas uzstādīšanai un komunikāciju izbūvei.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, sākot ar 6. (sesto) dienu jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED/EUDAMED datubāzē
Iekārtai jāatbilst Eiropas Savienības medicīnisko ierīču regulai (MDR 2017/745) un jābūt CE marķētai.
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā
Piegādes un uzstādīšanas vieta: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Pretendentam, šādā gadījumā, obligāti ir jāpierāda piedāvātās ekvivalentās preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 09.07.2026.