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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk155709221]1.DAĻA 
Gāzu hromatogrāfs ar tandēma kvadrupola masspektrometru, autosampleru un PTV injekcijas sistēmu 

	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai

	Masspektro-metriskais detektors (MS)
	Jonizācijas režīms
	Elektronu trieciena jonizācija (EI)
	
	

	
	Konfigurācija
	Kvadrupols (Q1)-kolīzijas šūna (Q2)-kvadrupols (Q3)
	
	

	
	Masas diapazons
	Ne mazāk kā  līdz 1000 Da
	
	

	
	Skenēšanas ātrums
	Vismaz 20 000 Da/s
	
	

	
	MRM ciklu skaits
	Ne mazāk kā 800 MRM/s
	
	

	
	Masas stabilitāte
	Ne sliktāk kā ±0,1 Da 48 stundu laikā
	
	

	
	Kvadrupola izšķirtspēja
	Ne sliktāk kā 0,4 Da
	
	

	
	Jutība (RMS)
	EI MRM: 100 fg OFN S/N (m/z 272222) ne mazāk par 30000:1
IDL: ≤ 0,5 fg (statistiski aprēķināts no signāla laukuma atkārtojamības 8 reizes secīgām injekcijām ar 99% ticamības līmeni.)
	
	

	
	Programmnodrošinājums
	MS datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra. Ir jānodrošina datu analīzes iespēja vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu.
	
	

	
	Skenēšanas režīmi:
 
	Full Scan ar Q1 vai Q3, izvēlēto jonu monitorings (SIM), multiplo reakciju monitorings (MRM)
	
	




	Gāzu hroma-togrāfs (GH)
	Paraugu ievadīšanas mezgls (inžektors)
	PTV inžektors, kura temperatūra ir kontrolējama vismaz līdz 400oC. Jābūt inertam, dzesēšanai tiek izmantots gaiss. Iekļauta BackFlush opcija. Injekcija līdz 10 μl tilpumam.
	
	

	
	Kolonnas termostats 
	Maksimālais temperatūras diapazons līdz 450oC. Dzesēšanas ātrums no 400oC līdz 50oC ir ne vairāk kā 4 minūtes. Temperatūras pacelšanas ciklu skaits ne mazāk kā 5, noturēšanas ciklu skaits - ne mazāk kā 5.
	
	

	
Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma
	Kapacitāte: 1-2 ml pudelītes  - vismaz 120 gab. Injekcijas tilpumi – no 0,1 līdz 10 μl PTV režīmā
	
	

	Dators
	Procesors ar frekvenci atbilstoši ražotāja rekomendācijām, cietais disks ar vismaz 1 TB, tīkla karte, LED monitors 27’’, klaviatūra, optiskā pele
	
	



	Citas prasības
	Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads
	

	
	Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši
	

	
	Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana.
	

	
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu.
	

	
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 4 kW stundā
	

	
	Instrukcija – angļu vai latviešu valodā
	





