Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu un rezerves daļu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2024/4/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

1.daļa

Gāzu hromatogrāfs ar tandēma kvadrupola masspektrometru, autosampleru un PTV injekcijas sistēmu

| Tehniskās prasības |  |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masspektro-metriskais detektors (MS) | Jonizācijas režīms | Elektronu trieciena jonizācija (EI) |  |  |
|  | Konfigurācija | Kvadrupols (Q1)-kolīzijas šūna (Q2)-kvadrupols (Q3) |  |  |
|  | Masas diapazons | Ne mazāk kā līdz 1000 Da |  |  |
|  | Skenēšanas ātrums | Vismaz 20 000 Da/s |  |  |
|  | MRM ciklu skaits | Ne mazāk kā 800 MRM/s |  |  |
|  | Masas stabilitāte | Ne sliktāk kā ±0,1 Da 48 stundu laikā |  |  |
|  | Kvadrupola izšķirtspēja | Ne sliktāk kā 0,4 Da |  |  |
|  | Jutība (RMS) | EI MRM: 100 fg OFN S/N (m/z 272222) ne mazāk par 30000:1 IDL: ≤ 0,5 fg (statistiski aprēķināts no signāla laukuma atkārtojamības 8 reizes secīgām injekcijām ar 99% ticamības līmeni.) |  |  |
|  | Programmnodrošinājums | MS datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra. Ir jānodrošina datu analīzes iespēja vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu. |  |  |
|  | Skenēšanas režīmi: | Full Scan ar Q1 vai Q3, izvēlēto jonu monitorings (SIM), multiplo reakciju monitorings (MRM) |  |  |

| ## Gāzu hroma-togrāfs (GH) | ## Paraugu ievadīšanas mezgls (inžektors) | ## PTV inžektors, kura temperatūra ir kontrolējama vismaz līdz 400oC. Jābūt inertam, dzesēšanai tiek izmantots gaiss. Iekļauta BackFlush opcija. Injekcija līdz 10 μl tilpumam. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolonnas termostats | Maksimālais temperatūras diapazons līdz 450oC. Dzesēšanas ātrums no 400oC līdz 50oC ir ne vairāk kā 4 minūtes. Temperatūras pacelšanas ciklu skaits ne mazāk kā 5, noturēšanas ciklu skaits - ne mazāk kā 5. |  |  |
| Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma |  | Kapacitāte: 1-2 ml pudelītes - vismaz 120 gab. Injekcijas tilpumi – no 0,1 līdz 10 μl PTV režīmā |  |  |
| Dators |  | Procesors ar frekvenci atbilstoši ražotāja rekomendācijām, cietais disks ar vismaz 1 TB, tīkla karte, LED monitors 27’’, klaviatūra, optiskā pele |  |  |

| Citas prasības | Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši |  |
|  | Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana. |  |
|  | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |
|  | Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu. |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 4 kW stundā |  |
|  | Instrukcija – angļu vai latviešu valodā |  |