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Laboratorijas centrifūga ar dzesēšanas funkciju

	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai

	Laboratorijas centrifūga ar dzesēšanas funkciju
	Maksimālā ietilpība
	Vismaz 1200 ml
	
	

	
	Dzesēšanas funkcija
	Ir iekļauta
	
	

	
	Ātrumu diapazons
	No 100 g un līdz 4 000 g vai plašāks
	
	

	
	Temperatūras iestatīšanas diapazons
	Vismaz no -10°C līdz +40°C
	
	

	Rotori
	Brīvā leņķa rotori ar divu veidu adapteriem/kausiem: (1) četri kausi/adapteri kas nodrošina kopā vismaz 24 Falcon 50 ml PP stobriņu centrifuģēšanu, piegādāti ar 500 gab 50 ml PP stobriem un (2) četri kausi/adapteri, kas nodrošina kopā vismaz 36 15 ml PP stobriņu centrifuģēšanu, piegādāti ar 1000 PP mēģenēm
	
	




	Citas prasības
	Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads
	

	
	Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši
	

	
	Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana.
	

	
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu.
	

	
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 2 kW stundā
	

	
	Instrukcija – angļu vai latviešu valodā
	



