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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk155709221]6.DAĻA 
Laboratorijas svari

	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai

	Laboratorijas svari
	Maksimālā svēršanas slodze
	Vismaz 500 g
	
	

	
	Lasāmība
	Vismaz 10 mg
	
	

	
	Minimālā svēršanas slodze
	0,5 g vai mazāk
	
	

	
	Kalibrēšana
	Iekšēja, automātiska
	
	

	
	Paplātes izmērs
	Vismaz 110 mm diametrs (vai 110 mm x 110 mm), nerūsējošais tērauds vai līdzvērtīgs
	
	

	
	Displejs
	LCD vai līdzvērtīgs
	
	

	
	Tastatūra
	Ķīmiski izturīga
	
	



	Citas prasības
	Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads
	

	
	Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši
	

	
	Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana.
	

	
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu.
	

	
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,1 kW stundā
	

	
	Instrukcija – angļu vai latviešu valodā
	




