## Sheet1
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Sterilizācijas autoklāvu un mazgāšanas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana" (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/13 AK_ERAF)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iekārtas apkopes garantijas laikā;
2 | Piegāde 16 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 36 mēneši, ražotāja noteiktas apkopes ir iekļautas garantījā;
5 | Pretendentam ne vairāk kā iepriekšējo 3 (triju) gadu (2022., 2023., 2024., kā arī 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā ir pozitīva pieredze vismaz viena iepirkuma priekšmeta līguma izpildē: piegādē, uzstādīšanā, tehniskajā apkopē un garantijas laika apkalpošanā;
6 | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba dienās;
7 | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase);
8 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
9 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā divi servisa inženieris, kuri ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīti un sertificēti (konkētajām piedāvātajām iekārtām, to modeļiem) medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
10 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
11 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija un paziņotāja institūcijas sertifikāts.
Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Pretendenta piedāvājums
|  | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Sterilizācijas nodaļas aprīkojums - 1 komplekts
1. | Automātiskā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta - 2 gab. ŠĪ POZĪCIJA TIEK IEGĀDĀTA, JA PASŪTĪTĀJAM IR PIETIEKOŠS FINANSĒJUMS ŠAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ, ATTIECĪGI PASŪTĪTĀJS PAREDZ TIESĪBAS ATTEIKTIES IEGĀDĀTIES ŠO POZĪCIJU | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1.1 | Piemērota ķirurģisko instrumentu, sanitāro priekšmetu u.c. medicīniskā aprīkojuma automātiskajai mazgāšanai, skalošanai, termiskajai dezinfekcijai un žāvēšanai
1.2 | Iekārta atbilst LVS EN ISO 15883 standarta attiecināmajām prasībām
1.3 | Mazgāšanas kameras ietilpība 18 DIN 1/1 grozi (480 x 250 x 50mm)
1.4 | Kameras tilpums vismaz 350 l
1.5 | Kamerā integrēts apgaismojums
1.6 | Kamera izgatavota no AISI 316L nerūsējošā tērauda vai no nerūsējošā tērauda ar kvalitāti ne zemāku kā AISI 316L
1.7 | Iekārtas korpuss viegli kopjams, izgatavots no AISI 304 nerūsējošā tērauda vai no nerūsējošā tērauda ar kvalitāti ne zemāku kā AISI 304
1.9 | Ielādes un izlādes pusēs automātiskas, vertikāli uz leju veramas durvis
1.1 | Durvis izgatavotas no izturīga un caurspīdīga rūdītā stikla vai ekvivalenta materiāla
1.11 | Nodrošināts, ka darba režīmā nav iespējams atvērt vienlaicīgi abas durvis
1.12 | Drošības mehānisms aizsardzībai pret objektu ievēršanu durvīs
1.13 | Visu sistēmas funkciju un procesu kontrole ar mikroprocesoriem
1.14 | Iekārtas vadība, kontrole un procesu uzraudzība un attēlošana tiek nodrošināta no netīrās puses (ielādes) izmantojot skārienjutīgu krāsainu ekrānu ar izmēru vismaz 7". Vadība un informācijas atspoguļošana valsts valodā.
1.15 | Displejs izvietots kameras sānā
1.16 | Displejs izlādes pusē ar izmēru vismaz 7". veicamās funkcijas vismaz: 1) iekārtas statusa atspoguļošanai; 2) durvju atvēršana aizvēršana, 3) izslēgt trauksmes signālus, 4) informācijas atspoguļošana valsts valodā
1.18 | Nodrošināta iespēja sagatavot un saglabāt vismaz 5 brīvi izvēlētas mazgāšanas/dezinfekcijas programmas
1.19 | Vismaz 6 ražotāja validētas darba programmas (piemēram: standarta, īpaši netīru instrumentu, minimāli invazīvas ķirurģijas instrumentu utml.)
1.2 | Ražotāja validētās standarta apstrādes programmas, kas ietver vismaz priekšmazgāšanas, mazgāšanas, pēcskalošanas, galaskalošanas, termiskās dezinfekcijas un žāvēšanas fāzes, garums pilnai ielādei ne garāks par 50 min
1.23 | Termiskajai dezinfekcijai jāsasniedz vismaz 90°C un tā aprēķināma atbilstoši A0 vērtībai
1.24 | A0 vērtības atspoguļošana uz vadības displeja dezinfekcijas cikla laikā
1.25 | Iekārta nodrošina darbības ciklu parametru saglabāšanu atmiņā, drukāšanu un eksportēšanu veikto tīrīšanas un dezinfekcijas darbību dokumentēšanai
1.26 | Vēlams iekārtai integrēta saskartne tīkla savienojumam ar sterilizācijas procesu dokumentēšanas sistēmu, kas tiek izmantota slimnīcā. Vai iekārtas nosūta cikla datu pārskatu uz datu uzglabāšanas vietni, kur slimnīcā esošā dokumentēšanas sistēma tos var saņemt un apstrādāt.
1.27 | Iekārtas ielādes pusē integrēts printeris procesa parametru izdrukas nodrošināšanai valsts valodā
1.28 | Neatkarīga kritisko cikla parametru kontroles sistēma
1.29 | Akustiska un vizuāla kļūdu un procesu attēlošana
1.3 | Maksimālā ūdens cirkulācijas plūsma ar integrētu ūdens sūkni ne mazāk par 750 l/min
1.31 | Ūdens sūkņa cirkulācijas jauda ir mainīga, atkarībā no izvēlētā cikla un no cikla fāzes
1.33 | Ūdens elektriska sildīšana ar jaudu ne vairāk kā 20kW
1.34 | Iekārtā iebūvēta tvertne gala skalošanas un dezinfekcijas fāzes ūdens elektriskai priekšsildīšanai līdz ne mazāk kā 85°C.
1.35 | Siltummainis, lai nodoršinātu žāvēšanas laikā radušās siltuma enerģijas izmantošanu kopējās patērētās enerģijas samazināšanai. Piemēram ieplūstošā aukstā gaisas sildīšanu (rekuperācijas tipa žāvešanas modulis). Norādīt risinājumu.
1.36 | Vismaz 4 automātiski deterģentu dozēšanas sūkņi
1.37 | Dozēšanas sūkņu maksimālais dozācijas ātrums vismaz 10 l/h
1.38 | Katra detergenta dozēšanas sistēma aprīkota ar deterģentu līmeņa sensoru
1.39 | Deterģentu plūsmas monitorēšanas sistēma
1.4 | Iekārta piemērota dažādu ražotāju deterģentu lietošanai, ņemot vērā slimnīcā esošo instrumentu atbilstību
1.41. | Iekārtai ir vieta četru deterģentu kannu novietošanai.
1.42 | Žāvēšana tiek veikta ar ventilatoru un elektrisku sildelementu
1.43 | Gaisa ieplūde aprīkota ar vismaz H13 klases HEPA filtru
1.44 | Žāvēšanas gaisa sildelementa/u maksimālā jauda vismaz 6 kW
1.45 | Mazgāšanas šķīduma temperatūra tiek mērīta ar vismaz diviem neatkarīgiem sensoriem
1.46 | Validācijas pieslēguma vieta ārējo mērījumu veikšanai
1.47 | Pieslēguma vieta darba šķīduma paraugu ņemšanai
1.48 | Drenāžas ūdens dzesēšanas sistēma, kas nodrošina drenētā ūdens temperatūru ne augstāku par 60° C
1.49 | Iekārtai ir avārijas slēdzis
2. | Modulārs ķirurģisko instrumentu ielādes rāmis - 2 gab. | Modelis:
2.1 | Piemērots vismaz 18 standarta DIN 1/1 (480 x 250 x 50mm) sietu ievietošanai
2.2 | Katrā līmenī mazgāšanas sprauslas
2.3 | Vismaz 2 vidējie plaukti un sprauslas izņemamas lielu priekšmetu apstrādei
2.4 | Komplektācijā aksesuāri/savienojumi turbulāru vai laparaskopisku instrumentu mazgāšanai vismaz sešiem instrumentiem. pieslēdzami pie ielādes rāmja. (aksesuāri ražotāja oriģināli, apstiprināti lietošanai ar piedāvāto iekārtu un ielādes rāmi)
3 | Rāmju transporta rati - 2 gab.
3.1 | Piemēroti 2. pozīcijā piedāvātajam rāmim un 1. pozīcijas dezinfekcijas iekārtām
3.2 | Transporta ratiem automātiski regulējams augstums, kopā ar diviem bateriju komplektiem un lādēšanas stāciju (stacijām), kur var ladēt vismaz divas baterijas
3.3 | Transporta rati fiksējas pie mazgāšanas dezinfekcijas iekārtas.
4 | Tvaika sterilizators - 2 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
4.1 | Piemērots lietošanai slimnīcas centrālajā sterilizācijas nodaļā ķirurģisko instrumentu, medicīnas ierīču, medicīniskā aprīkojuma, priekšmetu, auduma u.c. materiālu sterilizācijai piesātinātā ūdens tvaikā
4.2 | Iekārta atbilst LVS EN 285 standarta attiecināmajām prasībām
4.3 | Caurplūdes tipa
4.4 | Iekārtas vadība, kontrole un procesu uzraudzība un attēlošana valsts valodā tiek nodrošināta izmantojot skārienjutīgu ekrānu ar izmēru vismaz 5''
4.6 | “Displejs ielādes pusē ar izmēru vismaz 5'' veicamās funkcijas vismaz: 1) iekārtas statusa atspoguļošanai; 2)durvju atvēršana aizvēršana, 3) izslēgt trauksmes signālus, 4) informācijas atspoguļošana valsts valodā. Izlādes pusē ir nepieciešams neliels displejs iekārtas statusa atspoguļošanai (98.4x26.2mm).
4.7 | Iekārta nodrošina vismaz šādas ražotāja validētas sterilizācijas programmas:
4.8 | Standarta programma iepakotiem, cietiem (solid) priekšmetiem 134°C
4.9 | Programma sensitīviem materiāliem 121°C
4.1 | Programma tekstilam 134°C
4.11 | Speciāla programma ar pagarinātu sterilizācijas laiku (vismaz 18 min)
4.12 | Bowie&Dick tests
4.13 | Vakuuma tests
4.15 | Nepieciešamības gadījumā nodrošināt ar papildus programmām un esošo programmu pielāgošanu Slimnīcas prasībām
4.16 | Sterilizācijas cikla gaisa evakuācijas fāzei jāsastāv no negatīvām pulsācijām ar sekojošām pozitīvām pulsācijām
4.17 | Nodrošināta iespēja definēt dažādus lietotāju piekļuves līmeņus iekārtas vadībai un programmu koriģēšanai
4.18 | Iekārta nodrošina darbības ciklu parametru saglabāšanu, drukāšanu un eksportēšanu veikto sterilizācijas ciklu dokumentēšanai
4.19 | Vēlams iekārtai integrēta saskartne tīkla savienojumam ar sterilizācijas procesu dokumentēšanas sistēmu. Vai iekārtas nosūta cikla datu pārskatu uz datu uzglabāšanas vietni, kur slimnīcā esošā dokumentēšanas sistēma tos var saņemt un apstrādāt.
4.2 | Iekārtas izlādes pusē integrēts printeris procesa parametru izdrukas nodrošināšanai valsts valodā.
4.21 | Sterilizators aprīkots ar mikroprocesoru sistēmu iekārtu darbības kontrolei
4.22 | Kameras ietilpība 6 STU
4.23 | Kameras tilpums vismaz 400 l
4.24 | Kamera izgatavota no nerūsējošā AISI 316 tērauda vai no nerūsējošā tērauda ar kvalitāti ne zemāku kā AISI 316L
4.25 | Kameras ventilacijas ar vismaz H14 klases HEPA filtru
4.26 | Kameras temperatūra un spiediens tiek mērīti katrs ar vismaz diviem neatkarīgiem devējiem
4.27 | Visi autoklāva tvaika gatavošanas un pārvades cauruļvadi un vārsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda
4.28 | Iekārtā integrēts elektriskais tvaika ģenerators
4.29 | Iekārtā integrēts vakuumsūknis
4.3 | Vertikāli slīdošas automātiskās durvis
4.31 | Nodrošināts, ka darba režīmā nav iespējams atvērt vienlaicīgi abas durvis
4.32 | Drošības mehānisms aizsardzībai pret objektu ievēršanu durvīs
4.33 | Sterilizatora ārējā apdare nerūsējošā tērauda, gludām virsmām
4.34 | Iekārtai ir avārijas slēdzis.
4.35 | Iekārtas maksimālā jauda nepārsniedz 50 kW
4.36 | Iekārta aprīkota ar degazācijas filtru (nekondensējošo gāzu (NCG) filtrēšanai no barošanas ūdens tvaika ģeneratoram) vai ekvivalentu tehnoloģiju, nodrošinot identiskas prasības, iesniedzot dokumentāciju latviešu valdoā.
4.37 | Tvaika sterilizatori aprīkoti ar automātisku durvju atvēršanas un aizvēršanas mehānismu. Ar aizsardzību pret svešķermeņu iespiešanu, ja aizveroties tas tiek aizsprostots, tādējādi aizsargājot operatoru un ielādes aprīkojumu. Tvaika sterilizatori ir aprīkoti ar avārijas durvju atvēršanas funkciju elektrības pārrāvuma gadījumā.
5 | Tvaika sterilizatora Ielādes rāmis 2 gab. | Modelis:
5.1 | Ietilpība 6 STU
5.2 | Rāmim 2 plaukti
5.3 | Augšējam plauktam maināms augstums
5.4 | Izgatavots no nerūsējošā tērauda
6 | Tvaika sterilizatora rati 2 gab. | Modelis:
6.1 | Piemēroti 4. pozīcijā piedāvātajam sterilizatoram un 5. pozīcijas rāmim
6.2 | Automātiski regulējams augstums, kopā ar diviem bateriju komplektiem un lādēšanas stāciju (stacijām), kur var ladēt vienu koplektu ar baterijam
6.3 | Fiksācijas sistēma pie autoklāva
7 | Papildus iegūstamie punkti par iekārtu papildu funkcionalitāti, energoefektivitāti.
7.1 | Mazgāšanas dezifekcijas iekārtām:
7.1.1 | Iekārta aprīkota ar tvertni procesa ūdens priekšsagatavošanai nākošajām apstrādes fāzēm. (5 punkti)
7.1.2 | Iekārta aprīkota ar žāvēšanas sensoru, kas kontrolē mitruma līmeni kamerā, kad tiek sasniegta robežvērtība cikls tiek pārtraukts (3 punkti)
7.1.3 | Ielādes rāmim izņemami visi plaukti un noņemamas visas mazgāšanas sprauslas visos līmeņos (5 punkti)
7.1.4 | Ūdens patēriņš ciklā, kas sastāv no vismaz šādām fāzēm: viena priekšskalošana, viena mazgāšana, viena pēcskalosana/neitralizācija, gala skalošana un termiskā dezinfekcija nepārsniedz 130 litus ūdens (iesniegt ražotāja apliecinājumu.) (3 punkti)
7.1.5 | Apstrādes programmas (cikla) garums, kas sastāv no vismaz šādām fāzēm: (viena priekšskalošana, viena mazgāšana, viena pēcskalosana/neitralizācija, gala skalošana un termiskā dezinfekcija) programmas garums ir īsāks par 40 minūtēm (iesniegt ražotāja apliecinājumu) (3 punkti)
7.1.6 | Elektroenerģijas patēriņš apstrādes programmi (ciklam), kas sastāv no vismaz šādām fāzēm: viena priekšskalošana, viena mazgāšana, viena pēcskalosana/neitralizācija, gala skalošana un termiskā dezinfekcija ir mazāks kā 5 kWh (iesniegt ražotāja apliecinājumu.) (3 punkti)
7.1.7 | Iekārta aprīkota ar tvertni izlietotā ūdens no kameras ātrai novadīšanai tajā, pēc tam mēreni novadīta kanalizācijas sistēmā nepārslogojot to un saīsinot kopējo apstrādes cikla garumu. (3 punkti)
7.2 | Tvaika sterilizatoriem:
7.2.1 | Programma 1340C metāla ielāde, pilna ielāde uz katru sterilizācijas vienību ne mazāk kā 15 kg, cikla garums ir īsāks kā 30 min. (atbilstoši LVS EN 285 23.5, vakuuma līmenis 85 mba). (5 punkti)
7.2.2 | Programma 1340C Tekstila ielāde, pilna ielāde uz katru sterilizācijas vienību ne mazāk kā 7.5 kg cikla garums īsāks kā 35 min. (atbilstoši, LVS EN 285 23.4 vakuuma līmenis 85 mbar) (5 punkti)
7.2.3 | Elektroenerģijas patēriņš apstrādes programai (ciklam), Elektroenerģijas patēriņš cikos ar pilnu ielādi ir mazāks kā 10 kWh (iesniegt ražotāja apliecinājumu) (3 punkti)
7.2.4 | Ūdens patēriņs ciklā ar pilnu ielādi (punkts 8.2.1) tehnsikais ūdens un ūdens tvaika ražošanai kopā ir mazāks kā 200 litri ( 3 punkti)
7.2.5 | Tvaika sterilizatoreim izlādes pusē skārienjūtīgs vadības panelis. (2 punkti)
7.2.6 | Mazgāšanas dezinfekcijas iekārtai izlādes pusē skārienjūtīgs vadības panelis (2 punkti)
7.2.7 | Aprīkoti ar programmu iepakotiem optiskajiem instrumentiem un cietajiem endoskopiem 1340C (3 punkti)
8 | Esošo ierīču demontāžas un jauno ierīču montāžas darbi:
8.1 | Esošo 2 mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu demontāža un 2 tvaika sterilizatoru demontāža un utilizācija
8.2 | Nepieciešams veikt telpu apsekošanu. Jauno iekārtu montāža veco iekārtu vietā, piegādāto ierīču izmēri nodrošina iespēju tās uzstādīt plānotajās vietās, nodrošinot personālam ergonomiskus darba apstākļus un izpilda ražotāja izvirzītās prasības montāžai.
8.3 | Nodrošināt telpu pielāgošanas darbus un komunikāciju (ūdens pievadi, elektrības pievadi, saspiestais gaiss, ventilācija, drenāža utt.) pārbūves un kosmētisko remontu*, tajā skaitā telpu grīdas, sienu un griestu atjaunošana ar līdzvērtīgiem kosmētiskiem un funkcionāliem materiāliem, vietās, kurās tiek veikti demontāžas un montāžas darbi *kosmētiskais remonts veicams, novēršot defektus, kas radušies iekārtas montāžas procesā
8.4 | Komunikācijām jāparedz zemapmetuma risinājumi, kur tas ir iespējāms
8.5 | Telpu pielāgošanas izmaksās iekļautas visas izmaksas komunikāciju pielāgošanai, jauno iekārtu uzstādīšanai un esošo iekārtu pārvietošanai, demontāžai.
8.6 | Piegādāto iekārtu montāžas un iebūvēšanas izmaksas iekļautas piedavājumā
8.7 | Nodrošināt no sadales vai jau esošām pieslēguma vietām (pieslēguma vietas jāsaskaņo ar līguma kontaktpersonu) atbilstošas jaudas elektrības pieslēgumus jaunajam iekārtām, tajā skaitā cenā jāiekļauj automātslēdžu un kabeļu uzstādīšana, ja nepieciešams
8.8 | Paredzēt un izbūvēt (pielāgot esošo) visām jaunajām iekārtām ventilācijas pieslēgumus
8.9 | Paredzēt un izbūvēt visām jaunajām iekārtām Ethernet tīkla pieslēgumus, līdz tuvākam komutatoram
8.10 | Piegādātājs veic procesa validāciju tvaika sterilizatoriem (vismaz 2 programmām) - IQ, OQ, PQ procedūras, atbilstoši LVS EN 285, 17665-1, 17665-2 standartu prasībām. *Iesniegt validācijas veicēja sertifikātu. ** Iesniegt validācijas dokumentācijas paraugus.
8.11 | Piegādātājs veic procesa validāciju mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām (vismaz 2 programmām) IQ, OQ, PQ procedūras atbilstoši LVS EN 15883 standarta prasībām. *Iesniegt validācijas veicēja sertifikātu. ** Iesniegt validācijas dokumentācijas paraugus.
8.12 | Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
| Garantijas termiņš: | Pretendents norāda garantijs termiņu
| Piegādes termiņš: | Pretendents norāda piegādes termiņu
| Vecās iekārtas demontāžas termiņš: | Pretendents norāda vecās iekārtas demontāžas termiņu
| Jauno iekārtu uzstādīšanas termiņš: | Pretendents norāda uzstādīšanas termiņu
Uzstādīšanas (ietverot vecās iekārtas demontāžu) izmaksas, EUR bez PVN:
Kopējā summa, EUR bez PVN
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas iepirkuma nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums, zīmoga nospiedums