## Sheet1
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Uzņemšanas nodaļas operāciju galda iegāde, piegāde un uzstādīšana” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/14 AK_ERAF)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iekārtas apkopes garantijas laikā;
2 | Piegāde ne ilgāk kā 12 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | Pretendentam ne vairāk kā iepriekšējo 3 (triju) gadu (2022., 2023., 2024., kā arī 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā ir pozitīva pieredze vismaz viena iepirkuma priekšmeta līguma izpildē: piegādē, uzstādīšanā, tehniskajā apkopē un garantijas laika apkalpošanā.
6 | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
7 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
9 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
10 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
11 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija.
Operāciju galda iegāde, piegāde un uzstādīšana
Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Elektrohidrauliskais operāciju galds - 1 gb.
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1. | Vispārējās prasības:
1.1. | Mobils, modulārs, elektrohidraulisks, Rtg staru caurlaidīgs universāls operāciju galds
1.2. | Elektrohidrauliska operāciju galda funkciju pielāgošana no pults vismaz sekojošām daļām: galda virsmas augstums, sānsvere, muguras sekcija
1.3. | Mobils uz 4 dubultajiem ritenīšiem ar centrālo bremzi, no kuriem vismaz 2 antistatiski.
2 | Tehniskās prasības operāciju galda kolonnai:
2.1. | Visas pamatkolonnas funkcijas vadāmas uz galda kolonnas vadības pults, kas pilnībā dublē tālvadības pults funkcijas.
2.2. | Augstuma maiņa ieskaitot galda virsmu bez matračiem:
2.3. | Minimālais - ne augstāk kā 600 mm
2.4. | Maksimālais - ne zemāk kā 950 mm
2.5. | Galda virsmas sānsvere : ne mazāk kā +/-20° leņķī
2.6. | Operācija galda pamatnē un/vai kolonnā strāvas vada pieslēgums, zemējuma vads, aktivizācijas poga un bateriju uzlādešanas indikācija
2.7. | Barošana – no akumulatora baterijām, kas nodrošina autonomu kolonnas darbību vismaz 2 dienas.
3. | Tehniskās prasības galda virsmai:
3.1. | Operāciju galda virsma, kas sastāv no galvas, muguras un iegurņa, divdaļīgu kāju sekcijām
3.2. | Operāciju galda virsmai sānos stiprinātas standarta instrumentu sliedes
3.3. | Pilns galda virsmas garums ar galvas un kāju sekcijām ne mazāk kā 2000 mm
3.4. | Galda virsmas platums ar standarta instrumentu sliedēm ne mazāk kā 590 mm
3.5. | Muguras sekcijas pielāgošana: vismaz +70°/-40° leņķī
3.6. | Galda virsmas garenvirziena nobīde vismaz 300 mm, motorizēta
3.7. | Galda virsma visā garumā rentgenstarus caurlaidīga
3.8. | Maksimālais pieļaujamais pacienta svars vismaz 250 kg
3.9. | Operāciju galda virsma aprīkota ar vismaz 60 mm bieziem pretizgulējumu matračiem.
3.10. | Muguras daļas pagarinājums. Piestiprināms pie aizmugures daļas, garums vismaz 200 mm.
4. | Kompektācija:
4.1. | Galda kolonna - 1 gb.
4.2. | Tālvadības pults - 1 gb.
4.3. | Divdaļīga operāciju galda virsma ar matraci - 1 gb.
4.4. | Muguras daļas pagarinājums ar matraci - 1 gb.
4.5. | Galvas sekcija ar matraci - regulēšana uz augšu/ leju, noņemama visa galvas sekcija - 1 gb.
4.6. | Kāju sekcija ar matraci - divdaļīga, noņemama - 1 gb.
4.7. | Pleca balsts ar fiksācijas skavu, balsta izmērs robēžas no 200 x 90 līdz 300 x 150 mm - 1 gb.
4.8. | Rokas, plaukstas balsts ar fiksācijas skavu, balsta izmērs robēžas no 100 x 200 mm līdz 200 x 200 mm - 1 gb.
| Garantijas termiņš: | Pretendents norāda garantijs termiņu
| Piegādes termiņš: | Pretendents norāda piegādes termiņu
Uzstādīšanas izmaksas, EUR bez PVN:
Kopējā summa, EUR bez PVN
PVN __% EUR
KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas iepirkuma nolikumā un 1.pielikumā noteiktās prasības
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums, zīmoga nospiedums