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2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Augstas izšķirtspējas masspektrometrs ar gāzu hromatogrāfu un paraugu ievadīšanas sistēmu

Pielietojums: Dioksīnu un dioksīniem-līdzīgo polihlorbifenilu noteikšanai atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai 2017/644.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai

	Masspektro-metriskais detektors (MS) – 1 gab.
	Jonizācijas režīms
	Elektronu trieciena jonizācija (EI). Ir iespējams pieslēgt ķīmisko jonizāciju.
	
	

	
	Konfigurācija
	Dubultās fokusēšanas magnētiskā sektora un elektrostatiskā sektora augstas izšķirtspējas MS analizators
	
	

	
	Skenēšanas režīmi
	Izvēlēto jonu monitorings (SIM) un pilnā masas spektra skenēšana
	
	

	
	Masas diapazons
	Ne mazāk kā līdz 1200 Da ar paātrināšanas spriegumu 5 kV
	
	

	
	Jonu avots
	Ar nomaiņas iespēju bez vakuuma atslēgšanas
	
	

	
	Paātrināšanas spriegums
	Vismaz 5 kV
	
	

	
	Masas precizitāte
	Vismaz 2 ppm
	
	

	
	Izšķirtspēja
	Ne mazāk kā 60000 vienības
	
	

	
	Jutība (RMS)
	EI: 20 fg 2,3,7,8-TCDD S/N (m/z 322) ne mazāk par 200:1 ar izšķiršanas spēju 10000 vienības
	
	

	
	Kalibrēšana
	Kalibrēšanas iespēja ar PFK un FC-43
	
	

	
	Programmno- drošinājums
	MS datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra. Ir jānodrošina datu analīzes iespēja vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu.
	
	

	
	Rezerves jonu avots un jonu tilpums (ion volume)
	Iekļauts
	
	

	
	Interfeiss divu gāzu hromatogrāfu pieslēgšanai un sinhronai darbībai
	Iekļauts
	
	

	Gāzu hroma-togrāfs
 -  2 gab.
	Paraugu ievadīšanas mezgls (inžektors)
	SSL inžektors, kura temperatūra ir kontrolējama vismaz līdz 400oC.
	
	

	
	Kolonnas termostats 
	Maksimālais temperatūras diapazons līdz 450oC. Dzesēšanas ātrums no 400oC līdz 50oC ir ne vairāk kā 4 minūtes. Temperatūras pacelšanas ciklu skaits ne mazāk kā 5, noturēšanas ciklu skaits - ne mazāk kā 5.
	
	

	Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma
	XYZ robotizēta tipa. Kapacitāte: 1-2 ml pudelītes  - vismaz 160 gab. Injekcijas tilpums vismaz diapazonā no 0.1 μL līdz 10 mL vai plašāks. Nodrošina injekcijas abiem gāzu hromatogrāfiem.
	
	

	Dators
	Procesors ar frekvenci atbilstoši ražotāja rekomendācijām, cietais disks ar vismaz 1 TB, tīkla karte, LED monitors 27’’, klaviatūra, optiskā pele
	

	

	Saspiestā gaisa kompresors
	Iekļauts, atbilstoši ražotāja rekomendācijām
	
	

	Ūdens cirkulācijas dzesētājs magnētam ar gaisa dzesēšanu
	Iekļauts, atbilstoši ražotāja rekomendācijām
	

	

	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš 
	Ne vairāk kā 5,5 kW stundā
	
	

	Garantija
	Vismaz 1 gads
	
	



