Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Augstas izšķirtspējas masspektrometrs

ar gāzu hromatogrāfu un paraugu ievadīšanas sistēmu’’

(ID. Nr. BIOR 2024/31/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Augstas izšķirtspējas masspektrometrs ar gāzu hromatogrāfu un paraugu ievadīšanas sistēmu

Pielietojums: Dioksīnu un dioksīniem-līdzīgo polihlorbifenilu noteikšanai atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai 2017/644.

| Tehniskās prasības |  |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masspektro-metriskais detektors (MS) – 1 gab. | Jonizācijas režīms | Elektronu trieciena jonizācija (EI). Ir iespējams pieslēgt ķīmisko jonizāciju. |  |  |
|  | Konfigurācija | Dubultās fokusēšanas magnētiskā sektora un elektrostatiskā sektora augstas izšķirtspējas MS analizators |  |  |
|  | Skenēšanas režīmi | Izvēlēto jonu monitorings (SIM) un pilnā masas spektra skenēšana |  |  |
|  | Masas diapazons | Ne mazāk kā līdz 1200 Da ar paātrināšanas spriegumu 5 kV |  |  |
|  | Jonu avots | Ar nomaiņas iespēju bez vakuuma atslēgšanas |  |  |
|  | Paātrināšanas spriegums | Vismaz 5 kV |  |  |
|  | Masas precizitāte | Vismaz 2 ppm |  |  |
|  | Izšķirtspēja | Ne mazāk kā 60000 vienības |  |  |
|  | Jutība (RMS) | EI: 20 fg 2,3,7,8-TCDD S/N (m/z 322) ne mazāk par 200:1 ar izšķiršanas spēju 10000 vienības |  |  |
|  | Kalibrēšana | Kalibrēšanas iespēja ar PFK un FC-43 |  |  |
|  | Programmno- drošinājums | MS datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra. Ir jānodrošina datu analīzes iespēja vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu. |  |  |
|  | Rezerves jonu avots un jonu tilpums (ion volume) | Iekļauts |  |  |
|  | Interfeiss divu gāzu hromatogrāfu pieslēgšanai un sinhronai darbībai | Iekļauts |  |  |
| ## Gāzu hroma-togrāfs ## - 2 gab. | ## Paraugu ievadīšanas mezgls (inžektors) | ## SSL inžektors, kura temperatūra ir kontrolējama vismaz līdz 400oC. |  |  |
|  | Kolonnas termostats | Maksimālais temperatūras diapazons līdz 450oC. Dzesēšanas ātrums no 400oC līdz 50oC ir ne vairāk kā 4 minūtes. Temperatūras pacelšanas ciklu skaits ne mazāk kā 5, noturēšanas ciklu skaits - ne mazāk kā 5. |  |  |
| Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma |  | XYZ robotizēta tipa. Kapacitāte: 1-2 ml pudelītes - vismaz 160 gab. Injekcijas tilpums vismaz diapazonā no 0.1 μL līdz 10 mL vai plašāks. Nodrošina injekcijas abiem gāzu hromatogrāfiem. |  |  |
| Dators |  | Procesors ar frekvenci atbilstoši ražotāja rekomendācijām, cietais disks ar vismaz 1 TB, tīkla karte, LED monitors 27’’, klaviatūra, optiskā pele |  |  |
| Saspiestā gaisa kompresors |  | Iekļauts, atbilstoši ražotāja rekomendācijām |  |  |
| Ūdens cirkulācijas dzesētājs magnētam ar gaisa dzesēšanu |  | Iekļauts, atbilstoši ražotāja rekomendācijām |  |  |
| Iekārtas elektroenerģijas patēriņš |  | Ne vairāk kā 5,5 kW stundā |  |  |
| Garantija |  | Vismaz 1 gads |  |  |