Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa „Jonu mobilitātes spektrometra un

kvadrupola tandēma masspektrometra  iegāde’’ (ID. Nr. BIOR 2025/39/AK) nolikuma

2. pielikums

sagatavota 02.09.2025.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

1.daļa

Jonu mobilitātes spektrometrs (IMS) ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS) pētījumiem par ķīmisko vielu saturu

pārtikas produktos un apkārtējas vides objektos

IEVADS

Tehniskā specifikācija ir sagatavota jonu mobilitātes spektrometra (IMS) iegādei ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS).

Iekārtas konfigurācijā ir paredzēts iegādāties šķidruma hromatogrāfu (iepirkuma 1.daļa), no kura kustīga fāze sadalīsies uz tandēma kvadrupola masspektrometru (iepirkuma 2.daļa) un jonu mobilitātes spektrometru ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS) (iepirkuma 1.daļa).

Šāda konfigurācija nodrošinās vislielāko ķīmisko savienojumu skaita noteikšanu.

| Vispārējās prasības: IMS-AIMS masspektrometrs ar elektroizsmidzināšanas jonizācijas avotu |  |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jonu mobilitātes spektrometrs | Darbības princips | Augsta elektriskā lauka asimetriskā viļņu formas jonu mobilitātes spektrometrija (FAIMS) |  |  |
|  | Saderība ar šķidruma hromatogrāfa plūsmas ātrumiem | Vismaz no 100 nL/min līdz 1 mL/min |  |  |
|  | Saderība ar jonizācijas režīmiem | Saderīgs ar elektroizsmidzināšanas jonizācijas avotu |  |  |
|  | Atvienošana apkalpošanas veikšanai | Ātrāk nekā 5 minūtes un bez vakuuma atslēgšanas |  |  |
| Orbitrap tipa AIMS | Jonizācijas režīmi | Elektroizsmidzināšanas jonizācijas avots |  |  |
|  | Konfigurācija | AIMS iekļauj kvadrupolu, C-trap, kolīzijas šūnu un Orbitrap masu analizatoru |  |  |
|  | Masas diapazons (Orbitrap) | Vismaz no 40 līdz 3 000 Da |  |  |
|  | Skenēšanas frekvence | Vismaz līdz 22 Hz |  |  |
|  | Izšķirtspēja | Vismaz 120 000 masas vienību (FWHM) |  |  |
|  | Jutība | 200 fg rezerpīna S/N ESI+ SIM režīmā vismaz 250:1 |  |  |
|  | Polaritātes pārslēgšana | Mazāk kā 700 ms vienam pilnam MS skenēšanas ciklam |  |  |
|  | Dators | Veiktspēja - atbilstoši ražotāja rekomendācijām, tīkla karte, monitors – vismaz 27’’, klaviatūra, optiskā pele |  |  |
| Šķidruma hromatogrāfs | Sūkņu sistēma | Binārais augsta spiediena sūknis |  |  |
|  | Sūkņa spiediens | Vismaz līdz 70 MPa |  |  |
|  | Plūsmas ātrums | Vismaz no 0,01 līdz 10 ml/min |  |  |
|  | Degazators | Iebūvēts. Vismaz 2 eluentu līnijām |  |  |
|  | Autosampleris | Vismaz 200 paraugiem |  |  |
|  | Paraugu termostatēšana | Diapazonā vismaz no 4oC līdz 40oC |  |  |
|  | Kolonnu termostatēšana | Diapazonā vismaz no istabas temperatūras līdz 80oC |  |  |
| Programmas nodrošinājums | Jonu mobilitātes spektrometra, Orbitrap tipa AIMS un šķiduma hromatogrāfa vadība un visu parametru uzdošana. Datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra, kas nodrošina datu analīzes iespēju vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu. |  |  |  |
| Iekārtas garantija | 2 gadi |  |  |  |
| Iekārtas elektroenerģijas patēriņš | Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 5 kW stundā. |  |  |  |