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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1.daļa
Jonu mobilitātes spektrometrs (IMS) ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS) pētījumiem par ķīmisko vielu saturu 
pārtikas produktos un apkārtējas vides objektos

IEVADS
Tehniskā specifikācija ir sagatavota jonu mobilitātes spektrometra (IMS) iegādei ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS).
Iekārtas konfigurācijā ir paredzēts iegādāties šķidruma hromatogrāfu (iepirkuma 1.daļa), no kura kustīga fāze sadalīsies uz tandēma kvadrupola masspektrometru (iepirkuma 2.daļa) un jonu mobilitātes spektrometru ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS) (iepirkuma 1.daļa).
Šāda konfigurācija nodrošinās vislielāko ķīmisko savienojumu skaita noteikšanu.
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	Jonu mobilitātes spektrometrs 
	Darbības princips
	Augsta elektriskā lauka asimetriskā viļņu formas jonu mobilitātes spektrometrija (FAIMS)
	
	

	
	Saderība ar šķidruma hromatogrāfa plūsmas ātrumiem
	Vismaz no 100 nL/min līdz 1 mL/min
	
	

	
	Saderība ar jonizācijas režīmiem
	Saderīgs ar elektroizsmidzināšanas jonizācijas avotu

	
	

	
	Atvienošana apkalpošanas veikšanai
	Ātrāk nekā 5 minūtes un bez vakuuma atslēgšanas
	
	

	Orbitrap tipa AIMS
	Jonizācijas režīmi
	Elektroizsmidzināšanas jonizācijas avots

	
	

	
	Konfigurācija
	AIMS iekļauj kvadrupolu, C-trap, kolīzijas šūnu un Orbitrap masu analizatoru
	
	

	
	Masas diapazons (Orbitrap)
	Vismaz no 40 līdz 3 000 Da
	
	

	
	Skenēšanas frekvence
	Vismaz līdz 22 Hz
	
	

	
	Izšķirtspēja
	Vismaz 120 000 masas vienību (FWHM)
	
	

	
	Jutība
	200 fg rezerpīna S/N ESI+ SIM režīmā vismaz 250:1 
	
	

	
	Polaritātes pārslēgšana
	Mazāk kā 700 ms vienam pilnam MS skenēšanas ciklam
	
	

	
	Dators
	Veiktspēja - atbilstoši ražotāja rekomendācijām, tīkla karte, monitors – vismaz 27’’, klaviatūra, optiskā pele
	
	

	Šķidruma hromatogrāfs
	Sūkņu sistēma
	Binārais augsta spiediena sūknis

	
	

	
	Sūkņa spiediens
	Vismaz līdz 70 MPa
	
	

	
	Plūsmas ātrums
	Vismaz no 0,01 līdz 10 ml/min
	
	

	
	Degazators
	Iebūvēts. Vismaz 2 eluentu līnijām
	
	

	
	Autosampleris
	Vismaz 200 paraugiem
	
	

	
	Paraugu termostatēšana
	Diapazonā vismaz no 4oC līdz 40oC
	
	

	
	Kolonnu termostatēšana
	Diapazonā vismaz no istabas temperatūras līdz 80oC
	
	

	Programmas nodrošinājums 
	Jonu mobilitātes spektrometra, Orbitrap tipa AIMS un šķiduma hromatogrāfa vadība un visu parametru uzdošana. Datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra, kas nodrošina datu analīzes iespēju vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu.

	
	

	Iekārtas garantija
	2 gadi
	
	

	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš
	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 5 kW stundā.
	
	



