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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2.daļa
Kvadrupola tandēma masspektrometrs (QqQ) pētījumiem par ķīmisko vielu saturu pārtikas produktos un apkārtējas vides objektos

IEVADS
Tehniskā specifikācija ir sagatavota jonu mobilitātes spektrometra (IMS) iegādei ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS).
Iekārtas konfigurācijā ir paredzēts iegādāties šķidruma hromatogrāfu (iepirkuma 1.daļa), no kura kustīga fāze sadalīsies uz tandēma kvadrupola masspektrometru (iepirkuma 2.daļa) un jonu mobilitātes spektrometru ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS) (iepirkuma 1.daļa).
Šāda konfigurācija nodrošinās vislielāko ķīmisko savienojumu skaita noteikšanu.
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	Konfigurācija
	Kvadrupols Nr.1  kolīzijas šūna  kvadrupols Nr.2
	
	

	
	Masas diapazons
	Vismaz no 5 līdz 2 000 Da
	
	

	
	Skenēšanas ātrums
	Vismaz līdz 550 MRM sekundē
	
	

	
	Izšķirtspēja
	Vismaz 0,5 vienības
	
	

	
	Jutība
	1 pg rezerpīna S/N ESI+ MRM režīmā vismaz 1 500 000 :1 (RMS)
	
	

	
	Polaritātes pārslēgšana
	5 ms vai ātrāk
	
	

	
	Dators
	Veiktspēja - atbilstoši ražotāja rekomendācijām, tīkla karte, monitors – vismaz 27’’, klaviatūra, optiskā pele
	
	

	Programmas nodrošinājums 
	QqQ vadība un visu parametru uzdošana. Datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra, kas nodrošina datu analīzes iespēju vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu.

	
	

	Iekārtas garantija
	3 gadi
	
	

	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš
	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 5 kW stundā.
	
	




