Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa „Jonu mobilitātes spektrometra un

kvadrupola tandēma masspektrometra  iegāde’’ (ID. Nr. BIOR 2025/39/AK) nolikuma

2. pielikums

sagatavota 02.09.2025.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

2.daļa

Kvadrupola tandēma masspektrometrs (QqQ) pētījumiem par ķīmisko vielu saturu pārtikas produktos un apkārtējas vides objektos

IEVADS

Tehniskā specifikācija ir sagatavota jonu mobilitātes spektrometra (IMS) iegādei ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS).

Iekārtas konfigurācijā ir paredzēts iegādāties šķidruma hromatogrāfu (iepirkuma 1.daļa), no kura kustīga fāze sadalīsies uz tandēma kvadrupola masspektrometru (iepirkuma 2.daļa) un jonu mobilitātes spektrometru ar augstas izšķirtspējas masspektrometru (AIMS) (iepirkuma 1.daļa).

Šāda konfigurācija nodrošinās vislielāko ķīmisko savienojumu skaita noteikšanu.

| Vispārējās prasības: QqQ-MS/MS masspektrometrs ar elektroizsmidzināšanas jonizācijas avotu |  |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QqQ-MS/MS masspektrometrs | Jonizācijas režīmi | Elektroizsmidzināšanas jonizācijas avots |  |  |
|  | Konfigurācija | Kvadrupols Nr.1 kolīzijas šūna kvadrupols Nr.2 |  |  |
|  | Masas diapazons | Vismaz no 5 līdz 2 000 Da |  |  |
|  | Skenēšanas ātrums | Vismaz līdz 550 MRM sekundē |  |  |
|  | Izšķirtspēja | Vismaz 0,5 vienības |  |  |
|  | Jutība | 1 pg rezerpīna S/N ESI+ MRM režīmā vismaz 1 500 000 :1 (RMS) |  |  |
|  | Polaritātes pārslēgšana | 5 ms vai ātrāk |  |  |
|  | Dators | Veiktspēja - atbilstoši ražotāja rekomendācijām, tīkla karte, monitors – vismaz 27’’, klaviatūra, optiskā pele |  |  |
| Programmas nodrošinājums | QqQ vadība un visu parametru uzdošana. Datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra, kas nodrošina datu analīzes iespēju vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu. |  |  |  |
| Iekārtas garantija | 3 gadi |  |  |  |
| Iekārtas elektroenerģijas patēriņš | Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 5 kW stundā. |  |  |  |