[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
13. DAĻA “LABORATORIJAS 2-DURVJU LEDUSSKAPJI”

	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW stundā.
	Cena* EUR 
par 1 gab.
bez PVN
	Summa EUR bez PVN par visu apjomu

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Laboratorijas 2-durvju ledusskapji, paredzēti gatavo mikrobioloģisko barotņu uzglabāšanai
Iekārtas tehniskās prasības: 
1) Temperatūras diapazons no +2 °C līdz +15 °C
2) Ietilpība 1400 (± 50) litri
3) 2 (divas) pašaizvēršanās durvis (necaurspīdīgas)
4) 2 (divas) drošības durvju slēdzenes ar atslēgu
5) Mikroprocesora vadības panelis
6) Skārienjūtīgs interfeiss ar LCD displeju (pieejama angļu valoda)
7) Atmiņas ietilpība 4 MB – 46000 datu ieraksti un pēdējie 20 trauksmes signāli ir pieejami displejā
8) Audio un vizuāli brīdinājuma signāli 
9) 7 (septiņas) dažādas brīdinājuma funkcijas: augsta temperatūra (regulējams slieksnis), zema temperatūra (regulējams slieksnis), atvērtas durvis, kondensatora tīrīšanas nepieciešamība, kā arī brīdinājumi par bojātas zondes, strāvas padeves pārtraukumu un rezerves akumulatora darbības traucējumiem
10) Rezerves akumulators (12 V) temperatūras vizualizēšanai un trauksmes signālu iegūšanai līdz 48 stundām bez pieslēguma
11) USB ports datu lejupielādei
12) Automātiskās atkausēšanas funkcija, izmantojot ūdens kondensāta iztvaikošanu (programmējami cikli)
13) Iztvaicētājs vēdināms ar forsētu gaisu
14) Apgaismojums iekšpusē (vertikālas LED lampas katram nodalījumam)
15) 8 plaukti no AISI 304 nerūsējošā tērauda (vai ekvivalenta), kas regulējami augstumā 
16) Ar riteņiem + 2 pieliekamās atbalsta kājas (priekšējā daļā)
17) Iekšējā konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304
18) Ekoloģiska poliuretāna izolācija 
19) Ārējie izmēri (platums x dziļums x augstums): 1400 mm (±100 mm) x 800 mm (±100 mm) x 1990 mm (±100 mm) (platums x dziļums x augstums)
20) Elektriskais savienojums: 1 / N / PE 230 V - 50 Hz - 490 W  (± 10%)
21) Noņemams strāvas vads ar Schuko (vai ekvivalentu) kontaktdakšu, kas nodrošina drošu savienojumu ar Latvijas 230 V elektrotīklu
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	Iekārtu (2 gab.) kopējais elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	
	

	Citas prasības
	Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža
	
	
	
	

	
	Dokumentēts ledusskapja ražotāja apliecinājums, ka piegādātājs ir pilnvarots pārdot iekārtas un veikt to tehnisko servisu Latvijas teritorijā
	
	
	
	

	
	Dokumentēts apliecinājums, ka tehniskā servisa sniedzējs Latvijā ir sertificēts atbilstoši ISO:9001 standartam
	
	
	
	

	
	Piegādātajam ir pilna servisa programmatūra, kuru pēc pasūtītāja pieprasījuma var uzrādīt
	
	
	
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	
	

	
	Garantijas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	
	

	
	Ražotāja izsniegts apmācību sertifikāts, kas apliecina, ka piegādātāja tehniskā servisa sniedzēji ir apmācīti ražotāja rūpnīcā
	
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	
	

	
	CE marķējums
	
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
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*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.
