Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

13. daļa “Laboratorijas 2-durvju ledusskapji”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW stundā. | Cena* EUR par 1 gab. bez PVN | Summa EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Laboratorijas 2-durvju ledusskapji, paredzēti gatavo mikrobioloģisko barotņu uzglabāšanai Iekārtas tehniskās prasības: - Temperatūras diapazons no +2 °C līdz +15 °C - Ietilpība 1400 (± 50) litri - 2 (divas) pašaizvēršanās durvis (necaurspīdīgas) - 2 (divas) drošības durvju slēdzenes ar atslēgu - Mikroprocesora vadības panelis - Skārienjūtīgs interfeiss ar LCD displeju (pieejama angļu valoda) - Atmiņas ietilpība 4 MB – 46000 datu ieraksti un pēdējie 20 trauksmes signāli ir pieejami displejā - Audio un vizuāli brīdinājuma signāli - 7 (septiņas) dažādas brīdinājuma funkcijas: augsta temperatūra (regulējams slieksnis), zema temperatūra (regulējams slieksnis), atvērtas durvis, kondensatora tīrīšanas nepieciešamība, kā arī brīdinājumi par bojātas zondes, strāvas padeves pārtraukumu un rezerves akumulatora darbības traucējumiem - Rezerves akumulators (12 V) temperatūras vizualizēšanai un trauksmes signālu iegūšanai līdz 48 stundām bez pieslēguma - USB ports datu lejupielādei - Automātiskās atkausēšanas funkcija, izmantojot ūdens kondensāta iztvaikošanu (programmējami cikli) - Iztvaicētājs vēdināms ar forsētu gaisu - Apgaismojums iekšpusē (vertikālas LED lampas katram nodalījumam) - 8 plaukti no AISI 304 nerūsējošā tērauda (vai ekvivalenta), kas regulējami augstumā - Ar riteņiem + 2 pieliekamās atbalsta kājas (priekšējā daļā) - Iekšējā konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304 - Ekoloģiska poliuretāna izolācija - Ārējie izmēri (platums x dziļums x augstums): 1400 mm (±100 mm) x 800 mm (±100 mm) x 1990 mm (±100 mm) (platums x dziļums x augstums) - Elektriskais savienojums: 1 / N / PE 230 V - 50 Hz - 490 W (± 10%) - Noņemams strāvas vads ar Schuko (vai ekvivalentu) kontaktdakšu, kas nodrošina drošu savienojumu ar Latvijas 230 V elektrotīklu | 2 |  |  |  |
|  | Iekārtu (2 gab.) kopējais elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |  |
| Citas prasības | Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža |  |  |  |  |
|  | Dokumentēts ledusskapja ražotāja apliecinājums, ka piegādātājs ir pilnvarots pārdot iekārtas un veikt to tehnisko servisu Latvijas teritorijā |  |  |  |  |
|  | Dokumentēts apliecinājums, ka tehniskā servisa sniedzējs Latvijā ir sertificēts atbilstoši ISO:9001 standartam |  |  |  |  |
|  | Piegādātajam ir pilna servisa programmatūra, kuru pēc pasūtītāja pieprasījuma var uzrādīt |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |  |
|  | Garantijas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |  |
|  | Ražotāja izsniegts apmācību sertifikāts, kas apliecina, ka piegādātāja tehniskā servisa sniedzēji ir apmācīti ražotāja rūpnīcā |  |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.