[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
19. DAĻA “SALDĒJOŠĀ GALDA CENTRIFŪGA”
	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā.
	Cena* EUR 
bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Iekārta:
1) Metāla aizsargkorpuss ar vāku
2) Temperatūru var iestatīt diapazonā no -10oC līdz +25oC
3) Priekšdzesēšanas funkcija
4) Temperatūras iestatīšanas solis: 1oC
5) Darbības laikā uztur stabilu uzstādīto temperatūru
6) Apgriezienu skaits minūtē (rpm) vismaz līdz 14000 rpm
7) Ātruma iestatīšanas solis: 100 apgriezieni/minūtē
8) Rotora apstāšanās laiks: līdz 30 sekundēm
9) Darbības laika iestatījumi no 1 minūtes līdz 90 minūtēm
10) Svars: ne vairāk kā 60 kg (± 5 kg)
11) Automātiska darbības apturēšana kļūdas gadījumā, ja ievietotie materiāli nav līdzsvarā u.c. tehniskas problēmas konstatēšanas gadījumā
12) LCD displejs
13) Centrifūgai jābūt novietojamai uz galda virsmas
14) Iekārtas izmēri nepārsniedz: 550 mm (±30 mm) x 570 mm (±30 mm) x 310 mm (±30 mm) (platums x dziļums x augstums)  
Komplektācijā jāietver:
a) Swing-out rotors, minimums 24 pozīcijas, 1,5 un 2,0 ml ependrofu stobriņiem, kas spēj nodrošināt vismaz 14`000  apgriezienu skaitu minūtē
b) Swing-out rotors paredzēts 4 groziem, kas spēj nodrošināt vismaz 5`000 apgriezienu skaitu minūtē
c) Swing-out rotora groza adapteris, kas paredzēts 2-4 ml un 4-7 ml vakutainera stobriņiem
d) Swing-out rotora groza adapteris, kas paredzēts 8-10 ml vakutainera stobriņiem
e) Swing-out rotora groza adapteris, kas paredzēts 15 ml koniskajiem stobriņiem
f) Swing-out rotora groza adapteris, kas paredzēts 50 ml koniskajiem stobriņiem
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	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	

	Citas prasības
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	

	
	Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	

	
	Cenā iekļauta iepriekš minētā komplektācija, piegāde un uzstādīšana.
	
	
	

	
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	

	
	CE marķējums
	
	
	

	
	Derīga lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
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*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

