Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

3. daļa “TERMOSTATISKĀS Ūdens vannaS”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW stundā. | Cena* EUR par 1 gab. bez PVN | Summa EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Ūdens vanna, paredzēta paraugu sagatavošanai un barotņu kontrolētai sildīšanai un dzesēšanai - Nerūsējošā tērauda vanna - Tilpums 12 litri - Digitālais termostats, maisītājs, no 0 °C līdz +100 °C - 4 ciparu LED displejs - Programmējama temperatūras kontrole - Temperatūras diapazons no 0 °C līdz +100 °C - Temperatūras stabilitāte (pie +70 °C) ±0.05 °C - Temperatūras vienmērība (pie +70 °C) ±0.1 °C - Iestatīšanas solis ±0.1 °C - Sildītāja jauda (230V): 1,3 kW - Augstums virs vannas malas: 200 mm (±10 mm) - Dziļums zem vannas malas: 135 mm (±10 mm) - Izmēri: 330 mm (±10 mm) x 360 mm (± 10 mm) x 200 mm (±10 mm) (platums x dziļums x augstums) | 2 |  |  |  |
|  | Iekārtu (2 gab.) kopējais elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |  |
| Citas prasības | Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem: 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE |  |  |  |  |
|  | Dokumentāls apliecinājums, ka tehniskā servisa pakalpojuma sniedzējs Latvijā ir sertificēts atbilstoši ISO 9001 standartam |  |  |  |  |
|  | Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |  |
|  | Garantijas termiņš vismaz 3 (trīs) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.