[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169][bookmark: _Hlk209636713]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6. DAĻA “6-VIETĪGA ŪDENS FILTRĀCIJAS SISTĒMA”

	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai.
	Cena* EUR 
bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	6-vietīga ūdens filtrācijas sistēma, paredzēta ūdens paraugu filtrēšanai
Ūdens filtrēšanas sistēmas tehniskās prasības: 
1) Sliede, uz kuras uzmontēti vismaz 6 (seši) statīvi sterilu piltuvju novietošanai
2) Ierobežotās laboratorijas darba platības dēļ filtrēšanas sistēmas sliedes izmēri nedrīkst pārsniegt 170 mm (±5 mm) x 830 mm (±5 mm) x 120 mm (±5 mm) (platums x dziļums x augstums)
3) Filtrēšanas sistēmas svars nedrīkst pārsniegt 5 kg
4) Sterilizācijas iespējas: autoklāvs vai apdedzinot ar liesmu
5) Saderība ar tīrīšanas līdzekļiem: filtrēšanas sistēmai jābūt izturīgai pret 70% etanola šķīdumu
6) Iebūvēts pretvārsts, lai aizkavētu šķidruma atplūšanu no vakuuma sistēmas
7) Vakuuma sūknis: politetrafluoretilēna diafragmas vakuuma sūknis, kas nodrošina filtrāta novadīšanu tieši kanalizācijā
8) Trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 65 dB ±5 dB
9) Filtrācijas jauda: nodrošina vismaz 750 ml parauga tilpumu filtrāciju ne vairāk kā 25 sek. laikā
10) Aizsardzības klase: IP64 vai ekvivalents
11) Gumijas caurule:
a) Vakuuma caurule filtrēšanas sistēmas savienošanai (filtrēšanas sliedes ar vakuuma sūkni un vakuuma sūkņa ar atkritumu tvertni (izlietni))
b)  Sterilizācijas iespējas: materiālam ir jābūt autoklāvējamam
c) Garums: vismaz 5 m
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	Citas prasības
	Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem
	
	
	

	
	Tiek piedāvāta apmācība
	
	
	

	
	Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža
	
	
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	

	
	Garantija iekārtai ne mazāk kā 3 (trīs) gadi un vismaz 5 (pieci) gadi nerūsējošā tērauda detaļām/elementiem (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
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*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

