Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

6. daļa “6-vietīga ūdens filtrācijas sistēma”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. | Cena* EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | 6-vietīga ūdens filtrācijas sistēma, paredzēta ūdens paraugu filtrēšanai Ūdens filtrēšanas sistēmas tehniskās prasības: - Sliede, uz kuras uzmontēti vismaz 6 (seši) statīvi sterilu piltuvju novietošanai - Ierobežotās laboratorijas darba platības dēļ filtrēšanas sistēmas sliedes izmēri nedrīkst pārsniegt 170 mm (±5 mm) x 830 mm (±5 mm) x 120 mm (±5 mm) (platums x dziļums x augstums) - Filtrēšanas sistēmas svars nedrīkst pārsniegt 5 kg - Sterilizācijas iespējas: autoklāvs vai apdedzinot ar liesmu - Saderība ar tīrīšanas līdzekļiem: filtrēšanas sistēmai jābūt izturīgai pret 70% etanola šķīdumu - Iebūvēts pretvārsts, lai aizkavētu šķidruma atplūšanu no vakuuma sistēmas - Vakuuma sūknis: politetrafluoretilēna diafragmas vakuuma sūknis, kas nodrošina filtrāta novadīšanu tieši kanalizācijā - Trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 65 dB ±5 dB - Filtrācijas jauda: nodrošina vismaz 750 ml parauga tilpumu filtrāciju ne vairāk kā 25 sek. laikā - Aizsardzības klase: IP64 vai ekvivalents - Gumijas caurule: - Vakuuma caurule filtrēšanas sistēmas savienošanai (filtrēšanas sliedes ar vakuuma sūkni un vakuuma sūkņa ar atkritumu tvertni (izlietni)) - Sterilizācijas iespējas: materiālam ir jābūt autoklāvējamam - Garums: vismaz 5 m | 1 |  |  |
| Citas prasības | Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem |  |  |  |
|  | Tiek piedāvāta apmācība |  |  |  |
|  | Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |
|  | Garantija iekārtai ne mazāk kā 3 (trīs) gadi un vismaz 5 (pieci) gadi nerūsējošā tērauda detaļām/elementiem (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.