APSPRIEDES NOTEIKUMI
ATKLĀTAM KONKURSAM
“Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2024/2 

[bookmark: _Hlk124155481]SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā atklātā konkursa “Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB2024/2, nolikumā iekļaujamo informāciju.
1. Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus dokumentācijas pilnveidei.
1. Iepirkuma priekšmets: mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca”

2.2. CPV kods: 33111650-2 (Mammogrāfijas aparāti)
2.4. Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks: 2024.gada marts.
2.5. Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3.  Apspriedes norise: 
3.1. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkumu procedūras pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Ieinteresētajiem piegādātājiem līdz apspriedes norises laika beigām ir iespēja iepazīties ar tehniskās specifikācijas prasībām.
3.2. Iepirkuma komisija paziņojumu par organizēto apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēma.
3.3. Apspriedes norises laiks: Konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā.
4. Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība:
4.1. Ieinteresētais piegādātājs priekšlikumus iesniedz Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā. Pievienojot komentārus apspriedes ar piegādātājiem publikācijai Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement /2522 .
4.2. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai.
5. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:
5.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc 3.3. punktā norādītā termiņa beigām, izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, sagatavojot apspriedes ar piegādātājiem ziņojumu. 
5.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējamu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, priekšlikumi tiek iekļauti apspriedes ziņojumā. Pasūtītājs izsniedz apspriedes ziņojumu, neatklājot datus par apspriedes dalībniekiem, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem piegādātājiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!

	Pielikumā:
	1. Plānotās kvalifikācijas prasības uz 2 lapām;
2. Tehniskā specifikācija uz 3 lapām.




1. pielikums
[bookmark: _Hlk159416543]atklāta konkursa “Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB2024/2, apspriedes noteikumiem
PLĀNOTĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija  atklāta konkursa “Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB2024/2, nolikumā plāno šādas kvalifikācijas prasības:
	ATLASES PRASĪBĀM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	PRASĪBAS


	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

	a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments.
b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	Pretendentam ir Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegta licence/reģistrācijas apliecība radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošanai (tehniskā apkope), tehnisko parametru pārbaudei, uzstādīšanai, remontam, un reģistrācijas apliecība radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu tirdzniecībai, eksportam un importam, vai šāda licence/apliecība tiks iegūta uz līguma slēgšanas brīdi.
	Jāiesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegtas licences un/ vai reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošanu (tehnisko apkopi), tehnisko parametru pārbaudi, uzstādīšanu, remontu, tirdzniecību, eksportu un importu, vai apliecinājums, ka šāda licence tiks iegūta uz līguma slēgšanas brīdi

Šis punkts ir attiecināms uz personu apvienības dalībnieku, kurš var izpildīt konkrēto prasību

	Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.
	Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja izdotas ES Atbilstības deklarācijas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām, kopija (ar pretendenta apliecinājumu.)

Šis punkts ir attiecināms uz personu apvienību kopumā.                                                              

	Tehniskās un profesionālās spējas

	Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās iekārtas ražotāja apmācīts un sertificēts Iepirkuma priekšmeta uzstādīšanai, tehniskās apkalpošanas un garantijas remonta veikšanai.
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa  atbilstoši nolikuma 5.pielikumam

	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu).
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, sniedzamā pakalpojuma vērtība no kopējās līguma vērtības (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.



Papildus iepirkuma dokumentācijā tiks paredzēti visi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.



2. pielikums
atklāta konkursa “Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB2024/2, apspriedes noteikumiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS
Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca”
	Vispārīgās prasības:

	1.
	Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24  mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas

	2.
	* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;

	3.
	**Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;

	4.
	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;

	5.
	Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija 

	Nr.p.k.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātie parametri*
	Atsauce uz informatīvo materiālu**

	1.
	Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana:

	 
	Preces ražotājs:  
	 
	 

	 
	Preces modelis, kods: 
	 
	 

	
	Iekārtas cena EUR bez PVN:
	

	2.
	Radiologa asistenta darba vieta:

	2.1.
	Krāsains vadības  monitors ar izmēru vismaz 23 collas
	 
	 

	2.2.
	DICOM protokols (minimālās prasības: worklist, print, storage, storage commitment, query/retrieve)
	 
	 

	2.3.
	Dators vismaz 8 GB RAM, HDD 1TB, Ethernet 10/100/1000 base T, DVD

	 
	 

	2.4.
	Ekspozīcijas režīmi – manuālais un automātiskais 
	 
	 

	2.5.
	Automātiskā ekspozīcijas kontrole AEC un AEC ar fiksētiem kV
	 
	 

	2.6.
	Izolējošais transformators
	 
	 

	2.7.
	Krūts kompresijas spēka un biezuma attēlojums uz vadības monitora un papildus krāsaina ekrāna uz gentrija vai gentrija statīva
	
	

	2.8.
	Izmeklējuma darba plūsmas vadība, kas novieto gentriju iepriekšdefinētās pozīcijās (CC, MLO, ML) izmeklējuma veikšanai
	
	

	2.9.
	Krāsu kodēts izmeklējuma stāvokļa attēlojums uz vadības ekrāna un papildus krāsaina ekrāna uz gentrija vai gentrija statīva
	
	

	2.10
	Integrēta rentgenstaru aizsardzība (svina stikls, vismaz 0,5 mm svina ekvivalents)
	
	

	2.11
	Motorizēti maināms darba virsmas augstums, lai nodrošinātu ergonomisku darba vietu
	
	

	3.
	 Gentrijs:  

	3.1
	Detektora – fokusa attālums (SID) ne mazāks kā 65 cm.
	 
	 

	3.2
	Vertikālā kustība augstumā līdz vismaz 135 cm (motorizēta kustība), ar iespēju veikt izmeklējumu pacientiem ratiņkrēslā.
	 
	 

	3.3
	Minimālā rotācijas ne mazāka  kā no 180° līdz - 130° vai vairāk
	 
	 

	3.4
	Automātiska kolimācijas sistēma
	 
	 

	4.
	Ģenerators un rentgena spuldze:
	 
	 

	4.1
	Sprieguma diapazons  līdz vismaz 35 kV vai vairāk ar 1 kVpārslēgšanos
	 
	 

	4.2.
	Maksimālā ekspozīcija ne mazāk kā 600 mAs
	 
	 

	4.3
	Automātiskā ekspozīcijas kontrole un manuāls parametru iestatījums
	 
	 

	4.4
	Vienam no fokusiem izmērs ne lielāks kā 0.1 mm, otram - ne lielāks kā 0,3mm
	 
	 

	4.5
	Sprieguma diapazons robežās vismaz no 25-35 kV 
	
	

	4.6
	Starojuma avots - rotējošs volframa anods (W) ar rotācijas ātrumu vismaz 9000 rpm
	 
	 

	4.7
	Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU
	 
	 

	4.8
	Spuldzes dzesēšanu ar eļļu un gaisu
	
	

	4.9
	Rentgena spuldzes siltuma ietilpība vismaz 600 kHU. Ja spuldzes siltuma ietilpība 700kHU un vairāk, tiek piešķirti papildus 5 punkti (B kritērijs)
	
	

	4.10
	Automātiska līnijas sprieguma kompensēšana
	
	

	4.11
	Vēlams, lai ģenerators būtu integrēts (iebūvēts) iekārtas gentrijā vai gentrija statīvā. Ja tiek piedāvāta iekārta ar integrētu (iebūvētu) ģeneratoru, tiek piešķirti papildus 5 punkti (C kritērijs)
	
	

	4.12
	Vismaz divi motorizēti filtri ar automātisku nomaiņu
	
	

	4.13
	Nepārtraukts rentgena spuldzes pārslodzes monitorings
	
	

	5
	Kolimators:
	 
	 

	5.1
	Ne mazāk kā divi FOV: divi standarta mamogrāfijas izmēri (mazais un lielais)
	 
	 

	5.2
	Automātiska un manuāla FOV izvēle
	 
	 

	5.3
	Vēlama kompresijas plāksnes atpazīšana un automātiska kolimēšana. Ja tiek piedāvāta automātiska kolimēšana tiek piešķirti papildus 5 punkti (D kritērijs)
	
	

	5.4
	Starojuma lauka LED izgaismošana
	
	

	6
	Tiešās digitalizācijas pilna lauka attēla detektors:
	 
	 

	6.1
	Tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģija ar amorfo selēnu(a-Se) vai Cēzija jodīdu- Silīciju (CsI-Si) vai analogs
	 
	 

	6.2
	Detektora izmērs ne mazāks kā 23 x 29 cm
	 
	 

	6.3
	Detektora DQE pie 1 lp/mm ne mazāk kā 68%
	
	

	6.4
	Detektora pikseļa izmērs ne lielāks kā 85 mikrometri
	 
	 

	6.5
	Ne mazāk kā 16 biti
	 
	 

	7
	Kompresija un režīmi:
	 
	 

	7.1
	Kompresijas režīmi: manuāls un automātisks ar vismaz 4 kompresijas ātrumiem
	 
	 

	7.2
	Maksimālā kompresija līdz vismaz 20 kg vai vairāk
	 
	 

	7.3
	Automātiska kompresijas atbrīvošana pēc ekspozīcijas
	
	

	7.4
	Pedālis kompresijas plates regulēšanai
	 
	 

	7.5
	Kompresijas plāksne ar izmēru 24 x 30 cm +/- 1 cm 
	 
	 

	7.6
	Kompresijas plāksne ar izmēru 18 x 24 cm  +/- 1 cm 
	 
	 

	7.7
	Kompresijas plāksne ar palielinājumu  un palielinājuma platformu ar abdominālo ekranējumu
	 
	 

	8
	Papildus prasības: 

	8.1
	Iespēja piedāvātajai iekārtai pievienot tomosintēzes režīmu, pievienot ražotāja apliecinājumu
	 
	 

	8.2
	Iekārtas pieslēgums pie vienas fāzes elektrotīkla ar maksimālos strāvu ne vairāk kā 15A
	
	

	8.3
	Iekārta saderīga ar slimnīcas rīcībā esošo mamogrāfijas darba staciju Medecom Medmamo. Pievienot mamogrāfijas iekārtas ražotāja apliecinājumu.
	
	

	8.4
	Iekārtas svars ne vairāk kā 200 kg
	
	

	8.5
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš gaidstāves (standby) režīmā ne vairāk kā 5,0 kVA.
Ja elektroenerģijas patēriņš mazāks kā 5,0 kVA papildus 5 punkti (E kritērijs)
	
	





Tehniskā specifikācija aktualizēta 22.02.2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
