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Rīga
	03.06.2026.
	Nr.
	3-JID.2-4/966


Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par informācijas sniegšanu

Rīgas Stradiņa universitātes iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) iepirkuma “Analītisko svaru iegāde”, identifikācijas Nr. RSU 2026/86/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu. Komisija uz iesniegto jautājumu (citējot to) sniedz šādu atbildi:

	Jautājums


	Vēlamies precizēt vienu punktu no tehniskajām specifikācijām:

Prasība no tehniskajām specifikācijām: AK86_2026_3. TS - 1.6. punkts - Tiek nodrošināta paraugu un svēršanas kameras elektro statiskās elektrības neitralizācija ar ārēja jonizatora palīdzību. 

Jautājums:

Mūsu ražotāja mikrosvari ir aprīkoti ar iebūvētu antistatisku jonizatoru. Šis iebūvētais antistatiskais jonizators neitralizē parauga elektrostatisko lādiņu katras svēršanas procedūras laikā, t.i., katru reizi, kad tiek atvērta svēršanas kamera.

Vai varam piedāvāt aprīkojumu ar iebūvētu jonizatoru?

Mēs uzskatām, ka tas nevis pasliktina, bet gan uzlabo procesu un ietaupa vietu uz darba virsmas.

	Atbilde

	Ārējs jonizācijas avots lielākoties tiek uzskatīts par labāku risinājumu mikrosvaru statiskās uzlādes novēršanai, jo ir jaudīgāks par iebūvētiem moduļiem, kā arī nodrošina iespēju virzīt jonizētā gaisa plūsmu arī uz citām svarīgām zonām, kur tas ir konkrētajā brīdī nepieciešams, piemēram, sveramā parauga sagatavošanas vietu vai uz darba piederumiem. Tādēļ konkrētajā gadījumā nepieciešams tieši risinājums ar ārēju jonizatoru.


Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja





Elīna Pileniece
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

