Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa „Laboratorijas iekārtu iegāde Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijai’’

(ID. Nr. BIOR 2026/22/AK) nolikuma

2. pielikums

aktualizēta  02.06.2026.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

1. daļa Automātiskais AI koloniju skaitītājs un inhibīcijas zonu lasītājs

| Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas/aprīkojumu raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur var atrast atbilstību katrai izvirzītajai prasībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Automātiskais mikrobioloģisko koloniju skaitītājs ar mākslīgā intelekta (AI) atbalstu un inhibīcijas zonu (antibiogrammu) nolasītāja funkciju. Tehniskās prasības: Pirmais modulis – Automātiskais koloniju skaitītājs ar AI atbalstu un inhibīcijas zonu lasītāja funkciju: • Saderība ar apaļiem Petri traukiem Ø 55–150 mm un 120 mm kvadrātveida Petri traukiem; • Koloniju skaitīšana jānodrošina 100% Petri trauka laukumā; • Automātiska Petri trauku noteikšana; • Saderība ar autoinokulātoru un ar Petri trauku marķēšanas ierīci; • Netiešais apgaismojums (White LED Dome vai analogs) augstai precizitātei un atkārtojamībai; • Automātiska LED apgaismošana ar vismaz 7 kombinācijām; augšējais un/vai apakšējais apgaismojums; melns vai balts fons; • Korpuss: krāsots nerūsējošā tērauda korpuss; • Sensors: Ultra HD CMOS vai analogs; • Optika: HD objektīvs vai analogs; • Palielinājums vismaz x67; • Attēla izšķirtspēja ne mazāk kā 12 megapikseļi; • Krāsu detekcija vismaz 4 krāsām vienā plāksnē + vismaz 2 krāsas izslēgšanai; • Skaitīšanas veidi: koloniju skaitīšana vismaz uz ielietiem, virsmas, Spiral un apļveida uzklājuma Petri traukiem; • Jāatbalsta koloniju skaitīšana uz hromogēnām plāksnēm; • Jāatbalsta vismaz Petrifilm, Compact Dry, MC-Media Pad, EasyPlate, filtrācijas membrānas, kā arī kontaktplāksnes (piem., Milliflex Oasis, BioCapt, Hycon) un dip slide tipa nesēji; • Automātiska skaitīšana ar manuālu kontroli (iespēja pievienot vai noņemt kolonijas); • Sakļauto (saskarošos) koloniju automātiska atdalīšana; • Daudzstūra (poligonālu) izslēgšanas zonu izveide; • Koloniju klasifikācija – vismaz baktēriju, raugu un pelējumu klasifikācija; • Skaitīšanas ātrums: ne mazāk kā līdz 1000 kolonijām sekundē; • Minimālais kolonijas izmērs: ne lielāks kā 0,03 mm; • Inhibīcijas zonu nolasīšana (antibiogrammas); • Automātiska antibiotiku disku noteikšana ar iespēju manuāli pievienot/noņemt antibiotikas; • Automātiska antibiogrammas nesēja noteikšana: diski (vienlaikus vairāki zīmoli) un iedobes (wells); • Nolasījuma izšķirtspēja: ne sliktāka par ±0,1 mm; • Antibiogrammas mērījuma precizitāte: ne sliktāka par ±0,1 mm; • Jāspēj apstrādāt līdz 16 antibiotikām uz 120 mm kvadrātveida Petri trauka; • Nolasīšanas laiks: 16 inhibīcijas zonu nolasījumi ne ilgāk par 4 sekundēm; • Programmatūra atbalsta 21 CFR Part 11, ISO 7218 un AOAC 977.27; • Datu interpretācijas sistēmas: vismaz CA-SFM Human Health / EUCAST / CA-SFM Veterinary / CLSI, kā arī iespēja izmantot pielāgojamu sarakstu; • Integrēta EUCAST datubāze; • Nodrošināta izsekojamība un savienojamība ar LIMS/SIL pieslēgumu, USB, u.c.; • USB datu eksports vismaz Excel, PDF atskaite, attēli jpg/png/bmp formātos; • Rezultātos jāspēj saglabāt vismaz: attēlu, parauga numuru, komentārus, datumu/laiku, antibiotiku nosaukumu, baktērijas nosaukumu, diametru un interpretāciju pēc standartiem, kā arī kritiskos diametrus (min/max); • Lietotāju kontu pārvaldība lokāli vai ar LDAP; • Programmatūrai pieejama pastāvīga licence; programmatūras atjauninājumi vismaz 3 gadus; • Barošanas spriegums: 230–240 V; 50–60 Hz; • Maksimālā jauda: ne lielāka kā 140 W; • Atbilstības marķējumi: CE, UKCA, RoHS, WEEE (vai ekvivalenti atbilstības marķējumi); • Izmēri (P x Dz x A): ne lielāki par 47 x 47 x 64 cm; • Svars: ne lielāks par 26 kg; • Komplektācijā: barošanas bloks, USB kabelis, 3 validācijas plāksnes, lietotāja rokasgrāmata, atbilstības sertifikāts/garantijas karte; • Optimālai sistēmas un programmatūras darbības nodrošināšanai komplektācijā stacionārais dators ar šādiem parametriem: - Windows 11 Pro vai ekvivalenta operētājsistēma; - procesors ar vismaz 3,7 GHz frekvenci un vismaz 24 kodoliem; - SSD cietais disks ar atmiņu ne mazāku par 1 TB; - vismaz 32 GB DDR5 operatīvā atmiņa; - GeForce RTX 5060 vai labāka videokarte ar vismaz 8 GB GDDR7 atmiņu; - barošanas bloks ar jaudu vismaz 750 W un 80PLUS gold vai augstāks efektivitātes sertifikāts; - vismaz 24” monitors ar Full HD izšķirtspēju un kontrasta attiecību ne sliktāku par 1000:1; - komplektā arī pele un klaviatūra. Otrais modulis – Automātiskais Petri trauciņu sējējs (autoinokulātors / spiral plater): • Materiāls: pilnībā no nerūsējošā tērauda; • Petri trauciņu diametrs: vismaz 90 mm un 150 mm; • Skaitīšanas diapazons: no 100 līdz 1×10⁷ CFU/mL; • Iepriekš iestatītie tilpumi: vismaz 50, 100 un 200 µL; • Programmējamais tilpums: vismaz no 10 līdz 1000 µL (caur USB); • Tilpuma precizitāte: ne sliktāka par ±0,5 % (normālajā režīmā); • Šļirces ietilpība: vismaz 1000 µL; • Sēšanas laiks: ne ilgāk par 8 sekundēm; • Pilns cikla laiks: ne ilgāks par 25 sekundēm (1 dezinfekcija + 1 parauga ņemšana + 1 sēšana); • Eksponenciālais režīms (90 mm): 4 atšķaidījumu log-soļi uz Ø 90 mm trauciņu; • Drošības sensors gadījumā, ja nav dezinfekcijas šķidruma; • Paraugu ievades formāts: vismaz Eppendorf™ 0,5/1,5/2 mL trauciņi vai 5ml trauciņi; • Uzpildes laiks programmējams (dažādas viskozitātes paraugiem) caur USB; • Izsekojamība: Excel eksports, LIMS integrācija; • Saderība: etiķešu izdruka un automātiska datu pārsūtīšana uz koloniju skaitītājiem; • Standartu atbilstība: vismaz ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM, AOAC 977.27; • Pieslēdzams datoram caur USB vai analogu; • Izmēri (P x Dz x A): ne lielāks par 40 x 45 x 30 cm; • Komplektācijā vismaz: - 1 pagrieziena platforma Ø 90 mm Petri trauciņiem (pēc noklusējuma iekļauta ierīcē); - 1 zila krāsviela testēšanai; - 1 šļirce ar silikona šļūteni; - 1 sēšanas gredzens Ø 150 mm Petri trauciņiem; - 1 skaitīšanas režģis Ø 90 mm Petri trauciņiem; - 1 skaitīšanas režģis Ø 150 mm Petri trauciņiem; - 1 konteinera statīvs testēšanai; - 1 filtru komplekts (2 filtri); - iekārtas vadības programmatūra; - 1 USB A/B kabelis; - vismaz 1000 ne mazāk kā 5 mL paraugu trauciņi; - 1 iepakojums ar šķidro mazgāšanas līdzekli; - vismaz 4 savienojuma komplekti GL45 pudelei; - vismaz 1 dubultais savienojuma komplekts GL45 pudelei; - vismaz 1 stuluss; - saderīgs ar iekārtu aizsargkupols (darbam ārpus laminārās plūsmas); Trešais modulis – Petri trauku marķēšanas sistēma mikrobioloģiskajai analīzei: • Marķēšanas ātrums: vismaz 20 uzlīmes minūtē; • Savienojamība: tīkls (Network) un/vai USB; • Ievades formāts: burtciparu (alphanumerical) vai analogs; • Izvades formāts: vismaz burtciparu, svītrkods (barcode), datamatrix; • Automātiskā datu importēšana/eksportēšana: CSV formāts vai analogs; • Lietotāju pārvaldība: lokālā vai LDAP; • Uzlīmes izmērs: 50 x 5 mm +/- 10%; • Maksimālais rakstzīmju skaits uz uzlīmes: vismaz 73 burtciparu rakstzīmes; • Drukāšanas izšķirtspēja: vismaz 600 dpi; • Iekārtas izmēri (P x Dz x A): ne lielāks par 30 x 57 x 26 cm; • Komplektācijā: printeris, programmatūra, strāvas kabelis, USB kabelis, termotransfera lente, patrona (chuck), vismaz 3 ruļļi ar uzlīmēm (pa 2500 gab.); • All-in-one tipa dators, savietojams ar moduļiem divi un trīs, ar šādiem parametriem: - vismaz 23,8” ekrāns; - operatīvā atmiņa vismaz 16 GB; - Intel Core i5-13420H vai labāks procesors; - SSD vismaz 512 GB; - Microsoft Windows 11 Home vai analoga operētājsistēma; - pele, klaviatūra. |  |  |
| Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš | Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 1,5 kW stundā. |  |  |
| Citas prasības | Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem un atbilstības marķējumiem: CE, UKCA, RoHS, WEEE, kā arī ISO 9001 (vai ekvivalenti atbilstības marķējumi). |  |  |
|  | Piegādes termiņš līdz 6 (sešām) nedēļām. Iekārtu uzstādīšana un personāla apmācība uz vietas laboratorijā: iekļauta piedāvājuma cenā. |  |  |
|  | Garantijas termiņš ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
|  | Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā tiek nodrošināta bez atsevišķas samaksas. |  |  |