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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. daļa Automātiskais AI koloniju skaitītājs un inhibīcijas zonu lasītājs

	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	Atsauce uz iekārtas/aprīkojumu raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur var atrast atbilstību katrai izvirzītajai prasībai

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Automātiskais mikrobioloģisko koloniju skaitītājs ar mākslīgā intelekta (AI) atbalstu un inhibīcijas zonu (antibiogrammu) nolasītāja funkciju.

Tehniskās prasības:
Pirmais modulis – Automātiskais koloniju skaitītājs ar AI atbalstu un inhibīcijas zonu lasītāja funkciju:
• Saderība ar apaļiem Petri traukiem Ø 55–150 mm un 120 mm kvadrātveida Petri traukiem;
• Koloniju skaitīšana jānodrošina 100% Petri trauka laukumā;
• Automātiska Petri trauku noteikšana;
• Saderība ar autoinokulātoru un ar Petri trauku marķēšanas ierīci;
• Netiešais apgaismojums (White LED Dome vai analogs) augstai precizitātei un atkārtojamībai;
• Automātiska LED apgaismošana ar vismaz 7 kombinācijām; augšējais un/vai apakšējais apgaismojums; melns vai balts fons;
• Korpuss: krāsots nerūsējošā tērauda korpuss;
• Sensors: Ultra HD CMOS vai analogs;
• Optika: HD objektīvs vai analogs;
• Palielinājums vismaz x67;
• Attēla izšķirtspēja ne mazāk kā 12 megapikseļi;
• Krāsu detekcija vismaz 4 krāsām vienā plāksnē + vismaz 2 krāsas izslēgšanai;
• Skaitīšanas veidi: koloniju skaitīšana vismaz uz ielietiem, virsmas, Spiral un apļveida uzklājuma Petri traukiem;
• Jāatbalsta koloniju skaitīšana uz hromogēnām plāksnēm;
• Jāatbalsta vismaz Petrifilm, Compact Dry, MC-Media Pad, EasyPlate, filtrācijas membrānas, kā arī kontaktplāksnes (piem., Milliflex Oasis, BioCapt, Hycon) un dip slide tipa nesēji;
• Automātiska skaitīšana ar manuālu kontroli (iespēja pievienot vai noņemt kolonijas);
• Sakļauto (saskarošos) koloniju automātiska atdalīšana;
• Daudzstūra (poligonālu) izslēgšanas zonu izveide;
• Koloniju klasifikācija – vismaz baktēriju, raugu un pelējumu klasifikācija;
• Skaitīšanas ātrums: ne mazāk kā līdz 1000 kolonijām sekundē;
• Minimālais kolonijas izmērs: ne lielāks kā 0,03 mm;
• Inhibīcijas zonu nolasīšana (antibiogrammas);
• Automātiska antibiotiku disku noteikšana ar iespēju manuāli pievienot/noņemt antibiotikas;
• Automātiska antibiogrammas nesēja noteikšana: diski (vienlaikus vairāki zīmoli) un iedobes (wells);
• Nolasījuma izšķirtspēja: ne sliktāka par ±0,1 mm;
• Antibiogrammas mērījuma precizitāte: ne sliktāka par ±0,1 mm;
• Jāspēj apstrādāt līdz 16 antibiotikām uz 120 mm kvadrātveida Petri trauka;
• Nolasīšanas laiks: 16 inhibīcijas zonu nolasījumi ne ilgāk par 4 sekundēm;
• Programmatūra atbalsta 21 CFR Part 11, ISO 7218 un AOAC 977.27;
• Datu interpretācijas sistēmas: vismaz CA-SFM Human Health / EUCAST / CA-SFM Veterinary / CLSI, kā arī iespēja izmantot pielāgojamu sarakstu;
• Integrēta EUCAST datubāze;
• Nodrošināta izsekojamība un savienojamība ar LIMS/SIL pieslēgumu, USB, u.c.;
• USB datu eksports vismaz Excel, PDF atskaite, attēli jpg/png/bmp formātos;
• Rezultātos jāspēj saglabāt vismaz: attēlu, parauga numuru, komentārus, datumu/laiku, antibiotiku nosaukumu, baktērijas nosaukumu, diametru un interpretāciju pēc standartiem, kā arī kritiskos diametrus (min/max);
• Lietotāju kontu pārvaldība lokāli vai ar LDAP;
• Programmatūrai pieejama pastāvīga licence; programmatūras atjauninājumi vismaz 3 gadus;
• Barošanas spriegums: 230–240 V; 50–60 Hz;
• Maksimālā jauda: ne lielāka kā 140 W;
• Atbilstības marķējumi: CE, UKCA, RoHS, WEEE (vai ekvivalenti atbilstības marķējumi);
• Izmēri (P x Dz x A): ne lielāki par 47 x 47 x 64 cm;
• Svars: ne lielāks par 26 kg;
• Komplektācijā: barošanas bloks, USB kabelis, 3 validācijas plāksnes, lietotāja rokasgrāmata, atbilstības sertifikāts/garantijas karte;
• Optimālai sistēmas un programmatūras darbības nodrošināšanai komplektācijā stacionārais dators ar šādiem parametriem:
      - Windows 11 Pro vai ekvivalenta operētājsistēma;
      - procesors ar vismaz 3,7 GHz frekvenci un vismaz 24 kodoliem;
      - SSD cietais disks ar atmiņu ne mazāku par 1 TB;
      - vismaz 32 GB DDR5 operatīvā atmiņa;
      - GeForce RTX 5060 vai labāka videokarte ar vismaz 8 GB GDDR7 atmiņu;
      - barošanas bloks ar jaudu vismaz 750 W un 80PLUS gold vai augstāks efektivitātes sertifikāts;
      - vismaz 24” monitors ar Full HD izšķirtspēju un kontrasta attiecību ne sliktāku par 1000:1;
      - komplektā arī pele un klaviatūra.

Otrais modulis – Automātiskais Petri trauciņu sējējs (autoinokulātors / spiral plater):
• Materiāls: pilnībā no nerūsējošā tērauda;
• Petri trauciņu diametrs: vismaz 90 mm un 150 mm;
• Skaitīšanas diapazons: no 100 līdz 1×10⁷ CFU/mL;
• Iepriekš iestatītie tilpumi: vismaz 50, 100 un 200 µL;
• Programmējamais tilpums: vismaz no 10 līdz 1000 µL (caur USB);
• Tilpuma precizitāte: ne sliktāka par ±0,5 % (normālajā režīmā);
• Šļirces ietilpība: vismaz 1000 µL;
• Sēšanas laiks: ne ilgāk par 8 sekundēm;
• Pilns cikla laiks: ne ilgāks par 25 sekundēm (1 dezinfekcija + 1 parauga ņemšana + 1 sēšana);
• Eksponenciālais režīms (90 mm): 4 atšķaidījumu log-soļi uz Ø 90 mm trauciņu;
• Drošības sensors gadījumā, ja nav dezinfekcijas šķidruma;
• Paraugu ievades formāts: vismaz Eppendorf™ 0,5/1,5/2 mL trauciņi vai 5ml trauciņi; 
• Uzpildes laiks programmējams (dažādas viskozitātes paraugiem) caur USB;
• Izsekojamība: Excel eksports, LIMS integrācija;
• Saderība: etiķešu izdruka un automātiska datu pārsūtīšana uz koloniju skaitītājiem;
• Standartu atbilstība: vismaz ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM, AOAC 977.27;
• Pieslēdzams datoram caur USB vai analogu;
• Izmēri (P x Dz x A): ne lielāks par 40 x 45 x 30 cm;
• Komplektācijā vismaz:
      - 1 pagrieziena platforma Ø 90 mm Petri trauciņiem (pēc noklusējuma iekļauta ierīcē);
      - 1 zila krāsviela testēšanai;
      - 1 šļirce ar silikona šļūteni;
      - 1 sēšanas gredzens Ø 150 mm Petri trauciņiem;
      - 1 skaitīšanas režģis Ø 90 mm Petri trauciņiem;
      - 1 skaitīšanas režģis Ø 150 mm Petri trauciņiem;
      - 1 konteinera statīvs testēšanai;
      - 1 filtru komplekts (2 filtri);
      - iekārtas vadības programmatūra;
      - 1 USB A/B kabelis;
      - vismaz 1000 ne mazāk kā 5 mL paraugu trauciņi;
      - 1 iepakojums ar šķidro mazgāšanas līdzekli;
      - vismaz 4 savienojuma komplekti GL45 pudelei;
      - vismaz 1 dubultais savienojuma komplekts GL45 pudelei;
      - vismaz 1 stuluss;
      - saderīgs ar iekārtu aizsargkupols (darbam ārpus laminārās plūsmas);
     

Trešais modulis – Petri trauku marķēšanas sistēma mikrobioloģiskajai analīzei:
• Marķēšanas ātrums: vismaz 20 uzlīmes minūtē;
• Savienojamība: tīkls (Network) un/vai USB;
• Ievades formāts: burtciparu (alphanumerical) vai analogs;
• Izvades formāts: vismaz burtciparu, svītrkods (barcode), datamatrix;
• Automātiskā datu importēšana/eksportēšana: CSV formāts vai analogs;
• Lietotāju pārvaldība: lokālā vai LDAP;
• Uzlīmes izmērs: 50 x 5 mm +/- 10%;
• Maksimālais rakstzīmju skaits uz uzlīmes: vismaz 73 burtciparu rakstzīmes;
• Drukāšanas izšķirtspēja: vismaz 600 dpi;
• Iekārtas izmēri (P x Dz x A): ne lielāks par 30 x 57 x 26 cm;
• Komplektācijā: printeris, programmatūra, strāvas kabelis, USB kabelis, termotransfera lente, patrona (chuck), vismaz 3 ruļļi ar uzlīmēm (pa 2500 gab.);
• All-in-one tipa dators, savietojams ar moduļiem divi un trīs, ar šādiem parametriem:
      - vismaz 23,8” ekrāns;
      - operatīvā atmiņa vismaz 16 GB;
      - Intel Core i5-13420H vai labāks procesors;
      - SSD vismaz 512 GB;
      - Microsoft Windows 11 Home vai analoga operētājsistēma;
      - pele, klaviatūra.
	
	

	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš
	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 1,5 kW stundā.
	
	

	Citas prasības
	Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem un atbilstības marķējumiem: CE, UKCA, RoHS, WEEE, kā arī ISO 9001 (vai ekvivalenti atbilstības marķējumi).
	
	

	
	Piegādes termiņš līdz 6 (sešām) nedēļām. Iekārtu uzstādīšana un personāla apmācība uz vietas laboratorijā: iekļauta piedāvājuma cenā.
	
	

	
	Garantijas termiņš ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
	
	

	
	Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā tiek nodrošināta bez atsevišķas samaksas.
	
	



