Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa „Laboratorijas iekārtu iegāde Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijai’’

(ID. Nr. BIOR 2026/22/AK) nolikuma

2. pielikums

aktualizēta  02.06.2026.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

2. daļa Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) iekārta

| Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas/aprīkojumu raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur var atrast atbilstību katrai izvirzītajai prasībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Reālā laika amplifikators – reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas izpildei. Rotor-Gene Q 5plex+HRM vai ekvivalenta iekārta. Iekārta novietojama uz galda virsmas. Iespēja reakciju veikt dažādam skaitam paraugu, līdz 100 paraugiem vienā reakcijā (atsevišķi stobriņi, nevis plates). Excitation channel diapazons no 365-625nm, Emission channel diapazons: 460-660nm. Maksimālais karsēšanas ātrums: ne mazāks kā 10oC/s; maksimālais dzesēšanas ātrums: ne mazāks kā 20oC/s. Temperatūras precizitāte: +/-0,02oC. Reakcijas laikā iespēja rediģēt informāciju par paraugiem. Izmēri: ne lielāks kā 40x30x45 cm (PxAxD). Cenā iekļauts portatīvais dators ar bezmaksas programmatūru, kurai pieejami arī bezmaksas atjauninājumi. Komplektācijā rotori (vai cits atbalsta mehānisms paraugu ievietošanai iekārtā), kas izmantojami 0,2 vai 0,1ml stobriņiem reakcijas veikšanai. |  |  |
| Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš | Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,8 kW stundā. |  |  |
| Citas prasības | Garantijas termiņš – vismaz 2 (divi) gadi, gaismu emitējošās diodes – mūža garantija |  |  |
|  | Piegādes termiņš līdz 8 (astoņām) nedēļām. Iekārtu uzstādīšana iekļauta piedāvājuma cenā. |  |  |
|  | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificēta inženiera pieejamību iekārtas regulāro pārbaužu un verifikācijas veikšanai. Ja tiek konstatēti iekārtas darbības traucējumi, minētajam inženierim jānodrošina ierašanās 24 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. |  |  |
|  | Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā tiek nodrošināta bez atsevišķas samaksas. |  |  |