Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa „Laboratorijas iekārtu iegāde Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijai’’

(ID. Nr. BIOR 2026/22/AK) nolikuma

2. pielikums

aktualizēta  02.06.2026.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

3. daļa Automatizēta DNS/RNS ekstrakcijas iekārta

| Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas/aprīkojumu raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur var atrast atbilstību katrai izvirzītajai prasībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | IndiMag2 vai ekvivalenta iekārta. Iekārta paredzēta automatizētai RNS, DNS ekstrakcijai no dažādām paraugu matricām (asinis, audi, iztriepes, u.c.). Iekārta novietojama uz galda virsmas. Iekārta paredzēta lietošanai ar reaģentiem, kuru darbības princips balstīts uz nukleīnskābju ekstrakciju ar magnētiskajām daļiņām. DNS/RNS izdalīšanas reaģentu komplektam jānodrošina iespēja veikt DNS/RNS ekstrakciju no dažāda veida bioloģiskajiem paraugiem (asinis, audi, iztriepes, u.c.) - viens izdalīšanas reaģentu komplekts derīgs dažādām paraugu matricām. Iekārta paredzēta vienlaicīgai 1-48 paraugu apstrādei. Iespēja lietot un modificēt darba protokolus. Automātisko mazgāšanas soļu skaits: vismaz 4. Temperatūras diapazons: vismaz no +4oC līdz +100oC. Pēc DNS/RNS ekstrakcijas iekārtai ir opcija nodrošināt +4oC izdalīto paraugu uzturēšanai. Iekārta aprīkota ar integrētu UV dezinfekcijas lampu iekšējai dekontaminācijai. Iekārta aprīkota ar drošības sensoriem, kas aptur darbību, piemēram, ja atvērts iekārtas vāks. Iebūvēts skārienjūtīgs vadības ekrāns - iekārta bez ārējā datora. Vadības ekrānā redzama procesa vizualizācija reāllaikā. Iekārtai jānodrošina iespēja izveidot, pielāgot, rediģēt un saglabāt protokolu, kā arī nodrošināt protokolu importēšanu/eksportēšanu izmantojot USB. Iekārtas izmēri ne lielāki par 60 x 60 x 70cm (platums x augstums x dziļums). |  |  |
| Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš | Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,8 kW stundā. |  |  |
| Citas prasības | CE marķējums. |  |  |
|  | Garantijas termiņš – vismaz 2 (divi) gadi. |  |  |
|  | Piegādes termiņš līdz 8 (astoņām) nedēļām. Iekārtu uzstādīšana iekļauta piedāvājuma cenā. |  |  |
|  | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificēta inženiera pieejamību iekārtas regulāro pārbaužu un verifikācijas veikšanai. Ja tiek konstatēti iekārtas darbības traucējumi, minētajam inženierim jānodrošina ierašanās 24 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. |  |  |
|  | Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā tiek nodrošināta bez atsevišķas samaksas. |  |  |