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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
4. daļa Specializēta vertikālā –86 °C saldētava (ULT tipa)

	Tehniskās prasības
	Daudzums
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	Atsauce uz iekārtas/aprīkojumu raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur var atrast atbilstību katrai izvirzītajai prasībai

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Vertikāla laboratorijas saldētava, kas nodrošina -86oC temperatūru visu veidu bioloģisko materiālu/paraugu uzglabāšanai (ULT tipa).
Ārējie izmēri: ne lielāki kā 960x940x2000 mm (platums x dziļums x augstums). 
Piekļuve paraugiem ar atslēgu un/vai drošības kodu.
Iekārtas ietilpība no 350-360 litriem.
Ne mazāk kā 3 plaukti, kuriem katram ir iekšējās durvis. 
Iekārta aprīkota ar vizuālo un akustisko trauksmes sistēmu, kas ziņo par elektrības padeves traucējumiem, temperatūras paaugstināšanos saldēšanas kamerā, vaļā atstātām iekārtas durvīm. 
iekārtai ir digitāls displejs, kurā redzama temperatūra, baterija u.c. būtiski parametri drošai saldētavas darbībai. 

Komplektā:  
· krio-cimdi;
· krio-statīvi.

	2  gab.
	
	

	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš
	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,8 kW stundā.
	
	
	

	Citas prasības
	Garantijas termiņš – vismaz 2 (divi) gadi.
	
	
	

	
	Piegādes termiņš līdz 8 (astoņām) nedēļām. Iekārtu uzstādīšana iekļauta piedāvājuma cenā.
	
	
	

	
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificēta inženiera pieejamību iekārtas regulāro pārbaužu un verifikācijas veikšanai. Ja tiek konstatēti iekārtas darbības traucējumi, minētajam inženierim jānodrošina ierašanās 24 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
	
	
	

	
	Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā tiek nodrošināta bez atsevišķas samaksas.
	
	
	





