
Valsts asinsdonoru centrs
ATKLĀTA KONKURSA
„Temperatūras monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana Asins kabinetos”
APSPRIEDES AR PIEGĀDĀTĀJIEM NOSACĪJUMI

1. Vispārīgie nosacījumi
0. [bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122]Plānotā Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu. 
0. Apspriedes ar piegādātājiem pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrā daļa.
0. Apspriedes ar piegādātājiem mērķis: Apspriede ar piegādātājiem tiek organizēta ar mērķi dot iespēju ieinteresētajām personām izteikt viedokļus par plānotā Iepirkuma nosacījumiem, ierosināt Iepirkuma nosacījumu, tehniskās specifikācijas un līgumprojekta grozījumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret Iepirkuma pretendentiem, brīvu konkurenci un maksimāli palielināt iespējamo pretendentu loku.
0. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Valsts asinsdonoru centrs

	Juridiskā adrese
	Sēlpils iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1007

	Reģistrācijas Nr.
	90000013926

	Kontaktpersona
	Administratīvā departamenta vecākais iepirkumu speciālists Māris Ignatovičs, tālr. 26587297 e-pasts: maris.ignatovics@vadc.gov.lv 

	E-pasts ieinteresēto piegādātāju viedokļu sniegšanai
	pasts@vadc.gov.lv; maris.ignatovics@vadc.gov.lv



1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
1. Iepirkuma priekšmets ir temperatūras monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana Asins kabinetos, saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (turpmāk – Nolikuma 1. pielikums).  
1. CPV kods: 38900000-4 (Dažādi vērtējuma un pārbaudes instrumenti), papildkods 51200000-4 (Mērījumu, kontroles, testēšanas un navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi).
1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmetu.
1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma darbības termiņš: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz Tehniskās specifikācijas pilnīgai izpildei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem ir iestājas pirmais.
1. Iepirkuma budžets: Pasūtītāja budžets 2026.gadam Iepirkuma priekšmetam ir EUR 38 416,00 bez PVN. Pretendentam jāplāno sistēmas ieviešana 2026.gadā atbilstoši Pasūtītājam pieejamam budžetam. Pretendents ir tiesīgs izvēlēties kādā kārtībā veikt Tehniskajā specifikācijā norādīto objektu aprīkošanu ar temperatūras monitoringa sistēmu.
1. Līguma izpildes vietas: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

1. [bookmark: _Toc449691141]Pretendenta kvalifikācijas un atlases prasības. 
2. Pretendenta kvalifikācijas un atlases prasības.
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam

	0. Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēti atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

	0. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā. 

	0. Piegādātājs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis ar tiesībām veikt sistēmas piegādi, uzstādīšanu, garantijas, pēcgarantijas apkopi un remontu.

	0. Pilnvara, ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai nav publiski reģistrētas tiesības pārstāvēt pretendentu.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un apvienības vienošanās, ko parakstījuši visi personu apvienības dalībnieki (vai alternatīvs dokuments) nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikums jāparaksta katras personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

	0.  Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	0. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru daļa līguma izpildē sastāda vismaz EUR 10 000,00 bez PVN apmērā un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

	0. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai vietnē: http://espd.eis.gov.lv un, ja pretendents izvēlējies to iesniegt, tad šo dokumentu pretendents iesniedz par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (arī par katru personālsabiedrības dalībnieku, ja pretendents ir personālsabiedrība), par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu nepieciešams aizpildīt visu attiecināmo informāciju, t.sk., informāciju par atlases prasībām (IV daļa.).








1. [bookmark: _Toc455559647]Piedāvājumu vērtēšana un izvēle. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs
3. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
0. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs piecos posmos: finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana, atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam; piedāvājuma noformējuma pārbaude; pretendenta atlase, tehnisko piedāvājumu vērtēšana.
0. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka pēc zemākās kopējas cenas bez PVN.





[bookmark: _Hlk37077659]
1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.

	Temperatūras monitoringa sistēma Asins kabinetos (turpmāk - AK_TMS), kas paredzēta temperatūras nepārtrauktam monitoringam un mitruma kontrolei

	1. Prasības iepirkuma priekšmetam 

	1.1. 
	Sistēmas elementiem un izmantotajām komponentēm jābūt marķētām ar CE apzīmējumu.

	1.2. 
	EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopija galvenajām komponentēm (raidītājs, uztvērējs).

	1.3. 
	Iepirkuma priekšmets ir jauns (nelietots).

	2. Prasības AK_TMS funkcionalitātei

	2.1. 
	Asins Kabinetu Temperatūras monitoringa sistēma (turpmāk – AK_TMS) funkcionāli saderīga un savietojama ar Pasūtītāja izmantoto TMS (Ecava IGX).

	2.2. 
	Pretendentam jānodrošina iepirkuma priekšmeta AK_TMS produkta uzglabāšanas datu sinhronizācija ar centralizēto VADC TMS sistēmu. 

	2.3. 
	AK_TMS Datu apstrāde un uzkrāšana notiek serverī, ko nodrošina piegādātājs.

	2.4. 
	AK_TMS  jānodrošina “Produkta” izsekojamības funkcionalitāte– lietotājs skenē produkta svītrkodu, izvēlas iekārtu. ASN_TMS reģistrē laiku, kad ievietots produkts, kas ievietojis/ izņēmis. Apstiprinot produkcijas ievietošanu/izņemšanu tiek deaktivizēta trauksme uz iepriekš definētu laiku, ko katrai iekārtai nosaka atsevišķi (atkarībā no glabājamā produkta, lietošanas intensitātes).

	2.5. 
	Atskaites – ievadot produkta ID/svītrkodu un laika diapazonu,  tiek atlasīti dati par konkrētā produkta plūsmu(arī transportēšanas posmu), kopēju temperatūru līkni vai datus visās iekārtās, kurās ir atradies konkrētais produkts, sistēmas lietotāja (AK_TMS user) līmenī. Kā arī veidot atskaites formas no sistēmā pieejamajiem datu laukiem sistēmas administratora (TMS admin) līmenī un atlasot pieejamos datus par pilnu produkta dzīves ciklu.

	2.6. 
	Datu importēšana (transportēšanas) – jāimportē dati (CSV) no transportēšanas temperatūras reģistratoriem, kas pēc importēšanas sistēmā attēlojas produkta plūsmā.

	2.7. 
	Jaunu monitoringa punktu izveide no lietotāja interfeisa (AK_TMS admin līmenī). (Temperatūru uzturošo iekārtu pievienošana, un sensoru pievienošana)

	2.8. 
	Lietotāju tiesību algoritmu dinamiska maiņa - trauksmes grupas maiņa.
AK_TMS tiek nodrošinātas šadas lietotāju grupas:
-AK_Operator
-AK_Admin 

	2.9. 
	AK_TMS lokācijā ietilpstošo  temperatūru uzturošo iekārtu atkausēšanas algoritma nodrošināšana pēc laika intervāla, vai norādot konkrētus laikus.

	2.10. 
	Devēju atslēgšana tikai AK_ admin līmenī, atslēgšana uz iepriekšdefinētu laiku AK_operator līmenī.

	2.11. 
	Atslēgto iekārtu identifikācija grafiskā režīma vai atsevišķā saraksta režīmā.

	2.12. 
	Iepirkuma priekšmets nodrošina nepārtrauktu temperatūras datu monitoringu, produktu kustības reģistru un nepārtrauktu datu nosūtīšanu to saglabāšanai, visu notikumu (avārijas, bojājumi u.c.) un lietotāju veikto darbību reģistrēšanu (“event log”).

	2.13. 
	Iepirkuma priekšmeta obligātās minimālās prasības trauksmes signalizācijai (“alarm”) par:
· temperatūras atrašanos ārpus nokonfigurētām robežām;
· mitruma līmenis ārpus nokonfigurētām robežām;
· atvērtām durvīm;
· datu signāla zudumu;
· elektrotīkla strāvas zudumu attālinātam objektam (pie nosacījuma, ja raidītājam un auksumuzsturošai iekārtai tiek izmantots viens barošanas avots) iekārtu;
· sensora bojājumu;
· elektrotīkla (barošanas) bojājumu temperatūru uzturošām iekārtām un Iepirkuma priekšmeta galvenajām komponentēm (raidītājs, uztvērējs).

	2.14. 
	Iepirkuma priekšmeta programmatūra nodrošina vismaz sekojošus trauksmes signalizācijas paziņošanas veidus: 
· vizuāla;
· grafiska;
· e-pasts;
· Signal 

	2.15. 
	Trauksmes signalizācijas parametru konfigurēšana, ko var veikt Pasūtītāja sistēmas pārvaldnieks: 
· temperatūras robežas;
· mitruma robežas;
trauksmes aktivizēšana/deaktivizēšana kontroles punktam.

	2.16. 
	Prasības uzkrāto datu apstrādei lokāli AK_TMS ietvaros:
· Produkta saņemšanas/izsniegšanas logs
· Produkta pārvietošanas logs.
· Produkta atskaite.
· datu attēlošana grafiskā un tabulārā veidā;
· trauksmes robežas - grafiskā vidē;
· izvēlētā intervāla min., maks., vid. vērtību attēlošana;
· nodrošināts darbs multigrafiku režīmā;
· maināms izvēlētā laika perioda grafika mērogs;
· datu elektronisks eksports, izvēloties nepieciešamo laika periodu tālākai datu apstrādei;
· datu, grafiku un notikumu žurnāla drukāšana/saglabāšana vēlākai lokālai apstrādei, pēc lietotāja izvēlētiem laika posmiem. 
· pieslēgšanās lapas un lietotāju sesijas uzraudzība
· raidītāju un/vai ledusskapju indikāciju saraksts ,kur var redzēt visus stāvokļus un temperatūras.
Admin lietotājam:
· devēju un ledusskapju sasaistes logs
· iekārtas konfigurācijas logs. 
· kļūdu logs
· sistēmas audit log 
· lietotāju funkciju ierobežošana pēc grupas un tiesību līmeņa.

	2.17. 
	Prasības AK_TMS uzkrāto datu apstrādei TMS ietvaros,
Pilna produkta dzīves cikla atskaite:
· datu attēlošana grafiskā un tabulārā veidā;
· trauksmes robežas - grafiskā vidē;
· izvēlētā intervāla min., maks., vid. vērtību attēlošana;
· nodrošināts darbs multigrafiku režīmā;
· maināms izvēlētā laika perioda grafika mērogs;
· datu elektronisks eksports, izvēloties nepieciešamo laika periodu tālākai datu apstrādei;
· datu, grafiku un notikumu žurnāla drukāšana/saglabāšana vēlākai lokālai apstrādei, pēc lietotāja izvēlētiem laika posmiem. 

	2.18. 
	AK_TMS Notikumu žurnālā tiek ietverta informācija par aukstumuzturošo ierīci vai telpu un Lietotāju darbībām vismaz par novirzi, notikuma datums, sākuma un beigu laiks, lietotāja darbībām noviržu gadījumā (avārijas deaktivizēšanai lietotājam jāievada informācija par veiktajām darbībām). 

	2.19. 
	Iepirkuma priekšmeta programmatūra nodrošina vismaz 2 individuālo lietotāju (“user”) (login-parole) uz vienu AK_TMS lokāciju.
Iepirkuma priekšmeta programmatūra nodrošina sistēmas pārvaldniekam (“super administrator”) konfigurēt pārējo lietotāju tiesības sistēmā.

	2.20. 
	Automātiska datubāzes rezerves kopijas (“back up”) veidošana pēc Lietotāja definēta laika intervāla.

	Prasības AK devējiem un bāzes stacijām(datu koncentratoriem)

	2.21. 
	Devēju precizitātes novirze nepārsniedz ± 0.5°C visā mērīšanas temperatūras diapazonā (-85˚C līdz +50˚C). 

	2.22. 
	Iepirkuma priekšmets nodrošina temperatūras korekcijas veikšanu (raidītāju sensori ir regulējami vai Iepirkuma priekšmeta programmatūra ņem vērā sensora kalibrēšanas kļūdu).

	2.23. 
	Iepirkumu priekšmeta raidītājs var darboties gan no elektrotīkla, gan no akumulatora (piedāvātā konfigurācija ietver abas barošanas iespējas). 

	2.24. 
	Bāzes stacija vai cita datu savākšanas tehnoloģija nodrošina:
- Vismaz 2 sakaru kanālus: mobilo tīklu un lokālo tīklu (Ethernet izpildījumā).
- Vairākus standartizētus sakaru protokolus
- Šifrēšanas metodi
- Vismaz 10 pievienojami raidītāji.
- Lokālās atmiņas apjomu vismaz 2 nedēļu monitoringa rezerves datu uzkrāšanai bāzes stacijā.

	2.25. 
	Temperatūras monitoringa sistēmas komponenti(devēji, raidītāji, signāla atkārtotāji)  darbojas bezvadu tīklā.

	3. Prasības ražotājam

	3.1. 
	Ražotājs nodrošina detaļu un programmatūras pieejamību (t.sk. atjaunošanu “upgrade”) vismaz 5 gadus.

	4. Prasības piegādātājam

	4.1. 
	Piegādātājs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis (ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja ar pārpilnvarošanas tiesībām, apliecinājums).

	4.2. 
	Piegādātājs veic sistēmas:
· uzstādīšanas kvalificēšanu (Installation Qualification – IQ); 
· ekspluatācijas (darbības) kvalificēšanu (Operational Qualification – OQ);
· veiktspējas kvalificēšanu (Performance Qualification - PQ) un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.

	4.3. 
	Piegādātājs nodrošina sistēmas lietotāju apmācību, izsniedzot apliecinošus dokumentus.

	4.4. 
	Piegādātājs nodrošina remontu veikšanu tikai ar ražotāja sertificētām rezerves daļām.

	4.5. 
	Piegādātājs nodrošina iepirkuma priekšmeta lietošanas instrukciju angļu (dokumentu iesniegšanas brīdī) un valsts valodā (piegādes brīdī).

	5. 
	Citas prasības

	5.1. 
	Iepirkuma priekšmeta garantijas laiks – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas ekspluatācijā (pieņemšanas-nodošanas akts).

	6. Iepirkumu priekšmeta apjoms (AK_TMS uzstādīšanas vietas):

	6.1. 
	Pilsoņu iela 13, Rīga, VSIA "P. Stradiņa KUS", A1 korpuss A, 2. stāvs, 3 ledusskapji, 2 saldētavas.

	6.2. 
	HIPOKRĀTA IELA 2, RĪGA, LV-1079, RAKUS, SIA "Gaiļezers", 7. korpuss, 2. stāvs, 4 ledusskapji, 4 saldētavas.

	6.3. 
	DUNTES IELA 18, RĪGA, LV-1005, VSIA  "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", 1. korpuss, 1. stāvs, 2 saldētavas un 2 ledusskapji.

	6.4. 
	VIENĪBAS GATVE 45, RĪGA, LV-1004, VSIA " Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", Izmeklējumu māja, 3. stāvs - 5 ledusskapji un 2 saldētavas.

	6.5. 
	VIENĪBAS PROSPEKTS 19/21, JŪRMALA, LV-2010, SIA “Jūrmalas slimnīca”, A korpuss 3. stāvs, 2 ledusskapji un 2 saldētavas.

	6.6. 
	VASARNĪCU IELA 20, DAUGAVPILS, LV-5417, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", galvenais korpuss,  2. stāvs - 1 ledusskapis un 2 saldētavas.

	6.7. 
	SLIMNĪCAS IELA 25, LIEPĀJA, LV-3414, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", centrālais korpuss, 2. stāvs - 1ledskapis  un 1saldētava.

	6.8. 
	BRĪVĪBAS BULVĀRIS 6, JELGAVA, LV-3002, SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", C korpuss, 3 stāvs - 1saldētava un 1 ledusskapis.

	6.9. 
	18. NOVEMBRA IELA 41, RĒZEKNE, LV-4601, SIA "Rēzeknes slimnīca", 3. stāvs - 2 saldētavas un 1 ledusskapis.

	6.10. 
	JUMARAS IELA 195, VALMIERA, VALMIERAS NOV., VALMIERAS RAJ., LV-4201, SIA "Vidzemes slimnīca", C korpuss, 2. stāvs  - 2 ledusskapji un 2 saldētavas.

	6.11. 
	ANDREJA PORMAĻA IELA 125, JĒKABPILS, JĒKABPILS NOV., SIA " Jēkabpils reģionālā slimnīca", centrālais korpuss, 2. stāvs	- 1 ledusskapis un 1 saldētava.

	6.12. 
	INŽENIERU IELA 60, VENTSPILS, LV-3601, 	SIA “Ziemeļkurzemes reģ. slimnīca", Vienstāva korpuss ieeja no stāvlaukuma puses, 1. stāvs – 3 leduskapju un 3 saldētavas

	6.13. 
	VIDZEMES IELA 2, BALVI, LV-4501, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība , 2.stāvs – 2 ledusskapji un 1 saldētava.

	6.14. 
	RAUDAS IELĀ 8, TUKUMS, LV-3101, SIA “Tukuma slimnīca”, galvenā ēka, Ķirurģijas nodaļa, 2. stāvs -  2 ledusskapji un 2 saldetavas

	6.15. 
	SLIMNĪCAS IELĀ 2, OGRE, LV-5001, SIA “Ogres rajona slimnīca”, divstāvu korpuss, 1. stāvs -  3 ledusskapji 2 saldētavas




Temperatūras monitoringa sistēmas Asins kabinetos ieviešanas grafiks.

	Nr.
	Objekts, uzstādāmās sistēmās apraksts
	Ieviešanas laiks (gads, ceturksnis)*
	Ieviešanas ilgums (darba dienas)*

	1.
	Pilsoņu iela 13, Rīga, VSIA "P. Stradiņa KUS", A1 korpuss A, 2. stāvs, 3 ledusskapji, 2 saldētavas.
	
	

	2.
	HIPOKRĀTA IELA 2, RĪGA, LV-1079, RAKUS, SIA "Gaiļezers", 7. korpuss, 2. stāvs, 4 ledusskapji, 4 saldētavas.
	
	

	3.
	DUNTES IELA 18, RĪGA, LV-1005, VSIA  "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", 1. korpuss, 1. stāvs, 2 saldētavas un 2 ledusskapji.
	
	

	4.
	VIENĪBAS GATVE 45, RĪGA, LV-1004, VSIA " Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", Izmeklējumu māja, 3. stāvs - 5 ledusskapji un 2 saldētavas.
	
	

	5.
	VIENĪBAS PROSPEKTS 19/21, JŪRMALA, LV-2010, SIA “Jūrmalas slimnīca”, A korpuss 3. stāvs, 2 ledusskapji un 2 saldētavas.
	
	

	6.
	VASARNĪCU IELA 20, DAUGAVPILS, LV-5417, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", galvenais korpuss,  2. stāvs - 1 ledusskapis un 2 saldētavas.
	
	

	7.
	SLIMNĪCAS IELA 25, LIEPĀJA, LV-3414, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", centrālais korpuss, 2. stāvs - 1ledskapis  un 1saldētava.
	
	

	8.
	BRĪVĪBAS BULVĀRIS 6, JELGAVA, LV-3002, SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", C korpuss, 3 stāvs - 1saldētava un 1 ledusskapis.
	
	

	9.
	18. NOVEMBRA IELA 41, RĒZEKNE, LV-4601, SIA "Rēzeknes slimnīca", 3. stāvs - 2 saldētavas un 1 ledusskapis.
	
	

	10.
	JUMARAS IELA 195, VALMIERA, VALMIERAS NOV., VALMIERAS RAJ., LV-4201, SIA "Vidzemes slimnīca", C korpuss, 2. stāvs  - 2 ledusskapji un 2 saldētavas.
	
	

	11.
	ANDREJA PORMAĻA IELA 125, JĒKABPILS, JĒKABPILS NOV., SIA " Jēkabpils reģionālā slimnīca", centrālais korpuss, 2. stāvs	- 1 ledusskapis un 1 saldētava.
	
	

	12.
	INŽENIERU IELA 60, VENTSPILS, LV-3601, 	SIA “Ziemeļkurzemes reģ. slimnīca", Vienstāva korpuss ieeja no stāvlaukuma puses, 1. stāvs – 3 leduskapju un 3 saldētavas
	
	

	13.
	VIDZEMES IELA 2, BALVI, LV-4501, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība , 2.stāvs – 2 ledusskapji un 1 saldētava.
	
	

	14.
	RAUDAS IELĀ 8, TUKUMS, LV-3101, SIA “Tukuma slimnīca”, galvenā ēka, Ķirurģijas nodaļa, 2. stāvs -  2 ledusskapji un 2 saldetavas
	
	

	15.
	SLIMNĪCAS IELĀ 2, OGRE, LV-5001, SIA “Ogres rajona slimnīca”, divstāvu korpuss, 1. stāvs -  3 ledusskapji 2 saldētavas
	
	



*Laika grafiku (ieviešanas laiks un ieviešanas ilgums) aizpilda pretendents, izvērtējot savu kapacitāti, ņemot vērā šādu nolikuma nosacījumus:
1. Līguma darbības termiņš: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz Tehniskās specifikācijas pilnīgai izpildei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem ir iestājas pirmais;
2. Pasūtītāja budžets 2026.gadam Iepirkuma priekšmetam ir EUR 38 416,00 bez PVN. Pretendentam jāplāno sistēmas ieviešana 2026.gadā atbilstoši Pasūtītājam pieejamam budžetam.
!!! Gadījumā, ja pretendenta piedāvātais sistēmas ieviešanas grafiks 2027.gadā nav realizējams, ņemot vērā Pasūtītāja budžetu, atsevišķu objektu aprīkošana var tikt pārcelta uz 2028.gadu, kā arī pagarināts Iepirkuma līguma izpildes termiņš !!!
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