PAZIŅOJUMS PAR APSPRIEDI AR PIEGĀDĀTĀJIEM
[bookmark: _GoBack](plānotais publiskais iepirkums ”Skābekļa bumbas kalorimetrs augstākās siltumspējas noteikšanai”)

1. Pasūtītāja nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte

2. Apspriedes pamatojums: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.1 daļu.

3. Kontaktpersona: Rīgas Tehniskās universitātes Juridiska atbalsta un dokumentu pārvaldības departamenta Iepirkumu un pasūtījumu centra vecākais iepirkumu speciālists A.Savickis, mob. 67089767, e-pasts: arturs.savickis_3@rtu.lv .

4. Iepirkuma priekšmets: Automātiskais javas maisītājs.

5. CPV kods: 38000000-5, Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). 

6. Apspriedes mērķis: Informēt piegādātājus par plānoto iepirkumu un apzināt ieinteresēto piegādātāju spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar pasūtītāja provizoriski noteiktām tehniskām prasībām un finanšu resursiem.

7. Apspriedes veids: Apspriede notiek rakstiskā formā. 

[bookmark: _Hlk127442542]8. Apspriedes laiks un vieta: 
Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība - Ieinteresētais pretendents priekšlikumus sagatavo atbilstoši apspriedes noteikumiem pievienotajiem apspriedes komentāriem (tabula), un iesniedz Pasūtītāja pircēja profilā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/819  pie konkrētās  apspriedes. Ārpus EIS iesniegtie apspriedes komentāri netiks izskatīti.
Komentāri vai ieteikumi par prasībām iesniedzami elektroniski līdz 06.08.2026, plkst. 10.00. Piegādātājiem, iesūtot apspriedei informāciju, jāizvērtē vai tā ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, ko attiecīgi jānorāda.

[bookmark: _Hlk127263321]9. Komentāru sniegšana: Iesniedzot komentārus vai ieteikumus ieinteresētais piegādātājs norāda: piegādātāja nosaukumu, kontaktpersonu, kontaktpersonas tel. numuru un e-pasta adresi. Ieinteresētie piegādātāji var izteikt komentārus par norādītajām prasībām, iesniedzot atsevišķu dokumentu, kurā norāda savus priekšlikumus, viedokli, vai iebildumus (veidne pielikumā). Sniedzot komentārus, ieinteresētajiem piegādātājiem tie ir jāpamato, vēlams, norādot informācijas avotu, ar kuru piegādātājs pamato savu viedokli.

10. Apspriedē izvirzītie jautājumi: Apspriedes ietvaros ieinteresētie piegādātāji savus komentārus vai ieteikumus var iesniegt par: 
1) atlases prasībām; 
2) tehniskām prasībām.

11. Apspriedes ziņojums: Pēc apspriedes pasūtītājs apkopos un izvērtēs apspriedē iesniegtos ieinteresēto piegādātāju komentārus vai ieteikumus, par ko tiks sagatavots ziņojums. 

12. Papildus informācija: Pasūtītāja sniegtā informācija apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un tā var mainīties, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) pasūtītājam un piegādātājiem.

Pielikumi: 
1) pretendentu atlases prasības uz 1 lpp; 
2) tehnisko prasību projekts uz 7 lpp;
3) apspriedes komentāru veidne uz 1 lpp.









1.pielikums
paziņojumam par apspriedi
par plānoto iepirkumu 

PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

1. Pretendents (to apvienība vai sadarbības partneri iepirkuma līguma izpildei) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesīgs nodarboties attiecīgās jomas saimnieciskajā darbībā.
2.   Pretendentam nav Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie obligātās izslēgšanas nosacījumi.
3.   Pretendentam nav Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi.
4. Pasūtītājs pārbauda, vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā noteiktos dokumentus un vai pretendenta piedāvājuma noformējums atbilst nolikumā noteiktajam. 

Piezīme. Ja pretendenta piedāvājums neatbilstu tikai attiecībā uz vienu iepirkuma daļu (ja tādas ir), bet pretendents iesniedzis piedāvājumu arī par citu iepirkuma daļu, tad attiecībā uz šo citu iepirkuma daļu (ja tādas ir) pasūtītājs turpina izskatīt pretendenta piedāvājumu.



[bookmark: _Hlk138157942]

[bookmark: _Hlk138159971]
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2.pielikums
paziņojumam par apspriedi
par plānoto iepirkumu

[bookmark: _Hlk504470698][bookmark: _Hlk504132075]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (forma) 

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.
Ekvivalences skaidrojums programmatūrai/precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai programmatūrai/precei tiks uzskatīta programmatūra/prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām, programmatūras gadījumā - lietotāju saskarnes viedokļa un programmiskajām saskarnēm (kā Application Programming Interface, datņu formātiem un tml.). Piedāvātajai programmatūra/precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras/preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai/precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras/preces funkcionalitāti pilnā apjomā).




SKĀBEKĻA BUMBAS KALORIMETRS
1. IEPIRKUMA DAĻA “Skābekļa bumbas kalorimetrs augstākās siltumspējas noteikšanai”


Skābekļa bumbas kalorimetrs ar piederumu komplektāciju tiek pielietotas galvenokārt biomasas (piemēram, šķeldas, granulu un citu alternatīvās biomasas paraugu) testēšanai, bet atsevišķos gadījumos ir piemērots izmantošanai arī citu cietu paraugu augstākās siltumspējas noteikšanai ar skābekļa bumbas metodi. Ar kalorimetru tiek veikti testi saskaņā ar standartu LVS EN ISO 18125:2017.

		Parametrs	
	Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums. Norādīt:
- preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);
- tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi*;
- sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);
- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.
 *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.

	Skābekļa bumbas kalorimetrs

	
	Ražotājs: 
Modelis: 


	Kalorimetra tehniskās prasības
	Kalorimetram jānodrošina precīzs, atkārtojams un laboratorijas prasībām atbilstošs siltumspējas noteikšanas process. Kalorimetrs ir izoperibola ūdens apvalka sistēma, kas nodrošina stabilu termisko vidi un precīzu temperatūras kontroli. 
· Viegli noņemama skābekļa sadedzināšanas bumba un noņemams ūdens spainis vai ekvivalents risinājums;
· Ūdens apvalka sistēma ar cirkulējošu ūdeni ar iebūvētu ūdens sūkni, sildītāju un siltummaini vai ekvivalentu risinājumu, kuru iespējams kontrolēt iekārtas vadības sistēmā;
· Automātiska skābekļa uzpildes sistēma ar kontrolētu skābekļa padevi bumbai, piemēram, ar solenoīda vārsta palīdzību; 
· Testu skaits stundā – vismaz līdz 8 testiem;
· Parauga iesvara diapazons – ne mazāks kā 0,6-1g ± 0,2g;
· Maksimālā sadegšanas enerģija vienā testā  - ne mazāk kā 8000 kalorijas;
· Precizitātes klase ne sliktāka kā 0,1 % vai ekvivalents ražotāja dokumentācijā norādīts precizitātes rādītājs, piemēram, 0.05 – 0.1 % ± 0,010 %;
· Temperatūras izšķirtspēja – ne sliktāka kā 0,0001 °C ± 0,00005 °C;
· Kalorimetra bumbas tilpums ir 350 ml ± 10 ml;
· Bumbas uzpildes spiediens ir 40 atm vai ekvivalents ražotāja noteikts drošs darba spiediens;
· Iekārtas gabarītizmēri – ne lielāki kā 60 x 40 x 45 cm ± 5cm (platums x dziļums x augstums).

	

	Skābekļa bumba un aizdedzināšanas sistēma
	Kalorimetra komplektācijā ir iekļautas vismaz divas sadedzināšanas bumbas, kas ir piemērotas darbam ar biomasas un alternatīvā kurināmā sadegšanas procesiem. Bumba ir ar paaugstinātu korozijas noturību, piemēram, hlora un citu korozīvu, skābju savienojumu saturošām vielām.
· Bumbas aizdedzināšanas sistēma nodrošina atkārtojamu paraugu aizdedzināšanu ar aizdedzes stiepli vai ekvivalentu risinājumu;
· Bumba ir aprīkota ar drošu skābekļa ieplūdes un atlikušās gāzes kontrolētas izlaišanas sistēmu vai ekvivalentu drošības risinājumu.
	

	Iekārtas vadība, dati un savienojamība
	Iekārta ir aprīkota ar mikroprocesora kontrolieri vai ekvivalentu vadības sistēmu, kas automātiski vada testa norisi, uzrauga temperatūras rādījumus, veic korekcijas un saglabā mērījuma datus.
· Kontrolieris saglabā vismaz 1000 testu datus iekārtas iekšējā atmiņā;
· Kontrolē visus temperatūras rādījumus iekārtā;
· Aizdedzina bumbu;
· Nosaka un iekļauj aprēķinos siltuma noplūdes korekcijas;
· Apstādina testu nepieciešamajā brīdī;
· Monitorē visu iekārtas komponentu pareizu darbību;
· Saglabā visus testa datus;
Iekārtai ir skārienjūtīgs, krāsains displejs vai ekvivalents intuitīvs lietotāja interfeiss.
Iespēja pieslēgt printeri, laboratorijas svarus un/vai svītrkoda lasītāju izmantojot USB vai ekvivalentu savienojumu.
Ethernet tīkla savienojums datu pārnesei.

	

	Ūdens pievades un temperatūras kontroles sistēma
	Iekārtas komplektācija iekļauts risinājums, kas nodrošina kalorimetra ūdens apvalka temperatūras kontroli un atkārtojamu ūdens daudzuma nodrošināšanu mērījumiem.
· Ūdens padeve kalorimetra apvalkam;
· Precīza ūdens daudzuma dozēšana kalorimetra kamerā, piemēram, spainī;
· Komplektācijā ir visi nepieciešamie standarta savienojumi, caurules un pieslēguma elementi sistēmas darbībai.
	

	Komplektācija
	· Kalorimetrs;
· Ūdens pievades, recirkulācijas un temperatūras kontroles sistēma;
· Printeris ar savienojošo kabeli;
· Divas paaugstinātas korozinjnoturības un halogēnizturīgas kalorimetra sadedzināšanas bumbas;
· Bumbas uzpildes statīvs – aprīkojums;
· Divas ūdens tvertnes, piemēram, spaiņi;
· Bumbas apkopes materiālu komplekts;
· Viena gada servisa materiālu komplekts;
· Skābekļa regulators;
· Patēriņa materiāli iekārtas uzstādīšanai, apmācībai un darba uzsākšanai – tīģeļi, benzoskābes tabletes, aizdedzes diegi, piemēram, niķeļa stieple vai ekvivalents aizdedzes materiāls. 
	

	Garantija
	Iekārtas garantija ir ne mazāk kā divi gadi no piegādes brīža.
	

	Pakalpojumi un piegādes termiņš
	Iekārta tiek nogādāta uz Rīgas Tehniskās universitātes telpām (Paula Valdena 1, 303 laboratorija).
Pārdevējs nodrošina pilnu iekārtas ieviešanu laboratorijā, tajā skaitā, piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, iekārtas palaišanu un personāla apmācību. 
Tiek nodrošinātas visas bāzes tehniskās komponentes (piem., elektrības vads ar atbilstošu pieslēgšanas uzgali), lai nodrošinātu iekārtas funkcionalitāti un tās pilnvērtīgu darbību.
Iekārtas piegāde tiek veikta vismaz 3 mēnešu laikā no līguma slēgšanas brīža. 
	

	Drošības prasības un dokumentācija
	Iekārta ir piemērota drošai lietošanai Eiropas Savienībā (CE marķējums).
· ISO 9001 sertifikāts;
· Iekļauts sākotnējais (rūpniecības) kalibrēšanas sertifikāts vai cits ekvivalents dokuments, kas apliecina iekārtas atbilstību
· Lietošanas instrukcija latviešu valodā digitāli vai ekvivalentā formātā
	




Vispārīgās prasības: 
Piegādātājs veic piegādi Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. 
Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija (latviešu vai angļu valodā), kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, kandidāts var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).













3.pielikums
paziņojumam par apspriedi
par plānoto iepirkumu

Apspriedes komentāru veidne

Iepirkuma daļa (ja attiecināms): [    ]

Ieinteresētais piegādātājs: piegādātāja nosaukums, kontaktpersona, kontaktpersonas tel. numurs un e-pasta adrese

Ieinteresētā piegādātāja sniegtie komentāri par izvirzītajam atlases prasībām:
	Atlases prasības
	Ieinteresētā piegādātāja sniegtie komentāri, to skaidrojums un pamatojums*

	
	

	
	



Ieinteresētā piegādātāja sniegtie komentāri par tehniskās specifikācijas prasībām:
	Tehniskās prasības
	Ieinteresētā piegādātāja sniegtie komentāri, to skaidrojums un pamatojums

	
	

	
	



* Ieinteresētais piegādātājs aizpilda iepriekš norādītās tabulas, kurā norāda tās pozīcijas, kurās veicami labojumi/ precizējumi. Tabulu papildina ar ailēm, ja nepieciešams. 

