## operāciju_lampa
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums
1.pielikums nolikumam
Tehniskā specifikācija/Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2. | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus;
3. | Piegāde 8 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas.
4. | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu;
5. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt preces apkopes, pārbaudes un remontus saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas;
6. | Piedāvājumam jāpievieno Iekārtas ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Iekārtu izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā.
7. | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija (ja prece ir klasificēta kā medicīnas ierīce) un Paziņotās struktūras sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Iekārtas ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno inženiera sertifikāts un firmas apliecinājums par servisa nodrošināšanu);
9. | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
10. | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
11. | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
12. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), norādot dokumenta nosaukumu, lapaspusi, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas apakšpozīciju pievienotā informācija attiecināma;
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz tehnisko datu lapu jeb informatīvo materiālu**
Operāciju lampa ar satelītlampu
| Iegādes un piegādes cena kopā ar komplektāciju bez PVN, EUR: | 0.00
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Klase pēc Regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
Preces ražošanas gads:
1 | Operāciju lampa - 1 gab.
1.1. | Maksimālais apgaismojums 1 m attālumā vismaz 160000 Lux
1.2. | Gaismas lauks 1 m attālumā regulējams vismaz 200-250 mm diapazonā
1.3. | Apgaismojums regulējams vismaz 40 - 100% robežās
1.4. | Endoskopisko operāciju apgaismojuma režīms
1.5. | Vismaz 3 krāsu temperatūras [K] uzstādījumi: 3700±100 / 4500±100 / 5100±100 ar vismaz 3 soļiem
1.6. | Krāsu atveidošanas indekss Ra vismaz 95
1.7. | LED kalpošanas ilgums vismaz 60000 h
1.8. | Elektroniska lampas kontrole: vismaz ieslēgšana/izslēgšana, spilgtums, gaismas lauks
1.9. | Komplektācijā vismaz 6 autoklavējami sterilie rokturi
1.10. | 320° rotācija ap lampas centrālo asi
1.11. | Lampas sagāzuma rotācija vismaz 180° diapazonā
1.12. | Lampas garums un platums ne lielāks par 750 mm
2 | Operāciju satelītlampa - 1 gab.
2.1. | Maksimālais apgaismojums 1 m attālumā vismaz 140000 Lux
2.2. | Gaismas lauks 1 m attālumā regulējams vismaz 180-240 mm diapazonā
2.3. | Apgaismojums regulējams vismaz 40 - 100% robežās
2.4. | Endoskopisko operāciju apgaismojuma režīms
2.5. | Vismaz 3 krāsu temperatūras [K] uzstādījumi: 3700±100 / 4500±100 / 5100±100
2.6. | Krāsu atveidošanas indekss Ra vismaz līdz 95
2.7. | LED kalpošanas ilgums vismaz 60000 h
2.8. | Elektroniska lampas kontrole: vismaz ieslēgšana/izslēgšana, spilgtums, gaismas lauks
2.9. | Komplektācijā vismaz 6 autoklavējami sterilie rokturi
2.10. | 320° rotācija ap lampas centrālo asi
2.11. | Lampas garums un platums ne lielāks par 600 mm
2.12. | Lampas sagāzuma rotācija vismaz 180° diapazonā
3 | Griestu stiprinājuma sistēma ar rokām lampu pozicionēšanai telpā - 1 gab.
3.1. | Konstrukcija sastāv no centrālās ass ar stiprinājumiem un pievadiem, ap to rotējošiem 2 pleciem un atsperrokām, kuru galos piestiprinātas lampas
3.2. | Konstrukcijai jānodrošina brīvu lampu izvietošanu telpā
3.3. | Atsperroku kustību amplitūda uz leju un augšu, lai nodrošinātu, ka lampu zemākā pozīcija būtu ne augstāka par 1200 mm un augstākā, lai konstrukcija neskartu griestus un maksimāli izmantotu pieejamo augstumu (plānotais telpas iekaramo griestu konstrukcijas augstums 2.8 m, kopējais augstums līdz griestiem apmēram 3 m)
3.4. | Līguma slēgšanas brīdī jāspēj pielāgot visus plecu garumus, lai nodrošinātu brīvu izvietošanu telpā vismaz 1800 mm radiusā ap centrālo asi
3.5. | Visi savienojošie kabeļi integrēti iekšā plecu un atsperroku konstrukcijās
3.6. | Griestu stiprinājuma sistēmas stiprinājumus pie griestiem nodrošina Piegādātājs
3.7. | Iekļaut cenā papildus stiprinājumus un pārejas (ja nepieciešams)
3.8. | Iekļaut cenā komunikāciju pielāgošanu griestu operāciju lampas un operāciju satelītlapmas pieslēgšanai
3.9. | Iekļaut cenā esošās lampas ar satelītu demontāžu
3.10. | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
3.11. | Par iekārtu uzstādīšanu jāvienojas par veicamo darbu secību un uzstādīšanas plānu
3.12. | Jāveic operāciju zāles apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas

## operāciju_galds
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums
1.pielikums nolikumam
Tehniskā specifikācija/Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2. | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus;
3. | Piegāde 8 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas.
4. | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu;
5. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt preces apkopes, pārbaudes un remontus saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas;
6. | Piedāvājumam jāpievieno Iekārtas ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Iekārtu izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā.
7. | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija (ja prece ir klasificēta kā medicīnas ierīce) un Paziņotās struktūras sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Iekārtas ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno inženiera sertifikāts un firmas apliecinājums par servisa nodrošināšanu);
9. | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
10. | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
11. | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
12. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), norādot dokumenta nosaukumu, lapaspusi, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas apakšpozīciju pievienotā informācija attiecināma;
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz tehnisko datu lapu jeb informatīvo materiālu**
Operāciju galds
| Iegādes un piegādes cena kopā ar komplektāciju bez PVN, EUR: | 0.00
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Klase pēc Regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
Preces ražošanas gads:
1. | Universāls operāciju galds, piemērots vispārējās ķirurģijas operācijām t.sk. ginekoloģiskajām operācijām
2. | Mobils un modulārs
3. | Elektrohidraulisks vai elektromehānisks
4. | Maksimālā celtspēja vismaz 450 kg
5. | Jebkurā galda pozīcijā pieļaujamā slodze vismaz 230 kg
6. | Operāciju galda kopējais svars ne vairāk par 300 kg
7. | Galds nodrošina vismaz šādas motorizētas kustības un to diapazonus:
7.1. | Galda virsmas (no zemes līdz matrača virsmai) augstuma regulācija 62 - 100 cm
7.2. | Muguras sekcija uz augšu/uz leju +70/-10°
7.3. | Kāju sekcija uz augšu/uz leju +10/-80°
7.4. | Trandelenburg/anti-Trandeleburg +30/-20°
7.5. | Sagāzums uz sāniem +20/-20°
8. | Galda virsmas platums 55-60 cm
9. | Galda virsmas kopējais platums ne lielāks par 65 cm (ieskaitot sānu sliedes)
10. | Galda virsmas kopējais garums vismaz 200 cm
11. | Sānos instrumentu sliedes (EU standarta)
12. | Galda virsmas sekcijas noņemamas bez instrumentu palīdzības
13. | Galvas sekcija regulējama vismaz uz augšu/leju +30/-45° leņķī ar gāzu atsperi vai ekvivalentu risinājumu
14. | Fleksa (flex)/refleksa (reflex) 220/120°
15. | Bezvadu vadības pults ar visām motorizētajām kustībām
15.1. | Komplektācijā statīvs/pults uzlādes stacija vai ar LED indikatoriem
15.2. | Vismaz 1 brīvi programmējama pozīcija atbilstoši lietotāju vajadzībām
15.3. | Ar akumulatora stāvokļa indikatoru
16. | Vairāku galdu sekciju kustība, izmantojot ieprogrammētu pozīciju
17. | Vienlaidus (bez šūvēm) pamatnes pārsegs
18. | Riteņi operāciju galda pārvietošanai diametrā vismaz 100 mm
19. | Manuāli aktivizējama bremze ar kājas sviras mehānismu vai ekvivalents bremzēšanas mehānisms
20. | Vismaz viens virziena ritenis
21. | Galdam vismaz 6 sekcijas
22. | Galdu iespējams lietot reversā pozīcijā
23. | Operāciju galda pretsadursmju funkcija
24. | Operāciju galda virsmas matrača biezums ne mazāk kā 70 mm
24.1. | Velcro vai ekvivalents stiprinājums pie galda virsmas
24.2. | Ar pretizgulējuma un siltuma saglabāšanas efektu
24.3. | Antistatisks, elpojošs, ūdens izturīgs pārvalks
25. | Uz galda kollonas integrēta vadības pults visām motrizētajām kustībām
26. | Integrēts akumulators autonomai darbībai
27. | Uzlādi un darbību zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
28. | Komplektācija
28.1. | Operāciju galds ar pamatkolonnu un sēžas daļu - 1 gab.
28.2. | Divu dažādu izmēru universālas sekcijas, no kurām mazāka ir 18-22 cm diapazonā - 1 kompl.
28.3. | Galvas sekcija - 1 gab.
28.4. | Augšstilbu sekcija ar ginekoloģisko iegriezumu - 1 gab.
28.5. | Vienas rokas vadības rokas balsti ar garumu vismaz 55 cm - 2 gab.
28.5.1. | Pozīcijas fiksācija ar gāzes atsperi vai ekvivalents risinājums
28.5.2. | Roka brīvi pozicionējamas ap stiprinājuma punktu ("neierobežota" pozicionēšana)
28.5.3. | Rokas fiksācija ar velcro vai ekvivalentu saiti
28.5.4. | Stiprinājums pie sānu sliedes
28.6. | Visas sekcijas aprīkotas ar atbilstošiem matračiem, biezums ne mazāk kā 70 mm, stiprināmi ar Velcro vai ekvivalentu stiprinājumu
28.6.1. | Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
28.6.2. | Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
28.7. | Pie sānu sliedes stiprināms anesteziologa aizslietņa balsts - 1 gab.
28.8. | Ķermeņa fiksācijas siksna - 1 gab.
28.9. | Goepel tipa atbalsti, regulācija ar lodveida vai ekvivalenta mehānisma sistēmu - 1 pāris
28.10. | Stiprinājumu klemmes - 4 gab.
28.11. | Pakavveida silikona vai ekvivalenta materiāla galvas atbalsts ar diametru 20±1 cm - 1 gab.

## anest_rati
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums
1.pielikums nolikumam
Tehniskā specifikācija/Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2. | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus;
3. | Piegāde 8 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas.
4. | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu;
5. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt preces apkopes, pārbaudes un remontus saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas;
6. | Piedāvājumam jāpievieno Iekārtas ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Iekārtu izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā.
7. | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija (ja prece ir klasificēta kā medicīnas ierīce) un Paziņotās struktūras sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Iekārtas ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno inženiera sertifikāts un firmas apliecinājums par servisa nodrošināšanu);
9. | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
10. | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
11. | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
12. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), norādot dokumenta nosaukumu, lapaspusi, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas apakšpozīciju pievienotā informācija attiecināma;
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz tehnisko datu lapu jeb informatīvo materiālu**
Anestēzijas rati
| Iegādes un piegādes cena kopā ar komplektāciju bez PVN, EUR: | 0.00
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Klase pēc Regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
Preces ražošanas gads:
1. | Piemēroti medikamentu un medicīnas ierīču izvietošanai
2. | Galdiņa korpuss ražots no poliuretāna vai ekvivalenta materiāla
3. | Galdiņš ar piecām atvilktnēm, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
4. | Atvilktnes ar vismaz 2 dažādiem augstumiem
5. | Seklākās atvilktnes augstums ne mazāk par 7 cm
6. | Vismaz 2 mazākajām atvilktnēm atvilktņu sadalītāji vismaz 6 daļās, kuru izvietojumu var pielāgot
7. | Atvilktņu izmērs na mazāks par 40 x 55 cm (dziļums x platums)
8. | Atvilktnes aizslēdzamas ar centrālo bloķēšanas sistēmu
9. | Papildus atvilktne medikamentiem
10. | Galdiņa sānos izvietoti 2 vai 3 atvāžami plastikāta nodalījumi
11. | Novietoti uz 4 vismaz 12 cm riteņiem, no kuriem vismaz divi ar bremzi
12. | Integrēti transportēšanas rokturi
13 | Perimetrā gumijas aizsargmala vai cits aizsardzības risinājums
14. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
15. | Galdiņa izmēri bez piestiprinātiem aksesuāriem (85 x 70 x 95) cm ± 10 cm (platums x dziļums x augstums)
16. | Sānā izvietots noņemams atkritumu trauks ar vāku
17. | Augšējā daļā defibrilatora plaukts ar neslīdošu virsmu un fiksācijas saitēm
18. | Katetru turētājs
19. | Ampulu atvēršanas iekārta ar trauku
20. | Izlietoto adatu trauka turētājs ar trauku
21. | Lampa ar lokanu kātu
21.1. | Barošanu nodrošina akumulators (komplektācijā iekļauts lādētājs no 220/230 V 50/60 Hz elektriskā tīkla)
22 | Virs virsmas uz stieņiem izvietoti papildus aksesuāri:
22.1. | 2 līmeņos pilnā garumā izvietotas atvāžamas caurspīdīgas plastikāta kastītes, kopā 11±1 gab
22.2. | Aizmugurējā daļā standarta instrumentu (25x10 mm) fiksācijas sliede
22.3. | Pie stieņiem stiprināts cimdu kastu turētājs, piemērots, vismaz 3 cimdu kastēm
22.4. | Pie stieņiem stiprināts infūzu statīvs
22.5. | Pie stieņiem stiprināts plaukts