Ieinteresētajām personām

Par jautājumu par publiskā iepirkuma

ID Nr. VADC 2026/17 nolikumu

Publiskā iepirkuma “Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju” ID Nr. VADC 2026/17 (turpmāk – Iepirkuma) komisija ir saņēmusi ieinteresētās personas jautājumus par Konkursa nolikumu un sniedz šādas atbildes:

Ieinteresētās personas jautājums:

| Nr.p.k. | Tehn. Specifikācijas prasību Nr. un izteiktā redakcija saskaņā ar iepirkuma ID Nr. VADC 2026/17 nolikuma 1. Pielikumu. | Izvirzītā prasība | Jautājums/precizējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Prasības medicīniskām ierīcēm iepirkuma priekšmeta darbības nodrošināšanai. | 2.1. Četras jaunas karšu centrifūgas jaunas vai lietotas. | Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā ir specificēti izmeklējumi imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar CAT (column agglutination technology), kur noteiktiem izmeklējumiem izmeklējuma procedūra prasa ne tikai centrifugēšanas, bet arī inkubācijas procesu noteiktu laiku un noteiktā temperatūrā. Punktā 2.1. tiek specificētas prasības tikai centrifūgas iepirkuma priekšmeta darbības nodrošināšanai. Lūdzam precizēt, kādas iekārtas tiek izmantotas un ir VADC rīcībā, lai nodrošinātu iepirkuma priekšmeta darbību, ja pieļaujam, ka attiecīgie izmeklējumi tiks veikti ne tikai ar automatizētu iekārtu, bet arī izmantojot manuālu testu veikšanas metodi, tā kā punktā 2.1 ir izvirzīta prasība piedāvāt iekārtas centrifugēšanai iepirkuma priekšmeta darbības nodrošināšanai. |

Iepirkuma komisijas atbilde:

Iepirkuma ietvaros nepieciešamas tikai centrifūgas, kas var būt jaunas vai lietotas. Inkubators ir Pasūtītāja rīcībā, tas nav nepieciešams.

Ieinteresētās personas jautājums:

| Nr.p.k. | Tehn. Specifikācijas prasību Nr. un izteiktā redakcija saskaņā ar iepirkuma ID Nr. VADC 2026/17 nolikuma 1. Pielikumu. | Izvirzītā prasība | Jautājums/precizējums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 5. Nepieciešamais reaģentu daudzums. - asinsgrupas un Rh(D) piederības noteikšana kolonnu hemaglutinācijas metodē | - Karte asins grupas un rēzus noteikšanai ar tiešo un apgriezto reakciju | Lai varētu sagatavot VADC vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, lūdzam precizēt šajā pozīcijā definētā izmeklējumā nepieciešamo anti-D(VI) klonu. |

Iepirkuma komisijas atbilde:

Izmeklējumam nepieciešamais klons ir DVI-.

Ieinteresētās personas jautājums:

| Nr.p.k. | Tehn. Specifikācijas prasību Nr. un izteiktā redakcija saskaņā ar iepirkuma ID Nr. VADC 2026/17 nolikuma 1. Pielikumu. | Izvirzītā prasība | Jautājums/precizējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Nepieciešamais reaģentu daudzums. II. - Rh fenotipa un citu klīniski svarīgu antigēnu noteikšana kolonnu hemaglutinācijas metodē * |  | Izmantojot dažādas platformas izmeklējumu veikšanā imūnhematoloģijā, dažādi ražotāji var piedāvāt atšķirīgus risinājumus, kas ietver atšķirīgu izmantojamo gēlkaršu veidus un pievienojamos reaģentus noteiktu testu veikšanā izmantojot manuālo vai automatizēto izmeklēšanas platformu. Lai varētu sagatavot VADC vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, un lai izvairītos no nepamatota piedāvājuma iesniegšanas, lūdzam precizēt paredzēto izmantojamo izmeklēšanas platformu ( manuāli vai automatizēti) citu klīniski svarīgo antigēnu noteikšanā 5. Daļas II pozīcijas apakšpozīcijās 7.-27., ja tas ir iespējams. |

Iepirkuma komisijas atbilde:

Iepirkuma ietvaros jāpiedāvā gan manuālā, gan automatizētā izmeklēšanas platforma.

Ieinteresētās personas jautājums:

| Nr.p.k. | Tehn. Specifikācijas prasību Nr. un izteiktā redakcija saskaņā ar iepirkuma ID Nr. VADC 2026/17 nolikuma 1. Pielikumu. | Izvirzītā prasība | Jautājums/precizējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Nepieciešamais reaģentu daudzums. IV. Standarteritrocītu paneļi ABO asinsgrupas noteikšanai, antieritrocitāro antivielu skrīningam un identifikācijai | 39. Eritrocītu panelis asins grupas noteikšanai ar apgriezto reakciju 0;A1;B | Šajā pozīcijā tiek specificēts eritrocītu panelis asins grupas noteikšanai ar apgriezto reakciju ar standarteritrocītiem 0 ,A1, B un norādītais izmeklējumu skaits 12 (divpadsmit mēnešiem) ir 2600 izmeklējumi, atbilstoši 60 (sešdesmit) mēnešiem – 13000 izmeklējumi. Tai pašā laikā, ar šo iepirkuma priekšmetu atbilstoši specificētajiem nepieciešamajiem reģentiem 5. Daļas I pozīcijas 2. Apakšpozīcijā, tiek paredzēts veikt asins grupas noteikšanu arī ar apgriezto reakciju,, ir norādīts izmeklējumu daudzums 12 ( divpadsmit) mēnešiem – 500 izmeklējumi, atbilstoši 60 ( sešdesmit) mēnešiem – 2500 izmeklējumi. Lūdzu, apstipriniet, ka norādītie izmeklējumu daudzumi šajās pozīcijās ir korekti un atbilstoši VADC vajadzībām. |

Iepirkuma komisijas atbilde:

Izmeklējumu daudzums ir korekts, jo tie tiek izmantoti arī citiem testiem.

Ieinteresētās personas jautājums:

| Nr.p.k. | Tehn. Specifikācijas prasību Nr. un izteiktā redakcija saskaņā ar iepirkuma ID Nr. VADC 2026/17 nolikuma 1. Pielikumu. | Izvirzītā prasība | Jautājums/precizējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Nepieciešamais reaģentu daudzums. IV. Standarteritrocītu paneļi ABO asinsgrupas noteikšanai, antieritrocitāro antivielu skrīningam un identifikācijai | 39. Eritrocītu panelis asins grupas noteikšanai ar apgriezto reakciju 0;A1;B | Tiek specificēti standarteritrocīti 0, A1, B apgrieztās reakcijas veikšanai. Lūdzam apstiprināt, ka atbilstoši 5. Daļas I pozīcijā 2. apakšpozīcijā, kur tiek specificēta karte asins grupas un rēzus noteikšanai ar tiešo un apgriezto reakciju, ir jāpiedāvā karte, kurā apgrieztai reakcijai tiek izmantots standarteritrocītu panelis, kurš satur norādītos atbilstošos 3 standarteritrocītus. |

Iepirkuma komisijas atbilde:

Šajā gadījuma var tikt piedāvātā arī karte, kas satur tikai A1 un B standarteritrocītus.

Ieinteresētās personas jautājums:

| Nr.p.k. | Tehn. Specifikācijas prasību Nr. un izteiktā redakcija saskaņā ar iepirkuma ID Nr. VADC 2026/17 nolikuma 1. Pielikumu. | Izvirzītā prasība | Jautājums/precizējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Nepieciešamais reaģentu daudzums. VI. Reaģenti laboratorijas IKK veikšanai | 44. Komplekts laboratorijas ikdienas iekšējai kvalitātes kontrolei darbam (ABO; Rh-K, apgrieztās reakcijas, antivielu skrīninga, identifikācijas, DAT un saderības testu IKK). | Lai varētu sagatavot atbilstošu piedāvājumu pasūtītāja reālajām vajadzībām, lūdzam specificēt ikdienas Iekšējās Kvalitātes kontroles (IKK) veikšanas algoritmu 1dienā laboratorijā izmantojamās izmeklējumu platformās ( manuālā/ automatizētā platforma). |

Iepirkuma komisijas atbilde:

Iekšējās kvalitātes kontrole (IKK) tiek veikta gan manuālajai, gan automatizētajai platformai. Katru dienu IKK tiek veikta asinsgrupas, fenotipa, DAT kartēm un reaģentiem. Antivielu skrīninga un saderības testu IKK tiek veikta vienu reizi nedēļā. Antivielu identifikācijas IKK pēc LOT maiņas.