## Tehniskā specifikācija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2026/65/Apspriede Atklāta konkursa "Endoskopijas ierīču piederumu piegāde", identifikācijas Nr. DRS 2026/65, ietvaros
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (pēdējais aktualizācijas datums: 12.08.2026.)
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
Preču paraugi • Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. • Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības Līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas Līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no Vienošanās kopējās summas visiem Vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Nr. p.k. |  | Nosaukums* | Mērvienība | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
1 | Endoskopijas ierīču piederumu piegāde
1.1. | Endoskopiju injektors |  vienreizlietojams,  adatas fiksācijai jābūt divās galējās pozīcijās,  apvalkam jābūt caurspīdīgam un nedrīkst liekties darba kanālā,  adatas diametram jābūt 21-25G,  adatas garumam jābūt 3-5 mm,  instrumenta garums 1600-2300 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.2. | Endoskopiju hemostāzes skavas |  vienreizlietojamas,  jābūt rotēšanas funkcijai,  jābūt modifikācijai ar iespēju atkārtoti atvērt skavas,  piemērotas hemostāzei, perforāciju aizvēršanai un marķēšanai  skavu garumi 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm  instrumenta garums 1600-2300mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.3. | Karstās satveršanas standziņas |  vienreizlietojamas,  jānodrošina hemostāze,  jābūt pretnoslīdēšanas un rotēšanas funkcijai,  skavu atvērums ne mazāk kā 4 mm,  instrumenta garums 1600-2300 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.4. | Bipolārās koagulācijas zonde (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojama,  jābūt spirālveida elektrodam ar skalošanas iespējām,  instrumenta garums līdz 350cm. | gab.
1.5. | Polipektomijas koagulācijas cilpa (EndoTherapy TM vai ekvivalents) |  vienreizlietojama,  jābūt dažāda veida stieplēm un cilpas atvērumam 10-25mm un konfigurācijai dažādu veidojumu koagulācijai,  instrumenta garumam jābūt 2300 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.6. | Polipu liģēšanas cilpa (EndoTherapy TM vai ekvivalents) |  vienreizlietojama,  piemērota polipu liģēšanai pirms polipektomijas,  cilpas diametram jābūt 30 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.7. | Elektroķirurģiskais nazis |  vienreizlietojams,  naža garumam jābūt 1,5-2,5 mm,  jābūt iespējai regulēt naža garumu,  jābūt piemērotiem veikt manipulācijas barības vadā, kuņģī un resnajā zarnā,  jābūt skalošanas funkcijai  instrumenta garums 1600-2300 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.8. | ESD manipulācijas palīginstruments | distālā gala uzmava ar satveršanas standziņu, atvērums līdz 8mm | gab.
1.9. | Endoskopu distālā gala uzmavas Olympus gastroskopiem un kolonoskopiem | vienreizlietojamas, endoskopa distālā gala diametrs 13 mm | gab.
1.10. | Endoskopu distālā gala uzmavas Olympus gastroskopiem un kolonoskopiem | atkārtoti lietojamas | gab.
1.11. | Spray katetrs (EndoClot®Adhesive vai ekvivalents) |  atkārtoti lietojams,  instrumenta garums 1600-2400 mm  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,0-2,8mm | gab.
1.12. | Spray katetrs (EndoClot® vai ekvivalents) |  vienreiz lietojams,  instrumenta garums līdz 2400 mm  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8mm | gab.
1.13. | Biopsiju standziņas (Vytil vai ekvivalents) |  vienreizlietojamas,  jābūt dažādām modifikācijām – gludas, ar zobiņiem, ar un bez adatas,  ievadāmai daļai jābūt plastikāta apvalkam,  jābūt iespējai paņemt biopsiju tangensiālā virzienā,  instrumenta garums 1600-2300 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.14. | Biopsiju standziņas (EndoTherapy vai ekvivalents) |  atkārtoti lietojamas,  jābūt dažādām modifikācijām – gludas, ar zobiņiem, ar un bez adatas,  metāla apvalks ar palielinātu elasticitāti distālā galā,  kausiņiem jābūt ar “lodziņiem” lielāka biopsijas materiāla paņemšanai,  instrumenta garums 1500-2300 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.15. | Trīszaru satveršanas standziņas |  vienreizlietojamas,  noapaļoti gali,  piemēroti polipu un citu mīkstu svešķermeņu izvilkšanai  instrumenta garumam jābūt ne mazāk kā 2200mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.16. | Satveršanas standziņas |  atkārtoti lietojamas,  dažāda tipa svešķermeņu satveršanai, skavu atvērums 11-20mm,  instrumenta garums 1500-2300 mm  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.17. | Groziņtipa satveršanas standziņas |  atkārtoti lietojamas,  dažāda tipa svešķermeņu satveršanai, groziņa atvērums 22-35mm,  instrumenta garums 1500-2300 mm  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,0-2,8 mm. | gab.
1.18. | Barības vada, piloric un zarnu dilatācijas balons |  vienreizlietojams,  iespēja izmantot barības vada, pyloric, resnās zarnas un žultsceļu dilatēšanai  jābūt Rtg vizualizācijai,  jābūt ar un bez vadītāja,  jābūt iespējai piepūst balonu 3 izmēros  balona diametrs min 8mm līdz max 20 mm,  balona garums 40-100 mm,  instrumenta garums 1800mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.19. | Achalasia dilatācijas balons (Cook vai ekvivvalents) |  vienreizlietojams,  jābūt Rtg vizualizācijai,  jābūt savietojamam ar vadītāju,  balona diametrs 30mm līdz 40 mm,  balona garums 80 mm,  instrumenta garums 750 mm | gab.
1.20. | Žultsceļu dilatācijas balons (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  jābūt Rtg vizualizācijai,  jābūt savietojamam ar vadītāju,  balona diametrs 4mm līdz 8 mm,  balona garums 20mm līdz 40 mm,  instrumenta garums 1800mm | gab.
1.21. | Dilatācijas balonu piepūšanas ierīce | apjoms no 20 līdz 60 ml | gab.
1.22. | ERHP vadītājs (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  hidrofīls pārklājs,  jābūt kontroles atzīmēm,  laba redzamība RTG kontrolē,  saliekta un taisna tipa gals,  diametrs 0.035"(collas) un 0.025"(collas),  vismaz 2 veidu darba garumi (2600 mm, 4500mm)  jābūt iespējai nofiksēt ar V-sistēmas duodenoskopu. | gab.
1.23. | ERHP kanula (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojama,  divlūmenu,  laba redzamība RTG kontrolē,  jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8 mm | gab.
1.24. | ERHP papillotoms (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  jābūt trīs lūmeniem,  jābūt modifikācijai Distal-wire-guided  laba redzamība RTG kontrolē,  griezošā daļa 20-30 mm,  distālais gals 3 mm, 7 mm, 15 mm, 30 mm,  griezošā daļa daļēji noklāta ar aizsargapvalku,  instrumenta garumam jābūt līdz 1950mm,  jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8 mm | gab.
1.25. | ERHP papillotoms (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  jābūt trīs lūmeniem un komplektā ar vadītāju  jābūt modifikācijai Distal-wire-guided  laba redzamība RTG kontrolē,  griezošā daļa 20-30 mm,  distālais gals 7 mm,  griezošā daļa daļēji noklāta ar aizsargapvalku,  instrumenta garumam jābūt līdz 1950mm, jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8 mm | gab.
1.26. | ERHP adatas papillotoms (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  jābūt trīs lūmeniem,  laba redzamība RTG kontrolē,  adatas garums -5 mm,  griezošā daļa daļēji noklāta ar aizsargapvalku,  instrumenta garumam jābūt līdz 1950mm,  jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8 mm | gab.
1.27. | ERHP sfinkteriplastijas balons ar griežamo daļu (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  laba redzamība RTG kontrolē,  balona garums 40mm  jābūt iespējai piepūst balonu 12-15-18mm  griezošā daļa 20-30 mm,  distālais gals 7 mm,  griezošā daļa daļēji noklāta ar aizsargapvalku,  instrumenta garumam jābūt līdz 2100 mm, jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 3,7 mm | gab.
1.28. | ERHP akmeņu ekstrakcijas balons (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  laba redzamība RTG kontrolē,  trīslūmenu baloni ar 3 dažādiem izmēriem līdz 15 mm un līdz 20 mm,  jābūt modifikācijai Distal-wire-guided  instrumenta garumam jābūt līdz 1950 mm,  jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8 mm | gab.
1.29. | ERHP akmeņu ekstrakcijas groziņš (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  laba redzamība RTG kontrolē,  ar 4 un 8 stieplēm;  jābūt lietojamiem ar un bez vadītāja,  ar iespēju rotēt,  instrumenta garumam jābūt vismaz 1950 mm,  jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8 mm, | gab.
1.30. | ERHP drenāžas stents (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  jābūt komplektā ar ievadīšanas sistēmu,  jābūt dažāda veida liekumiem vieglākai ievadīšanai,  jābūt atskabargai nodrošinot stenta nepārvietošanos,  stenta diametrs 7-12Fr,  stenta garums 50-150 mm,  jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8-4,2mm. | gab.
1.31. | ERHP drenāžas stents (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  jābūt dažāda veida liekumiem vieglākai ievadīšanai,  jābūt atskabargai nodrošinot stenta nepārvietošanos,  stenta diametrs 7-12Fr,  stenta garums 50-180 mm,  jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8-4,2mm. | gab.
1.32. | ERHP drenāžas stenta ievadīšanas sistēma (EndoTherapy vai ekvivalents) |  atkartoti lietojama,  piemērota 7-12Fr stentu ievadīšanai | gab.
1.33. | ERHP metāla drenāžas stents (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojams,  jābūt komplektā ar ievadīšanas sistēmu,  laba redzamība RTG kontrolē, ar marķieriem,  stenta diametrs 8-10mm,  stenta garums 40-100 mm,  jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 2,8-4,2mm. | gab.
1.34. | Barības vada, duodenum un zarnu pašizpletošie metāla stenti |  vienreizlietojams,  jābūt komplektā ar ievadīšanas sistēmu,  laba redzamība RTG kontrolē, ar marķieriem,  jābūt ar un bez parklājuma  stenta dažādiem stenta izmēriem un modifikācijām,  jābūt saderīgam ar vadītāju diametrs 0.035"(collas) un 0.025"(collas)un darba kanālu 2,8-4,2mm. | gab.
1.35. | Biopsiju standziņas bronhoskopijām (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojamas,  jābūt dažādām modifikācijām – gludas, ar un bez zobiņiem, ar un bez adatas, ovāli  ievadāmai daļai jābūt plastikāta apvalkam,  jābūt iespējai paņemt biopsiju tangensialā virzienā,  instrumenta garums 1200 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 1,8 mm. | gab.
1.36. | Citoloģiju birstīte bronhoskopijām (EndoTherapy vai ekvivalents) |  vienreizlietojama,  jābūt plastikāta ievadāmai daļai,  metāla galam redzamībai RTG kontrolē,  birstītes garums līdz 10mm,  diametrs 1,2-5,0mm,  instruments garums ne mazāks par 1150mm  jābūt saderīgam ar darba kanālu 1.8mm. | gab.
1.37. | Endoskopiju gēls | kolonoskopiju veikšanai | gab.
1.38. | Polipu savākšanas ierīce | pievienojama pie atsūkšanas kanāla - vienreizlietojama | gab.
1.39. | Endoskopu darba kanāla tīrīšanas birste | Atkārtoti lietojama. Darba kanāla diametrs 2,0 – 2,8 mm | gab.
1.40. | Endoskopa kanālu tīrīšanas birste (īsā) | Atkārtoti lietojama. Darba kanāla diametrs 2,0 – 2,8 mm | gab.
1.41. | Endoskopu tīrīšanas birstīšu komplekts | Vienreizlietojams, darba kanāla un īsā tīrīšanas birste. Darba kanāla diametrs 2,0 – 2,8 mm | gab.
1.42. | Endoskopiju iemute | vienreizlietojama ar lentu, universāls izmērs. | gab.
1.43. | Endoskopiju iemute | atkārtoti lietojama, dažāda izmēra | gab.
1.44. | Endoskopa biopsiju kanāla vāciņi | vienreizlietojami, jābūt saderīgiem ar Olympus endoskopiem. | gab.
1.45. | Ūdens/gaisa kanāla vārsts | atkārtoti lietojami, jābūt saderīgiem ar Olympus endoskopiem. | gab.
1.46. | Atsūkšanas kanāla vārsts | atkārtoti lietojami, jābūt saderīgiem ar Olympus endoskopiem. | gab.
1.47. | Ūdens burka | OLYMPUS endoskopiem | gab.
1.48. | Hermētisma vāciņš | OLYMPUS endoskopiem | gab.
1.49. | Atsūkšanas kanāla vārsts bronhoskopiem | vienreizlietojams, jābūt saderīgiem ar Olympus endoskopiem. | gab.
1.50. | Biopsiju kanāla vāciņi bronhoskopam | vienreizlietojami, jābūt saderīgiem ar Olympus endoskopiem. | gab.
1.51. | Bronhoskopu tīrīšanas adapteris | atkārtoti lietojams | gab.
1.52. | Groziņtipa satveršanas standziņas |  atkārtoti lietojams  jābūt 4 stieplēm  groziņa diametrs 32mm  instrumenta garums 1550mm  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,0 mm. | gab.
1.53. | V-tipa satvēršanas standziņas |  atkārtoti lietojams  metāla apvalks  jābūt iespējai ievilkt satveršanas skavas apvalkā  satveršanas skavu atvērums līdz 13mm  instrumenta garums 1650mm  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,0 mm. | gab.
1.54. | Satvēršanas standziņas “rat tooth” vai alligator jaw” tipa |  atkārtoti lietojams  metāla vai plastikāta apvalks  satveršanas skavu atvērums līdz 8mm  instrumenta garums vismaz 1600 mm  jābūt saderīgam ar darba kanālu līdz 2,8 mm. | gab.
1.55. | Žultsceļu metaliskie pašizpletošie stenti - benignām indikācijām. | Savietojami ar RX sistēmu.Stents pīts no platinola stīgām, nodrošinot labu Rtg redzamību. Stenta gali beidzas ar cilpām, tādejādi iespējams tos izņemt. Stentam ir slēgtu šūnu dizains. Atvērtā veidā stentam ir augsta izturība pret ārējo radiālo spiedienu. Stenta diametrs 8-10 mm, stenta garums 40-120 mm, stenta ievades sistēmas diametrs 8-9 Fr.Izturība pret pārliekumiem. Uz stenta ievades sistēmas 4 rtg kontrastējamas marķeris. Iespēja sentu repozicionēt, nepārkāpjot otro proksimālo marķeri. Ievades sistēma - viena soļa tehnikā. Savietojams ar 0,035 in stīgu. Savietojams ar MRI.
1.55.1. |  | 1) Pilnīgi apklāts sents ar silikona pārklājumu | gab.
1.55.2. |  | 2) Daļēji apklāts sents ar silikona pārklājumu | gab.
1.55.3. |  | 3) Neapklāts stents | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.55. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus attiecīgo apakšpozīciju komponentus
1.56. | Žultsceļu metaliskie pašizpletošie stenti. | Savietojami ar RX sistēmu.Stents pīts no nitinola stīgām, nodrošinot labu Rtg redzamību. Stentam ir slēgtu šūnu dizains. Atvērtā veidā stentam ir augsta izturība pret ārējo radiālo spiedienu. Stenta diametrs 8-10 mm, stenta garums 40-80 mm, stenta ievades sistēmas diametrs 8-8,5 Fr.Izturība pret pārliekumiem. Uz stenta ievades sistēmas 4 rtg kontrastējamas marķeris. Iespēja sentu repozicionēt, nepārkāpjot otro proksimālo marķeri. Ievades sistēma - viena soļa tehnikā. Savietojams ar 0,035 in stīgu. Savietojams ar MRI.
1.56.1. |  | 1) Apklāts stents ar silikona pārklājumu | gab.
1.56.2. |  | 2) Neapklāts stents | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.56. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus attiecīgo apakšpozīciju komponentus
1.57. | Plastikāta biliārie stenti. | Savietojamība ar RX sistēmu. Stents uzmontēts uz ievades sistēmas. Stentu spektrs: 7-10 Fr diametrs, 50-180 mm garums. Iespēja fiksēt vadstiegru endoskopa galā. Ievades sistēmas distālajā daļā rtg kontrastējams marķeris un stenta distālajā galā Rtg kontrastējams marķeris. Dubultdroša stenta atbrīvošana no ievades sistēmas- 1) mandrēnas atvilkšana; 2) diega atbrīvošana izvelkot stīgu. | gab.
1.58. | Plastikāta pankreas stenti. | Savietojamība ar RX sistēmu. Stents uzmontēts uz ievades sistēmas. Stentu spektrs: 3-10 Fr diametrs, 20-180 mm garums. Iespēja fiksēt vadstiegru endoskopa galā. Ievades sistēmas distālajā daļā rtg kontrastējams marķeris un stenta proksimālajā daļā endoskopiski vizualizējams merķeris, distālajā galā Rtg kontrastējams marķeris. Stenta modifikācijas: 1) stentam viens gals taisns, otrs - pigtail - bez atkarpēm (leading barb); 2)Viens gals - pigtail, taisnais gals - ar atkarpi; 3)abi gali taisni, vienā galā - atkarpe; 4) abi gali taisni, abos galos - atkarpes. | gab.
1.59. | Barības vada metāliskie pašizpletošie stenti - benignām un malignām indikācijām. | Savietojami ar RX sistēmu.Stents pīts no platinola stīgām, nodrošinot labu Rtg redzamību. Stenta gali beidzas ar cilpām, tādejādi iespējams tos izņemt. Stentam ir slēgtu šūnu dizains. Atvērtā veidā stentam ir augsta izturība pret ārējo radiālo spiedienu. Stenta ķermeņa ārējais diametrs 18-23 mm, stenta galu diametrs 25/23; 28/28 mm, stenta garums 10; 12;15 cm, stenta ievades sistēmas diametrs 18,5 Fr.Izturība pret pārliekumiem. Uz stenta ievades sistēmas 4 rtg kontrastējamas marķeris. Iespēja sentu repozicionēt, nepārkāpjot otro proksimālo marķeri. Ievades sistēma - viena soļa tehnikā. Savietojams ar 0,035 in stīgu. Savietojams ar MRI. Sistēmas darba garums 120 cm.
1.59.1. |  | 1) Pilnīgi apklāts sents ar silikona pārklājumu | gab.
1.59.2. |  | 2) Daļēji apklāts sents ar silikona pārklājumu | gab.
1.59.3. |  | 3) Neapklāts stents | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.59. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus attiecīgo apakšpozīciju komponentus
1.60. | Resnās zarnas metāliskie pašizpletošie stenti. | Savietojami ar RX sistēmu.Stents pīts no platinola stīgām, nodrošinot labu Rtg redzamību. Stenta gali beidzas ar cilpām. Stentam ir slēgtu šūnu dizains. Atvērtā veidā stentam ir augsta izturība pret ārējo radiālo spiedienu. Stenta ķermeņa ārējais diametrs attiecībā pret gala paplašinājumu: 30/25 mm un 27/22 mm, stenta garums 6; 9; 12; mm, stenta ievades sistēmas diametrs 10 Fr.Izturība pret pārliekumiem. Uz stenta ievades sistēmas 4 rtg kontrastējamas marķeris. Iespēja sentu repozicionēt, nepārkāpjot otro proksimālo marķeri. Ievades sistēma - viena soļa tehnikā. Savietojams ar 0,035 in stīgu. Savietojams ar MRI. Sistēmas darba garums 135 vai 230 cm, sistēmas kopējais garums 175 vai 270 cm. | gab.
1.61. | Divpadsmitpirkstu zarnas metāliskais pašizpletošais stents. | Savietojami ar RX sistēmu.Stents pīts no platinola stīgām, nodrošinot labu Rtg redzamību. Stenta gali beidzas ar cilpām. Stentam ir slēgtu šūnu dizains. Atvērtā veidā stentam ir augsta izturība pret ārējo radiālo spiedienu. Stenta ķermeņa ārējais diametrs attiecībā pret gala paplašinājumu ir 22/27 mm, stenta garums 6; 9; 12; mm, stenta ievades sistēmas diametrs 10 Fr.Izturība pret pārliekumiem. Uz stenta ievades sistēmas 4 rtg kontrastējamas marķeris. Iespēja sentu repozicionēt, nepārkāpjot otro proksimālo marķeri. Ievades sistēma - viena soļa tehnikā. Savietojams ar 0,035 in stīgu. Savietojams ar MRI. Sistēmas darba garums 230 cm. | gab.
1.62. | Drenāžas stenti |  dažāda diametra un garuma,  pieejami ar laterāliem atvērumiem visa stenta garumā, vai tikai tā galos,  paredzēti lietošanai biliārai vai pankreasa drenēšanai.  Stenta galiem jābūt atraumatiskiem. | gab.
1.63. | Nitinola ezofageālais stents |  dažāda diametra un garuma,  pieejami ar daļēju pārklājumu vai pilnībā pārklāti,  paredzēti gan proximālai gan distālai ievietošanai.  Stenta galiem jābūt atraumatiskiem.  pieejami gan graduētas (segmentēti) gan viendabīgas konstrukcijas. | gab.
1.64. | Nitinola biliārais stents |  Dažāda diametra un garuma, pieejami ar un bez pārklājuma  Aplikatora caurulītes distālājam galam jābūt caurspīdīgam.  Repozicionēšanas kapacitāte līdz 60%.  Stents nedrīkst saīsināties no proximālā gala ievadīšanas brīdī. | gab.
1.65. | Nitinola kolorektālais stents |  Dažāda diametra un garuma.  Stenta galiem jābūt atraumatiskiem.  Stents nedrīkst saīsināties no distālā gala ievadīšanas brīdī. | gab.
1.66. | Nitinola duodenālais stents |  Dažāda garuma.  Aplikatora caurulītes distālājām galam jābūt caurspīdīgam.  Stenta galiem jābūt atraumatiskiem.  Stents nedrīkst saīsināties no distālā gala ievadīšanas brīdī. | gab.
1.67. | Endoskopiskie žultspūšļa stenti ar paš-paplašināšanas funkciju: |  | gab.
1.67.1. | Stenti bez pārklājuma. | Izgatavots no nitinola (niķeļa-titāna sakausējuma) vai analogās stieples. Vītņotam stenta ķermenim ir jābūt, pēc izvēles, tīkla un āķa veida, rāmja galiem – apaļiem, ne-traumatiska pinuma. Ir jābūt iespējai izvēlēties stenta ievietošanu, izmantojot divus stentus (stenta “acs” izmērs – vismaz 6 mm). Stenta garumam jābūt no 40 līdz 100 mm ± 5 mm (garuma solis ik pēc 10 mm). Stenta ārējais diametrs stenta darbības daļā – pēc izvēles – 6 mm, 8 mm vai 10 mm. Abos galos un stenta vidū – vismaz 8 platīna vai analogie rentgena kontrasta marķējumi, kas ir vairāk kontrasti nekā stenta nitinola rāmis. Katrs stents tiek piegādāts komplektā ar vienreizējās lietošanas ievadīšanas sistēmu. Stentam un tā piederumiem jābūt piegādātiem sterilā iepakojumā. | gab.
1.67.2. | Stenti ar pārklājumu. | Izgatavots no nitinola (niķeļa-titāna sakausējuma) vai analogās stieples. Stentam jābūt pārklātam ar silikonu, PTFE vai analogo pārklājumu. Vītņotam stenta ķermenim ir jābūt, pēc izvēles, no tīkla (vienslāņa tīklojums) un āķa (vienslāņa un divkāršs tīklojums, pārklājums integrēts starp tīkla slāņiem), rāmja galiem – apaļiem, ne-traumatiska pinuma. Stenta ārējam diametram stenta ekspluatācijas daļā jābūt 6 mm, 8 mm vai 10 mm. Stenta garumam jābūt no 40 līdz 120 mm ± 5 mm (garuma solis ik pēc 10 mm). Ir jābūt iespējai izvēlēties nevienmērīga diametra maigās struktūras stentu, kas veidots no dažāda lieluma tīklojuma “acīm”. Stentam jābūt ar laso tipa pavedienu. Abos galos un stenta vidū – vismaz 8 platīna vai analogie rentgena kontrasta marķējumi, kas ir vairāk kontrasti nekā stenta nitinola rāmis. Katrs stents tiek piegādāts komplektā ar vienreizējās lietošanas ievadīšanas sistēmu. Stentam un tā piederumiem jābūt piegādātiem sterilā iepakojumā. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.67. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus attiecīgo apakšpozīciju komponentus
1.68. | Pseidocistas stenti. | Stenta rāmja galiem jābūt apaļiem, ne-traumatiska pinuma. Stenta virsma ir pilnībā pārklāta ar silikona vai analogo pārklājumu. Stenta ārējam diametram stenta ekspluatācijas daļā jābūt 12 mm, 14 mm; tā galiem jābūt 12 ± 2 mm platākiem par ekspluatācijas daļu. Stenta garumam jābūt 20 mm, 30 mm, 40 mm ± 5 mm. Stentam jābūt aprīkotam ar laso tipa pavedienu pozīcijas regulēšanai vai izņemšanai. Abos galos un stenta vidū jābūt vismaz 12 rentgena kontrasta zelta vai analogiem marķējumiem. Stentam un tā piederumiem jābūt piegādātiem sterilā iepakojumā. Katrs stents tiek piegādāts komplektā ar vienreizējas ievadīšanas sistēmu. | gab.
1.69. | Endoskopiskie metāla paplašināšanas stenti resnām zarnām un divpadsmitpirkstu zarnām | Izgatavots no nitinola (niķeļa-titāna sakausējuma) vai analogās stieples. Stenta garumam jābūt no 60 līdz 150 mm ± 10 mm (solis pa 10 mm). Stenta ekspluatācijas daļas diametram jābūt no 18 mm līdz 28 mm (solis pa 20 mm). Pilnībā pārklāta stenta modelim ir jābūt laso tipa pavedienam pozīcijas regulēšanai. Abos galos un stenta vidū – vismaz 8 zelta vai analogie rentgena kontrasta marķējumi, kas ir vairāk kontrasti nekā stenta nitinola rāmis. Katrs stents tiek piegādāts komplektā ar vienreizējās lietošanas ievadīšanas sistēmu. Stentam un tā piederumiem jābūt piegādātiem sterilā iepakojumā.Stenta rāmja modifikācijas:
1.69.1. |  | Ar pārklājumu. Vītņotam stenta ķermenim ir jābūt, pēc izvēles, tīkla un āķa veida. Stentam ir jābūt pilnībā pārklātam (ar platākiem galiem migrācijas samazināšanai), no dubultā tīkla ar integrētu pārklājumu. Apvalkam jābūt no silikona, PTFE vai analogā materiāla. | gab.
1.69.2. |  | Bez pārklājuma. Vītņotam stenta ķermenim ir jābūt, pēc izvēles, tīkla un āķa veida. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.69. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus attiecīgo apakšpozīciju komponentus
1.70. | Augšējā un vidējā barības vada endoskopiskie metāla paplašināšanas stenti, 1/3 (TaeWoong vai ekvivalents) | Izgatavots no nitinola (niķeļa-titāna sakausējuma) vai analogās stieples. Vītņotam stenta ķermenim ir jābūt, pēc izvēles, tīkla un āķa veida, rāmja galiem – apaļiem, ne-traumatiska pinuma. Pārklājuma modifikācijas: 1) stenta virsma ir pilnībā pārklāta ar silikonu vai analogo pārklājumu, kas ir 1 – 6 mm garāka nekā stenta nitinola rāmis; 2) daļēji pārklāti stenti (ar nesegtiem galiem). Jābūt iespējai izvēlēties pilnībā nosegtu stentu ar apaļu kaula formu, lai nodrošinātu maigu struktūru stentēšanu, un pārklātu stentu ar vismaz četrām gareniskām pret migrācijas režģa rindām migrācijas riska samazināšanai. Stenta ārējam diametram ekspluatācijas daļā jābūt 18 mm, 20 mm, 22 mm; garumam jābūt no 70 mm līdz 160 mm ± 10 mm. Stenta modelim ir jābūt laso tipa pavedienam pozīcijas regulēšanai vai izņemšanai. Abos galos un stenta vidū – vismaz 12 zelta vai analogie rentgena kontrasta marķējumi. Katrs stents tiek piegādāts komplektā ar vienreizējas lietošanas pavedienu. Stentam un tā piederumiem jābūt piegādātiem sterilā iepakojumā. | gab.
1.71. | Apakšējā barības vada endoskopiskie metāla paplašināšanas stenti, 1/3 (TaeWoong vai ekvivalents) | Izgatavots no nitinola (niķeļa-titāna sakausējuma) vai analogās stieples. Vītņotam stenta ķermenim ir jābūt, pēc izvēles, tīkla un āķa veida, rāmja galiem – apaļiem, ne-traumatiska pinuma. Pārklājuma modifikācijas: 1) stenta virsma ir pilnībā pārklāta ar silikonu vai analogo pārklājumu, kas ir 1 – 6 mm garāka par stenta nitinola rāmi; 2) daļēji pārklāti stenti (ar nenobīdītu proksimālo galu migrācijas samazināšanai). Stenta distālā galā jābūt silikona vai analoģiskajam pretplūsmas vārstam, kas nav īsāks par 70 mm. Stenta ārējam diametram ekspluatācijas daļā jābūt no 18 mm līdz 22 mm; garumam jābūt no 90 mm līdz 170 mm ± 10 mm. Stenta modelim ir jābūt laso tipa pavedienam abos galos pozīcijas regulēšanai vai izņemšanai. Abos galos un stenta vidū – vismaz 12 zelta vai analogie rentgena kontrasta marķējumi. Katrs stents tiek piegādāts komplektā ar vienreizējas lietošanas ievietošanas pavedienu vismaz 24 Fr (25,13 mm). Stentam un tā piederumiem jābūt piegādātiem sterilā iepakojumā. | gab.
1.72. | Pankreātiskie stenti (EndoTherapy TM vai ekvivalents) |  Ievietojami endoskopiski.  Stenta izmērs: 5F; 7cm  Vienā stenta galā atskabarga 1 cm attālumā no gala.  Stentam ir spirāliski novietotas drenāžas atveres.  rtg kontrastējošs mīksts materiāls  Piemērots vadītājstīgai 0.035i  Sterīli iepakots | gab.
1.73. | 3 Stage Balloon, (ražotājs Cook Medical vai ekvivalents) |  Balonu izmanto, lai endoskopiski izplestu sašaurinājumus barības vadā.  Balona garums: 8 cm  Piepūsta balona diametrs (mm) : 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20  Piepūsta balona diametrs (Fr): 24-27-30, 30-33-36, 36-40.5-45, 45-49.5-54, 54-57-60 | gab.
1.74. | Quantum TTC® Balloon Dilator, (ražotājs Cook Medical vai ekvivalents) |  Balonu izmanto, lai izplestu sašaurinājumus gremošanas traktā, barības vadā un resnajā zarnā.  Balona garums no 5.5-6.8 cm  Katētera garums 180 un 320 cm  Balona diametrs piepūsts (mm/Fr).: 6/18, 8/24, 10/30 | gab.
1.75. | Eclipse TTC Wire – Guided Balloon Dilator,(ražotājs Cook Medical vai ekvivalents) |  Balonu izmanto, lai izplestu sašaurinājumus kuņģa-zarnu traktā, barības vadā, divpadsmitpirkstu zarnā un resnajā zarnā.  Balona garums no 5.5-8 cm  Katēters (Fr).: 240  Balona diametrs piepūsts (mm/Fr).: 6/18, 8/24, 10/30, 12/36, 14/42, 16/48, 18/54, 20/60 | gab.
1.76. | Dekompresijas komplekts (Colon Decompression Set, ražotājs Cook Medical vai ekvivalents) | Komplekts, kurā ietilpst:  drenāžās katēters (Diametrs 14,0 Fr, Garums 175 cm, sānu caurumi 10)  vadītāj katēters (Diametrs 6.0 Fr, Garums 181 cm)  vadītājstīga ar stainless steel pārklājumu (Diametrs 0,035 inch, Garums 480 cm) | gab.
1.77. | Komplekts barības vada vēnu ligēšanai (6 Shooter®Saeed®Multi-Band Ligator, ražotājs Cook Medical vai ekvivalents) | Komplektā ietilpst:  nosiešanas joslas un sprūda saites  iekraušanas katetrs  precizitātes vadības rokturis un apūdeņošanas adapteri.  Endoskopa ārējais diametrs (mm): 8.6-9.2, 9.5-11.5, 9.5-13, 11-14.  Saišu daudzums: 4,6 un 10  Srūdas saites garums (cm): 122, 142 un 190 | gab.
1.78. | Endoskopiskie klipsi (Instinct Endoskopic Hemoclip, ražotājs Cook Medical vai ekvivalents) |  Endoskopiskos klipšus izmanto, lai veiktu kuņģu zarnu traktā endoskopisko marķēšanu.  Katētera diametrs 7 Fr  Garums 230 cm  Klipša atvēršanās diametrs no 0 līdz 16 mm | gab.
1.79. | Perkutānas endoskopiskās sistēmas (PEG 24® Pull Method, ražotājs Cook Medical vai ekvivalents) |  Sistēma paredzēta perkutānas endoskopiskās gastrostomas ievietošanu, lai sniegtu enterāla uzturu, lai pacientiem, kuriem nepieciešama uztura atbalsts.  Uztura caurule 24 Fr  Iekšējais diametrs 5,5 mm  Ievietošanas stīgas garums 150 cm | gab.
1.80. | Vienreizlietojams injektors | 21G, adatas garums: 6mm, adatas diametrs 0,7mm; ārējais diametrs 2.3 mm, instrumenta garums: 180cm, 230cm | gab.
1.81. | Svešķermeņu un polipu ekstrakcijas maisiņš | Ārējais diametrs vismaz 2.4 mm, atvērums vismaz 25mm, instrumenta garums: 230cm, vienreizlietojams | gab.
1.82. | Iemutis ar tekstila lentu | Atvēruma parametri: platums 27 mm x augstums 22 mm. Vienreizlietojams | gab.
1.83. | Endoskopiju šorti ar atvērumu mugurpusē
1.83.1. |  | L – krāsa zila | gab.
1.83.2. |  | XL – krāsa zaļa | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.83. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus attiecīgo apakšpozīciju komponentus
1.84. | Svešķermeņu satveršanas knaibles | „Žurku zobi”, ārējais diametrs vismaz 2,3 mm, stieple ar pārklājumu, garums vismaz 170 cm, minimālais darba kanāls vismaz 2,5 mm, atkārtoti lietojams | gab.
1.85. | Vienreizlietojamas biopsijas standziņas biopsijas materiālu iegūšanai no biliāriem ceļiem | Garums 230cm; katetra diametrs 2.1mm, saderīgs ar vadstiegru 035" | gab.
1.86. | ERCP medicīnisko ierīču organizators – darba galda pārklājs | ~ 86cm X ~ 76cm | gab.
1.87. | Biopsiju standziņas |  Daudzkārtējas lietošanas.  Īpaši gluda nerūsējošā tērauda ievadāmā daļa.  Sterili iepakotas.  Pieejamas dažādos garumos no 120 cm līdz 280cm,  Diametrs 0,8 mm un 1 mm | gab.
1.88. | Iesūkšanas polipu slazds |  Polipu savākšanai pēc to noņemšanas.  Jābūt 4 atsevišķiem nodalījumiem polipu savākšanai un novietošanai.  Vāciņš aprīkots ar divām caurulēm, viena ar savienojumu, lai pievienotos iesūkšanas iekārtai, otra bez savienojuma, pievienošana endoskopam.  Jābūt iespējai aizzīmogot transportēšanai uz laboratoriju. | gab.
1.89. | Polipu un svešķermeņu izņemšanas ierīce. |  Aprīkota ar ovālu, termiski izveidotu plastikāta maisiņu.  Maisiņu izmēri pieejami izmēros 15 un 35 mm.  Pieejami ar diametru 1,8 mm un 2,3 mm un ar garumu 1600 un 2300 mm.  Jābūt rotēšanas iespējām.  Nedrīkst saturēt lateksu. | gab.
1.90. | Polipu un svešķermeņu izņemšanas ierīce bronhoskopam. |  Aprīkota ar ovālu, termiski izveidotu plastikāta maisiņu un groziņu.  Maisiņu izmēri pieejami izmēros 15 un 35 mm.  Diametrs 1,8 mm un garums 1200 mm.  Jābūt rotēšanas iespējām.  Nedrīkst saturēt lateksu. | gab.
1.91. | Sfinkterotoms |  vienreizlietojams,  pieejams adatas tipa, divu un trīs lumenu tipa ar vienlaicīga vadīklas un kontrastvielas ievades izmantošana  distālais gals nosmailināts no 2,2mm uz 1,8mm  griezošā daļa daļēji noklāta ar aizsargapvalku,  instrumenta garumam jābūt 1950mm - 2050mm,  instrumenta diametrs 2,1-2,3mm | gab.
1.92. | Endoskopijas iemutes ar dispenseru |  pašnoturošas, pieejamas ar un bez silikona pārklājuma,  nesatur lateksu,  vienreizējai lietošanai. | gab.
1.93. | Endoskopiju iemutis |  ar skābekļa pievadu,  polimēra,  vienreizējai lietošanai. | gab.
1.94. | Atkārtoti lietojamas iemutes |  autoklavējamas,  paredzētas pieaugušajiem. | gab.
1.95. | Barības vada varikozo vēnu liģēšanas ierīce |  Iespēja uzlikt ne mazāk kā 6 cilpas vienā endoskopa ievietošanas reizē  Ir papildus skalošanas ports ar Luer Lock savienojumu  Savietojams ar endoskopiem, kuru distālā gala ārējais diametrs ir vismaz 9.5 mm  Priekšpēdējā cilpa atšķirīgā krāsā | gab.
1.96. | Polisaharīda hemostāzes sistēmas aplikatori |  1800 mm- 2300 mm,  savietojami ar endoskopijas nodaļā esošo hemostāzes sistēmas gaisa kompresoru. | gab.
1.97. | Polisaharīda hemostāzes pulveris |  sterilā iepakojumā (2 gr., 5 gr.)  savietojams ar endoskopijas nodaļā esošās hemostāzes sistēmas aplikatoriem un gaisa kompresoru. | gab.
1.98. | Skleroterapijas adatas |  vienreiz lietojamas, sterilā iepakojumā  adatas garumi no 4 – 6mm, diametri no 0.5 – 1mm  ērti fiksējami, ar metāla distālo galu, drošai adatas ekspozīcijai | gab.
1.99. | Polipektomijas cilpas |  vinreiz lietojamas, sterilā iepakojumā  dažādu formu (apaļas, ovālas, asimetriskas)  garumi no 180 – 230cm, savietojamas ar darba kanālu 2.8 mm  rotējošas atvērums vismaz 10 mm | gab.
1.100. | ERHP Vadstiegras (Vytil vai ekvivalents) |  Nerūsējoša tērrauda, ar teflona pārklājumu  Diametrs 0.035 collas, dažāda garuma  Vienreiz lietojamas, sterilas | gab.
1.101. | Polipektomijas cilpas |  Polipropomijas diatermiskajām cilpām pēc izvēles jābūt sešstūra, ovālas vai pusmēness formā;  Ar ērtu ergonomisku rokturi;  Cilpas diametram jābūt no 10 mm līdz 45 mm ± 1 mm;  Katetra diametram jābūt ne vairāk kā 2,3 mm (piemērots 2,8 mm kanālam); garums - 230 mm ± 5 mm;  Vienreizējas lietošanas, sterils. | gab.
1.102. | Polipektomijas cilpa nelielu polipu noņemšanai (EndoTherapy TM vai ekvivalents) |  Vienreizējas lietošanas, sterils;  Paredzēts nelielu polipu noņemšanai aukstā veidā;  Izmantojamais garums – 230 cm ± 5 cm;  Cilpas savītās stieples diametram jābūt ne vairāk kā 0,36 mm;  Cilpas platumam (diametram) jābūt no 10 līdz 15 mm;  Katetra diametram jābūt piemērotam 2,8 mm kanālam. | gab.
1.103. | Polipektomijas monopavediena cilpa ar maināmo diametru |  Vienreizējas lietošanas;  Izmantojamais garums – 230 cm ± 5 cm;  Cilpas platumam jābūt mainīgam no 15 mm līdz 25 mm;  Cilpas garums: 40 mm ± 1 mm;  Katetra diametram jābūt piemērotam 2,8 mm kanālam. | gab.
1.104. | Polipektomijas cilpa ar integrētu adatu |  Vienreizējas lietošanas;  Daudzfunkcionāls rīks polipektomijai: katetrā ir integrētas monopavedienu cilpas un injekcijas adatas;  Izmantojamais garums – 230 cm ± 5 cm;  Adatas diametrs:  Cilpas platums: 30 mm ± 1 mm;  Katetra diametram jābūt piemērotam 2,8 mm kanālam. | gab.
1.105. | Polipektomijas cilpa mukozektomijai (MTV vai ekvivalents) |  Vienreizējas lietošanas;  Piemērotam ø 2,8 mm kanālam;  Izmantojamais garums – 230 cm ± 5 cm;  Cilpa ir veidota no īpaši cietas stieples, savirpinātu spirālē, ar otru vadu (labai audu satveršanai);  Cilpas platums: 20 mm, 25 mm, 30 mm ± 1 mm;  Katetra diametram jābūt piemērotam 2,8 mm kanālam. | gab.
1.106. | Endoskopiju injektors (MTV vai ekvivalents) |  Vienreizējas lietošanas, sterils;  Adatas diametram jābūt (pēc izvēles) 19G, 21G, 23G, 25G;  Adatas garums – 3 mm;  Adatas platums – 0.5 mm  Adatai jābūt ar trīskāršu asu un spicu galu; Adatu katetra darbības garumam ir jābūt – 2300 ± 10 mm;  Katetram jābūt caurspīdīgam, stingram, viegli slīdošam caur darba kanālu (pārklāts ar smērvielu) ar ērtu ergonomisku rokturi. | gab.
1.107. | Vienreizējas lietošanas asiņošanas apturēšanas klipsi (skavas) (Vytil vai ekvivalents) |  Vienreizējas lietošanas, sterils;  Rotējošais, pārkārtots (jābūt iespējai vairākas reizes atvērt āķi un pagriezt to pirms galīgās satveršanas);  Vadības mehānisms (rokturis) 230 cm un 270 cm garumā, piemērots endoskopiem caur 2,8 mm kanālu.  Klipi ar uzlikšanu, sagatavoti lietošanai;  Maksimālā spaiļu atvēršana pēc izvēles: 9 mm, 11 mm, 16 mm;  Satvērēju leņķis 90º un 135º;  Stieņa garums – 5 mm ± 1 mm. | gab.
1.108. | Metāla āķa sistēma elastīgai endoskopijai (skavas) (Ovesco vai ekvivalents) |  Endoskopa sistēma ar āķi (klipiem), kas paredzēta kuņģa-zarnu trakta orgānu bojāto sienu audu satveršanai un saspiešanai;  Sistēmas komplektā iekļauts: uzgalis (spraudnis) ar sagatavotiem klipiem, spole ar pavedienu un skrūve āķa atslābināšanai;  Stiprināšanas sistēmas āķim jābūt izgatavotam no nitinola vai līdzvērtīga metāla sakausējuma;  Uzgaļu (spraudņu) dziļumam jābūt 3 un 6 mm;  Spoles pavediena garumam jābūt 165 cm un 220 cm (± 5 cm);  Āķa zobiem jābūt vairāku veidu: asiem, spiciem, gariem (kuņģa sienām) un neasiem (hemostāzei);  Sistēma pēc izvēles tiek piemērota 8,5-14 mm diametra endoskopiem;  Sistēma ir sterila, vienreiz lietojama. | gab.
1.109. | Endoskopiskā metāla āķu sistēmas pielietojuma palīgierīce: dubultās spailes |  Āķa sistēmas palīglīdzeklis, lai nostiprinātu bojātās kuņģa-zarnu trakta orgānu sienas;  Pincete ir paredzēta audu malu satveršanai pirms āķa ievietošanas;  Pincetei ir jābūt divkāršai, tās kājiņām jābūt atvērtām, lai satvertu audu malas pa vienai (secīgi);  Elastīgās pincetes apvalka garumam jābūt 165 un 220 cm (± 5 cm);  Rīks ir sterils, vienreiz lietojams. | gab.
1.110. | Endoskopisks metāla āķu sistēmas palīglīdzeklis: trīskāršs satveršanas rīks |  Āķa sistēmas palīglīdzeklis, lai nostiprinātu kuņģa-zarnu trakta orgānu bojāto sienu audus;  Rīks ir paredzēts labākai audu satveršanai / ievietošanai pirms āķa ievietošanas;  Instrumentam jābūt enkura formā, ar trim asām kājiņām;  Elastīgā apvalka garumam jābūt 165 un 220 cm (± 5 cm);  Rīks ir sterils, vienreiz lietojams. | gab.
1.111. | Hemostatisks polimēru pulveris (Endo-flex vai ekvivalents) |  Hemostatiskam pulverim jābūt hidrofilam, īpaši lipīgam (adgezīvam), biosaderīgam, tas nedrīkst būt pirogēns, un nedrīkst būt augu izcelsmes;  Sistēmā jāiekļauj 2-3 g pulvera;  Endoskopu pulvera aplikatoram paredzētajam pulvera / gaisa maisījumam jābūt 2300 mm ± 100 mm garam katetram un savienojumam ar ārēju gaisu, kas ieplūst avotā (kompresors);  Pulverim un lietošanas sistēmai jābūt sterilai un vienreizējai lietošanai. | gab.
1.112. | Hemostatiskie pulvera papildu katetri (Endo-flex vai ekvivalents) |  Katetriem jābūt paredzētiem endoskopiskai hemostatiskai pulvera izsmidzināšanas sistēmai;  garums ir 2300 mm ± 100 mm;  diametrs ir 2,5 ± 0,1 mm;  Vienreizējas lietošanas, sterils. | gab.
1.113. | Papildu asiņošanas apturēšanas komplekti zarnu varikozām vēnām (vienreizējas lietošanas instruments) | Vienreizējas lietošanas instruments. Sterils iepakojums. Bez lateksa. Piemērots endoskopam ar darba kanāla diametru 2,8 mm. Caurspīdīgs cilindrs ar vismaz 6 (sešiem) jau uzliktiem, varikozo vēnu mezglu gumijas spailēm (ir nepieciešams labs vizualizācijas lauks, ievietojot ligātoru ar cilpām). Uz cilindra ir dabīgas krāsas gumija, kas brīdina operatoru, ja ir atlikusi tikai viena gumija. Instrumenta dizains ļauj ielikt visus ligācijas gredzenus, neizņemot endoskopu. Komplektā ietilpst: ergonomisks rokturis, kas piestiprināts pie endoskopa; uzliekamais katetrs; cilindrs ar gumijām; skalošanas katetrs, kas ir piestiprināts pie roktura. | gab.
1.114. | Aukla (Vytil vai ekvivalents) |  Auklai jābūt pēc izvēles 0,035 un 0,025 diametrā, 450 cm ± 10 cm un 260 cm ± 10 cm garumā;  Izturīgs pret salocīšanos (nitinola vai analogais stieples kodols), pārklāts ar kontrasta divkrāsu pārklājumu;  Pilnīgi rentgeni kontrasts distālais gals (50 ± 2 mm garumā), pārklāts ar hidrofilu materiālu, lai nodrošinātu labāku slīdēšanu;  Ar taisnu un saliektu galu;  Vienreizējas lietošanas, sterils. | gab.
1.115. | Maiss akmeņu izņemšanai ( Dormea ​​tipa) (Vytil vai ekvivalents) |  Vienreizējas lietošanas;  Katetra diametrs - 3 ± 1 mm;  Četri pavedieni;  Maisam jābūt spirālveida, tam ir jāgriežas atvēršanas brīdī;  Saderīgs ar ievadu un litotripsijas rokturi;  Maisa garums: 60 mm ± 1 mm, platums - 30 mm ± 1 mm. | gab.
1.116. | Endoskopiskās “satveršanas” skavas (Vytil vai ekvivalents) |  Vienreizējas lietošanas, sterils;  Trīskāršā vai četrkāršā tipa, gredzena galiem ne-traumatiskā forma;  Piemērots endoskopu kanālam: ø 2,8 mm;  Izmantojamais garums – 2300-2400 mm;  Atvēršanas platums – vismaz 20 mm. | gab.
1.117. | Endoskopiskās “satveršanas” skavas (Vytil vai ekvivalents) |  Vienreizējas lietošanas, sterils;  Satveršanas uzgaļi pēc izvēles ir šādi: “žurku zobi”, “aligators”, “pelikāns”;  Piemērots endoskopu kanālam: ø 2,8 mm;  Izmantojamais garums – 1600-2300 mm. | gab.
1.118. | Maiss akmeņu izņemšanai (Vytil vai ekvivalents) |  Vienreizējas lietošanas, sterils;  Caurspīdīgs maisa tīklojums, kas ieslēgts cilpā;  Piemērots endoskopu kanālam: ø 2,8 mm;  Izmantojamais garums – 230±5 cm;  Pagriezts;  Maisa cilpas izmērs: 35 x 65. | gab.
1.119. | Biopsiju standziņas gastroskopijai (vienreizējai lietošanai) |  Vienreizējas lietošanas, sterils;  Perforēti satvērēju maisiņi ar adatu vai bez tās (pēc izvēles);  Malas ir vienādas vai ar zobiņiem (pēc izvēles);  Tiek aizvērts ar apaļa roktura palīdzību, nospiežot to uz priekšu vai atpakaļ; katetra korpuss ir kalibrēts, piemērots darbam ar 2,8 mm diametra endoskopu;  Izmantojamais garums – 160 cm. | gab.
1.120. | Biopsiju standziņas kolonoskopijas skavas (vienreizējas lietošanas) |  Vienreizējas lietošanas, sterils;  Pincete ir perforēta ar adatu vai bez tās (pēc izvēles);  Malas ir gludas vai ar zobiņiem (pēc izvēles);  Aizveras ar riņķveida rokturi, nospiežot to uz priekšu vai atpakaļ; katetra korpuss ir kalibrēts, piemērots darbam ar 2,8 mm diametra endoskopu;  Izmantojamais garums – 230 cm. | gab.
1.121. | Polipu satvērēji | Vienreizējas lietošanas, Caurspīdīgs plastikāta rezervuārs ar caurulēm polipu satveršanai polipektomijas procedūras laikā. | gab.
1.122. | Endo pigmentācijas apturēšana |  Jābūt paredzētai zarnu apakšgrupas endoskopiskai tetovēšanai vai bojājumu marķēšanai kuņģa-zarnu traktā;  Sagatavošanā iekļauts: tīro ogļu daļiņas, ūdens, polisorbāts 80, glicerīns, benzilspirts, simetikons;  Ogļu suspensijas marķējumam jābūt īpaši skaidram un tumšam. Tam vismaz 36 mēnešus jāpaliek apakšdziedzera injekcijas vietā;  Suspensija jāsagatavo lietošanai 5 ml šļircēs;  Vienreizējas lietošanas, sterils. | gab.
1.123. | Endoskopu distālā gala uzgaļu komplekts |  Uzmava ir paredzēta, lai to ievietotu dažāda veida endoskopos;  Ietver 6 mobilus, ne-traumatiskus, silikona vai analogo materiālu “pirkstus” (ieviešot endoskopu, saplok), nodrošinot endoskopa stabilitāti un vizualizācijas uzlabošanos kolonoskopijas laikā;  Vienreizējas lietošanas, sterilā iepakojumā. | gab.
1.124. | Endoskopu uzgaļu komplekts Stenozes un struktūru paplašināšanas gadījumos kuņģa zarnu traktā | Uzgaļi ir paredzēti stenozēm un struktūru paplašināšanai kuņģa-zarnu traktā, nostiprinot to ar endoskopu; Izgatavoti no caurspīdīgas plastmasas, ar konusa formu, ar trim caurumiem distālajā daļā (ievadītājs un atsūkšana / mazgāšana); Uzgaļiem jābūt saderīgiem ar 5,5–6,0 mm un 9,8–10,3 mm diametra endoskopiem; Uzgaļu ārējam diametram jābūt vismaz 6 izmēriem: Ø 7-8-10-12-14-16 mm (± 0,1 mm); Garums atkarībā no diametra 14 - 34 mm ± 1 mm; Uzgaļiem jābūt steriliem, vienreiz lietojamiem. | gab.
1.125. | Žults trakta trīspakāpju balonu pagarinātājs |  Vienreizējas lietošanas;  Izmantojamais garums – 240±10 cm;  Balona garums: 30 ± 2 mm;  Piepūstā balona diametrs, paaugstinot gaisa spiedienu: 6 mm, 7 mm, 8 mm;  Piemērots endoskopu kanālam: ø 2,8 mm;  Piemērots darbam ar 0,035ˮ ievades pavedienu;  Ar rentgena kontrasta marķējumu;  Ar mīkstu atbalsta distālo galu. | gab.
1.126. | Achalasia dilatācijas balons (Cook vai ekvivvalents) |  Vienreizējas lietošanas;  Izmantojamais garums – 75 cm;  Balona garums: 90 ± 10 mm;  Piepūstā balona diametrs: ø 30 ir 35 ± 0,5 mm;  Piemērots endoskopu kanālam: ø 2,8 mm;  Piemērots darbam ar 0,035ˮ ievades pavedienu;  Ar rentgena kontrasta marķējumu. | gab.
1.127. | Inflācijas ierīce balonu pagarinātājiem |  Piepūšanas rīks balona-paplašinātāju piepūšanai;  Jānodrošina savienojums ar balona-paplašinātāja katetru, ērts rokturis piepūšanai, manometrs;  Maksimālais piepūšanas spiediens – 30 atmosfēras, maksimālais piepūšanas tilpums – 30 ml;  Komplektā ar vārstu. | gab.
1.128. | Skavas (Bite-block) ar fiksatoriem |  Kāts ar lentes fiksatoru ap galviņu, atveres diametrs – ne vairāk kā 53 Fr, nesatur lateksu;  Vienreizējas lietošanas, nesterils. | gab.
1.129. | Endoskopu tīrīšanas birstītes |  Komplektā ietilpst endoskopu kanāls un vārstu tīrīšanas birstītes.  Endoskopu kanālu tīrīšanas birstītes ir piemērotas endoskopu tīrīšanai: diametra kanāls 2,8 – 5 mm, katetra garums – 230 ± 3 mm, tīrīšanas sprauslas garums (ar sariem) – vismaz 20 mm, diametrs - 6 ± 0,5 mm.  Vārstu tīrīšanas birstītei ir jābūt dubultai, birstītes sprauslām jābūt 32 un 20 mm garām, to diametram ir jābūt 11 un 5 mm.  4. Vienreizējās lietošanas, sterilas. | gab.
1.130. | Polipektomijas cilpa |  vienreizējās lietošanas;  piemērota mukosektomijai;  dizains: simetriska, vīta stieple;  ievadīšanas zondes ārējais diametrs vismaz 2,4 mm  garums 230 cm;  integrēts rokturis. | gab.
1.131. | Polipektomijas cilpa (MTV vai ekvivalents) |  vienreizējās lietošanas;  dizains: simetriska, vīta stieple;  kontrolējams atvēršanās platums līdz pat 15; 20 un 30 mm;  ievadīšanas zondes ārējais diametrs vismaz 2,3 mm  garums 230 cm;  integrēts rokturis. | gab.
1.132. | Biopsiju standziņas (EndoTherapy vai ekvivalents) |  kausiņi ovāla, bez adatas;  integrēts rokturis;  darba garums 1200 mm;  maksimālais ārējais diametrs: 1.8 mm;  vienreizlietojams | gab.
1.133. | Biopsiju standziņas |  kausiņi ar zobiem;  integrēts rokturis;  darba garums vismaz 1500 mm;  maksimālais ārējais diametrs: 2,4 mm;  vienreizlietojams | gab.
1.134. | Endoskopiju injektors |  Vienreizlietojams,  adatas fiksācijai jābūt divās galējās pozīcijās,  apvalkam jabūt caurspīdīgam un nedrīkst liekties darba kanālā,  adatas diametram jābūt 0,5,  instrumenta garums 2300 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.135. | Vadītājstīga endoskopijas procedūrām, vienreizlietojama |  Nitinola stīga ar hidrofīlo pārklājumu  50mm galiņš no platīna īpaši mīksts  Stīga tiek piegādāta ipašā mitrināšanas turētājā, no tā stīga izvelkama uz abām pusēm.  Izmērs .035i; 260 cm | gab.
1.136. | Vadītājstīga esofegeālai bužēšanai, vienreizlietojama (Cook vai ekvivalents) |  Tērauda stīga ar spirālveidīgu paresninātu 0.079i un lokanu galu  Stīga tiek piegādāta ipašā mitrināšanas turētājā  Izmērs .035i; 215 cm | gab.
1.137. | Vadītājstīga esofegeālai bužēšanai, atkārtotas lietošanas (Cook vai ekvivalents) |  Tērauda stīga ar spirālveidīgu paresninātu 0.079i un lokanu galu  Izmērs .035i; 215 cm | gab.
1.138. | Vienreizlietojama polipektomijas cilpa | Garums 230 cm, diametrs 2.4 mm, Ovals 30 x 55 mm, Hekx 10 x 28 mm, dimants 6 x 15 | gab.
1.139. | Biopsiju kanāla vārsti | atkārtoti lietojami, jābūt saderīgiem ar Olympus endoskopiem. | gab.
1.140. | Neitrāls elektrods | jābūt saderīgam ar Erbe koagulatoru; dalīta darba virsma, kopējā darba virsma vismaz 108 cm^2, iekļaujot potenciālu izlīdzinošo riņķi | gab.
1.141. | Endoskopiju iemutis |  ar skabekļa pievadu  polimēra daudzreizējai lietošanai  autoklavējamas ar tekstila lenti | gab.
1.142. | Endoskopiskās ultraskaņas adatas | Ø vienreizlietojams, Ø Paredzēts lietošanai EUS-FNA un EUS-FNB, Ø adatas dizainam jābūt ar iedobēm izteiktai ehogenitātei, Ø adatas izmērs 19G, 22G un 25G, Ø adata ar un bez sānu atverēm, Ø Regulejams adatas garums vismaz 80 mm, Ø jābūt adatas un apvalka blīvslēgam, kas palielina procedūras drošību, Ø komplektācijā iekļauta šļirce ar stopcock plūsmas regulētāju, Ø darba garums 1400 mm, Ø jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. Ø jābūt saderīgam ar nodaļā esošo US endoskopu | gab.
1.143. | ERHP kanula (EndoTherapy vai ekvivalents) | Ø vienreizlietojama, Ø piemērota sarežģītām manipulācijām Ø saliekšana uz augšu 85° un uz leju 20°, Ø distālais gals 4.5Fr Ø laba redzamība RTG kontrolē, Ø jābūt saderīgam ar vadītāju un darba kanālu 3,2 mm Ø darba garums 1950 mm | gab.
1.144. | Argona plazmas koagulācijas zondes | Ø vienreizlietojama, Ø monopolāra pieslēguma, Ø norādes atzīmes distalā galā, Ø zondes diatalais gals argona plazmas izvadei – taisns, radiāls un 360°, Ø jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8mm un 3,7mm Ø darba garums 2200-3000mm Ø Saderīgs ar nodaļā esošo argona plazmas iekārtu | gab.
1.145. | Ūdens burka CO2 izmantošanai | Ø savietojama ar Olympus endoskopiem Ø savietojama ar nodaļā esošo CO2 regulēšanas iekārtu | gab.
1.146. | Papildus ūdens skalošanas caurule | Ø savietojama ar Olympus endoskopiem, Ø savietojama ar nodaļā esošo skalošanas iekārtu, Ø vienas dienas lietošanai | gab.
1.147. | Papildus ūdens skalošanas caurule endoskopam | Ø pievienojama Olympus endoskopiem, Ø savietojama ar papildus ūdens skalošanas cauruli Ø autoklavējama | gab.
1.148. | Endoskopiju injektors |  vienreizlietojams,  adatas fiksācijai jābūt divās galējās pozīcijās,  apvalkam jābūt caurspīdīgam un nedrīkst liekties darba kanālā,  adatas diametram jābūt 21-25G,  adatas garumam jābūt 4-6 mm,  instrumenta garums 1600-2300 mm,  jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. | gab.
1.149. | Soluscope A,P,C+līdzekļi endoskopiskās iekārtas "SOLUSCOPE" apkopei:
1.149.1 | Soluscope A | Pretkorozijas piedeva SOLUSCOPE P 5l kanna | gab.
Tilpums: 5l kanna
1.149.2. | Soluscope P | Dezinfektants uz 5% peroksietiķskābes pamata (PAA). | gab.
Iedarbības laiks: 5 minūtes
Tilpums: 5l kanna
1.149.3. | Soluscope C+ | Skābs pre-dezinfekcijas tīrītājs saderīgs ar PAA | gab.
Tilpums: 5l kanna
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.149. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus attiecīgo apakšpozīciju komponentus
| Izstrādāja: | Endoskopijas nodaļas vadītāja Ž. Oļševska