1. pielikums

Iepirkuma Nr. LU CFI 2026/28 Nolikumam

ATKLĀTS KONKURSS

Mazo leņķu Rtg difraktometrs

/Grazing Incidence X-ray Diffractometer/

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA

## I Iekārtas nosaukums: Mazo leņķu Rtg difraktometrs

## II CPV kods: 38530000-9, Difrakcijas aparāts

## III Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš: ne vēlāk, kā 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas

## IV Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 15/07/2026

## 1. Nenodefinētās prasības, preču zīmes un piegādājamo iekārtu stāvoklis

Ja tehniskajās specifikācijās ir minētas preču zīmes vai piegādātāji, vai ražotāji, tas jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti, pieļaujot ekvivalenci attiecībā uz tehniskajās specifikācijās minētajiem parametriem. Līguma ietvaros piegādājamā(s) iekārta(s) nedrīkst būt lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.

If trademarks or suppliers or manufacturers are mentioned in the technical specifications, this should be understood as a reference to products of equivalent or higher quality, allowing for equivalence in relation to the parameters specified in the technical specifications. The equipment (s) supplied within the framework of the contract shall not be used, they shall not have built-in used or renovated parts.

General:

A multifunctional benchtop X-ray diffractometer (XRD) designed for phase composition, structural, and crystalline phase transition analysis. The system provides fast  data acquisition over a wide angular range. The instrument is compact, operates on a standard single-phase power outlet, and requires no external water cooling, making it suitable for any laboratory environment.

Vispārīgi:

Daudzfunkcionāls galda rentgena difraktometrs (XRD), kas paredzēts materiālu fāžu sastāva, struktūras un kristālisko fāžu pāreju analīzei. Sistēma nodrošina ātru datu uzkrāšanu plašā leņķiskā diapazonā. Iekārta ir kompakta, darbojas no standarta vienfāzes elektrotīkla un tai nav nepieciešama ārējā ūdens dzesēšana, padarot to piemērotu jebkurai laboratorijai.

|  | General requirements | Vispārīgās prasības | Applicant`s Offer / Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Specify the proposed equipment (manufacturer, make, model): Norādīt piedāvāto iekārtu (izgatavotājs, marka, modelis): |  |  |  |
|  | Electrical characteristics: single phase 220 Vac +/-10% 50 Hz | Iekārta darbojas no vienfāzes tīkla 220+/-10% 50Hz |  |
|  | Total dimensions not exceed: H 85cm, D 75cm, W 75cm | Iekārtas izmēri nepārsniedz: 75x75 cm, h 85 cm |  |
|  | Weight not exceed 200kg | Iekārtas svars nepārsniedz 200kg |  |
|  | Included: a table suitable for installation of the equipment, with minimum dimensions of H 70cm, D 75cm, W 150cm | Iekļauts: Iekārtas novietošanai piemērots galds ar izmēriem, ne mazākiem par: 75x150 cm, h 70 cm |  |
|  | Power rating (specify equipment power rating, W): | Jauda (norādīt iekārtas jaudu, W): |  |
|  | Safetly | Drošības prasības |  |
|  | Housing, door, window with X-Ray leak proof and fail-safe control | Korpuss, durtiņas, logi radiāciju necaurlaidīgi un kontrolējami |  |
|  | X-Ray shutter unit: electromechanics shutter interlocked with the radiation enclosure | Elektromehānisks aizvars nosedz staru avotu |  |
|  | X-Ray radiation < 1μSv/h at 10 cm from the XRD instrument | Rentgena starojuma līmenis 10 cm attālumā no korpusa nepārsniedz 1μSv/h |  |
|  | The Applicant must submit an EU Declaration of Conformity, proof of CE marking, and test reports or certificates demonstrating compliance with the applicable directives and standards. | Pretendentam jāiesniedz ES atbilstības deklarācija, CE marķējuma apliecinājums un testēšanas protokoli vai sertifikāti, kas apliecina atbilstību piemērojamām direktīvām un standartiem |  |
|  | High voltage generator: | Augstsprieguma avots |  |
|  | not less 500 Watts | Jauda ne mazāka par 500 W |  |
|  | not less 40kV | Spriegums ne mazāks par 40 kV |  |
|  | not less 15mA | Strāva ne mazāka par 15 mA |  |
|  | integrated water chiller | Iebūvēta ūdens dzesēšana |  |
|  | Voltage Step Width: not less 1 kV | Sprieguma regulēšanas solis ne lielāks par 1 kV |  |
|  | Current Step Width: not less 1 mA | Strāvas regulēšanas solis ne lielāks par 1 mA |  |
|  | X-ray tube | Rentgenstaru avots |  |
|  | X-Ray Tube Type: Copper | Avota materiāls: Cu |  |
|  | X-Ray focus not exceed 0.5 x10 mm | Avota fokusa laukums nepārsniedz 0.5 x 10 mm |  |
|  | Goniometer | Goniometrs |  |
|  | Vertical geometry for reflection measurements | Vertikālas ģeometrijas, piemērots refleksijas mērījumiem |  |
|  | Measuring circle diameters: not less 150 mm | Goniometra rādiuss ne mazāks par 160 mm |  |
|  | Vertical Scanning Angular Range at least: - 3°< 2θ< + 160° | Skenēšanas diapazons ne mazāks par - 3°< 2θ< + 160° |  |
|  | Goniometer Motorization: not coupled | Goniometra plecus var pozicionēt neatkarīgi |  |
|  | Modes of operation: continuous, stepwise or decoupled scanning | Darba režīmi: nepārtraukts, pa soļiem vai atsaistīts |  |
|  | Minimum step size not exceed 0,01 degree | Minimālais solis ne lielāks par 0.01° |  |
|  | Alignment ± 0.02° or better | Pozicionēšanas precizitāte ± 0.02° vai labāka |  |
|  | Grazing incidence configuration included | Mazo leņķu mērījumu konfigurācija iekļauta |  |
|  | Maximum speed not less 2 degree/sec | Pārvietošanas ātrums ne mazāks par 2° sekundē |  |
|  | Beam optics to condition beam in Cu Kalpha | Optika optimizēta Cu K-alfa starojumam |  |
|  | Primary and secondary slits | Paredzētas primārās un sekundārās spraugas |  |
|  | Soller slits: 2.5° or better | Sollera telpiskie filtri 2.5° vai labāki |  |
|  | K-Beta reduction filter | Paredzēts K beta līnijas filtrs |  |
|  | Detector | Detektors |  |
|  | 2D Silicon detector | Divdimensionāls Si detektors |  |
|  | Sensor resolution not less 200 x 200 pixels | Izšķirtspēja vismaz 200 x 200 pikseļi |  |
|  | Pixel size 50-60μm | Pikseļa izmērs 50-60μm |  |
|  | Operating in 0D, 1D, 2D mode | Paredzēti 0D, 1D, 2D darbības režīmi |  |
|  | Count rate not less 10 MHz | Ātrdarbība vismaz 10 MHz |  |
|  | Fluorescence suppression available | Paredzēta fluorescences filtrēšana |  |
|  | Sample holders | Paraugu turētāji |  |
|  | Powder mount: reflection mode configuration | Pulverveida paraugiem refleksijas režīms |  |
|  | At least 6-position sample holder for bulk and powder samples | Paraugu turētājs vismaz 6 pulverveida vai masīviem paraugiem |  |
|  | Supplied with sample supports | Paraugu turētājs aprīkots ar kasetēm |  |
|  | Sample support 51mm not less 4 pcs | 51mm kasetes ne mazāk par 4 gab |  |
|  | Thin layer sample support not less 2 pcs | Plānu kārtiņu turētāji ne mazāk par 2 gab |  |
|  | Data processing | Datu apstrāde |  |
|  | Includes system control, data recording and processing units | Iekļauti sistēmas vadības, datu reģistrēšanas un apstrādes bloki |  |
|  | Instrument control and data collection software included | Iekļauta programmatūra iekārtas kontrolei un datu reģistrācijai |  |
|  | Search Match software with crystallographic database | Iekļauta Search Match licence un kristalogrāfiskā datubāze |  |
|  | Qualitative and semi-quantitative analyses software | Iekļauta programmatūra kvalitatīvai un daļēji kvantitatīvai analīzei |  |
|  | Treatment software by Rietveld method | Rietvelda metodes programmatūra iekļauta |  |
|  | Shipment and installation | Piegāde un uzstādīšana |  |
|  | Supplier undertakes to deliver the device to the address specified by the Buyer, to install it within the Buyer's premises, and to commission it in accordance with the manufacturer's technical specifications | Piegādātājs apņemas piegādāt ierīci uz Pircēja norādīto adresi, uzstādīt to Pircēja telpās un nodot ekspluatācijā saskaņā ar ražotāja tehniskajiem nosacījumiem |  |
|  | Shipment cost included | Sūtīšanas izmaksas iekļautas |  |
|  | Delivery to the purchaser's address Ķengaraga Str. 8, Riga, Latvia, LV-1063 | Piegāde uz pasūtītāja adresi Ķengaraga iela 8, Rīga, Latvija, LV-1063 |  |
|  | Full warranty at least 12 months | Pilna garantija vismaz 12 mēneši |  |
|  | Installation and basic training course on site | Uzstādīšana un operatoru pamata apmācība uz vietas |  |

Pretendents / Tenderer:

________________					______________					_____________

/vārds, uzvārds/ 					/amats/                   					/paraksts/

datums,  2026. ___._____________

/ vieta/

pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu