1. PIELIKUMS
apstiprinĀts
 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Iepirkumu komisijas
2026. gada __. ____________ sēdē, protokols Nr. __
ATKLĀTA KONKURSA
virs ES līmeņa
“Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs DRS 2026/44
NOLIKUMA PROJEKTS
Daugavpils, 2026
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr. “Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DRS 2026/44 (turpmāk – Konkurss).
1.2. Iepirkuma procedūras metode: atklāts konkurss virs ES līmeņa, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām", Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums) un citu normatīvo aktu prasībām. 
1.3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, kontaktpunkts:
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca" (turpmāk – Pasūtītājs)

	Reģistrācijas numurs:
	41503029600

	Juridiskā adrese:
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5401

	Kontaktpersona:
	Jūlija Sergejeva

	Tālrunis, fakss:
	6 54 05190

	E-pasta adrese:
	iepirkumi@siadrs.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdiena - piektdiena
	08:00 - 16:00


1.4. Piedāvājumu varianti: nav paredzēti iesniegšanai.
1.5. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids: nav paredzēts iesniegšanai.
1.6. Līguma saistību izpildes nodrošinājums un tā veids: nav paredzēts iesniegšanai.
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA FINANSĒŠANAS AVOTS, APRAKSTS, APJOMS, ATBILSTOŠĀKAIS CPV KODS VAI KODI
2.1. Iepirkuma priekšmets – medicīnisko gultu un matraču (turpmāk – Prece) piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām, saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju un tehnisko un finanšu piedāvājumu (nolikuma 2. pielikums).
2.2. Galvenais CPV kods: 33000000-0 (medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces), papild CPV kodi: 33192150-8 (terapijas gultas), 33192100-3 (Medicīniskās gultas), 33190000-8 (Dažādas medicīniskās ierīces).
2.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā – tehniskā un finanšu piedāvājuma formā (nolikuma 2. pielikums).
2.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 8 (astoņās) pozīcijās:
	Pozīcijas Nr.
	Preces nosaukums

	1. pozīcija
	Funkcionālā aprūpes gulta ar elektrisku augstuma regulēšanu

	2. pozīcija
	Funkcionālā aprūpes gulta ar hidraulisku augstuma regulēšanu

	3. pozīcija
	Funkcionāla aprūpes gulta, kas piemērota nemierīgiem ar hidraulisku augstuma regulēšanu

	4. pozīcija
	Funkcionāla aprūpes gulta ar pacelšanas rokturi ar elektrisku augstuma regulēšanu

	5. pozīcija
	Matracis izgulējumu profilaksei un ārstēšanai

	6. pozīcija
	Matracis ar kompresoru izgulējumu profilaksei un ārstēšanai

	7. pozīcija
	Matracis izgulējumu profilaksei un ārstēšanai (250 kg slodzei)

	8. pozīcija
	Matracis ar kompresoru izgulējumu profilaksei un ārstēšanai intensīvās terapijas (reanimācijas) nodaļā


2.5. Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās Konkursa pozīcijās, ievērojot Konkursa nolikumā, t. sk. tehniskajās specifikācijās - tehniskā un finanšu piedāvājuma formā (nolikuma 2. pielikums) noteiktās prasības. Iesniedzot piedāvājumu vairākās Konkursa pozīcijās vienlaicīgi, pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaikus izpildīt visas pozīcijas. 
2.6. Paredzamā līgumcena – EUR 450 000,00 (četri simti piecdesmit tūkstoši euro, nulle centi) bez PVN.
2.7. Iepirkuma procedūras vispārīgās vienošanās un piegādes līguma projekti ir noteikti (nolikuma 5., 6. pielikums).

2.8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgajā pozīcijā tehniskajā specifikācijā norādīto preču apjomu. Piedāvājuma iesniegšana par daļu no attiecīgās pozīcijas apjoma nav pieļaujama. Daļēji piedāvājumi vienas pozīcijas ietvaros netiek pieņemti un tiks noraidīti (nolikuma 2. pielikums).
3. IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDES LAIKS, VIETA UN SVARĪGĀKIE NOSACĪJUMI
3.1. Iepirkuma priekšmets paredz vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma slēgšanu Konkursa katrā pozīcijā. Vispārīgās vienošanās un līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (nolikuma 2. pielikums), vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts (nolikuma 5., 6. pielikums).
3.2. Pasūtītājs vispārīgās vienošanās ietvaros pasūtījumus veiks nepieciešamajā daudzumā, ņemot vērā kopējos plānotos finanšu līdzekļus Konkursa ietvaros.
3.3. Pretendentu piedāvājumā norādītās pozīciju kopējās cenas ir tikai vērtējamās cenas un tiks izmantotas tikai pretendentu finanšu piedāvājumu savstarpējai salīdzināšanai. Pasūtītājs vispārīgās vienošanās izpildē ņems vērā pretendenta piedāvātās vienas vienības cenas, kuras ir saistošas visu vispārīgās vienošanās darbības laiku.
3.4. Vispārīgās vienošanās izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas atbilstoši vispārīgās vienošanās un līguma projekta nosacījumiem.

3.5. Vispārīgās vienošanās ietvaros, atkārtoti neizvērtējot piedāvājumus, ar katru pretendentu, kuram attiecīgajās pozīcijās piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiek parakstīts iepirkuma līgums.

3.6. Līgumcena – līguma ietvaros pēc nepieciešamības piegādājamo preču kopējās izmaksas. Visu līgumu kopējās izmaksas nepārsniedz vispārīgās vienošanās līgumcenu.

3.7. Līguma izpildes termiņš – termiņš, kas nepārsniedz vispārīgās vienošanās darbības termiņu.
3.8. Iepirkuma vispārīgās vienošanās izpildes vieta – SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.

3.9. Iepirkuma vispārīgās vienošanās slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
3.10. Pasūtītajam ir tiesības vienpusēji atkāpties no vispārīgās vienošanās izpildes, ja vispārīgo vienošanās nav iespējams izpildīt tādēļ, ka vispārīgās vienošanās izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
4. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS NOSACĪJUMI
4.1. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti: valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
4.2. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveida uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju piecu darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4.3. Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN LAIKS
5.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

5.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
5.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
5.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – ne vēlāk kā līdz 2026. gada __. ____________ plkst. __:__ pēc vietējā laika.

5.5. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
5.6. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2026. gada __. ______________, plkst. __:__ pēc vietējā laika.

5.7. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. Piedāvājumus atver Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Pēc piedāvājumu atvēršanas pircēja profilā tiek publicēta informācija par pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

5.8. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

5.9. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
5.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

5.11. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
6. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU UN IESNIEGŠANU
6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

6.2. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

6.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim

6.4. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

6.4.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā);

6.4.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
6.4.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

6.5. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

6.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 

6.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

6.8. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

6.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

6.10. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

6.11. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
7. ATSAUCE UZ PIL 42. PANTA PIRMO DAĻU UN NORĀDE, KA PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS GADĪJUMI TIKS PĀRBAUDĪTI PIL 42. PANTĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ
7.1. Komisija pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) noteiktos izslēgšanas iemeslus. 
7.2. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

7.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

7.2.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

7.2.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

7.2.4. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

7.2.5. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.
7.3. Saskaņā ar PIL 43. panta otro daļu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

7.4. Pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. Ar normatīvo aktu var iepazīties: https://likumi.lv/doc.php?id=287760 un https://likumi.lv/doc.php?id=280278. Papildus, komisija vērtēs vai līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas ievērojot 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisija Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.
8. KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS UN BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS IZCELSMES PREČU UN PAKALPOJUMU IEROBEŽOJUMS

8.1. Iepirkuma procedūras ietvaros nav pieļaujama tādu preču un pakalpojumu iegāde, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
8.2. Ierobežojums nosakāms un piemērojams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 15. pantā un citos piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajam tiesiskajam regulējumam.
9. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI
9.1. Pilnvara (ja ir nepieciešams), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona.
9.2. Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1. pielikumu.
9.3. Kvalifikācijas (atlases) dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikuma 9.5. punkta nosacījumiem;

9.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši Konkursa nolikuma 2. pielikumam, ievērojot tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības un apjomus (nolikuma 2. pielikums), aprēķinot pozīcijas vienas vienības cenu “Vienības cena EUR bez PVN”, iekļauj tajā visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. 
Tehniskajā un finanšu piedāvājumā summa jānorāda euro ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. Visām pozīcijām ir jābūt aizpildītām. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā pretendentam jānorāda un jāiekļauj informāciju par piedāvātās Preces nosaukumu, Preces specifikāciju, precīzus tehniskos parametrus atbilstoši tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) iekļautajām prasībām (pretendentam piedāvājumā detalizēti jāapraksta piedāvātā prece, u.c. informācija pēc pretendenta ieskatiem), bet nerakstot „atbilstošs” vai ”neatbilstošs”. Preču piegādi pretendentam jāveic saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 2. pielikums) un pielikumos (t.sk. vienošanās un piegādes līgums (nolikuma 5., 6. pielikums)) norādītajām minimālajām prasībām. 

Tehniskajā un finanšu piedāvājumā pretendentam jāpievieno:

· piedāvāto Preču ražotāja izsniegta medicīnas preces atbilstības deklarācija (CE) vai cita veida ražotāja izsniegts apliecinošs dokuments, kas apliecina Preces atbilstību Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīnas ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745 noteiktajiem standartiem, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām (attiecināms uz visām Konkursa priekšmeta pozīcijām);
· piedāvāto Preču ražotāja izsniegta medicīnas preces atbilstības deklarācija (CE) vai cita veida ražotāja izsniegts apliecinošs dokuments,  kas apliecina atbilstību spēkā esošiem ES tiesību aktiem (attiecināms uz visām Konkursa priekšmeta pozīcijām);

· pretendenta apliecināta ražotāja izdota datu brošūra (data sheet) (latviešu valodā) ar precīzi atzīmētām atbilstībām tehniskās specifikācijas prasībām pretendenta piedāvātajai precei vai jebkāda cita tehniskā informācija, pēc kuras Iepirkuma komisijai ir iespējams objektīvi izvērtēt tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents iesniedz apliecinājumus par atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kas nav atrodama ražotāja izdotajā tehniskajā datu brošūrā, tad katram no šiem apliecinājumiem ir jābūt apstiprinātiem ar pievienotu atbilstošu tehnisko dokumentāciju vai citiem, objektīvi izvērtējamiem, pierādījumiem. Ja datu brošūrā vai citā pievienotajā ražotāja izdotajā informatīvajā materiālā nav atrodama minētā informācija, tā tiek vērtēta kā neatbilstība tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām (attiecināms uz visām Konkursa priekšmeta pozīcijām);

· katras Preces skici (ilustratīvi materiāli precēm, kuras pretendents plāno piedāvāt līguma izpildē) (attiecināms uz visām Konkursa priekšmeta pozīcijām).
(!) Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, PRETENDENTS PIEVIENO TULKOJUMU LATVIEŠU VALODĀ tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.

9.5. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:

	Nr.

p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	9.5.1.
	Prasība attiecas uz Konkursa priekšmeta visām pozīcijām. 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

1. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

2. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);

3. komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	9.5.2.
	Prasība attiecas uz Konkursa priekšmeta visām pozīcijām. 

Pretendents ir tiesīgs pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulā 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām iekārtām, noteiktajam.
	Pretendentam jāiesniedz:

· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotājs – apliecinājums, ka tiks nodrošināta iekārtas garantijas apkalpošana Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā;
vai,
· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēts pārstāvis –  piedāvātās iekārtas ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā;
vai,
· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēta pārstāvja pilnvarots (pārpilnvarots) pārstāvis – piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu, kā arī piedāvātās iekārtas ražotāja izdots dokuments, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām personām ar tiesībām pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā.
Ja piedāvātās iekārtas ražotāja izsniegts tipveida dokuments (piemēram, autorizācijas vēstule, sertifikāts utt.) pilnībā neapliecina kvalifikācijas prasības izpildi, tad papildus jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja dokuments, kas pilnā apjomā apstiprina kvalifikācijas prasības izpildi vai izskaidro, kādā veidā  tipveida dokuments apliecina kvalifikācijas prasības izpildi.



	9.5.3.
	Attiecināms uz 1., 2., 3., 4., 6., 8. Konkursa priekšmeta pozīcijām.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek iesaistīts vismaz 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.

Pretendents ir tiesīgs piedāvāt vairākus speciālistus, ja nepieciešams, sadalot to kompetenci atbilstoši prasībai. Taču visiem norādītiem speciālistiem kopumā jāapliecina prasības izpilde.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu;

· speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu;

· piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iesaistāmais speciālists ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu.

Ja piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts tipveida dokuments (specialista izglītības sertifikāts utt.) pilnībā neapliecina kvalifikācijas prasības izpildi, tad papildus jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja dokuments, kas pilnā apjomā apstiprina kvalifikācijas prasības izpildi vai izskaidro, kādā veidā  tipveida dokuments apliecina kvalifikācijas prasības izpildi.

	9.5.4.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas tehniskās specifikācijas nosacījumi, piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskās uzraudzības noteikumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās



	9.5.5.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu;

· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem 



	9.5.6.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

Publisko iepirkumu likuma 1. panta 1. punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību.


9.6. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

9.6.1. Ja piegādātāju apvienībai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
9.6.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.

9.7. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai

9.7.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

9.7.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

9.8. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai

9.8.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt un Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. 

9.8.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

9.8.3. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas, IV daļas “Atlases kritēriji” A, B, C iedaļas.

9.8.4. Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tās rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.

9.9. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati

Nav attiecināms.

10. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN LĒMUMA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un šī iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā:
10.1.1. viszemāko cenu
 Konkursa 5., 7. pozīcijā (pamatojoties uz šajā nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, iepirkumu komisija katrā pozīcijā par uzvarētāju izvēlas vienu pretendentu, kura piedāvātā vienības cena "Vienības cena EUR bez PVN” ir viszemākā un kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras prasībām);
10.1.2. lielāko punktu skaitu Konkursa 1., 4., 6., 8. pozīcijā (par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo iepirkuma komisijas locekļu skaitu):

	Nr.

p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits (100)
	Punktu piešķiršanas metodika

	A
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	80
	Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AV) x 80, kur:

A = saņemtais punktu skaits;

AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena EUR;

AV = vērtējamā piedāvātā līgumcena EUR;

80 =  maksimālais punktu skaits. 

(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata)

	B
	Iekārtas enerģijas patēriņš (gaidīšanas (Standby) režīmā) kW/h)
	5
	Punktus piešķir pēc formulas B = (BZ /BV) x 5, kur:

B = saņemtais punktu skaits;

BZ = viszemākais elektroenerģijas patēriņš;

BV = vērtējamais elektroenerģijas patēriņš;

5 =  maksimālais punktu skaits. 

(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata)

Ja Pretendents nenorādīs preces enerģijas patēriņu (gaidīšanas (standby) režīmā) kW/h vai 

Pretendents norādīs preces enerģijas patēriņu, kas nav gaidīšanas (standby) režīmā,

vai

pēc pretendenta norādītā preces enerģijas patēriņa iepirkumu komisija nevarēs objektīvi pārliecināties, ka norādītais preces enerģijas patēriņš ir gaidīšanas (standby) režīmā, piedāvājums šajā kritērijā saņem  0 punktus.

	C
	Garantijas termiņš
	15
	Garantijas termiņš ir laika periods no iekārtas pieņemšanas - nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināta Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. Garantijas minimālais termiņš ir 24 mēneši. Ja pretendents norādīs termiņu, kas neatbilst kādam no turpmāk minētajiem termiņiem, tad punkti tiks piešķirti atbilstoši tam termiņam, kas ir tuvākais īsākais  termiņš.

Garantijas laiks 24 mēneši – 0 punkti

Garantijas laiks 36 mēneši – 5 punkti

Garantijas laiks 48 mēneši – 10 punkti

Garantijas laiks 60 mēneši – 15 punkti

	KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS = A + B + C


10.1.3. lielāko punktu skaitu Konkursa 2., 3. pozīcijā (par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo iepirkuma komisijas locekļu skaitu):

	Nr.

p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits (100)
	Punktu piešķiršanas metodika

	A
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	80
	Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AV) x 80, kur:

A = saņemtais punktu skaits;

AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena EUR;

AV = vērtējamā piedāvātā līgumcena EUR;

80 =  maksimālais punktu skaits. 

(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata)

	B
	Garantijas termiņš
	20
	Garantijas termiņš ir laika periods no iekārtas pieņemšanas - nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināta Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. Garantijas minimālais termiņš ir 24 mēneši. Ja pretendents norādīs termiņu, kas neatbilst kādam no turpmāk minētajiem termiņiem, tad punkti tiks piešķirti atbilstoši tam termiņam, kas ir tuvākais īsākais  termiņš.

Garantijas laiks 24 mēneši – 0 punkti

Garantijas laiks 36 mēneši – 10 punkti

Garantijas laiks 48 mēneši – 15 punkti

Garantijas laiks 60 mēneši – 20 punkti

	KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS = A + B


10.2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

10.3. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad pasūtītājs ir tiesīgs rīkot atklātu izlozi, uzaicinot tajā piedalīties līdzvērtīgus piedāvājumus iesniegušos pretendentus. Noteikumi par izlozes norises kārtību tiks apstiprināti atsevišķi un pirms izlozes norises tiks nosūtīti attiecīgajiem pretendentiem.
11. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

11.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

11.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

11.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.

11.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

11.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

11.6. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

11.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram piešķirtais punktu skaits vērtēšanas kritērijā  “Piedāvātā līgumcena” ir vislielākais. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un piešķirto punktu skaits arī ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes. Noteikumus par izlozes norises kārtību iepirkuma komisija apstiprina atsevišķi un nosūta attiecīgajiem pretendentiem.

11.8. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

12. IEPIRKUMA VISPĀRĪGĀ VIENOŠANAS UN LĪGUMS

12.1. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos un iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 6. pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā Pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

12.2. Vispārīgo vienošanos, t.sk. iepirkuma līgumu, slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

12.3. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantā paredzētos nosacījumus.
12.4. Ja atklātā konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta vispārīgo vienošanos un iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12.5. Ja Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, bet arī šis pretendents bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt vispārīgo vienošanos un iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

13.1. Iepirkuma komisijas pienākumi:

13.1.1. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

13.1.2. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

13.1.3. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 

13.1.4. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

13.1.5. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

13.1.6. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.1.7. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

13.2. Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
13.3. Iepirkuma komisijas tiesības:

13.3.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un, ja nepieciešams, uzrāda to oriģinālus.

13.3.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.

13.3.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

13.3.4. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi.

13.3.5. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

14. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

14.1. Pretendenta pienākumi:

14.1.1. Par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

14.1.2. Sniegt patiesu informāciju.

14.1.3. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

14.1.4. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
14.2. Pretendenta tiesības:

14.2.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

14.2.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme;

14.2.3. Tiešsaistē piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

14.2.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā;

14.2.5. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
15. CITA INFORMĀCIJA

15.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

15.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

15.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

15.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

15.5. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu  ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams.

15.6. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

15.7. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
16. CITI NOTEIKUMI
16.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1. pielikums);

2. Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (2. pielikums);
3. Pretendenta kvalifikācijas apraksts (3. pielikums);

4. Speciālista kvalifikācijas apraksts (4. pielikums);

5. Vispārīgā vienošanās (5. pielikums);
6. Piegādes līgums (6. pielikums).
1. PIELIKUMS
“Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”

identifikācijas Nr. DRS 2026/44
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Pretendents 
_______________________________________________________________, Reģ. Nr. 
_______________________________________________________________, 

Juridiskā adrese











_______________________________________________________________

Tālruņa numurs ____________________, e-pasts adrese:  ____________________________, 

Kontaktpersonas:

Par piedāvājuma vērtēšanas procesu – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: ___________________________________________________________________________

Par iepirkuma līguma izpildi atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:

___________________________________________________________________________

Par līguma parakstīšanas procesu – pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts, e-paraksta esamība:
___________________________________________________________________________ 

Bankas rekvizīti: ___________________________________________________________________________

tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkumā procedūrā „Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas numurs DRS 2026/44 un piekrīt visiem iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem, kā arī tehniskās specifikācijas prasībām un garantē iepirkuma procedūras nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

2.4. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;
2.5. rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumam un tehniskajai specifikācijai (nolikuma 2. pielikums);
2.6. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, Pasūtītāja noteiktā laikā. 
3. informē, ka atbilst _______________ (norāda atbilstošo) MVU uzņēmuma statusam
.
4. Pretendents sniedz ziņas vai uz to ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _______________________;
5. Pretendents sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli:___________ (vēlams sniegt ziņas tabulas veidā);

6. Pretendents sniedz ziņas par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _________________.
	Vārds, uzvārds, amats


	


2. PIELIKUMS

“Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”
identifikācijas Nr. DRS 2026/44
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(pēdējais aktualizācijas datums: 17.08.2026.)

Ja tehniskajā specifikācijā – tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

Tehniskajā specifikācijā – tehniskajā un finanšu piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam jāpierāda tās ekvivalentums.

1. Iepirkuma priekšmets – medicīnisko gultu un matraču (turpmāk – Preces) piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām.
2. Pretendentam tehniskajā un finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj Preču piegādes un preču uzstādīšanas izmaksas, gadījumā ja Preces tiek piegādātas izjauktā veidā. Turklāt, tehniskajā un finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj Pasūtītāja personāla (līdz 3 personām) apmācība darbam ar Preci.  
3. Piegādātājam ir jāveic Preču montāža, gadījumā, ja tās tiek piegādātas izjauktā veidā.
4. Piegādātājam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvāto Preču ilustratīvi piemēri.
5. Tehniskajā specifikācijā redzamajiem attēliem un skicēm ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir tehniskais apraksts, pieļaujama ekvivalentu izmantošana.
6. Piegādātājs Preču piegādi veic ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu.

7. Jebkāda veida risks, kas apdraud Preču pastāvēšanu ir piegādātāja risks, līdz brīdim, kad ir parakstīts akts par Preču nodošanu Pasūtītājam.

8. Preču piegādes adreses: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417.

9. Precēm, visām to sastāvdaļām un komplektācijai ir jābūt jaunām (nelietotām), tajās nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas komponentes.

10. Precēm jābūt piegādātām oriģinālā ražotāja iepakojumā (ja ražotājs to paredz) ar Preču lietošanas instrukciju latviešu valodā.

11. Precēm jābūt kvalitatīvām un izgatavotām no cilvēka veselībai nekaitīgiem materiāliem. Preču virsmām jābūt viegli tīrāmām un izturīgām pret dezinfekcijas līdzekļu iedarbību, nodrošinot to drošu un efektīvu lietošanu.
12. Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:

· bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot, vai bīstamas videi;

· halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;

· gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% pārklājuma masas.

13. Piegādātājam jāgarantē Preču kvalitāte – vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

14. Preču piegādes termiņš: 24 mēneši no vispārīgās vienošanās un tās ietvaros noslēgtā līguma spēkā stāšanās dienas. Pasūtītājs vispārīgās vienošanās ietvaros pasūtījumus veiks nepieciešamajā daudzumā, ņemot vērā kopējos plānotos finanšu līdzekļus Konkursa ietvaros.
15. Piegādātājam uz vietas (SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī) jānodrošina personāla (līdz 3 personām) apmācība darbam ar Preci. Par veikto apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam.

16. Preces ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.
17. Apmaksa tiek veikta eiro 60 (sešdesmit) dienu laikā no Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

18. Precēm ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām, šo prasību ievērošanu nodrošina ierīces piegādātājs.

19. Pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu (attiecināms uz 1., 2., 3., 4., 6., 8. Konkursa priekšmeta pozīcijām).
20. Līguma darbības laikā Pretendents ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, ja tās pilnībā atbilst 2. pielikumā noteiktajām tehniskajām un kvalitātes prasībām. Preču aizstāšana nedrīkst būt par pamatu Preču vienības cenas palielināšanai, un tā iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

	1. POZĪCIJA “Funkcionālā aprūpes gulta ar elektrisku augstuma regulēšanu”


	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
	Pretendenta piedāvājums

Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.

	1. 
	Funkcionālā gulta ar elektrisku regulāciju
Plānotais Preču daudzums
 - 17 gab.
[image: image1.jpg]



	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	1.1. 
	Virsma sadalīta 4 sekcijās
	

	1.2. 
	Elektriski regulējama muguras daļa vismaz 70°
	

	1.3. 
	Elektriski regulējama augšstilba daļa vismaz 40°
	

	1.4. 
	Manuāli regulējama apakšstilba regulācija vismaz 20°
	

	1.5. 
	Pacienta virsmas sekcijas veidotas no metāla līstēm
	

	1.6. 
	Vismaz 4 matrača atbalsi/turētāji, lai noturētu matraci optimālā pozīcijā regulējot gultas matrača platformu
	

	1.7. 
	Matrača platformas muguras daļas garums 70cm +/-2cm
	

	1.8. 
	Matrača platformas iegurņa daļas garums 23cm +/-2cm
	

	1.9. 
	Matrača platformas augšstilba daļas garums 36cm +/-2cm
	

	1.10. 
	Matrača platformas apakšstilba daļas garums 46cm +/-2cm
	

	1.11. 
	Gultas iekšējie izmēri: garums 200cm +/-5cm, platums 85cm +/-5cm
	

	1.12. 
	Gultas kopējie izmēri: 97x214cm +/-5cm
	

	1.13. 
	Gultas augstums regulējams ar elektromotoru zemākajā pozīcijā 39cm +/-2cm
	

	1.14. 
	Gultas augstums regulējams ar elektromotoru augstākajā pozīcijā 80cm 

+/-2cm
	

	1.15. 
	Guļamās virsmas automātiskās nobīdes regulējot platformu, lai izvairītos no papildus spiediena uz pacientu: muguras daļā vismaz 12cm
	

	1.16. 
	Guļamās virsmas automātiskās nobīdes regulējot platformu, lai izvairītos no papildus spiediena uz pacientu: kāju daļā vismaz 6cm
	

	1.17. 
	Metāla sānu malas abās gultas pusēs. Sānu malas sastāv no ¾ malām
	

	1.18. 
	Sānu malas veidotas ar vismaz 4 šķērsstieņiem
	

	1.19. 
	Sānu malas viegli noņemamas bez papildus instrumentiem
	

	1.20. 
	Sānu malu augstums virs guļamās virsmas vismaz 38cm
	

	1.21. 
	Sānu malas nolaižamas paralēli gultas garumam, neaizņemot papildus vietu nolaižot malas
	

	1.22. 
	Izņemams galvgalis un kājgalis ar vienkāršu fiksācijas sistēmu, kas neprasa papildu instrumentus
	

	1.23. 
	Galvgaļa un kājgaļa augstums virs guļamās virsmas vismaz 35cm
	

	1.24. 
	Galvgalis un kājgalis veidots no plastikāta, kur, kas ir ar augstu triecienizturību un viegli kopjams
	

	1.25. 
	Galvgaļa un kājgaļa forma veidota ar rokturiem (izgriezumiem), lai būtu ērti gultu pārvietot
	

	1.26. 
	4 turētāji infūziju statīviem vai celšanās stienim (katrā gultas stūrī)
	

	1.27. 
	4 amortizācijas aizsargi gultas stūros
	

	1.28. 
	Gultas pagarinājums kājgalī vismaz 20cm
	

	1.29. 
	Gultas svars nepārsniedz 125kg
	

	1.30. 
	Droši izmantojams svars/ celtspēja vismaz 215kg
	

	1.31. 
	Gultas riteņi 150mm +/-10mm
	

	1.32. 
	Riteņi ar centrālās bloķēšanas sistēmu
	

	1.33. 
	Riteņiem virziena bloķētājs
	

	1.34. 
	Muguras daļā mehāniskas sviras muguras daļas ātrai nolaišanai (CPR)
	

	1.35. 
	Regulācijas pults ar stiprinājumu ērtai pults novietošanai uz gultas malas
	

	1.36. 
	Pultij iespējams nobloķēt atsevišķas funkcijas
	

	1.37. 
	Pults ar aktivizācijas pogu
	

	1.38. 
	Pacienta pults aprīkota ar magnētisku atslēgu, kas ļauj personālam nobloķēt pacienta pults pozīcijas
	

	1.39. 
	Pacienta pults regulācija: muguras daļas regulācija, kāju daļas regulācija, augstuma regulācija
	

	1.40. 
	Pults ar ieprogrammējamu funkciju
	

	1.41. 
	Gultas šasiju pārsegs, kas aizsargā pret šķidruma nokļūšanu uz motoriem
	

	1.42. 
	Komplektā ar piecelšanās stieni un satveršanas rokturi
	

	1.43. 
	Komplektā ar infūziju statīvu
	

	1.44. 
	Barošana no 220V-230V, 50Hz elektriskā tīkla. 
	

	1.45. 
	Elektrības vada turētājs/āķis, kas ļauj ērti nostiprināt vadu pārvietojot gultu vai ikdienas lietošanā un samazinot iespēju to sabojāt
	

	2. 
	Pasīvais pretizgulējumu matracis

Pretendentam vispārīgās vienošanās 24 mēnešu darbības laikā jānodrošina matrača nomaiņa, ja piegādātais matracis lietošanas laikā ir bojāts, salūzis vai tā tehniskā stāvokļa dēļ vairs nav droši un funkcionāli lietojams.

Matrača nomaiņa tiek veikta par atsevišķu maksu, kas noteikta vispārīgās vienošanās ietvaros. Nomainītajam matracim jāatbilst sākotnēji iegādātā matrača tehniskajām prasībām vai jābūt ar līdzvērtīgiem vai labākiem tehniskajiem parametriem.
	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	2.1. 
	Pasīvais pretizgulējumu matracis ar vidēja riska (III) pretizgulējumu pakāpi
	

	2.2. 
	Vertikāli un horizontāli iegriezumi, nodrošina optimālu svara sadalījumu un labu gaisa cirkulāciju
	

	2.3. 
	Matrača biezums vismaz 14 cm
	

	2.4. 
	Matracis sadalīts 3 anatomiskās zonās (galva, gurni, kājas)
	

	2.5. 
	Maksimālais pacienta svars vismaz 160 kg
	

	2.6. 
	Matracis ir izgatavots no augsta elastīguma putām (HR foam). Matrača virsma profilēta. Neuzliesmojošais materiāls. Putu blīvums vismaz 32kg/m3 +/-3kg/m3
	

	2.7. 
	Matrača pārvalks izgatavots no elpojoša un mitruma necaurlaidīga materiāla, kas nepieļauj ādas svīšanu
	

	2.8. 
	Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz vismaz 80ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi
	

	2.9. 
	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku
	

	2.10. 
	Pārvalks pār rāvējslēdzēju, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu matracī
	

	2.11. 
	Matrača izmērs sakrīt ar pacienta guļvirsmas izmēriem (1.11. punkts)
	

	3. 
	Vispārīgie nosacījumi 

	
	Garantijas laiks Precei ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.  
Garantijas apkalpošanos ietvaros pretendentam jānodrošina:

· gultas bezmaksas remonts, ja tāds nepieciešams tās darbības atjaunošanai, izņemot gadījumus, kad funkcionālās gultas bojājumi radušies trešās personas vai ārēju apstākļu iespaidā; 

· garantijas laikā konstatētos defektus pretendents novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pretendents no pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu. Ja funkcionālās gultas darbspējas atjaunošanai nepieciešams ilgāks laika periods nekā 5 (piecas) darbdienas, pretendentam jānodrošina bojātās gultas aizvietošana ar līdzvērtīgu darbspējīgu funkcionālo gultu.

Garantijas laikā preces tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas.

Garantijas laikā preces bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika.

EK Atbilstības deklarācija

Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Pretendents iesniedz ražotāju izsniegto informatīvo materiālu par piedāvāto gultu un matraci un norāda atsauci uz ražotāju tīmekļvietnēm, ja tādas ir pieejamas. Pamatojošai dokumentācijai, kas iesniegta piedāvājumā, ir jāsatur informācija, no kuras Komisija varēs gūt pārliecību par visu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību atbilstību.

Piegādes brīdī medicīnas ierīcei jābūt veiktai funkcionālai un/vai elektrodrošības pārbaudei, ja piemērojams (atbilstoši 2023. gada 15. augusta Ministru Kabinetu noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi").




	2. POZĪCIJA “Funkcionālā aprūpes gulta ar hidraulisku augstuma regulēšanu”



	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
	Pretendenta piedāvājums

Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Funkcionālā gulta ar hidraulisku augstuma regulēšanu

Plānotais Preču daudzums
 - 92 gab.
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	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	1.1. 
	Virsma sadalīta 4 sekcijās
	

	1.2. 
	Ar gāzes cilindru regulējama muguras daļa vismaz 70°
	

	1.3. 
	Ar gāzes cilindru regulējama augšstilba daļa vismaz 40°
	

	1.4. 
	Manuāli regulējama apakšstilba regulācija vismaz 20°
	

	1.5. 
	Pacienta virsmas sekcijas veidotas no metāla līstēm
	

	1.6. 
	Vismaz 4 matrača atbalsi/turētāji, lai noturētu matraci optimālā pozīcijā regulējot gultas matrača platformu
	

	1.7. 
	Matrača platformas muguras daļas garums 70cm +/-2cm
	

	1.8. 
	Matrača platformas iegurņa daļas garums 23cm +/-2cm
	

	1.9. 
	Matrača platformas augšstilba daļas garums 36cm +/-2cm
	

	1.10. 
	Matrača platformas apakšstilba daļas garums 46cm +/-2cm
	

	1.11. 
	Gultas iekšējie izmēri: garums 200cm +/-5cm, platums 85cm +/-5cm
	

	1.12. 
	Gultas kopējie izmēri: 97x214cm +/-5cm
	

	1.13. 
	Gultas augstums regulējams ar hidraulisko pumpi zemākajā pozīcijā 39cm +/-2cm
	

	1.14. 
	Gultas augstums regulējams ar hidraulisko pumpi augstākajā pozīcijā 80cm +/-2cm
	

	1.15. 
	Kājas regulācijas sviras augstuma regulēšanai pieejamas no abām gultas pusēm
	

	1.16. 
	Guļamās virsmas automātiskās nobīdes regulējot platformu, lai izvairītos no papildus spiediena uz pacientu: muguras daļā vismaz 12cm
	

	1.17. 
	Guļamās virsmas automātiskās nobīdes regulējot platformu, lai izvairītos no papildus spiediena uz pacientu: kāju daļā vismaz 6cm
	

	1.18. 
	Metāla sānu malas abās gultas pusēs. Sānu malas sastāv no ¾ malām
	

	1.19. 
	Sānu malas veidotas ar vismaz 4 šķērsstieņiem
	

	1.20. 
	Sānu malas viegli noņemamas bez papildus instrumentiem
	

	1.21. 
	Sānu malu augstums virs guļamās virsmas vismaz 38cm
	

	1.22. 
	Sānu malas nolaižamas paralēli gultas garumam, neaizņemot papildus vietu nolaižot malas
	

	1.23. 
	Izņemams galvgalis un kājgalis ar vienkāršu fiksācijas sistēmu, kas neprasa papildu instrumentus
	

	1.24. 
	Galvgaļa un kājgaļa augstums virs guļamās virsmas vismaz 35cm
	

	1.25. 
	Galvgalis un kājgalis veidots no plastikāta, kur, kas ir ar augstu triecienizturību un viegli kopjams
	

	1.26. 
	Galvgaļa un kājgaļa forma veidota ar rokturiem (izgriezumiem), lai būtu ērti gultu pārvietot
	

	1.27. 
	4 turētāji infūziju statīviem vai celšanās stienim (katrā gultas stūrī)
	

	1.28. 
	4 amortizācijas aizsargi gultas stūros
	

	1.29. 
	Gultas pagarinājums kājgalī vismaz 20cm
	

	1.30. 
	Gultas svars nepārsniedz 125kg
	

	1.31. 
	Droši izmantojams svars/ celtspēja vismaz 215kg
	

	1.32. 
	Gultas riteņi 150mm +/-10mm
	

	1.33. 
	Riteņi ar centrālās bloķēšanas sistēmu
	

	1.34. 
	Riteņiem virziena bloķētājs
	

	1.35. 
	Gultas šasiju pārsegs, kas aizsargā pret netīšu piederumu iespiešanos mehānismos
	

	1.36. 
	Komplektā ar piecelšanās stieni un satveršanas rokturi
	

	1.37. 
	Komplektā ar infūziju statīvu
	

	2. 
	Pasīvais pretizgulējumu matracis

Pretendentam vispārīgās vienošanās 24 mēnešu darbības laikā jānodrošina matrača nomaiņa, ja piegādātais matracis lietošanas laikā ir bojāts, salūzis vai tā tehniskā stāvokļa dēļ vairs nav droši un funkcionāli lietojams.

Matrača nomaiņa tiek veikta par atsevišķu maksu, kas noteikta vispārīgās vienošanās ietvaros. Nomainītajam matracim jāatbilst sākotnēji iegādātā matrača tehniskajām prasībām vai jābūt ar līdzvērtīgiem vai labākiem tehniskajiem parametriem.
	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	2.1. 
	Pasīvais pretizgulējumu matracis ar vidēja riska (III) pretizgulējumu pakāpi
	

	2.2. 
	Vertikāli un horizontāli iegriezumi, nodrošina optimālu svara sadalījumu un labu gaisa cirkulāciju
	

	2.3. 
	Matrača biezums vismaz 14 cm
	

	2.4. 
	Matracis sadalīts 3 anatomiskās zonās (galva, gurni, kājas)
	

	2.5. 
	Maksimālais pacienta svars vismaz 160 kg
	

	2.6. 
	Matracis ir izgatavots no augsta elastīguma putām (HR foam). Matrača virsma profilēta. Neuzliesmojošais materiāls. Putu blīvums vismaz 32kg/m3 +/-3kg/m3
	

	2.7. 
	Matrača pārvalks izgatavots no elpojoša un mitruma necaurlaidīga materiāla, kas nepieļauj ādas svīšanu
	

	2.8. 
	Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz vismaz 80ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi
	

	2.9. 
	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku
	

	2.10. 
	Pārvalks pār rāvējslēdzēju, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu matracī
	

	2.11. 
	Matrača izmērs sakrīt ar pacienta guļvirsmas izmēriem (1.11. punkts)
	

	3. 
	Vispārīgie nosacījumi 

	
	Garantijas laiks Precei ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.  
Garantijas apkalpošanos ietvaros pretendentam jānodrošina:

· gultas bezmaksas remonts, ja tāds nepieciešams tās darbības atjaunošanai, izņemot gadījumus, kad funkcionālās gultas bojājumi radušies trešās personas vai ārēju apstākļu iespaidā; 

· garantijas laikā konstatētos defektus pretendents novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pretendents no pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu. Ja funkcionālās gultas darbspējas atjaunošanai nepieciešams ilgāks laika periods nekā 5 (piecas) darbdienas, pretendentam jānodrošina bojātās gultas aizvietošana ar līdzvērtīgu darbspējīgu funkcionālo gultu.

Garantijas laikā preces tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas.

Garantijas laikā preces bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika.

EK Atbilstības deklarācija

Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Pretendents iesniedz ražotāju izsniegto informatīvo materiālu par piedāvāto gultu un matraci un norāda atsauci uz ražotāju tīmekļvietnēm, ja tādas ir pieejamas. Pamatojošai dokumentācijai, kas iesniegta piedāvājumā, ir jāsatur informācija, no kuras Komisija varēs gūt pārliecību par visu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību atbilstību.




	3. POZĪCIJA “Funkcionāla aprūpes gulta, kas piemērota nemierīgiem ar hidraulisku augstuma regulēšanu”



	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
	Pretendenta piedāvājums

Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Funkcionāla aprūpes gulta, kas piemērota nemierīgiem ar hidraulisku augstuma regulēšanu

Plānotais Preču daudzums
 - 20 gab.

[image: image3.jpg]



	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	1.1. 
	Virsma sadalīta 4 sekcijās
	

	1.2. 
	Ar gāzes cilindru regulējama muguras daļa vismaz 70°
	

	1.3. 
	Ar gāzes cilindru regulējama augšstilba daļa vismaz 40°
	

	1.4. 
	Manuāli regulējama apakšstilba regulācija vismaz 20°
	

	1.5. 
	Pacienta virsmas sekcijas veidotas no metāla līstēm
	

	1.6. 
	Vismaz 4 matrača atbalsi/turētāji, lai noturētu matraci optimālā pozīcijā regulējot gultas matrača platformu
	

	1.7. 
	Matrača platformas muguras daļas garums 70cm +/-2cm
	

	1.8. 
	Matrača platformas iegurņa daļas garums 23cm +/-2cm
	

	1.9. 
	Matrača platformas augšstilba daļas garums 36cm +/-2cm
	

	1.10. 
	Matrača platformas apakšstilba daļas garums 46cm +/-2cm
	

	1.11. 
	Gultas iekšējie izmēri: garums 200cm +/-5cm, platums 85cm +/-5cm
	

	1.12. 
	Gultas kopējie izmēri: 97x214cm +/-5cm
	

	1.13. 
	Gultas augstums regulējams ar hidraulisko pumpi zemākajā pozīcijā 39cm +/-2cm
	

	1.14. 
	Gultas augstums regulējams ar hidraulisko pumpi augstākajā pozīcijā 80cm +/-2cm
	

	1.15. 
	Kājas regulācijas sviras augstuma regulēšanai pieejamas no abām gultas pusēm
	

	1.16. 
	Guļamās virsmas automātiskās nobīdes regulējot platformu, lai izvairītos no papildus spiediena uz pacientu: muguras daļā vismaz 12cm
	

	1.17. 
	Guļamās virsmas automātiskās nobīdes regulējot platformu, lai izvairītos no papildus spiediena uz pacientu: kāju daļā vismaz 6cm
	

	1.18. 
	Metāla sānu malas abās gultas pusēs. Sānu malas sastāv no ¾ malām
	

	1.19. 
	Sānu malas veidotas ar vismaz 4 šķērsstieņiem
	

	1.20. 
	Sānu malas fiksētas, lai mazinātu traumu risku
	

	1.21. 
	Sānu malu augstums virs guļamās virsmas vismaz 38cm
	

	1.22. 
	Sānu malas nolaižamas paralēli gultas garumam, neaizņemot papildus vietu nolaižot malas
	

	1.23. 
	Gultas gali fiksēti, lai mazinātu traumu risku
	

	1.24. 
	Galvgaļa un kājgaļa augstums virs guļamās virsmas vismaz 35cm
	

	1.25. 
	Galvgalis un kājgalis veidots no metāla rāmja ar fiksētu HPL ieliktni
	

	1.26. 
	Galvgaļa un kājgaļa forma veidota bez asiem stūriem, lai mazinātu trauku risku
	

	1.27. 
	4 turētāji infūziju statīviem vai celšanās stienim (katrā gultas stūrī)
	

	1.28. 
	4 amortizācijas aizsargi gultas stūros
	

	1.29. 
	Gultas pagarinājums kājgalī vismaz 20cm
	

	1.30. 
	Gultas svars nepārsniedz 125kg
	

	1.31. 
	Droši izmantojams svars/ celtspēja vismaz 215kg
	

	1.32. 
	Gultas riteņi 150mm +/-10mm
	

	1.33. 
	Riteņi ar centrālās bloķēšanas sistēmu
	

	1.34. 
	Riteņiem virziena bloķētājs
	

	1.35. 
	Gultas šasiju pārsegs, kas aizsargā pret netīšu piederumu iespiešanos mehānismos
	

	1.36. 
	Gulta aprīkota ar vismaz 3 fiksācijas siksnām, kas nodrošina pacientu drošu fiksēšanu
	

	2. 
	Pasīvais pretizgulējumu matracis

Pretendentam vispārīgās vienošanās 24 mēnešu darbības laikā jānodrošina matrača nomaiņa, ja piegādātais matracis lietošanas laikā ir bojāts, salūzis vai tā tehniskā stāvokļa dēļ vairs nav droši un funkcionāli lietojams.

Matrača nomaiņa tiek veikta par atsevišķu maksu, kas noteikta vispārīgās vienošanās ietvaros. Nomainītajam matracim jāatbilst sākotnēji iegādātā matrača tehniskajām prasībām vai jābūt ar līdzvērtīgiem vai labākiem tehniskajiem parametriem.
	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	2.1. 
	Pasīvais pretizgulējumu matracis ar vidēja riska (III) pretizgulējumu pakāpi
	

	2.2. 
	Vertikāli un horizontāli iegriezumi, nodrošina optimālu svara sadalījumu un labu gaisa cirkulāciju
	

	2.3. 
	Matrača biezums vismaz 14 cm
	

	2.4. 
	Matracis sadalīts 3 anatomiskās zonās (galva, gurni, kājas)
	

	2.5. 
	Maksimālais pacienta svars vismaz 160 kg
	

	2.6. 
	Matracis ir izgatavots no augsta elastīguma putām (HR foam). Matrača virsma profilēta. Neuzliesmojošais materiāls. Putu blīvums vismaz 32kg/m3 +/-3kg/m3
	

	2.7. 
	Matrača pārvalks izgatavots no elpojoša un mitruma necaurlaidīga materiāla, kas nepieļauj ādas svīšanu
	

	2.8. 
	Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz vismaz 80ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi
	

	2.9. 
	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku
	

	2.10. 
	Pārvalks pār rāvējslēdzēju, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu matracī
	

	2.11. 
	Matrača izmērs sakrīt ar pacienta guļvirsmas izmēriem (1.11. punkts)
	

	3. 
	Vispārīgie nosacījumi 

	
	Garantijas laiks Precei ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.  
Garantijas apkalpošanos ietvaros pretendentam jānodrošina:

· gultas bezmaksas remonts, ja tāds nepieciešams tās darbības atjaunošanai, izņemot gadījumus, kad funkcionālās gultas bojājumi radušies trešās personas vai ārēju apstākļu iespaidā; 

· garantijas laikā konstatētos defektus pretendents novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pretendents no pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu. Ja funkcionālās gultas darbspējas atjaunošanai nepieciešams ilgāks laika periods nekā 5 (piecas) darbdienas, pretendentam jānodrošina bojātās gultas aizvietošana ar līdzvērtīgu darbspējīgu funkcionālo gultu.

Garantijas laikā preces tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas.

Garantijas laikā preces bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika.

EK Atbilstības deklarācija

Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Pretendents iesniedz ražotāju izsniegto informatīvo materiālu par piedāvāto gultu un matraci un norāda atsauci uz ražotāju tīmekļvietnēm, ja tādas ir pieejamas. Pamatojošai dokumentācijai, kas iesniegta piedāvājumā, ir jāsatur informācija, no kuras Komisija varēs gūt pārliecību par visu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību atbilstību.




	4. POZĪCIJA “Funkcionāla aprūpes gulta ar pacelšanas rokturi ar elektrisku augstuma regulēšanu”



	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
	Pretendenta piedāvājums

Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Funkcionāla aprūpes gulta ar metāla gultas pamatni un pacelšanas rokturi ar elektrisku augstuma regulēšanu
Plānotais Preču daudzums
 - 10 gab.

[image: image4.emf]
	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	1.1. 
	Virsma sadalīta 4 sekcijās
	

	1.2. 
	Elektriski regulējama muguras daļa vismaz 60°

Ir jābūt iespējai šo balstu nolaist, ja pārtrūkst strāvas padeve vai motora defekts
	

	1.3. 
	Elektriski regulējama augšstilba daļa vismaz 30°
	

	1.4. 
	Manuāli vai elektrisko regulējama apakšstilba regulācija vismaz 20°
	

	1.5. 
	Pacienta virsmas sekcijas veidotas no metāla līstēm
	

	1.6. 
	Vismaz 4 matrača atbalsi/turētāji, lai noturētu matraci optimālā pozīcijā regulējot gultas matrača platformu
	

	1.7. 
	Matrača platformas muguras daļas garums 80cm +/-2cm
	

	1.8. 
	Matrača platformas iegurņa daļas garums 23cm +/-2cm
	

	1.9. 
	Matrača platformas augšstilba daļas garums 36cm +/-2cm
	

	1.10. 
	Matrača platformas apakšstilba daļas garums 50cm +/-2cm
	

	1.11. 
	Gultas iekšējie izmēri: garums 195cm (+/-5cm), platums 85cm (+/-5cm)
	

	1.12. 
	Gultas kopējie izmēri: 95x200cm (+/-5cm)
	

	1.13. 
	Gultas augstums regulējams ar elektromotoru zemākajā pozīcijā 39cm (+/-2cm)
	

	1.14. 
	Gultas augstums regulējams ar elektromotoru augstākajā pozīcijā 79cm (+/-2cm)
	

	1.15. 
	Guļamās virsmas automātiskās nobīdes regulējot platformu, lai izvairītos no papildus spiediena uz pacientu: iegurņa daļā paplašināšana vismaz 16cm
	

	1.16. 
	Koka (MDP) sānu aizsargmālas abās gultas pusēs uzstādītas vienāda dizaina drošības aizsargmalas. Katra aizsargmala nposedz 100% no gultas garuma.
	

	1.17. 
	Sānu malu augstums virs guļamās virsmas vismaz 38cm
	

	1.18. 
	Sānu malas nolaižamas paralēli gultas garumam, neaizņemot papildus vietu nolaižot malas
	

	1.19. 
	Galvgaļa un kājgaļa augstums virs guļamās virsmas vismaz 35cm
	

	1.20. 
	Galvgalis un kājgalis veidots no koka (MDP), kur, kas ir ar augstu triecienizturību un viegli kopjams
	

	1.21. 
	Galvgaļa un kājgaļa forma veidota ar rokturiem (izgriezumiem), lai būtu ērti gultu pārvietot
	

	1.22. 
	Gultas svars nepārsniedz 105kg
	

	1.23. 
	Droši izmantojams svars/ celtspēja vismaz 200kg
	

	1.24. 
	Gultas riteņi 125mm +/- 5mm
	

	1.25. 
	Riteņi ar centrālās bloķēšanas sistēmu
	

	1.26. 
	Riteņiem virziena bloķētājs
	

	1.27. 
	Riteņi aprīkoti ar plastika aizsargiem pret atkritumiem un putekļiem
	

	1.28. 
	Regulācijas pults ar stiprinājumu ērtai pults novietošanai uz gultas malas
	

	1.29. 
	Pultij iespējams nobloķēt visu funkciju
	

	1.30. 
	Pacienta pults regulācija: muguras daļas regulācija, kāju daļas regulācija, augstuma regulācija
	

	1.31. 
	Pults ar ieprogrammējamu funkciju
	

	1.32. 
	Komplektā ar piecelšanās stieni un satveršanas rokturi ar celtspēju vismaz 80kg
	

	1.33. 
	Barošana no 220V-230V, 50Hz elektriskā tīkla. 
	

	1.34. 
	Elektrības vada turētājs/āķis, kas ļauj ērti nostiprināt vadu pārvietojot gultu vai ikdienas lietošanā un samazinot iespēju to sabojāt
	

	2. 
	Vispārīgie nosacījumi 

	
	Garantijas laiks Precei ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.  
Garantijas apkalpošanos ietvaros pretendentam jānodrošina:

· gultas bezmaksas remonts, ja tāds nepieciešams tās darbības atjaunošanai, izņemot gadījumus, kad funkcionālās gultas bojājumi radušies trešās personas vai ārēju apstākļu iespaidā; 

· garantijas laikā konstatētos defektus pretendents novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pretendents no pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu. Ja funkcionālās gultas darbspējas atjaunošanai nepieciešams ilgāks laika periods nekā 5 (piecas) darbdienas, pretendentam jānodrošina bojātās gultas aizvietošana ar līdzvērtīgu darbspējīgu funkcionālo gultu.

Garantijas laikā preces tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas.

Garantijas laikā preces bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika.

EK Atbilstības deklarācija

Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Pretendents iesniedz ražotāju izsniegto informatīvo materiālu par piedāvāto gultu un matraci un norāda atsauci uz ražotāju tīmekļvietnēm, ja tādas ir pieejamas. Pamatojošai dokumentācijai, kas iesniegta piedāvājumā, ir jāsatur informācija, no kuras Komisija varēs gūt pārliecību par visu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību atbilstību.

Piegādes brīdī medicīnas ierīcei jābūt veiktai funkcionālai un/vai elektrodrošības pārbaudei, ja piemērojams (atbilstoši 2023. gada 15. augusta Ministru Kabinetu noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi").




	5. POZĪCIJA “Matracis izgulējumu profilaksei un ārstēšanai”



	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
	Pretendenta piedāvājums

Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Matracis izgulējumu profilaksei un ārstēšanai Jupiters vai ekvivalents
Plānotais Preču daudzums
 - 10 gab.

[image: image5.jpg]



Matrača izmēram jābūt saderīgam ar konkursa tehniskās specifikācijas 4. pozīcijā “Funkcionāla aprūpes gulta ar pacelšanas rokturi ar elektrisku augstuma regulēšanu” norādītās gultas guļamās virsmas izmēriem”
	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	1.1. 
	Matracis izgulējumu profilaksei, ļoti augstai izgulējumu riska grupai
	

	1.2. 
	Porolona matracis paredzēts izgulējumu profilaksei, tiem pacientiem, kuri ir klasificēti kā augsta izgulējumu riska grupas
	

	1.3. 
	Iegatavots no augstas kvalitātes HR putām 38kg/m3 +/-2kg/m3
	

	1.4. 
	Matrača augšdaļa ir profilēta, papēža daļai ir smalkāks profils
	

	1.5. 
	Matrača pārvalks ir izgatavots no elastīga, ūdensnecaurlaidīga un elpojoša auduma
	

	1.6. 
	Matrača audums ir pārklāts ar liesmu slāpējošu slāni
	

	1.7. 
	Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz vismaz 80ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi. Autoklāvējāms.
	

	1.8. 
	Matrača izmēri: garums 198cm +/-2cm, platums 88cm +/-2cm, augstums 15cm +/-2cm.
	

	1.9. 
	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku
	

	1.10. 
	Maksimālais pacienta svars vismaz 160 kg
	

	2. 
	Vispārīgie nosacījumi 

	
	Garantijas laiks Precei ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.  
EK Atbilstības deklarācija

Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Pretendents iesniedz ražotāju izsniegto informatīvo materiālu par piedāvāto gultu un matraci un norāda atsauci uz ražotāju tīmekļvietnēm, ja tādas ir pieejamas. Pamatojošai dokumentācijai, kas iesniegta piedāvājumā, ir jāsatur informācija, no kuras Komisija varēs gūt pārliecību par visu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību atbilstību.




	6. POZĪCIJA “Matracis ar kompresoru izgulējumu profilaksei un ārstēšanai”



	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
	Pretendenta piedāvājums

Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Matracis ar kompresoru izgulējumu profilaksei un ārstēšanai Mercury Advance vai ekvivalents

Plānotais Preču daudzums
 - 10 gab.
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Matrača izmēram jābūt saderīgam ar konkursa tehniskās specifikācijas 4. pozīcijā “Funkcionāla aprūpes gulta ar pacelšanas rokturi ar elektrisku augstuma regulēšanu” norādītās gultas guļamās virsmas izmēriem”
	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	1.1. 
	Hibrīda Dyna-Form (gaisa putu tehnoloģija) Mercury Advance vai ekvivalents matracis izgulējumu profilaksei, ļoti augstai izgulējumu riska grupai
	

	1.2. 
	Porolona matracis paredzēts izgulējumu profilaksei, tiem pacientiem, kuri ir klasificēti kā augsta izgulējumu riska grupas
	

	1.3. 
	Matracis sastāv no gaisa/putu šūnām, kas statiskā režīmā pielāgojas pacienta ķermeņa svaram un kustībām, tādējādi samazinot spiedienu. Kad kompresors ir ieslēgts, matracis darbojas kā mainīga spiediena sistēma, un tam ir komforta un zema spiediena funkcijas. 10 minūšu cikls mainīga spiediena režīmā.
	

	1.4. 
	Pārvalks izgatavots no augstas kvalitātes gaisu caurlaidīga, elastīga auduma Dartex vai ekvivalents, kas atbilst visstingrākajiem infekciju kontroles noteikumiem. Vāka šuves ir sapludinātas, ar aizsargatloku.
	

	1.5. 
	Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz vismaz 80ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi. Var tīrīt ar hlora šķīdumu.
	

	1.6. 
	Matrača izmēri: garums 198cm +/-2cm, platums 88cm +/-2cm, augstums 15cm +/-2cm.
	

	1.7. 
	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku
	

	1.8. 
	Kompresoram ir automātiska spiediena pielāgošana pacienta svaram, kā arī zema spiediena/brīdinājuma indikācija
	

	1.9. 
	Divi darbības režīmi: statiskajā režīmā darbojas kā spiedienu pārdalošs putu matracis; ar kompresoru — kā dinamiska/mainīga spiediena sistēma
	

	1.10. 
	Matrača svars kopā ar kompresoru ne vairāk 18kg
	

	1.11. 
	Maksimālais pacienta svars vismaz 215 kg +/-5kg
	

	2. 
	Vispārīgie nosacījumi 

	
	Garantijas laiks Precei ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.  
Garantijas apkalpošanos ietvaros pretendentam jānodrošina:

· matrača bezmaksas remonts, ja tas nepieciešams tā darbspēju atjaunošanai, izņemot gadījumus, kad matrača bojājumi radušies trešās personas vainas vai ārēju apstākļu ietekmes rezultātā; 

· garantijas laikā konstatēto defektu novēršana par Pretendenta līdzekļiem un ar Pretendenta darbaspēku 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad Pretendents no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par konstatēto defektu;
· ja matrača darbspēju atjaunošanai nepieciešams ilgāks laika periods par 5 (piecām) darbdienām, Pretendentam jānodrošina bojātā matrača aizvietošana ar līdzvērtīgu, darbspējīgu un funkcionāli atbilstošu matraci uz remonta laiku.

Garantijas laikā preces tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas.

Garantijas laikā preces bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika.

EK Atbilstības deklarācija

Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Pretendents iesniedz ražotāju izsniegto informatīvo materiālu par piedāvāto matraci un norāda atsauci uz ražotāju tīmekļvietnēm, ja tādas ir pieejamas. Pamatojošai dokumentācijai, kas iesniegta piedāvājumā, ir jāsatur informācija, no kuras Komisija varēs gūt pārliecību par visu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību atbilstību.

Piegādes brīdī medicīnas ierīcei jābūt veiktai funkcionālai un/vai elektrodrošības pārbaudei, ja piemērojams (atbilstoši 2023. gada 15. augusta MK noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi").



	7. POZĪCIJA “Matracis izgulējumu profilaksei un ārstēšanai (250 kg slodzei)”



	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
	Pretendenta piedāvājums

Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Matracis izgulējumu profilaksei un ārstēšanai Mercury vai ekvivalents 250 kg slodzei
Plānotais Preču daudzums
 - 10 gab.
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Matrača izmēram jābūt saderīgam ar konkursa tehniskās specifikācijas 4. pozīcijā “Funkcionāla aprūpes gulta ar pacelšanas rokturi ar elektrisku augstuma regulēšanu” norādītās gultas guļamās virsmas izmēriem”
	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	1.11. 
	Matracis izgulējumu profilaksei, ļoti augstai izgulējumu riska grupai
	

	1.12. 
	Porolona matracis paredzēts izgulējumu profilaksei, tiem pacientiem, kuri ir klasificēti kā augsta izgulējumu riska grupas
	

	1.13. 
	Iegatavots no augstas kvalitātes HR putām 42kg/m3 +/-2kg/m3

Cietība 200 Ņūtoni ar stipram malām.
	

	1.14. 
	Matrača augšdaļa ir profilēta, papēža daļai ir smalkāks profils
	

	1.15. 
	Matrača pārvalks ir izgatavots no elastīga, ūdensnecaurlaidīga un elpojoša auduma
	

	1.16. 
	Matrača audums ir pārklāts ar liesmu slāpējošu slāni
	

	1.17. 
	Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz vismaz 80ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi. Autoklāvējāms.
	

	1.18. 
	Matrača izmēri: garums 198cm +/-2cm, platums 88cm +/-2cm, augstums 15cm +/-2cm.
	

	1.19. 
	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku
	

	1.20. 
	Matrača pārvalks izgatavots no elastīga, ūdensnecaurlaidīga un elpojoša auduma
	

	1.21. 
	Maksimālais pacienta svars vismaz 255 kg +-/5kg
	

	2. 
	Vispārīgie nosacījumi 

	
	Garantijas laiks Precei ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.  
EK Atbilstības deklarācija

Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Pretendents iesniedz ražotāju izsniegto informatīvo materiālu par piedāvāto gultu un matraci un norāda atsauci uz ražotāju tīmekļvietnēm, ja tādas ir pieejamas. Pamatojošai dokumentācijai, kas iesniegta piedāvājumā, ir jāsatur informācija, no kuras Komisija varēs gūt pārliecību par visu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību atbilstību.




	8. POZĪCIJA “Matracis izgulējumu profilaksei un ārstēšanai intensīvās terapijas (reanimācijas) nodaļā”



	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija
	Pretendenta piedāvājums

Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Matracis LINET HYBRIMATT 200 vai ekvivalents  izgulējumu profilaksei un ārstēšanai intensīvās terapijas (reanimācijas) nodaļā
Plānotais Preču daudzums
 - 10 gab.
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	Ražotājs:

Modelis: 

EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību:
	

	1.1. 
	Matracis – hibrīda tipa, paredzēts izgulējumu profilaksei un ārstēšanai pacientiem ļoti augstai izgulējumu riska grupai
	

	1.2. 
	Matracim jāapvieno pasīvā un aktīvā spiediena pārdales sistēma, nodrošinot iespēju izmantot matraci gan pasīvajā, gan aktīvajā režīmā
	

	1.3. 
	Matrača konstrukcija – Air + Foam jeb gaisa šūnu un putu kombinācija
	

	1.4. 
	Matrača augšējam slānim jābūt izgatavotam no viskoelastīgajām putām, biezums – 5 cm, apakšējam putu slānim – poliuretāna putas, biezums – 10 cm
	

	1.5. 
	Aktīvajā režīmā jānodrošina mainīga spiediena terapija (Alternating Pressure Therapy – APT) ar divu šūnu alternācijas principu
	

	1.6. 
	Jābūt pieejamam pastāvīgi zema spiediena (Constant Low Pressure) režīmam
	

	1.7. 
	Aktīvās terapijas cikla ilgums – 12 minūte
	

	1.8. 
	Matracim jābūt aprīkotam ar mikroklimata uzturēšanas (Microclimate Maintenance) funkciju, kas palīdz uzturēt pacienta ķermeņa dabisko termoregulāciju
	

	1.9. 
	Matracim jābūt aprīkotam ar noņemamu pārvalku, pieejamiem Comfort, Endurance vai Zoned tipa pārvalkiem
	

	1.10. 
	ārvalkam jābūt ar 360° rāvējslēdzēju, kas nodrošina ērtu piekļuvi matrača komponentēm tīrīšanai, pārbaudei un apkopei
	

	1.11. 
	Matracim jābūt aprīkotam ar pārnēsāšanas rokturiem
	

	1.12. 
	Jānodrošina iespēja izmantot evakuācijas pārvalku (papildu opcija)
	

	1.13. 
	Jānodrošina iespēja aprīkot matraci ar rentgena kaseti/rentgena kabatu (X-ray sleeve), kas pieejama no abām matrača pusēm un ļauj veikt pacienta rentgenoloģisko izmeklēšanu, nepārvietojot pacientu no matrača
	

	1.14. 
	Matracim jābūt aprīkotam ar CPR funkciju, kas nodrošina ātru piekļuvi CPR veikšanai
	

	1.15. 
	Matrača konstrukcijai jānodrošina iespēja pilnībā piekļūt tā komponentēm, lai atvieglotu tīrīšanu, dezinfekciju, tehnisko pārbaudi un apkopi
	

	1.16. 
	Matrača konstrukcijā jābūt paredzētam papēža slīpumam (Heel Slope), kas samazina spiedienu paaugstināta riska zonā
	

	1.17. 
	Matrača virsmām un pārvalkam jābūt viegli tīrāmiem un izturīgiem pret dezinfekcijas līdzekļu iedarbību
	

	1.18. 
	Matracim jānodrošina iespēja izmantot aktīvo terapiju, pacientu nepārvietojot no matrača, tādējādi nodrošinot pāreju starp pasīvo un aktīvo spiediena pārdales režīmu
	

	1.19. 
	Matrača izmēri: garums 200cm, platums 90cm, augstums 15cm

Matrača izmēriem nav pieļaujamas nekādas novirzes, jo Pasūtītāja rīcībā ir intensīvās terapijas gultas, kurām paredzēta lietošana tikai ar šāda izmēra matračiem. Matracim jābūt pilnībā savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošajām reanimācijas gultām.
	

	1.20. 
	Maksimālais pacienta svars vismaz 235kg +/-5kg
	

	2. 
	Vispārīgie nosacījumi 

	
	Garantijas laiks Precei ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža.  
Garantijas apkalpošanos ietvaros pretendentam jānodrošina:

· matrača bezmaksas remonts, ja tas nepieciešams tā darbspēju atjaunošanai, izņemot gadījumus, kad matrača bojājumi radušies trešās personas vainas vai ārēju apstākļu ietekmes rezultātā; 

· garantijas laikā konstatēto defektu novēršana par Pretendenta līdzekļiem un ar Pretendenta darbaspēku 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad Pretendents no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par konstatēto defektu;
· ja matrača darbspēju atjaunošanai nepieciešams ilgāks laika periods par 5 (piecām) darbdienām, Pretendentam jānodrošina bojātā matrača aizvietošana ar līdzvērtīgu, darbspējīgu un funkcionāli atbilstošu matraci uz remonta laiku.

Garantijas laikā preces tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas.

Garantijas laikā preces bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika.

EK Atbilstības deklarācija

Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Pretendents iesniedz ražotāju izsniegto informatīvo materiālu par piedāvāto matraci un norāda atsauci uz ražotāju tīmekļvietnēm, ja tādas ir pieejamas. Pamatojošai dokumentācijai, kas iesniegta piedāvājumā, ir jāsatur informācija, no kuras Komisija varēs gūt pārliecību par visu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību atbilstību.

Piegādes brīdī medicīnas ierīcei jābūt veiktai funkcionālai un/vai elektrodrošības pārbaudei, ja piemērojams (atbilstoši 2023. gada 15. augusta MK noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi").



3. PIELIKUMS

“Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”

identifikācijas Nr. DRS 2026/44
PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. _____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras “Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DRS 2026/44, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.

1. Pretendenta autorizācija

Pretendents norāda dokumentu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 9.5.2. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis
	Dokumenta Nr., datums
	Nodotais tiesību apjoms

	1.
	
	
	


Pielikumā: piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto Iekārtu un nodrošināt Iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā.

2. Speciālistu saraksts

Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmo speciālistu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 9.5.3. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.

p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista tālruņa numurs, e-pasta adrese

	1.
	Servisa inženieris
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā:


1. speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu; 

2. piedāvātās Preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iesaistāmais speciālists ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu un, ja attiecināms, citi dokumenti.

3. Pretendenta līguma izpildes apliecinājums

Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 9.5.4. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	līguma izpildē tiks ievērotas tehniskās specifikācijas nosacījumi, piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskās uzraudzības noteikumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.


4. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts

Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 9.5.5. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.

p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

5. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 9.5.6. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.

p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa 

(10000,00 EUR un vairāk)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

	Vārds, uzvārds, amats


	


4. PIELIKUMS

“Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”

identifikācijas Nr. DRS 2026/44
SPECIĀLISTA KVALIFIKāCIJAS APRAKSTS

(veidne)

Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras “Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DRS 2026/44, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.

Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:

	Nr. p.k.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. ______________(pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DRS 2026/44, un noslēgts līgums ar pretendentu kā servisa inženieris strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.

	Vārds, uzvārds, amats


	


5. PIELIKUMS

“Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”

identifikācijas Nr. DRS 2026/44
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PROJEKTS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes un valdes locekles Artas Birumas personās, kuri darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), 

_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), 

…

visi Izpildītāji no otras puses, kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/Puse, 

pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DRS 2026/44 (turpmāk – Konkurss), rezultātiem noslēdz vispārīgās vienošanās (turpmāk - Vienošanās) par sekojošo:

1. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

1.1. Vispārīgā vienošanās nosaka kārtību, kādā, atkārtoti neizvērtējot piedāvājumus, tiek parakstīti iepirkuma līgumi par medicīnisko gultu un matraču piegādi (turpmāk tekstā – Līgums vai Līgumi) atbilstoši Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, Vispārīgās vienošanās pielikumu noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.2. Ja Vispārīgās vienošanās darbības laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Vispārīgā vienošanās, Vispārīgās vienošanas pielikumos minētie un/vai uz Vispārīgās vienošanās priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Vispārīgās vienošanās darbības laikā tiek piemēroti Vispārīgās vienošanā, Vispārīgās vienošanās pielikumos minētie un/vai uz Vispārīgās vienošanās priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.
2. KOPĒJĀ LĪGUMCENA

2.1. Visu Vispārīgās vienošanās ietvaros parakstīto Līgumu kopējā līgumcena ir EUR 450 000,00 (četri simti piecdesmit tūkstoši euro, nulle centi) bez PVN (turpmāk tekstā – Kopējā līgumcena).

2.2. Samaksa Līgumu ietvaros tiek veikta atbilstoši Līgumu noteikumiem, nepārsniedzot Kopējo līgumcenu.

2.3. Pasūtītājam nav pienākums iztērēt visu Kopējo Līgumcenu.

3. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā ar tās visu Pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tās izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no tās visu Pušu parakstīšanas dienas.
4. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA UN IZPILDES PAMATNOTEIKUMI

4.1. Vispārīgās vienošanās ietvaros Pasūtītājs ar katru Izpildītāju atsevišķi paraksta Līgumu uz termiņu, kas nepārsniedz Vispārīgās vienošanās darbības termiņu.

4.2. Līgums parakstāms atbilstoši Vispārīgās vienošanās pielikumā esošajai Līguma projekta redakcijai. 

4.3. Līguma tekstā pieļaujamas nebūtiskas un pamatotas izmaiņas, kas nemaina Līguma būtību un pamatnosacījumus.

4.4. Katra Līguma līgumcena ir tā ietvaros sniegto pakalpojumu kopējās izmaksas. Visu Līgumu kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt Kopējo līgumcenu.

4.5. Izpildītāja piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi nav grozāmi un paliek nemainīgi visā Vispārīgās vienošanās darbības termiņā.

4.6. Jebkuri grozījumi, kas nepieciešami Līguma izpildē un atbilst tā nosacījumiem, veicami Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.7. Ja konstatē pretrunu starp Vispārīgās vienošanos un Līgumu, tad piemēro Vispārīgās vienošanās nosacījumu, ja tas nav pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANAS GROZĪJUMI

5.1. Gadījumā, ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas kopējā summa nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju un vienoties par Vispārīgās vienošanās darbības termiņa pagarināšanu līdz kopējās summas izlietošanas dienai.

5.2. Ja priekšlaicīgi zaudē spēku vismaz viens Līgums, tad Vispārīgā vienošanās tiek veikti grozījumi, izslēdzot  attiecīgu Izpildītāju.

5.3. Pasūtītājs atkāpjas no Vispārīgās vienošanās izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītājus 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tiem zaudējumus sekojošos gadījumos:

5.3.1. visi Līgumi zaudējuši spēku vai ir izbeigti Līgumos noteiktajā kārtībā;

5.3.2. neviens no Izpildītājiem 10 (desmit) darbu dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs nosūtīja Izpildītājiem Līgumu parakstīšanai, nav to parakstījis;

5.3.3. Vispārīgo vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka vispārīgās vienošanās darbības laikā pret visiem Izpildītājiem tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

5.3.4. Uz visiem Izpildītājiem tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem;

5.3.5. Ja ir iestājušies apstākļi, kas sākotnēji nebija identificējami un nav uzskatāmi par nepārvaramu varu, bet kuru iestāšanās objektīvi ietekmē Vispārīgās vienošanās darbību un izpildi.

5.4. Ja Vispārīgā vienošanās zaudē spēku, tad attiecīgi zaudē spēku visi Līgumi.
6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Vispārīgās vienošanās, Vispārīgās vienošanās pielikumiem vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Vispārīgās vienošanās pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā. 

6.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Vispārīgās vienošanā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

7.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

7.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Vispārīgā vienošanā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

7.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

7.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, ar kurām Pasūtītājs sadarbojas šīs Vispārīgās vienošanās darbības nodrošināšanai.

7.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šīs Vispārīgās vienošanās darbības  nodrošināšanai.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Vispārīgā vienošanās ir saistoša arī Izpildītāju tiesību un pienākumu pārņēmējiem.

8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Vispārīgās vienošanās darbību attiecināmas būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, rakstiski informē par to otru Pusi.

8.3. Vispārīgā vienošanās ir sagatavota elektroniski un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vispārīgās vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

8.4. Vispārīgās vienošanās saistību izpildes nodrošināšanai un kontrolei Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:

8.4.1. no Pasūtītāja puses  –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______;
8.4.2. no Izpildītāja puses –  attiecīgajā Līgumā noteiktā Izpildītāja atbildīgā persona.
9. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANAS PIELIKUMI

9.5. Vispārīgajai vienošanai ir sekojoši pielikumi:

9.5.1. 1. pielikums – Izpildītāju saraksts;

9.5.2. 2. pielikums – Līguma projekts.

9.6. Vispārīgās vienošanās pielikumi ir neatņemamas tās sastāvdaļas.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	


6. PIELIKUMS

“Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”

identifikācijas Nr. DRS 2026/44
LĪGUMA PROJEKTS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5417, tās ____________________ personās, kuri darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Medicīnisko gultu un matraču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DRS 2026/44, ietvaros parakstīto vispārīgo vienošanos Nr. ____________ (turpmāk – Vienošanās), ___. pozīcijā “_____________________________”  noslēdz savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
…
� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos cenu, jo iepirkuma priekšmets nesatur nevienu no PIL 51. panta trešajā viens daļā (31) noteiktajiem kritērijiem, kā arī ir atbilstošs PIL 51. panta ceturtajā daļā noteiktajam - tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.


� Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�   


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums" �https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums� 





� Plānotais Preču daudzums ir norādīts orientējoši. Faktiskais Preču daudzums var būt mazāks vai pārsniegt tabulā norādīto gada maksimālo iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādītās Preču vienības cenas palielināšanai.
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� Plānotais Preču daudzums ir norādīts orientējoši. Faktiskais Preču daudzums var būt mazāks vai pārsniegt tabulā norādīto gada maksimālo iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādītās Preču vienības cenas palielināšanai.


Līguma darbības laikā Pretendents ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, ja tās pilnībā atbilst 2. pielikumā noteiktajām tehniskajām un kvalitātes prasībām. Preču aizstāšana nedrīkst būt par pamatu Preču vienības cenas palielināšanai, un tā iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju


� Plānotais Preču daudzums ir norādīts orientējoši. Faktiskais Preču daudzums var būt mazāks vai pārsniegt tabulā norādīto gada maksimālo iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādītās Preču vienības cenas palielināšanai.


� Plānotais Preču daudzums ir norādīts orientējoši. Faktiskais Preču daudzums var būt mazāks vai pārsniegt tabulā norādīto gada maksimālo iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādītās Preču vienības cenas palielināšanai.
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