Atklāts konkurss “Operāciju zāles aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” ar identifikācijas Nr. ALSL 2026/5 AK ERAF
Jautājums [1]: Par Tehniskās specifikācijas 1.daļas 9.5.punktu:
	9.5.
	Bezvadu datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu


Jautājums / ierosinājums: Bezvadu risinājums ne vienmēr nodrošina pietiekami operatīvu datu pārraidi vai arī vispār var nebūt savienojuma ar bezvadu datu pārraidi operācijas zāles specifikas dēļ. Tādēļ liela daļa ražotāju šādu opciju vispār nepiedāvā. C-loka iekārta nav pilnīgi neatkarīga, tai tāpat nepieciešams elektrības pieslēgums. Šajā gadījumā LAN kabeļa pievienošana neradīts personālam papildus darbības. Šāda prasība nepamatoti samazinās iespējamo pretendentu skaitu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam izteikt punktu 9.5. sekojošā redakcijā: Bezvadu vai LAN kabeļa veida datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu.

Atbilde [1]: Iepirkuma 1.daļas Tehniskā specifikācijas (nolikuma 4.1.pielikums) 9.5. punkts precizēts un izteikts šādā redakcijā: “Bezvadu vai LAN kabeļa veida datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu”.
