## Saturs
Nr. | Nosaukums | Skaits*** | Cena (A), maksimālais punktu skaits | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) (B), maksimālais punktu skaits | Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš vai Preces/Iekārtas energoefektivitāte (C), maksimālais punktu skaits | Kopā | Informatīvs plānotais pacientu monitoru un CMS izvietojums
1. | Transporta pacientu monitors | 44 | 96 | 2 | 2 | 100 | Nodaļa | Centrālā monitorēšanas sistēma | Pacientu monitors | Attēlošanas sistēma
1.8. | Modifikācija: papildus CO2 mērīšanas funkcija | 4 | 96 | 2 | 2 | 100 | 2. nodaļa | 1 | 10
2.2. | Centrālās monitorēšanas sistēma | 1 | 96 | 2 | 2 | 100 | 3. nodaļa | 1 | 4
2.13. | Centrālās monitorēšanas sistēmas darba stacijas | 8 | 96 | 2 | 2 | 100 | 4. nodaļa | 1 | 4
[7 empty] | 5. nodaļa | 1 | 4
[7 empty] | 6. nodaļa | 1 | 6
[7 empty] | 10. nodaļa | 1 | 10
[7 empty] | 21. nodaļa | 1 | 5
[7 empty] | Dienas stacionārs | 1 | 5
[7 empty] | ITN |  |  | 1
[7 empty] | Kopā: | 8 | 48 | 1

## Obligātās prasības
Nr. | Obligātās prasības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | 1. pozīcija - Transporta pacientu monitors | 2. pozīcija - Centrālā monitorēšanas sistēma, programmatūra, serveru risinājums un darba stacijas
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* (ja attiecināms) piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt atbilstības deklarācijas kopiju par katru iekārtu)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms)
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms)
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 24 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi.
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Atbilstoši MK noteikumu Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības" 94.punkta noteikumiem, Pretendentam un tehniskā resursa ražotājam ir jāatbilst šādām prasībām: 94.1. juridiska persona, kura atbilst šādām prasībām: 94.1.1. tā ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstī vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī (turpmāk – IP4 valsts); 94.1.2. tās valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstu vai IP4 valstu pilsoņi; 94.1.3. tās patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot); 94.1.4. tās dalībnieki un kapitāla daļu īpašnieki (turētāji) ir juridiskas personas, kuras ir reģistrētas NATO, Eiropas Savienības, EBTA dalībvalstī vai IP4 valstī, vai fiziskas personas, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsoņi; 94.2. fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis.
12 | Prece tiek piegādāta ne ilgāk kā 60 dienu laikā, lūdzam norādīt piegādes laiku. | Norādīt piegādes laiku: 60 dienas | Norādīt piegādes laiku: 60 dienas
Preces piegādes nosacījumi:
13 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
14 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz dokumentāciju par šo darbu izpildi.
15 | Piegādājot preci piegādātājs veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātājs veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
16 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
18 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
19 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
20 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
21 | Servisa reaģēšanas laiks iekārtas darbības traucējuma gadījumā nepārsniedz 1 dienu.
22 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
23 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
24 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
25 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
26 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
27 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
28 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
29 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
30 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
31 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
32 | Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 pozīcijās. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma pozīcijām pilnā apjomā. Piedāvājumi tiek vērtēti par abām pozīcijām kopā, un līguma slēgšanas tiesības par abām pozīcijām kopā tiek piešķirtas vienam pretendentam.
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | ĪPATSVARS | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces (kopējās sistēmas) ražotāja noteiktais preču paredzamais lietošanas ilgums (gados) | 2
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W)) darba režīmā atbilstoši tabulā Informatīvs plānotais pacientu monitoru un CMS izvietojums norādītajam pacientu monitoru un CMS skaitam, kā arī servera | 2
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI |  | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa |  | 96
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums |  | 2
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā |  | 2
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C |  | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 1
1. pozīcija - Transporta pacientu monitors |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
| Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Transporta pacienta vitālo funkciju monitors | 44
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Pacientu vitālo funkciju monitorēšana (EKG, SpO2, neinvazīvais asinsspiediens, temperatūra)
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1. | Displeja izmērs ne mazāk kā 5” pa diagonāli
1.2.2. | Monitora vadības sistēma – skārienjutīgs ekrāns
1.2.3. | Ekrāns automātiski pielāgo spilgtumu atkarībā no apkārtējās telpas apgaismojuma
1.2.4. | Visu mērīto parametru vienlaicīgs attēlojums uz ekrāna skaitliskā formā
1.2.5. | Iespējams uz ekrāna norādīt visus nepieciešamos parametrus, iekārtas izkārtojumā esošie parametri ir samaināmi pret citiem, nav piesaistīti konkrētiem ekrānu izkārtojumiem
1.2.6. | Trauksmes režīmi visiem parametriem ar vizualizāciju uz ekrāna un skaņas indikāciju
1.2.7. | Pacientu režīmi: jaundzimušais, pediatriskais, pieaugušais
1.2.8. | Trauksmes vizualizācija gan ekrānā, gan ar trauksmes lampu
1.2.9. | Darbināms no akumulatora un no tīkla 220-230V, 50 Hz
1.2.10. | Dokstacija vai līdzvērtīgs stiprinājuma/pieslēguma risinājums, ja nepieciešams, lai nodrošinātu monitora uzlādi, barošanu un datu pārraidi slimnīcas tīklā ar LAN savienojumu
1.2.11. | Datu pārraide slimnīcas tīklā iespējama arī ar WiFi savienojumu
1.2.12. | Darbības laiks no akumulatora ne mazāk kā 5 stundas, veicot SpO2, NIBP un EKG mērījumus
1.2.13. | Svars ar akumulatoru, piederumiem nav lielāks par 1,9 kg
1.3. | Skābekla saturācijas un pulsa mērīšanas funkcija:
1.3.1. | Skābekla saturācijas un pulsa mērīšana ar Masimo SET tehnoloģiju
1.3.2. | Perfūzijas indeksa kalkulāciju un SpO2 mērījumu attēlošanu skaitliskās izteiksmes veidā procentos
1.3.3. | SpO2 mērīšanas diapazons vismaz no 70 līdz 100%
1.3.4. | Mērījumu kļūda ne lielāka par ± 2% robežās no 70 līdz 100%
1.3.5. | Pulsa frekvences mērīšana diapazonā ne mazāk kā no 25 līdz 240 reiz./ min
1.4. | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšanas funkcija:
1.4.1. | Mērīšanas metode: oscilometriskā
1.4.2. | Attēlošana skaitliskās izteiksmes veidā mmHg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais arteriālais spiediens)
1.4.3. | Mērījumu kļūda ne lielāka kā ± 5 mmHg st.
1.4.4. | Mērījumu diapazons pieaugušajiem ne šaurāks kā 30 līdz 270 mmHg st. (sistoliskais spiediens) un ne mazāk kā 10 līdz 240 mmHg st. (diastoliskais spiediens)
1.4.5. | Manšetes spiediena pārplūdes aizsardzība (over pressure protection)
1.4.6. | Maināmi automātiskās mērīšanas intervāli diapazonā vismaz no 5 līdz 240 minūtēm;
1.5. | EKG - elektrokardiogrammas reģistrēšanas funkcija:
1.5.1. | EKG reģistrēšana ar 3 un 5 elektrodiem
1.5.2. | Sirdsdarbības mērījumu kļūda ne lielāka par ±2%
1.5.3. | Aizsardzība no defibrilācijas
1.5.4. | Kardiostimulatora atpazīšanas funkcija
1.5.5. | Sirdsdarbības noteikšana no EKG
1.5.6. | EKG līknes attēlojuma ātruma maiņas diapazons ne mazāk kā no 10 līdz 50 mm/s
1.5.7. | Kabeļiem IEC krāsojums
1.6. | Elpošanas biežuma mērīšanas funkcija EKG kabeļiem:
1.6.1. | Izmantojot impedances (kompleksās pretestības) mērīšanas metodi
1.6.2. | Parametru attēlošana līknes un skaitliskās izteiksmes veidā uz monitora ekrāna
1.6.3. | Elpošanas biežuma mērīšanas diapazons ne mazāks kā no 0 līdz 170 elpas vilcieniem minūtē
1.6.4. | Mērījumu kļūda ne lielāka par ± 1 reizēm minūtē diapazonā no 0 līdz 120 reizēm minūtē
1.6.5. | Elpošanas līkni iespējams attēlot vismaz divos ātrumos
1.7. | Temperatūras mērīšanas funkcija:
1.7.1. | Temperatūras mērīšana ar kontaktzondi
1.7.2. | Attēlošana grādos pēc Celsija skalas
1.7.3. | Mērījuma kļūda ne lielāka par ± 0.1˚C
1.7.4. | Mērījuma izšķirtspēja 0.1˚C
1.7.5. | Mērīšanas diapazons robežās vismaz no 20˚C līdz 43˚C
1.8. | Modifikācija: papildus CO2 mērīšanas funkcija | 4 | Norādīt risinājumu, kā tiek nodrošināti CO2 mērījumi - norādīt visu nepieciešamo komplektāciju, savienojumus, piederumus.
1.8.1. | Nodrošināms, izmantojot integrētu vai pievienojamu mērījumu moduli
1.8.2. | Mērījumus iespējams veikt gan intubētiem, gan neintubētiem pacientiem
1.8.3. | Mērāmie parametri: izelpas beigu CO2 (etCO2), ieelpas CO2 (FiCO2) un elpošanas frekvence no elpceļiem (awRR)
1.8.4. | CO2 mērījumu diapazons vismaz 0-99 mmHg
1.8.5. | CO2 mērījumu izšķirtspēja ≤ 1 mmHg
1.9. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1.9.1. | Monitors | 1
1.9.2. | Barošanas kabelis | 1
1.9.3. | Akumulators | 1
1.9.4. | Dokstacija ar stiprinājumu pie statīva | 1
1.10. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par vienu vienību, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, kolonnā "Skaits" norādīts paredzamais pasūtāmo piederumu daudzums; papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.10.1. | Akumulators | 1
1.10.2. | Barošanas kabelis | 1
1.10.3. | Dokstacija ar stiprinājumu pie statīva | 1
1.11. | Sensors SpO2:
1.11.1. | Pieaugušo daudzreizlietojams, klipša veida | 48
1.11.2. | Pediatriskais daudzreizlietojams, klipša veida | 48
1.11.3. | Jaundzimušo, aptinamais (ar vienreizlietojamu līmlentu) | 48
1.11.4. | Vienreizlietojamas līmlentas rullis | 96
1.11.5. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja attiecināms | 48
1.12. | Manšetes, daudzreizlietojamās:
1.12.1. | Vismaz piecu dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 -40 cm. Norādīt izmērus:
1.12.2. | 1. manšete | 48
1.12.3. | 2. manšete | 48
1.12.4. | 3. manšete | 48
1.12.5. | 4. manšete | 48
1.12.6. | 5. manšete | 48
1.12.7. | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinsspiediena | 48
1.13. | EKG mērīšana:
1.13.1. | Klipšu konektori (grabber) | 48
1.13.2. | Daudzreizlietojamais EKG kabelis 3 novadījumu | 48
1.13.3. | Kabelis savienojošais EKG mērījumu nodrošināšanai | 48
1.14. | Temperatūras mērīšana:
1.14.1. | Daudzreizlietojama zonde temperatūras mērīšanai padusē, lielā | 48
1.14.2. | Daudzreizlietojama zonde temperatūras mērīšanai padusē, mazā | 48
1.15. | CO2 mērīšana:
1.15.1. | Pieaugušo kaniles, neintubētiem pacientiem | 10
1.15.2. | Pediatriskās kaniles, neintubētiem pacientiem | 10
1.15.3. | Pieaugušo kaniles, intubētiem pacientiem | 10
1.15.4. | Pediatriskās kaniles, intubētiem pacientiem | 10
1.15.5. | Kabelis savienojošais CO2, daudzreizlietojams, ja attiecināms | 4
1.15.6. | Sensors pieaugušo, daudzreizlietojams, ja attiecināms | 4
1.15.7. | Sensors pediatriskais, daudzreizlietojams, ja attiecināms | 4
1.16. | Stiprinājumi
1.16.1. | Mobils statīvs uz riteņiem, vismaz viens no tiem aprīkots ar bremzi | 40
1.16.2. | Stiprinājums pie sliedes | 1
1.16.3. | Stiprinājums pie I/V statīva | 8
1.16.4. | Stiprinājums pie gultas malas | 1
1.16.5. | Zemāk, papildinot rindas, norādīt citus iespējamos stiprinājumu veidus, ja attiecināms: | 1
1.17. | Groziņš piederumiem (der arī stiprināms pie statīva)
1.17.1. | Lielais izmērs (aptuveni 300x200x180) | 10
1.17.2. | Mazais izmērs (aptuveni 200x150x100) | 10
1.18. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)

## 2
2. pozīcija - Centrālā monitorēšanas sistēma, programmatūra, serveru risinājums un darba stacijas |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
2. | Nosaukums: centrālā monitorēšanas sistēma, programmatūra, serveru risinājums un darba stacijas
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.1.1. | Sistēma nodrošina vienotu Slimnīcas centrālās pacientu monitorēšanas sistēmu stacionāra pacientu vitālo funkciju centralizētai monitorēšanai, attālinātai uzraudzībai un trauksmju pārvaldībai no nodaļu darba stacijām.
2.1.2. | Sistēmā var konfigurēt katras darba stacijas piekļuvi tai piesaistīto nodaļu un pacientu datiem, vienlaikus nodrošinot iespēju noteiktām autorizētām darba stacijām un lietotājiem pārraudzīt vairāku nodaļu vai visu sistēmai pieslēgto pacientu datus.
2.2. | Centrālās monitorēšanas sistēmas (CMS) tehniskās prasības: | 1
2.3. | Sistēmas vispārējās prasības:
2.3.1. | Sistēma nodrošina pieslēgto pacientu monitoru klīnisko datu reģistrēšanu, glabāšanu un attēlošanu, tai skaitā, reāllaika līknes, skaitliskos parametrus un trauksmes.
2.3.2. | Sistēma nodrošina reāllaika fizioloģisko līkņu, skaitlisko parametru un trauksmju attēlošanu ar minimālu, klīniskai lietošanai piemērotu datu pārraides aizturi.
2.3.3. | Sistēma nodrošina skaņas un vizuālus trauksmju paziņojumus.
2.3.4. | Trauksmes tiek vizuāli kodētas atbilstoši to prioritātei.
2.3.5. | Sistēmā vienlaicīgi iespējams monitorēt ne mazāk kā 56 pacientus.
2.3.6. | Sistēmai jābūt paplašināmai, lai nākotnē pievienotu jaunus monitorus bez esošās CMS nomaiņas. |  | Norādīt maksimālo pacientu monitoru skaitu, darba staciju skaitu:
2.3.7. | Pacienta monitors var tikt vienlaikus attēlots vairākās darba stacijās.
2.3.8. | Komunikācijas pārrāvuma gadījumā sistēma automātiski atjauno savienojumu ar centrālo serveri.
2.4. | Pacientu datu attēlošana:
2.4.1. | Lietotājs var konfigurēt katra pacienta zonu, izvēloties attēlojamās līknes, līkņu skaitu, vēlams līkņu izmērus un skaitlisko parametru izvietojumu.
2.4.2. | Sistēma nodrošina iespēju konfigurēt pacientu attēlojuma zonu izkārtojumu atbilstoši konkrētās nodaļas darba organizācijai.
2.4.3. | Sistēma atbalsta vismaz viena papildus displeja pieslēgumu katrai darba stacijai
2.4.4. | Sistēma nodrošina reāllaika fizioloģisko līkņu, skaitlisko parametru un trauksmju attēlošanu ne mazāk kā 16 pacientiem vienlaikus uz viena displeja
2.4.5. | Intensīvās terapijas vai citai Pasūtītāja noteiktai attēlošanas darba stacijai sistēma nodrošina iespēju vienlaikus pārraudzīt ne mazāk kā 32 pacientus, izmantojot vienu vai vairākus darba stacijas displejus, ar iespēju paplašināt vismaz līdz 64 pacientiem uz viena displeja
2.5. | Trauksmju pārvaldība
2.5.1. | Sistēma nodrošina trauksmju attēlošanu un pārvaldību no centrālās darba stacijas.
2.5.2. | Atbilstoši lietotājam piešķirtajām tiesībām un piedāvātās sistēmas funkcionalitātei jābūt iespējai:
2.5.3. | mainīt trauksmju robežas;
2.5.4. | aktivizēt un deaktivizēt atsevišķas trauksmes;
2.5.5. | apstiprināt vai apklusināt trauksmes;
2.5.6. | pārskatīt aktīvās un vēsturiskās trauksmes;
2.5.7. | konfigurēt aritmijas parametru trauksmes.
2.5.8. | Sistēma nodrošina automātisku vai lietotāja konfigurējamu dienas un nakts skaņas skaļuma režīmu.
2.5.9. | Trauksmju pārvaldības funkcionalitāte nedrīkst samazināt pacientu monitoros noteikto klīniskās drošības līmeni.
2.6. | Klīnisko datu glabāšana un pārskatīšana
2.6.1. | Sistēma nodrošina ne mazāk kā 5 dienu nepārtrauktu pacienta informācijas glabāšanu katram pacientam ietverot: pilna apjoma fizioloģiskās līknes (full-disclosure), skaitliskos parametrus, trauksmes un notikumus.
2.6.2. | Pēc monitorēšanas epizodes pabeigšanas sistēmā ne mazāk kā 7 dienas jābūt pieejamai vismaz pēdējo 24 stundu pacienta monitorēšanas informācijai.
2.6.3. | Sistēma nodrošina saglabāto datu pārskatīšanu pēc pacienta, datuma, laika, parametra, trauksmes vai notikuma.
2.6.4. | Sistēma nodrošina klīnisko atskaišu ģenerēšanu pēc lietotāja pieprasījuma vai iepriekš definētā laikā.
2.6.5. | Sistēma nodrošina datu un atskaišu eksportu vismaz PDF/CSV formātā vai citā plaši izmantojamā formātā |  | Norādīt formātu:
2.7. | Pacientu un lietotāju pārvaldība:
2.7.1. | Sistēma nodrošina pacientu pieteikšanu, datu aktualizēšanu un izrakstīšanu, funkcija pieejama gan ārstiem, gan māsām.
2.7.2. | Sistēma nodrošina lietotāju tiesību konfigurēšanu vismaz šādā apjomā:
2.7.3. | piekļuve noteiktas nodaļas pacientiem
2.7.4. | piekļuve vairāku nodaļu pacientiem
2.7.5. | piekļuve visiem sistēmas pacientiem
2.7.6. | pacientu pieteikšana un izrakstīšana
2.7.7. | trauksmju robežu un citu klīnisko iestatījumu maiņa
2.7.8. | sistēmas administrēšana
2.7.9. | Pacienta monitoru attālināta vadība no centrālās stacijas
2.8. | Savietojamība:
2.8.1. | Savietojams ar 1.pozīcijā minētajiem transporta monitoriem
2.9. | Savietojamība ar Slimnīcas informācijas sistēmu "Andromeda":
2.9.1. | Tiek izmantots HL7 Interfeiss.
2.9.2. | Nodrošina pacienta pieteikšanu pēc HL7 ziņojuma saņemšanas no HIS, pēc kā lietotājs spēj atlasīt un pieteikt pacientu pēc viena un vairākiem parametriem (vārds, uzvārds, personas kods vai vēstures numurs).
2.9.3. | CMS atbalsta pieslēgumu HIS ieskaitot visu parametru skaitlisko datu sūtīšanu un EKG viļņa ekrākuzņēmumu sūtīšanu
2.9.4. | Visu vitālo funkciju parametru skaitlisko datu (Elpošanas frekvence, sirdsdarbības frekvence, O2 saturācija, Temperatūra, asinsspiediens) sūtīšana uz HIS notiek automātiski un tiek apkopota konkrētā pacienta pediatriskās agrīnās brīdināšanas skalas (PABS) kopsavilkuma tabulā. Tiek nodrošināts sadarbībā ar HIS uzturētāju.
2.9.5. | Lietotājam iespējams definēt datu sūtīšanas biežumu vismaz diapazonā no 1-4 h.
2.10. | Servera savietojamības prasības:
2.10.1. | Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences un lietojumprogrammu saskarnes apraksti (API - application programming interface), lai varētu tikt nodrošināta integrācija ar pasūtītāja SIS sistēmu.
2.10.2. | Sistēmai jānodrošina Worklist funkcija, izvēloties izmeklējumus pēc modalitātes, pacienta datiem, nosūtītāja, datuma. Worklist jānodrošina funkcija HL7 datu iesūtīšana.
2.10.3. | HL7 integrācijai tiek nodrošināta testa vide
2.10.4. | Automātiska slēdziena eksportēšana strukturētā formā XML, JSON vai līdzvērtīgā
2.10.5. | Tiek nodrošināta pilna integrācijas dokumentācija, API, interfeisu (datu struktūru) apraksti
2.10.6. | Tiek nodrošināts interfeisu funkcionalitātes (funkciju) apraksts
2.10.7. | HL7 integrācijai tiek nodrošināti darbspējīgi HL7 testa paraugi, ar kuriem var iesūtīt demogrāfijas datus un cits datus, ko iesūtīt sistēmā
2.10.8. | Vēlama iespēja automātiski iegūt datus par sistēmas lietojuma/statistikas datiem, ja pieejami
2.10.9. | Iekļautas visas licences instalācijai serverī
2.11. | Servera tehniskās prasības:
2.11.1. | Virtualizācijas platforma - servera programmnodrošinājums instalējams uz slimnīcas servera ar virtualizācijas atbalstu. Pretendenta piedāvātajam risinājumam jāatbalsta VmWare platforma, kura jau tiek izmantota pasūtītāja infrastruktūrā.
2.11.2. | Operētājsistēmas un licences - Pretendentam jāiekļauj piedāvājumā nepieciešamās operētājsistēmas un programmatūras licences risinājuma darbībai aprakstītajā apjomā.
2.11.3. | Nepieciešamā disku ietilpība - Pretendentam jānorāda nepieciešamais atmiņas apjoms* 5 gadu datu ietilpībai. Nepieciešamā ietilpība jānorāda tehniskajā piedāvājumā katram virtuālajam serverim vai glabāšanas instancei. Ja kopējās nepieciešamās atmiņas apjoms pārsniedz 500GB pretendentam jāpiegādā un jānodrošina ražotāja sertificēta inženiera pakalpojums tā uzstādīšanai atbilstoši ražotāja noteikumiem. Pasūtītāja datu glabātuvei atbilstoša ražotāja sertificēti atmiņas moduļi, minimālā ražotāja noteiktā apjomā ko iespējams uzstādīt esošajā konfigurācijā.
2.11.4. | Nepieciešamā atmiņa (RAM) - Pretendentam jānorāda nepieciešamais operatīvās atmiņas (RAM) apjoms. Ja kopējās nepieciešamās operatīvās atmiņas apjoms pārsniedz 64 GB tad serveriem jāpiegādā nepieciešamie atmiņas moduļi un jānodrošina ražotāja sertificēta inženiera pakalpojums tā uzstādīšanai atbilstoši klastera minimālā soļa paplašināšanai apjomā ko iespējams uzstādīt ļaujot klasteri izmantot homogēnā vidē.
2.11.5. | Datubāzu pārvaldības sistēma - Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda risinājumā izmantotās datubāzu pārvaldības sistēmas un piedāvājumā jāiekļauj nepieciešamās licences.
2.11.6. | Licencēšana - Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences risinājumam un jānorāda, kādas licences tiks izmantotas
2.11.7. | Integrācija ar HIS - Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences un lietojumprogrammu saskarnes apraksti (API - application programming interface), lai varētu tikt nodrošināta integrācija ar pasūtītāja HIS sistēmu.
2.11.8. | Piegādātājs integrācijas izveidei/testēšanai izveido funkcionāli produkcijas videi atbilstošu testa vidi, kas var būt ar samazinātu mērogu.
2.11.9. | Piegādātājs nodrošina Integrācijas vides un endpoint aprakstus, kā arī darbojošos HL7 ziņojuma paraugus ar aprakstiem, kuri nodrošina pacientu datu apmaiņu, un pārējās funkcijas, kas minētas savietojamības ar SIS Andromeda prasībās.
2.11.10. | Piegādātājs nodrošina pilnu administratora piekļuvi testa sistēmai un aplikācijai bez ierobežojumiem.
2.11.11. | Piegādātājs nodrošina piekļuvi testa sistēmas aplikācijai, lai ir iespējams pārbaudīt integrācijas darbību, kā arī logu pārvaldībai, lai redzētu veiksmīgo/neveiksmīgo datu apmaiņas paziņojumus.
2.11.12. | Piegādātājs nodrošina integrācijas speciālistu, kas spēj konfigurēt aplikācijas un API darbību atkļūdot datu apmaiņas kļūdas integrācijas izstrādes process gaitā 3 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
2.11.13. | Pasūtītājs norāda specifikāciju testa vides uzstādīšanai un piegādā visas nepieciešamās licences. Ja tās pārsniedz produkcijas prasības tad jāpiegādā arī atmiņa.
2.11.14. | Integrācijas procesā Piegādātājam jāizmanto BKUS Redmine integrācijas procesa izveidei un ieviešanai.
2.12. | Komplektācija
2.12.1. | CMS serveris (primary)
2.12.2. | CMS serveris (backup), ja attiecināms
2.12.3. | Visi nepieciešamie kabeļi sistēmas barošanas un datu pārraides tīkla izveides nodrošināšanai
2.12.4. | Visas nepieciešamās licences monitorēšanai un datu attēlošanai katram monitoram
2.12.5. | Visas nepieciešamās licences katram serverim
2.13. | Centrālās monitorēšanas sistēmas darba stacijas tehniskās prasības: | 8
2.13.1. | Darba stacija nodrošina tai definēto pacientu monitoru datu attēlošanu reāllaikā, ietverot:
2.13.2. | fizioloģiskās līknes;
2.13.3 | skaitliskos parametrus;
2.13.4. | skaņas trauksmes;
2.13.5. | vizuālās trauksmes;
2.13.6. | Darba stacija ir pieslēgta centrālajam serverim vai serveru sistēmai.
2.13.7. | Atbilstoši piedāvātās sistēmas funkcionalitātei un lietotāja tiesībām no darba stacijas jābūt iespējams attālināti veikt vismaz šādas darbības:
2.13.8. | mainīt pacientu monitora trauksmju robežas;
2.13.9. | apstiprināt vai apklusināt trauksmes;
2.13.10. | konfigurēt aritmijas parametrus;
2.13.11. | uzsākt vai apturēt neinvazīvā asinsspiediena mērījumu;
2.13.12. | aktivizēt vai deaktivizēt pacienta monitora atbalstītās funkcijas; |  | Norādīt kādas funkcijas:
2.14. | Darba stacija aprīkota ar:
2.14.1. | dators, kas atbilst CMS ražotāja noteiktajām prasībām, ja tādas ir
2.14.2. | visas CMS darbībai nepieciešamās programmatūras un licences
2.14.3. | 2 monitoriem ar diagonāli ne mazāku par 21", kas atbilst CMS ražotāja noteiktajām prasībām, ja tādas ir
2.14.4. | tastatūra
2.14.5. | pele
2.14.6. | attālināti monitorējama nepārtrauktās barošanas iekārta jeb UPS
2.14.7. | visi nepieciešamie kabeļi sistēmas barošanas un datu pārraides tīkla izveides nodrošināšanai

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. pozīcija | Transporta pacientu monitors | 44 | [9 empty] | 0 | 0
1.8. pozīcija | Modifikācija: papildus CO2 mērīšanas funkcija | 4 | [9 empty] | 0 | 0
2.2. pozīcija | Centrālās monitorēšanas sistēma | 1 | [9 empty] | 0 | 0
2.13. pozīcija | Centrālās monitorēšanas sistēmas darba stacijas | 8 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Preces (Iekārtu) iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcijas numurs | Preces (Iekārtas) nosaukums |  | Preces (Iekārtu) skaits *** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1. pozīcija | 1. | Nosaukums: Transporta pacientu monitors | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.8. | Nosaukums: Modifikācija: papildus CO2 mērīšanas funkcija | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par vienu vienību, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, kolonnā "Skaits" norādīts paredzamais pasūtāmo piederumu daudzums; papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 1.10.1. | Akumulators | 1 |  | 0
| 1.10.2. | Barošanas kabelis | 1 |  | 0
| 1.10.3. | Dokstacija ar stiprinājumu pie statīva | 1 |  | 0
| 1.11. | Sensors SpO2:
| 1.11.1. | Pieaugušo daudzreizlietojams, klipša veida | 48 |  | 0
| 1.11.2. | Pediatriskais daudreizlietojams, klipša veida | 48 |  | 0
| 1.11.3. | Jaundzimušo, aptinamais (ar vienreizlietojamu līmlentu) | 48 |  | 0
| 1.11.4. | Vienreizlietojamas līmlentas rullis | 96 |  | 0
| 1.11.5. | Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 3m, ja attiecināms | 48 |  | 0
| 1.12. | Manšetes, daudzreizlietojamās:
| 1.12.1. | Vismaz piecu dažādu izmēru manšetes, kuras nosedz izmēru diapazonu vismaz no 15 -40 cm. Norādīt izmērus: |  |  | 0
| 1.12.2. | 1. manšete | 48 |  | 0
| 1.12.3. | 2. manšete | 48 |  | 0
| 1.12.4. | 3. manšete | 48 |  | 0
| 1.12.5. | 4. manšete | 48 |  | 0
| 1.12.6. | 5. manšete | 48 |  | 0
| 1.12.7. | Kabelis savienojošais neinvazīvā asinsspiediena | 48 |  | 0
| 1.13. | EKG mērīšana:
| 1.13.1. | Klipšu konektori (grabber) | 48 |  | 0
| 1.13.2. | Daudzreizlietojamais EKG kabelis 3 novadījumu | 48 |  | 0
| 1.13.3. | Kabelis savienojošais EKG mērījumu nodrošināšanai | 48 |  | 0
| 1.14. | Temperatūras mērīšana:
| 1.14.1. | Daudzreizlietojama zonde temperatūras mērīšanai padusē, lielā | 48 |  | 0
| 1.14.2. | Daudzreizlietojama zonde temperatūras mērīšanai padusē, mazā | 48 |  | 0
| 1.15. | CO2 mērīšana:
| 1.15.1. | Pieaugušo kaniles, neintubētiem pacientiem | 10 |  | 0
| 1.15.2. | Pediatriskās kaniles, neintubētiem pacientiem | 10 |  | 0
| 1.15.3. | Pieaugušo kaniles, intubētiem pacientiem | 10 |  | 0
| 1.15.4. | Pediatriskās kaniles, intubētiem pacientiem | 10 |  | 0
| 1.15.5. | Kabelis savienojošais CO2, daudzreizlietojams ja attiecināms | 4 |  | 0
| 1.15.6. | Sensors pieaugušo, daudzreizlietojams, ja attiecināms | 4 |  | 0
| 1.15.7. | Sensors pediatriskais, daudzreizlietojams, ja attiecināms | 4 |  | 0
| 1.16. | Stiprinājumi
| 1.16.1. | Mobils statīvs uz riteņiem, vismaz viens no tiem aprīkots ar bremzi | 40 |  | 0
| 1.16.2. | Stiprinājums pie sliedes | 1 |  | 0
| 1.16.3. | Stiprinājums pie I/V statīva | 8 |  | 0
| 1.16.4. | Stiprinājums pie gultas malas | 1 |  | 0
| 1.16.5. | Zemāk, papildinot rindas, norādīt citus iespējamos stiprinājumu veidus, ja attiecināms: | 1 |  | 0
| 1.17. | Groziņš piederumiem (der arī stiprināms pie statīva)
| 1.17.1. | Lielais izmērs (aptuveni 300x200x180) | 10 |  | 0
| 1.17.2. | Mazais izmērs (aptuveni 200x150x100) | 10 |  | 0
| 1.18. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)
2. pozīcija | 2.2. | Centrālās monitorēšanas sistēma | 1 |  | 0 |  | 0
| 2.13. | Centrālās monitorēšanas sistēmas darba stacijas | 8 |  | 0 |  | 0